LOTTO N. 1

VOCE N. 1

Scheda Tecnica per n.5  Bagno-Maria Tipo Dubnoff

Display digitale per agitazione e temperatura

Campo di temperatura da ambiente a 100° C

Uniformità di temperatura +/- 0, 1 ° C

Velocità di agitazione 0-400 battute al minuto

Impostazione digitale per velocità e temperatura

Doppia sicurezza di sovratemperatura tipo DIN Classe H

Allarme di assenza di alimentazione

Sistema di agitazione facilmente rimovibile

Capacita non inferiore a 28 litri

Corredata di piattaforma a molle per impiego universale e di rack portaprovette 0 16 min.

Sicurezza: Secondo norme internazionali.

Certificato di Qualità: ISO 9001 - ISO 9002.

LOTTO N. 1

VOCE N. 2

SCHEDA TECNICA n. 2 PH-METRO DIGITALE

Scala di Misura pH -1 -19.9

Risoluzione 0.001 pH

Memoria di Campionamento

Calibrazione a tre punti con minimo 6 tamponi memorizzati pH 4, pH 7, pH 10

Compensazione Automatica e Manuale della Temperatura	0° C – 100°C

Calibrazione ISE a due punti e Lettura ORP

Elettrodo di riferimento di vetro a calomelano in dotazione

Tampone di Calibrazione	pH 4, pH 7, pH 10

Soluzione di riempimento Elettrodo di Riferimento

Stativo Porta-elettrodo

Impedenza d'Ingresso	10 (elevato a 12)

OHM

Temperatura di Esercizio		0 ° C / 50 °C

Alimentazione		12 VDC (Conforme a CSA,UL e CB)

Qualità	Conforme norme ISO 9001 ISO

9002

LOTTO N. 1

VOCE N. 3

SCHEDA TECNICA PER N. 1 BILANCIA ANALITICA

• Portata circa gr 200 (+/- 10%)

• Sensibilità 0. 1 mg su tutto il campo di pesata (IV decimale)

• Calibrazione interna motorizzata

• Tara automatica su tutto il campo di pesata

• Display digitale

LOTTO 1

VOCE N. 4

SCHEDA TECNICA PER N. 1 BILANCIA ANALITICA

Bilancia analitica 0,1 mg

Indicatore di portata a barra grafica di pesata consumato e rimanente

Chassis di metallo

Portata massima di almeno 100g.

LOTTO N. 1

VOCE N. 5

SCHEDA TECNICA PER N. 1 BILANCIA TECNICA

• Bilancia tecnica portatile

• Portata circa gr 2000 (+/- 10%)

• Precisione 0, 1 gr

• Tara automatica

• Piatto di pesata in acciaio

• Calibrazione interna motorizzata

• Display digitale

LOTTO N. 1

VOCE N. 6

SCHEDA TECNICA PER N. 2 LAMPADE UV PORTATILI

FILTRO UV DI LUNGA DURATA;

LAMPADA A LUNGHEZZA D’ONDA:312 NANOMETRI 2X15 W.

LOTTO N. 1

VOCE N. 7

SCHEDA TECNICA PER N. 1 AUTOCLAVE

•	Autoclave da banco a forma cilindrica completa di cestello

•	Base di supporto in acciaio inox

•	Ciclo di sterilizzazione automatico

•	Massima pressione di esercizio 1 atm (+ 121 C°)

•	Manometro per il controllo della pressione

•	Valvola automatica di sicurezza

•	Sistema di bloccaggio del coperchio

•	Sistema di termoregolazione con controllo a microprocessore e visualizzazione della temperatura reale/impostata e dei tempo di sterilizzazione

•	Resistenza elettrica corazzata

•	Capacita circa 20 It

LOTTO N. 1

Voce n. 8

Scheda Tecnica per  n. 1 Autoclave

Capacità interna 12 L circa

Almeno 3 Programmi memorizzabili

Range di temperatura 101° C – 121°C

Tempo di sterilizzazione da 1 a 99 minuti

Dimensioni minime di almeno 40 cm

Misura camera di diametro non inferiore a 25 cm

Pressione Massima 1.1 bar

Safety lock per prevenire l’apertura del coperchio durante la sterilizzazione

LOTTO N. 1

VOCE N. 9

Scheda Tecnica per n. 1 Agitatore Vortex

Agitatore con regolazione della frequenza di agitazione