LOTTO N. 10

SCHEDA TECNICA:

N. 1 ECOCARDIOGRAFO COLOR DOPPLER TOP DI GAMMA

- Piattaforma totalmente digitale per tutti i canali dotata di almeno 512 canali attivi simultaneamente sia in trasmissione che in recezione.

- Monitor non interfacciato, alta risoluzione, almeno 15”.

- Trasduttori a scansione elettronica multifrequenza a larga banda con frequenze indipendenti per imaging, doppler e color doppler.

- Scansione phased array, lineare elettronica, convex.

- Dotazione comprendente M-Mode, colorM Mode, B Mode, PW e CW doppler, HPRF, color Angio, color Doppler.

- Elevato range dinamico-minimo 150 dB.

- Elevato valore di frame rate, superiore a 500 fps o uguale.

- Immagine in seconda armonica.

- Immagine singole e multiple.

- Predisposizione  per esami 3D.

- Zoom dell’area di interesse senza perdita di risoluzione.

- Cine loop per B mode e Color.

- Color doppler con mappe di velocità e varianza.

- Modulo integrato per i segnali fisiologici.

- Indicazione sul monitor degli indici termici e meccanici.

- Completa connettività DICOM.

- Almeno 3 connettori per le sonde commutabili da tastiera.

- Tastiera posizionabile.

- Software applicativo per uso cardiologico (adulto e pediatrico), vascolare, addominale.

- Software cardiologico completo di calcoli e misure epigrafiche utili nella pratica clinica che presenti margini di programmabilità per eventuali formule aggiuntive, calcoli effettuabili sia direttamente che su immagini memorizzate su disco.

- Aggiornabilità del software gestionale.

- Report programmabile con possibilità di stampa e trasmissione, esportazione dati ed immagini secondo standard PC.

- Archiviazione su hard disk.

- Archiviazione su DVD +/- R/RW o, in alternativa, disco MO + CD-RW.

- Color  Doppler tissutale integrato con quantificazione ed analisi dei profili di velocità nei vari punti.

- Modulo per ECO STRESS integrato, programmabile, con acquisizione continua per stress da esercizio, possibilità di visualizzazione e confronto di immagini multiple.

- Ecocontrasto in seconda armonica sia bassa che ad alta   potenza.

- Strani eco integrato.

Configurazione

Unità base, CW e PW doppler, Color e power doppler.

Imaging in seconda armonica.

Ecocontrasto in seconda armonica, completo di tutte le funzioni.

Completa connettività DIGICOM.

Eco stress.

Doppler e color doppler tessutale .

Archiviazione su Hard disk.

Archivio immagini e cine loop su disco.

Sonda TEE multiplana.

Stampante termica B/N.

Sonda sector Multi frequenza phased array.

Sonda pediatrica multifrequenza phased array.

Videoregistratore SVHS con moviola(ove non presente il masterizatore di DVD).

Ulteriori caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa:

- triplex mode anche in CW doppler

- Analisi e quantificazione in real time di Strain e strani rate per l’intero spessore del muscolo cardiaco, non solo della parete

- M mode con linea liberamente posizionabile in real time, integrato e curved, anche in color

- Visualizzazione come Mmode e Curved M mode anche su doppler tessutale e su per fusione

- Predisposizione per eco 3 D real time

- Possibilità di scelta del formato di memorizzazione delle clip (DICOM O AVI)

- Software di detenzione del contorno endocardiaco in real time a bassa potenza e einversione d’impulso e flash, quantificazione della per fusione, sincronizzato con presets specifici per contorno del ventricolo e per fusione miocardia)

- Archiviazione delle immagini e dei cineloops come RAW data al fine di potere modificare in post processing i parametri di processazione del segnale

- Focalizzazione delle sonde anche sul piano elevazione per le sonde a matrice

- Capacità dell’Hard disk

- Dimensioni del monitor

- Disponibilità di sonde TEE multiplane sia pediatriche che per adulti, distinte

- Disponibilità di sonde intracardiache 2D, Doppler, color con catetere multifrequenza

- Possibilità di analisi puntiforme PW doppler tissutale anche off-line su immagine congelata

- Software per calcolo score wall motion o software analogo per valutazione della cinesi segmentarla

- Sonde a contatto senza pin.

QUALITA’ MAX 50 PUNTI

Massimo 15 punti alle caratteristiche tecniche

Massimo 10 punti all’assistenza tecnica

Massimo 25 punti all’esito della prova pratica dimostrativa

Il limite minimo stabilito per l’ammissione alla prova pratica è il conseguimento di 15 punti di qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE MAX 15 PUNTI COSì DISTRIBUITI

Triplex mode in CD doppler                                                         max punti 1,5

Analisi e quantificazione in real time di Strain

e Strain  rate per l’intero spessore del muscolo cardiaco,

non solo della parete                                                                     max punti 2,5

M mode con linea liberamente posizionabile,

in real time, integrato e curved, anche color                                max punti 1

Visualizzazione come Mmode e Curved M mode

anche su doppler tessutale e su per fusione                                  max punti 0,3

Predisposizione per eco 3 D real time

con sonda volumetria                                                                    max punti 0,5

Possibilità di scelta del formato di memorizzazione

delle clip (DICOM O AVI)                                                          max punti 0,3

Software di detezione del contorno endocardio

e calcolo in real time della funzione ventricolare sx                     max punti 0,2

Software ecocontrasto completo (opacizzazione delle camere,

Real time a bassa potenza e inversione d’impulso e flash,

quantificazione della per fusione, sincronizzato con presets

specifici per contorno del ventricolo e perfusione  miocardia)       max punti 1

Archiviazione delle immagini e dei cine loops come RAW

data al fine di poter modificare in post processing i parametri

di processazione del segnale (gain, range dinamico, zoom etc)     max punti 1,5

Focalizzazione delle sonde anche sul piano elevazione per le

sonde a matrice (ove offerte)                                                          max punti 3

Capacità dell’hard disk                                                                   max punti 0,5

Dimensioni del monitor                                                                  max punti 0,3

Disponibilità di sonde TEE multiplane sia pediatriche

che per adulti, distinte                                                                     max punti 0,3

Disponibilità di sonde intracardiche 2D, Doppler,

color con catetere multifrequenza                                                   max punti 0,3

Possibilità di analisi puntiforme PW doppler tissutale

Anche off-line su immagine congelata                                            max punti 0,5

Software per calcolo score wall motion o software

analogo per valutazione della cinesi segmentarla                            max punti 0,3

Sonde a contatto senza pin                                                               max punti 1

ASSISTENZA TECNICA TOTALE PUNTI 10

Durata della garanzia                                                                        max punti 2,5

Organizzazione e capillarità della rete di assistenza                        max punti 3

Tempi di intervento                                                                           max punti 2

Tipologia della garanzia e dell’assistenza tecnica

Post garanzia (costi, tempi ect..)                                                       max punti 2,5

PROVA PRATICA TOTALE PUNTI 25

Saranno valutate le caratteristiche complessive dell’ecocardiografo e la corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e le voci di capitolato con particolare riferimento a:

- Qualità dell’immagine nelle varie modalità

- Dotazione complessiva della macchina

- Ergonomia

- Qualità, completezza, immediatezza e semplicità del software gestionale e applicativo

- Possibilità di upgrading

A seguito la prova pratica sarà stilata relazione dettagliata.