LOTTO N. 11

SCHEDA TECNICA:

n. 1 Angiografo – Sistema portatile per fluoroscopia digitale, particolarmente adatto per applicazioni vascolari ed endovascolari, con arco a C, avente le seguenti caratteristiche:

DIMENSIONI E MOVIMENTAZIONE

- Dimensioni di ingombro più compatte possibili

- Profondità della C di almeno 67 cm

- Ampio range di movimento con averscan della C maggiore di 45°

COMPLESSO RADIOGENO E COLLIMATORI

- Generatore ad alta frequenza con controllo automatico/ manuale dei parametri di esposizione.

- Modalità di lavoro: fluoroscopia continua, fluoroscopia pulsata, radiografia.

- Frequenza di impulsi della fluoroscopia pulsata selezionabile dall’operatore, con valore massimo almeno 6 impulsi/secondo.

- Tensione massima di almeno 120 KV nelle diverse modalità di lavoro.

- Tubo radiogeno ad anodo rotante, con macchia focale doppia, e dimensioni del piccolo fuoco. Non superiori a 0,3 x 0,3 mm.

- Collimatori a iride e a lamine parallele, entrambi con movimento motorizzato.

- Elevata  capacità termica.

CATENA VIDEO

- Intensificatore di brillanza da almeno 31 cm (21”).

- CCD camera ad elevata definizione.

- Doppio monitor ad alta risoluzione.

MEMORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE IMMAGINI

- Funzione LIH (Last Image Hold) con memorizzazione automatica dell’immagine al termine dell’esposizione rx.

- Memoria digitale con capacità di almeno 1200 con matrice di almeno 576x576x10.

- Capacità di memorizzazione e revisione sia di immagini statiche che di sequenze dinamiche.

- Frequenza di memorizzazione delle sequenze di maniche di almeno 12 immagini/secondo.

- Funzioni vascolari quali: sottrazione delle immagini in tempo reale, roadmapping, pixel shift, landmark, picco di opacità, ri-registrazione della maschera di sottrazione.

- Sistema di gestione delle immagini archiviate che semplifichi al massimo la ricerca e la revisione delle immagini memorizzate.

- Ampia possibilità di elaborazione dell’immagine in post rpocessing.

DOCUMENATZIONE

- Esportazione diretta delle immagini archiviate ad un pc remoto standard, tramite connessione in rete TCPIP attraverso cavo ethernet o similare.

- Memorizzazione delle immagini digitali su CD ROM integrato nel sistema, con formato digitale delle immagini compatibile con i più comuni sistemi di visualizzazione ed elaborazione.

- Stampante medicale digitale per la stampa in formato A4.

- Misurazione della dose erogata al paziente.

- Software di misurazione a video, per misure di confronto, di lunghezza ed di angoli.

- Modulo di comunicazione DICOM con le seguenti clessi supportate: PRINT, STORAGE.

ACCESSORI

- Telecomando a infrarossi per la gestione delle funzioni del sistema.

- Centratore laser lato intensificatore di brillanza.

- Interfaccia per la connessione in automatico ad un iniettore di mezzo di contrasto ad alta pressione.

- Iniettore su piedistallo per mezzo di contrasto con doppia siringa da 200 ml, controllato mediante interfaccia diretta dell’arco.

TAVOLO PER APPLICAZIONI ANGIOGRAFICHE

- Tavolo realizzato in fibra di carbonio, per applicazioni Agiografiche tradizionali e digitali, Elettrofisiologia, Interventistica e per l’installazione di Pace Maker.

- Base d’appoggio mobile su ruote piroettanti.

- Piano portapaziente a sbalzo con superiore libera di almeno 160 cm.

- Movimento longitudinale pari a 80 cm.

- Movimento verticale +/- 25 cm motorizzato.

- Movimento trendelemburg ed antitrendelemburg.

- Inclinazione completa di pulsantiera per il controllo dei movimenti.

- Alimentazione elettrica monofase con 220 v.

Completo di:

- Supporto braccio con morsetto in carbonio

- Materassino in gomma piuma a sagoma intera

- Conforme alle attuali normative di sicurezza.

QUALITA’ PUNTI 50

I punteggi possono essere frazionati (0,5, 1 ecc..)

VALUTAZIONE DITTA TOTALE PUNTI 10:

Presenza del personale sul territorio nazionale

con dimostrabile formazione sull’attrezzatura

richiesta avvenuta presso casa madre                                   max punti 4

Quantità e tipologia di installazioni di attrezzature

equipollenti in ambito vascolare in Italia                             max punti 6

QUALITA’ E GARANZIA TOTALE PUNTI 15:

Durata garanzia full risk anni                                               max punti 5

Sostituzione pezzi di ricambio anni                                      max punti  4

Tempo di intervento dell’assistenza entro ore                      max punti 2

Assistenza tecnica e supporto scientifico in Italia

on-line, telefonico e via internet                                            max punti 4

VALUTAZIONE QUALITATIVA E COSTRUTTIVA TOTALE PUNTI 25

Tecnologia utilizzata e capacità di archiviazione

di immagini filmati                                                               max punti 5

Qualità e tecnologia dei monitors                                         max punti 4

Dimensione e tecnologia dell’intensificatore di brillanza    max punti 4

Espansibilità del sistema  verso reti di gestione digitale

di dati e immagini                                                                 max punti 5

Tipologia del dispositivo per la misurazione delle dosi

erogate  al paziente                                                                max punti 3

Possibilità di ampliamento a funzioni DICOM query

e retrive direttamente dal sistema arco su tutti i formati

di radiologica                                                                         max punti 4