SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVI MEDICI PER LA STERILIZZAZIONE

Fabbisogno mesi 12

MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO PER LA STERILIZZAZIONE

CARTA, TUBOLARE E BUSTE PER STERILIZZAZIONE

Un lato in carta medicale e un lato trasparente in polipropilene e poliestere, privo di microfori e di imperfezioni.Indicatore ben visibile e doppio, posizionato sul lato carta esterno, per vapore.

Materia prima per la carta: cellulosa ottenuta da polpa di legno imbiancata chimicamente, priva di sostanze tossiche e di odori sgradevoli (sia a secco che ad umido). Grammatura       g 60 / mq circa.

Materia prima il lato sintetico: poliestere e polipropilene privo di sostanze tossiche, trasparente

- Spessore film poliestere                     12 micron circa

- Spessore film polipropilene                 50 micron circa

Dichiarazione che i punti di fusione dei due strati plastici sono compatibili con le temperature di sterilizzazione: indicazione dei punti di fusione di ciascun film.

Le saldature dei sacchetti e dei rotoli devono avere una larghezza di 5 mm almeno.

La sterilità del contenuto  deve mantenersi per un periodo di almeno 2 mesi.

La ditta deve specificare quali test di qualità sono stati eseguiti, da quale ente ed in che data.

Devono corrispondere alle norme europee DHSS e /o DIN.

Voce 1.

a) Rotolo di confezionamento per sterilizzazione in accoppiato carta liscia medical grade / polipropilene, poliestere:

A. mm 100 x m 100                                              rotoli n. 100

B. mm 150 x m 100                                              rotoli n. 400

C. mm 250 x m 100                                              rotoli n. 400

D.mm 400 x m 100                                               rotoli n. 200

E. mm 150 x m 100 a soffietto circa cm 5           rotoli n. 200

F. mm 300 x 100 a soffietto circa cm 8              rotoli n. 200

- Buste per sterilizzazione in accoppiato carta liscia medical grade/ polipropilene – poliestere:

A. 100 mm x 200 mm                                        		pz.   8.000

B. 150 mm x 300 mm                                        		pz. 15.000

C. 150 mm x 400 mm                                        		pz.   5.000

D. 250 mm x 500 mm                                       		pz. 30.000

E. 300 mm x 500 mm                                        		pz. 10.000

F. 220 mm x 300 mm                                        		pz. 20.000

G. 400 mm x 500  mm                                     		pz.    1.000

H. 150 mm x400 mm a soffietto circa cm 5      		pz.    1.000

I:  150 mm x 450 mm a soffietto circa cm 5     		pz.    2.000

L. 200 mm x 500 mm a soffietto circa cm 5        		pz.    1.000

M. 300 mm x 550 mm a soffietto circa cm 5       		pz.   1.000

Importo a base d’asta annuale                             EURO 70.000,00

Le misure riferite alla voce n. 1°-b possono avere una tolleranza del 10%

INDICATORI CHIMICI DI STERILIZZAZIONE

A VAPORE

Devono essere sensibili ai tre parametri necessari al raggiungimento della sterilizzazione: TEMPO, TEMPERATURA, VAPORE.

Atti a controllare cicli di sterilizzazione con i seguenti parametri:

121° C per 15 minuti di esposizione in assenza d’aria;

134° C per 5,3 minuti di esposizione in assenza d’aria.

All’interno di ogni confezione deve essere contenuto un foglio informativo scritto in lingua italiana. Su ogni scatola oltre al nome del prodotto ed ai parametri di viraggio devono essere indicati:

- nome ed indirizzo del produttore;

- numero dei tests contenuti;

- numero di lotto;

- data di scadenza e di produzione.

Si presentano sotto forma di nastri o strisce.

Voce 2.

a) Indicatori di sterilità, in nastri devono avere le seguenti caratteristiche: supporto di   carta crespata con bande di indicatori di sterilizzazione su tutta la lunghezza del nastro, l’adesivo deve resistere al calore e al vapore ed aderire a qualsiasi superficie, il supporto deve permettere la scrittura con qualsiasi tipo di penna, la sostanza chimica virante deve essere garantita priva di sostanze tossiche e/o di sali di metalli pesanti; devono essere chiaramente indicati tempi e temperature di esposizione minimi e massimi. Eccessi di temperatura o di tempi di esposizione devono essere segnalati dalla sostanza chimica con un viraggio di colore uniforme diverso.

Misura mm 20 circa – Lungh. mt. 50 circa		rotoli n. 1000

b) Indicatori di sterilità per autoclave a vapore, in strisce, con indicatore chimico multiparametro che vira di colore, quando esposto a condizioni di tempo, temperatura

e vapore sufficienti alla sterilizzazione, sia a 121° C che a 134 ° C, da applicare all’interno della busta o del contenitore da sterilizzare.

Misura cm 1,5-2 x cm 10-20 circa      pz. 250.000

Importo a base d’asta annuale                                 EURO 20.000,00

INDICATORI BIOLOGICI DI STERILIZZAZIONE

A VAPORE

Sono i sistemi per la corretta valutazione dell’esito di un processo di sterilizzazione e di una definitiva condizione di sicurezza (sterilità) nella quale la sopravvivenza di forme viventi (microrganismi) sia altamente improbabile. Nel loro contenuto in spore e nella loro concentrazione devono rispondere alla normativa contenuta nella Farmacopea Ufficiale.

Voce 3.

Indicatore biologico di sterilizzazione a vapore (autoclave), con spore di bacillo Stereothermophilus ceppo ATCC 7953, vive ma non patogene in concentrazione di 5x10 alla quinta, altamente resistenti al processo di sterilizzazione. Ogni unità deve essere costituita di spore anidre, e del terreno di coltura.

La risposta veloce (24 – 48 ore max) ed affidabile.

Flaconi                                                                  pz. 150

Importo a base d’asta annuale                             EURO 375,00

INDICATORI CHIMICI FUNZIONALI

Voce 4.

Test di BOWIE & DICK per il controllo funzionale dell’autoclave a vapore per il controllo giornaliero ad inizio del ciclo operativo.

Il test deve essere per le prove di penetrazione del vapore, a norma UNI 867-4 e tale regolarità deve essere provata documentalmente e certificato dalla ditta produttrice.

Deve essere costituito da due blocchi di materiale poroso, tra i quali viene posto un foglio indicatore chimico che deve virare in maniera uniforme dopo min. 3 e ½ a 134° C. Il foglio indicatore deve essere assolutamente attendibile e il viraggio chiaro e che non subisca alterazioni durante la prova in autoclave.

Il sistema indicatore non deve trasferire visibilmente, durante il processo, il reagente al materiale che compone il test.

Qualora l’utilizzatore dovesse evidenziare dei problemi in tal senso si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione.

E’ indispensabile che sul foglio dell’indicatore siano presenti appositi spazi per la compilazione dei dati relativi al test e alla sua archiviazione (due anni minimo).

Il test deve essere utilizzabile almeno 25 volte pertanto deve essere costituito di almeno 25 fogli, e la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente i necessari strumenti per il confezionamento dei pacchi e cioè il cestello  o pinze in acciaio robusto e di facile preparazione e per l’uso del pacco della quantità di,

pacchi pronti                                                  n. 500 (da n. 25 fogli ciascuno circa)

cestelli                                                           n. 20

Importo base d’asta annuale                          EURO 67.400,00

VOCE 5.

Etichetta in cartoncino con spazio per indicare il reparto

pz. 5.000

Importo base d’asta annuale                          EURO 750,00

VOCE 6

Filtri monouso in TNT, senza cellulosa, del diametro di 19 cm. 	pz. 50.000

Importo base d’asta annuale                          EURO 7.500,00

VOCE N. 7

Sistemi di rintracciabilità con archiviazione:

- n. 5 etichettatrici alfanumeriche con stampa su due o tre righe

- n. 109.500 etichette con indicatore chimico di processo per vapore, a doppio supporto adesivo (materiale necessario per n. 36.500 sterilizzazioni)

- n. 2.000 schede di registrazione carico

Importo base d’asta annuale					EURO 30.500,00

VOCE N. 8

Contenitori in polipropilene da trasporto per le buste contenenti materiale sterile con coperchio intero che garantisca una sicurezza nel trasporto, munito di maniglie per la movimentazione e di porta etichette esterno per l’identificazione. I contenitori ed i relativi coperchi devono essere autoclavabili a 121°

Dimensioni mm. 600 x 400 x 300 circa		pz. 15

Importo base d’asta annuale					EURO 1.050,00

VOCE N. 9

Cestelli raccoglitori con rete in tondino di acciaio inox per materiale imbustato da autoclave. La costruzione deve essere a filo continuo e privo di saldature  e con feritoie. Le dimensioni devono essere tali da consentirne il trasporto all’interno dei contenitori in polipropilene indicati nella presente scheda tecnica.

Dimensioni mm. 580 x 280 x 280 circa		pz. n. 10

mm. 280 x 280 x 280 circa		pz. n.   5

Importo base d’asta annuale					EURO 2.000,00

VOCE N. 10

Vasche in materiale plastico per la decontaminazione dello strumento chirurgico, provviste di coperchio e griglia interna

Capacita  8 litri				pz. n.    5

Capacità 11 litri				pz. n.   10

Importo base d’asta annuale euro 2.750,00

Voce 11

Carta medical Grade da utilizzare per la preparazione delle confezioni da sterilizzare a vapore. Deve possedere come caratteristica principale una grammatura medio alta (min. 56g/mq che esprime il peso in grammi di 1 metro quadrato di carta) in modo da costituirne una barriera per i microrganismi.

Deve  possedere inoltre una elevata porosità che le consenta di resistere agli sbalzi di pressione che si verificano durante il ciclo di sterilizzazione.

Le caratteristiche per la carta medical grade sono fissate a livello internazionale da vari organismi: DHAEMAE – DHSS – DIN – EUCOMED – ISO – MEDISPA – SPMA – UNI , si richiede pertanto che il prodotto offerto sia corrispondente alle specifiche dettate da tali organismi.

Tra le altre si richiede che il prodotto offerto sia costituito da cellulosa ottenuta da polpa di legno sbiancata chimicamente, priva di odori sgradevoli sia a secco che a umido, priva di peli o fibre. Non deve contenere materiali tossici, né imbiancanti ottici.

1) mm    500 x 500       n. 10.000

2) mm   600 x 600       n. 50.000

3) mm   750 x 750       n. 50.000

4) mm   900 x 900       n. 50.000

5) mm 1000 x 1000      n. 75.000

6) mm 1200 x 1200      n. 75.000

Importo a base d’asta annuale					EURO 60.000,00