SCHEDA TECNICA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura del seguente MATERIALE IN GARZA PER MEDICAZIONE occorrente al fabbisogno dell'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI - G. DI CRISTINA -M. ASCOLI" –PALERMO, distinto in 14 voci.

Il quantitativo del presente capitolato e' riferito al presunto consumo di mesi 12.

## MATERIALE PER MEDICAZIONE

BENDE - COTONE -

COMPRESSE OCULARI - GUANTI IN COTONE

VOCE 1

BENDE DI GARZA IDROFILA IN PURO COTONE TIT 12\8 ORLATE PER MEDICAZIONE (CLASSE I - CE 93/42)

( Cod. Int. D453) 	CM 1 X MT 5				N°   500 (uso otologico)

( Cod. Int. D454)	CM 2 X MT 5				N°   750 (uso otologico)

( Cod. Int. D435)	CM 5	X MT 5			N°   500

( Cod. Int. D436)	CM10 X MT 5			N°2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 2.100,00

VOCE 2

BENDE DI CAMBRIC DI GARZA IDROFILA IN PURO COTONE TIT.15/10. (CLASSE I -CE 93/42)

( Cod. Int. D451)	CM.   5 X MT. 5			N° 12.000

( Cod. Int. D452)	CM. 10 X MT. 5			N° 35.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 1.500,00

VOCE 3

BENDE DI GARZA IDROFILA IN PURO COTONE NON ORLATE PER MEDICAZIONE TIT.12/8 (CLASSE I - CE 93/42)

( Cod. Int. D823)	M.   5 X MT. 5 circa			N°  5.000

( Cod. Int. D824)	M. 10 X MT. 5 circa			N°35.000

( Cod. Int. D825)	M. 20 X MT. 5 circa			N°15.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 6.500,00

VOCE 4

BENDE ORLATE DI GARZA IDROFILA MEDICATA ALLO IODOFORMIO 10%. (CLASSE I - CE 93/42)

( Cod. Int. D437)	MIS. CM   1 X MT 5			N°   750

( Cod. Int. D438)	MIS. CM   2 X MT 5			N°   500

( Cod. Int. D439)	MIS. CM   5 X MT 5			N°1.500

( Cod. Int. D441)	MIS. CM 10 X MT 5			N°2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 5.425,00

VOCE.5

GARZA IDROFILA MEDICATA ALLO IODOFORMIO 10% IN BUSTA DA MT1 (CLASSE I - CE 93/42)

( Cod. Int. D442)						N° 2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 2.000,00

VOCE.6

COTONE IDROFILO CORRISPONDENTE ALLA FARMOCOPEA X ED. IN CONFEZIONE DA KG 1 MARCA ORO (CLASSE I - CE 93/42)

( Cod. Int. D456)						KG 3.0OO

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 9.000,00

VOCE.7

COMPRESSE OCULARI OVALI O ROTONDE CAPACI DI RICOPRIRE IL SOPRACCIGLIO. SOFFICI E PERMEABILI ALL'ARIA. CUSCINETTO INTERNO ASSORBENTE DI OVATTA DI COTONE OFTALMICO RISPONDENTE AI REQUISITI DELLA F.U. E  UNO STRATO ESTERNO DI GARZA IDROFILA- IN CONFEZIONE SINGOLA STERILI (CLASSE I/S - CE 93/42)

( Cod. Int. D457)						N° 10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 6.000,00

#### Caratteristiche tecnico qualitative dalla voce n° 1 alla n° 7

Il cotone idrofilo deve essere costituito da fibre di cotone nuovo, di buona qualità, per uso sanitario, di lunghezza uniforme, ottenute dall'involucro dei semi di diverse specie del genere gossypium, pulite, sgrassate e sbiancate. Non deve contenere residuo di foglie di tritume o di altre impurità. Deve essere resistente allo stiramento, ad alto potere assorbente, e non deve produrre polvere all'agitazione. Bioburden inferiore a 700 UFC/G

La confezione deve essere ben chiusa e sigillata, di materiale che ne assicuri la perfetta integrità e conservazione, e richiudibile dopo l'uso.

Le caratteristiche richieste per ogni singolo prodotto oltre a quelle indicate in ogni riferimento devono rispondere ai requisiti richiesti dalla Farmacopea Ufficiale X Ed. e alla normativa CE 42/93.

VOCE 8

GUANTI IN PURO COTONE BIANCO, SENZA CUCITURE AMBIDESTRI, POLSO ELASTICIZZATO E ORLO CON IDENTIFICAZIONE COLORE DELLE MISURE. NON STERILI.

(CLASSE I - CE 93/42)

confezione in involucro al riparo dalla polvere contenente da 5 a 10 paia. misure a richiesta dalla 7 alla 8,5

( Cod. Int. D458 D461)					N° 3.500 (1.750 paia)

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 2.625,00

VOCE 9

GARZA IDROFILA IN PURO COTONE TIT. 12\8 (20F) FILATO Ne 32\40 (32,916 GR/MQ +/-10%). TAGLIATA IN FOGLIETTI IN CONFEZIONE DA KG.1 PESO NETTO - VARIE MISURE A RICHIESTA. (CLASSE II/A - CE 93/42)

( Cod. Int. D644 D646)					KG 45.000

IMPORTO A BASE D’ASTA :  € 270.000,00

VOCE 10

COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI PURO COTONE DI PESO NON INFERIORE A 30 GR/MQ E NON SUPERIORE A 40 GR/MQ TIT.12/8 A 16 STRATI, IN DOPPIA BUSTA PEEL-OPEN, CON FILO RADIOPACO INTESSUTO NELLA TRAMA. IN CONFEZIONI DA PEZZI 5 (CLASSE II/AS - CE 93/42)

( Cod. Int. D2871)	MIS CM   5X10		n.     50.000 pz

( Cod. Int. D2872)	MIS.CM 10X15		n.   150.000 pz

( Cod. Int. D2873)	MIS.CM 10X20		n.   100.000 pz

IMPORTO A BASE D’ASTA :  € 44.500,00

VOCE 11

PEZZE LAPARATOMICHE IN GARZA IDROFILA DI PURO COTONE TIT. 12\8 (20F) DI PESO NON INFERIORE A 30 GR/MQ E NON SUPERIORE A 40 GR/MQ. A 4 STRATI CON CUCITURE INTERNE E RADIOPACHE. IN DOPPIA BUSTA PEEL-OPEN. IN CONFEZIONI DA 5 PEZZI. (CLASSE II/AS CE 93/42)

( Cod. Int. D2858)	MIS. CM. 20 X 20		N°200.000 pz

( Cod. Int. D2859)	MIS. CM  40 X 40		N°225.000  pz

( Cod. Int. D2860)	MIS. CM. 50 X 50		N°  75.000  pz

IMPORTO A BASE D’ASTA:  € 236.000,00

VOCE 12

COMPRESSE DI GARZA IDROFILA IN PURO COTONE TIT. 12\8 (20F) DI PESO NON INFERIORE A 30 GR/MQ E NON SUPERIORE A 40 GR/MQ. PER MEDICAZIONE IN BUSTE DA PEZZI 1 IN CONFEZIONI DA 12 PEZZI.

(CLASSE I/S CE - 93/42)

( Cod. Int. D777)	CM. 36 X 40 			N° 25.000 bustine

IMPORTO A BASE D’ASTA :  €  1.625,00

VOCE 13

ZAFFI IN GARZA IDROFILA DI PURO COTONE TIT.12\8 (20F) DI PESO NON INFERIORE A 30 GR/MQ E NON SUPERIORE A 40 GR/MQ. A 4 STRATI IN CONFEZIONE SINGOLA IN DOPPIA BUSTA. (CLASSE II/AS - CE 93/42)

( Cod. Int. D772)	CM   5 X MT 5		N°3.000

( Cod. Int. D773)	CM   7 X MT 5		N°2.000

( Cod. Int. D774)	CM 10 X MT 5		N°2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 7.750,00

VOCE 14

TAMPONI ROTONDI IN GARZA IDROFILA DI PURO COTONE TIT. 12\8 (20F) DI PESO NON INFERIORE A 30 GR/MQ E NON SUPERIORE A 40 GR/MQ. CON FILO DI BARIO INTESSUTO NELLA TRAMA. CON ELASTICO IN CONFEZIONI DA 20 PEZZI IN DOPPIA BUSTA APERTURA PEEL-OPEN (CLASSE II/AS - CE 93/42)

( Cod. Int. D1898)	MM 12                              N°    3.000

( Cod. Int. D1900)	MM 25			N° 10.000

( Cod. Int. D1901)	MM 40			N°   1.500

( Cod. Int. D1902)	MM 50			N°      500

( Cod. Int. D1903)	MM 60			N°   2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 825,00

Caratteristiche tecnico qualitative dalla voce n.8 alla n.14

Le caratteristiche richieste per ogni singolo prodotto oltre a quelle indicate in ogni riferimento devono rispondere ai requisiti richiesti dalla Farmacopea Ufficiale X Ed. e devono avere proprietà quali:

- ph neutro

- assenza di tensioattivi - assenza di sostanze solubili in acqua ed etere

- assenza di fluorescenza azzurra

- assenza di amido e destrine

- tempo di immersione non superiore a 6"

- all'essiccamento la garza  non deve perdere più dell'8% del suo peso e all'incenerimento non avere più dello 0,4% di ceneri solforiche-

La garza deve essere di puro cotone bianco candido di I* qualità e non deve ingiallire dopo la sterilizzazione.

La garza tagliata a peso deve avere tessitura regolare non obliqua tale da garantire un prodotto con angoli a 90°, esente da sfilacciature e priva di cimose. Deve essere confezionata in sacchetti, da kg 1 peso netto, opportunamente chiusi e sigillati per garantire il contenuto.

Le pezze laparatomiche devono avere gli stessi requisiti generali e le cuciture devono essere rettilinee su tutti e quattro i lati con I bordi all'interno per evitare sfilacciature.

Le compresse di garza devono essere piegate con i bordi sfilacciati all'interno della compressa per circa 1cm in modo che venga garantito che nessun filo o fibra di cotone possa essere rilasciato in cavità durante l'uso chirurgico, di tessitura e taglio regolare.

I tamponi devono avere gli stessi requisiti generali e ripiegati in modo da evitare di rilasciare all'interno della ferita chirurgica peluzzi o fili.

N.B. PER TUTTE LE VOCI PER LE QUALI E' RICHIESTO IL FILO DI BARIO , LO STESSO DEVE INTENDERSI INTESSUTO NELLA TRAMA.

PER TUTTE LE VOCI INSERITE IN QUESTO CAPITOLATO IL RANGE PREVISTO E' DEL 5-10 % A DISCREZIONE DELL’ORGANO TECNICO, LADDOVE, NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO ( VOCI 9, 10, 11, 12, 13 e 14 PER LE QUALI NON E’ AMMESSO ALTRO RANGE OLTRE QUELLO INDICATO CHE DEVE, PERTANTO, CONSIDERARSI TASSATIVO – VOCE N 9 32,916 gr/mq +/- 10%; VOCI 10,11,12,13 E 14 MINIMO 30 GR/MQ E MASSIMO 40 GR/MQ).

TUTTI I PRODOTTI DI CLASSE I NON STERILI DOVRANNO AVERE UN BIOBURDEN INFERIORE A 700 UFC/G.

TUTTI I PRODOTTI DI CLASSE II NON STERILI DOVRANNO AVERE UN BIOBURDEN INFERIORE A 500 UFC/G.

LE DITTE DOVRANNO INDICARE NELLE SCHEDE TECNICHE LA CLASSE DI APPARTENENZA DI CIASCUN PRODOTTO OFFERTO

L'ETICHETTA PRESENTE SU TUTTE LE CONFEZIONE DOVRA' RIPORTARE LE SEGUENTI DESCRIZIONI IN LINGUA ITALIANA:

-nome del prodotto

-nome ed indirizzo del produttore

-indicazione d'uso

-numero della partita

-data di fabbricazione

-dicitura sterile o non sterile

-metodo di sterilizzazione

-data di scadenza (se sterile)

-lotto di produzione (se sterile)

-misure

-confezionamento

Le buste e carte di sterilizzazione utilizzate per il confezionamento delle confezioni delle garze delle pezze laparatomiche devono essere confezionate in buste tipo steri-dual, cioe' in carta e film plastico di polipropilene/poliestere trasparente colorato, indicatore chimico specifico stampato sul lato carta. la carta deve essere a bassa porosita' e resistente alle sollecitazioni meccaniche. le buste devono essere chiuse con una saldatura a tre punti .