LOTTO N. 10

N. 10 PENSILI PER TERAPIA INTENSIVA

Pensile per il trattamento dei pazienti in terapia intensiva completo di prese elettriche e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature.

La trave deve avere unica lunghezza idonea per il servizio di postazione terapia intensiva di 2,2 metri.

Deve essere a struttura lineare, arrotondata e compatta dell’illuminazione indiretta per l’ambiente.

La struttura sospesa deve essere autoportante e realizzata in lega leggera, preferibilmente in un’inica soluzione continua in estruso di alluminio verniciato RAL 9002 con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti /detergenti; priva di spigoli vivi o fessure deve garantire la massima stabilità e rigidità del sistema e minime oscillazioni, con uno spessore del profilato nella parte portante di circa 6 mm; non deve presentare giunzioni esterne tra lamiere e pannelli per la facile pulizia e la disinfezione nel rispetto delle esigenze igieniche del reparto.

Il sistema di ancoraggio deve prevedere la possibilità di regolare la distanza tra i montanti anche in fase di installazione per eventuale by-pass di ostacoli strutturali.

La parte inferiore della trave deve consentire lo scorrimento su rotaie o binari di tuta la lunghezza  della trave di sistemi porta apparecchiature, con possibilità di limitare la corsa di ogni singolo carrello di servizio tramite fermi posizionabili dall’utente.

Il carico applicabile alla struttura pensile deve essere di circa 150 KG. Su ogni dispositivo scorrevole per coprire future esigenze di inserimento degli accessori porta strumenti.

Il pensile deve essere ancorato alla struttura di sostegno tramite supporti rigidi utilizzati anche per l’adduzione delle linee di servizio.

Le dimensioni e caratteristiche della trave devono garantire l’inserimento di tutte le utenze richieste al posto che devono essere posizionate in modo da favorire e facilitare l’utilizzo delle stesse sulla parte frontale e sulla parte posteriore.

Il carrello di scorrimento, su almeno 6 cuscinetti dovrà essere munito     di freno meccanico disattivabile tramite leva atta ad attivare qualsiasi involontario spostamento delle apparecchiature ma consentire la traslazione su tutta la lunghezza della trave e rotazione sullo stesso asse di 330°;

Il supporto per le apparecchiature deve essere completato con 2 mensole regolabili in altezza in alluminio verniciato ed aventi superficie utile d’appoggio pari a circa 60x30 cm e sbarre porta accessori. E’ richiesto sul supporto uno spazio utile verticale di almeno 1,5 m.

- n. 6 prese elettriche tipo schuko singolarmente protette.

- n. 2 prese di ossigeno;

- n. 2 prese di aria compressa;

- n 2 prese di vuoto;

- n. 1 predisposizione per il cavo monitoraggio;

Completo di montaggio su piastra già esistente e collegamento adduzioni già predisposte.

Il sistema proposto dovrà rispettare le normative di sicurezza vigenti.

Richiesto il marchio CE.