# LOTTO N. 8

# Scheda tecnica

## N. 1CENTRALE DI MONITORAGGIO

## N. 10 MONITOR

Voce n. 1

# n. 1 centrale di monitoraggio per il controllo e la visualizzazione di 16 posti letto contemporaneamente con presentazione di curve e di dati alfanumerici e possibilità di richiamo di un singolo posto letto completo.

Dotata di due monitor LCD-TFT a colori da 17”.

Presentazione automatica delle curve di ogni singolo posto letto connesso alla rete, con possibilità di visualizzare sullo stesso schermo fino a 16 tracce di pazienti differenti, indicazione di allarmi visivi ed acustici e possibilità di disattivazione remota.

L’utilizzatore deve potere interagire con la centrale tramite mouse e/o tastiera.

Il collegamento monitor effettuato via ETHERNET

Possibilità di generare reports in ogni istante della memorizzazione compreso report ECG trend grafici e eventi scelti e di eventi aritmici.

Possibilità di collegarsi alla rete informativa dell’ospedale e possibilità di interfacciare altri reparti (laboratorio, farmacia radiologica, ecc..).

Dotato di stampante laser.

Help in linea per accedere alle informazioni velocemente.

Possibilità di inserimento dati ammissione, trasferimento, dimissione e dati demografici del paziente.

3 livelli di allarme, con indicazione del motivo dell’allarme del posto letto direttamente sullo schermo di centrale.

Richiamo dei trends tabellari e grafici di ogni posto letto con possibilità di registrare tramite stampante laser impostazione e tacitamente degli allarmi e delle categorie aritmiche dei singoli monitor posto letto collegati in rete alla centrale.

Eventuale futura possibilità di ampliamento hardware e software per una base di 4 pazienti telemetrici ulteriormente espandibile a gruppi di 4 pazienti e possibilità di futura visualizzazione in centrale la posizione di un paziente telemetrato.

L’apparecchiatura deve essere dotata di marcatura CE.

Conformità con la Direttiva 93/42/CEE.

Voce n. 2

n. 10 monitor paziente a colori a 5 canali espandibili a 6 o 8 tramite memory-card o sistemi per il controllo dei parametri vitali del paziente al posto letto, in sala operatoria e durante il trasporto tramite un sistema di batterie utilizzabile per adulti e bambini.

Schermo da 10” circa a cristalli liquidi a matrice attiva con tecnologia TFT.

Parametri richiesti:

- ECG;

- Respiro;

- temperatura;

- Spo2;

- pressione non invasiva;

- n. 3 pressioni invasive,

- ETCO2;

Software in italiano.

Funzione di Help in linea.

Possibilità di configurare il monitor solo con i parametri che si stanno realmente utilizzando.

Trends di 24 ore sia grafici che tabellari selezionabili in finestre.

Possibilità di inserimento di “Minitrends” da almeno 30 minuti.

Allarmi selezionabili in tre differenti livelli di tono.

Memorizzazione di almeno 40 eventi su 2 canali da 20 secondi ciascuno sia automaticamente che manualmente, sia aritmici che parametri vitali fisiologici.

Presentazione fino a 7/8 tracce ECG simultaneamente.

Funzione “bed to bed” con possibilità di silenziare gli allarmi che scattano sul monitor remoto.

Possibilità di aggiunzione di moduli separabili e di interscambio fra i diversi monitor.

Interfacciabilità con i ventilatori polmonari.

Modo d’uso in italiano.

Batteria durata almeno 3 ore.

Dotato di marcatura CE.

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE ed alle norme in materia di sicurezza nazionali ed internazionali..

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

TOTALE PUNTI 60

I PUNTEGGI SONO FRAZIONABILI (es. 0,5, 1, 1,5 ecc..)

SARANNO AMMESSE ALLA FASE DELL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE SOLO LE DITTE CHE AVRANNO RAGGIUNTO UN PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITA’ PARI A 35.

| Caratteristiche | Punti attribuibili | Punti ditta |
| --- | --- | --- |
| Software di gestione remota dati di monitoraggio e flessibilità interconnessioni di rete | 10 |  |
| Gestione ergonomia posto letto (cavi, sistemi d’aggancio) | 8 |  |
| Caratteristiche tecnico funzionali dei parametri/moduli offerti e supportabili | 8 |  |
| Gestione soluzione trasporto (facilità, peso, continuità dati di monitoraggio ecc..) | 5 |  |
| Aggiornamento HW e SW Upgrade | 5 |  |
| Caratteristiche tecnico funzionali dei SW presenti sul monitor (calcoli, cursori, dosaggio farmaci OCRG ecc..) | 5 |  |
| Gestione SW fra diversireparti e per diverse tipologie di paziente | 5 |  |
| Interfaccia ad apparecchiature di terzi in particolare rilevamento parametri ventilatori loops e forme d’onda | 4 |  |
| Assistenza tecnica (apparecchiature muletto, tempi di intervento) | 10 |  |
| TOTALE | 60 |  |