# LOTO N. 17

# Scheda tecnica

N. 1 STRUMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO PER L’ESTRAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI E SET-UP DELLA REAZIONE DI PCR COMPRENDENTE ROBOT, COMPUTER E STAMPANTE

- Dotato di un sistema di prevenzione delle cross-determinazioni (due campioni vicini non devono contaminarsi o un set non deve contaminarsi con il precedente), tramite il recupero delle eventuali perdite di gocce durante il movimento del braccio del robot nelle diverse fasi lavorative;

- Porta di chiusura anti-contaminazione  ambientale (con attivazione automatica dal software) e dalla lampada U.V. (che decontamina l’are di lavoro tra un ciclo di lavoro ed il successivo);

- Dotato della possibilità di funzionare con protocolli applicativi definiti all’operatore e basati su esigenze specifiche (come ad es., un maggior numero di lavaggi , modifica dei volumi di partenza, modifica dei tempi di incubazione ecc..);

- Possibilità alla fine dell’estrazione di potere conservare i campioni a + 4°C, consentendo così anche l’utilizzo over-night;

- L’accuratezza del pipettaggio e l’automazione del procedimento devono garantire una qualità ideale per il set-up della PCR quantitativa ed un’alta riproducibilità;

- Tutto il set-up deve avvenire a temperatura controllata  (almeno sotto i 10°C);

- La dispensazione deve potere avvenire in maniera automatica, in micropiastre da 96 pozzetti, in capillari o in singoli tubi per PCR;

- I reagenti e la plastica da utilizzare devono essere Rnase free;

- Capacità di processare almeno 30 campioni per volta in un’ora;

- Volumi dei campioni almeno da 200 microlitri in su;

- Per i protocolli che si intendono adottare occorre un volume di eluizione tra i 25 ed i 200 microlitri, al fine di ottenere materiale particolarmente concentrato;

- Sistema per evitare la formazione di precipitati ed un sistema automatico che provochi l’arresto dell’estrazione nell’eventuale perdita di un puntale;

Deve essere previsto un corso di avviamento del personale presso il laboratorio di utilizzo dello strumento, con supporto on line dopo l’installazione.

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

QUALITA’ TOTALE PUNTI 60

|  | TOTALE PUNTI | TOTALE PUNTI DITTA |
| --- | --- | --- |
| Sicurezza della decontaminazione, tramite di prevenzione di cross-over durante le fasi lavorative (come recupero gocce), decontaminazione ad U.V. dell’area di lavoro tra un ciclo ed il successivo, porta di chiusura (protezione da contaminazione ambientale) | 10 |  |
| Principio di estrazione (preferibilmente biglie magnetiche) | 10 |  |
| Sistema aperto (possibilità di funzionare con protocolli definiti dall’operatore) | 8 |  |
| Flessibilità del sistema (possibilità di estrarre DNA/RNA da differenti matrici di partenza) | 8 |  |
| Versatilità della prestazione (dispensazione in micropiastre, tubi PCR, capillari) | 8 |  |
| Stoccaggio dei campioni dopo la purificazione | 8 |  |
| Set-up a temperatura controllata (almeno sotto i 10°C) | 8 |  |