# LOTTO N. 18

# Scheda tecnica

- 1 Biofotometro

- Fotometro per la quantificazione rapida di dsDNA, ssDNA, RNA, oligonucleotidi, proteine e densità di cellule batteriche.

- Pronto all’uso, deve permettere di risparmiare tempo perché non necessita di preriscaldamento.

- Sistema ottico ad assorbimento, fotometro ad onda singola con onda di riferimento.

- Sorgente luminosa: lampada allo xenon.

- Ampiezza dello spettro: da 220 nm a 750.

- Lunghezza d’onda: Xe 230; 260; 280; 320; 562; 595 nm.

- Ampiezza della misura fotometrica da 0.000A a 3.000A.

- In accuratezza fotometrica +1% ad 1°.

- Memoria per 100 risultati con assorbanza, rapporti, n. del campione, data e ora.

- Valutazione metodo dipendente:

- Assorbenza/concentrazione mediante fattore

- Calibrazione ad 1 punto (1 std) regressione lineare (2-10std)

- Regressione non lineare (polinomio di 3 grado 4-5 std) 1x,2x, 3x determinazione

- Rapporto 260/280 rapporto 260/230 concentrazione molare

- Formula di warburg per dterminazione proteine A280

N. 1 TERMOCICLATORE

- Termomiscelazione a secco per miscelare ed incubare contemporaneamente i campioni.

- Capacità 24 provette da 0,5 ml 2,0 ml 1 micropiastra.

- Controllo temperatura con CPU mediante effetto Peltier effetto Joule.

- Temperatura regolabile in continuo da 13 C al di sotto della temperatura ambiente a 99C con step di 1 C dal 10 al di sotto della temperatura ambiente a 70 C con step di 1 C con il blocco per micropiastra.

- Vel. Risc.ca 5 C/min.

- Vel. Raff. Dalla temperatura ambiente a 10 C al di sotto della stessa 15 min. da 99 C a 10 C al si sopra della temperatura ambiente 19 min.

- Accuratezza inc : +/- 0,5 C per temp > 20 e < 45 C

- Tastiera impermeabile a pressione.

- Tasto specifico per le brevi miscelazioni.

- Visualizzazione mediante display alfanumerico LCD per dati programmati e temperatura reale ed impostata.

- Programmi miscelazione continua e temporizzazione con set di temperatura.

- Programmi interallaciabili fra di loro.

- Miscelazione rotatoria variabile da 300 a 1400 giri min. spostamento di 3 mm.

- Marchio CE.