LOTTO N. 7

SCHEDA TECNICA

n. 10 LETTI DA RIANIMAZIONE

- Letto elettrico articolato in 4 sezioni e 3 snodi, con piano ad altezza variabile su minimo tre sostegni;

- Doppio sistema di comandi;

- 4 Ruote diametro 125/150 mm di cui due direzionali;

- 4 Semispondine a scomparsa con un unico movimento;

- Schienale elettrico elevabile fino ad un massimo di 85°;

- Testiera e pediera  asportabili;

- Maniglie ergonomiche per il trasporto;

- Movimentazione zona gambale regolabile fino a – 80°/-90°;

- Movimentazione zona femorale fino a 45°;

- Altezza piano variabile elettricamente fino a 110/112 cm;

- Radiotrasparenza in zona toracica;

- Superficie letto allungabile;

- Funzione elettrica di trend/contro da 0° a +/- 15° e RCP abbinato;

- RCP ottenibile mediante un solo comando;

- Sistema integrato di pesatura in grado di misurare le variazioni di peso positive o negative;

- Traslazione dello schienale di 15 cm circa;

- Possibilità di comandi differenziati per operatori e paziente integrato alle semispondine;

- Schermo digitale incorporato per lettura dati peso;

- Carico di lavoro sicuro non inferiore a 225  Kg.;

- Materasso antidecubito ad aria per rianimazione con controllo e programmazione delle pressioni, con ultra basse pressioni in zona talloni, dotato di due copri materasso batteriostatico ed impermeabile ai liquidi ed al vapore, permeabile all’aria;

- Asta porta flebo integrata a scomparsa alla struttura a 4 ganci adatta anche per pompe d’ infusione;

- 6 Supporti laterali per drenaggi e sacche incorporati alla struttura;

- Porta bombola d’ossigeno;

- Alloggiamenti per ulteriori 7 aste in zona testa e 2 in zona piedi;

- Luce di cortesia;

Griglia per l’attribuzione dei 60 punti di qualità:

Caratteristiche strutturali

- Configurazione letto a “Poltrona totale”                                                                   punti 6

- Posizione di poltrona cardiologica                                                                            punti 3

- Sistema di alimentazione ausiliaria a batteria per movimentazione                         punti 2

- Movimentazione supplementare meccanica a pedale di tutte le movimentazioni    punti 4

- Superficie letto personalizzabile sia in posizione seduta che in posizione supina    punti 3

- RCP attivabile con pedale                                                                                         punti 2

- Sistema di autocompensazione di pesi aggiunti o eliminati                                      punti 3

- Detraibilità della sezione piedi  con pediera per antiequinismo                                punti 3

- Schienale radiotrasparente in fibra di carbonio                                                         punti 2

- Possibilità contemporanea movimentazione zona testa e piedi con un solo tasto    punti 2

- Area comandi centralizzata                                                                                       punti 2

- Retrorotazione                                                                                                           punti 2

- Radiotrasparenza sezione pelvica                                                                              punti 3

- Doppia modalità terapeutica del materasso antidecubito ad aria                              punti 4

- Materasso antidecubito integrato alla struttura                                                         punti 5

- Schermo a cristalli liquidi  per la visualizzazione dati peso, configurazioni letto, posizioni pre impostate, integrato alla struttura                                                                              punti 4

Garanzia:

- Addestramento utilizzatori                                                                                   punti 3

- Tempo di intervento                                                                                             punti 3

- Modalità di riduzione tempi di fermo in caso di guasto                                       punti 4