ASTA PUBBLICA

PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIVISIONE DI CARDIOCHIRURGIA

Scheda tecnica

Voce 1

N 500 Ossigenatori per CEC. Completo di circuito su disegno dell’azienda.

Le caratteristiche generali degli ossigenatori sono:

Fibre cave in polipropilene a sistema aperto con un volume di priming statico non

Superiore a 300 ml

Cardiotomo reservoir venoso con filtro da 20 a 40 micron

Capacità non inferiore a tre litri con sistema di scambiatore di calore integrato.

Le caratteristiche del circuito:

Il circuito è disegnato in base alle esigenze del reparto di cardiochirurgia e sarà definito nei dettagli (posizione dei vari accessori, misure etc.) tra l’utilizzatore e la ditta. Si precisa che se nel corso della validità della gara dovessero essere sostituite le macchine cuore-polmone la ditta aggiudicataria si impegna a modificare il disegno del circuito come da richiesta dell’utilizzatore. I tubi devono essere di grado VI medicale, cioè avere precise caratteristiche in riferimento a : durata, biocompatibilità, trasparenza, memoria della forma stabilita al variare della temperatura. Il circuito deve essere di produzione di una delle ditte selezionate per gli ossigenatori.

Il circuito è composto da una parte come pacco tavolo e una parte come pacco perfusionista. La parte tavolo comprende una serie di spezzoni di tubo in PVC, Aspiratori, una piastra per fissare i tubi; i vari spezzoni devono essere separati singolarmente e avvolti con un telino, il tutto riavvolto in un’unica protezione sterile.

Nella parte perfusionista abbiamo una serie di spezzoni di tubi in PVC, Silicone tre valvole unidirezionali ed anticollassanti, numero dodici raccordi varie misure, un filtro gas, spiche per infusione il tutto va assemblato con l’ossigenatore (vedi disegno).

In busta singola abbiamo il filtro arterioso o trappola con relativo circuito e raccordi.

Sei raccordi in busta (vedi disegno)

Busta singolo  sacca sangue capacità litri uno completi di prolunghe e clamp (vedi disegno)

Busta singola  dieci fascette stringi tubo (vedi disegno)

Busta doppia  silicone 3/8 x 3/32 cm 150 (vedi disegno)

Busta doppia  spezzoni tubi 3/8x3/8 e un 1/2x1/2 cm 150cm (vedi disegno)

Busta doppia  una prolunga con cannula aspiratore ed una prolunga con filtro gas e cannula soffiatore

N. B. : Tutte le estremità vanno chiuse con tappi con codice colore.

I sottopompa in silicone vanno fissati con doppia fascettatura le altre singola.

Il tutto va inserito in una bacinella rigida e sterilizzato.

La ditta aggiudicataria deve fornire ove necessario i supporti relativi, inoltre dovrà fornire dei circuiti con ossigenatore prova per definire le misure

Base asta euro 212.500,00

Voce 2

N.200 Emoconcentratori completi di circuito e urometro.

Duecento emoconcentratori forniti di circuito con urometri.

L’emoconcentratore deve avere un volume di riempimento  da 25 ml a 50 ml, una superficie da 0,25 mq a 0,68 mq, devono essere sterili e biocompatibili. Gli eventuali supporti necessari devono essere forniti in comodato

Base asta euro  20.000,00

## Voce n 3

## N 50 Cardiotomo reservoir venoso

- Cardiotomo reservoir venoso con filtro da 20 a 49 micron e capacità non inferiore a 3 litri

Base asta euro  3.000,00

# Voce 4

- N 400 Circuito per cardioplegia ematica calda/fredda

Il circuito per l’infusione della soluzione cardioplegica ematica deve essere provvisto di scambiatore di calore monouso, a basso volume di riempimento e superficie di scambio ad alta efficienza, e doppio spezzone di tubo in PVC completo di sottopompa in silicone, tale da consentire la somministrazione con un  rapporto sangue cardioplegia di 4:1

Base asta euro  24.000

# Voce 5

# N 200 circuiti per cardioplegia cristalloide

Il circuito per la somministrazione della soluzione cardioplegica deve essere provvisto:

- di una sacca o cardiotomo senza filtro della capacità di Lt 4;

- di una serpentina in acciaio per il ricircolo;

- by pass di ricircolo;

- sottopompa in silicone;

- prolunga in busta sterile per il campo operatorio.

Base asta euro 9.400,00

# Voce 6

# N 500 Raccordi per CEC

Raccordi per connessione tubi CEC in poliuretano, retti e a Y, con e senza LL

Varie misure.

Base asta euro 750,00

# Voce 7

n.100 Cannule per ritorno venoso per CEC a doppio cestello

per ritorno venoso in PVC, rinforzata, a doppio cestello, con markers di riferimento della profondità.completo di connettore ½.

Misure 32/40; 34/46;, 36/46 36/51 Fr secondo le necessità del reparto, con un margine di tolleranza di 2 Fr per ogni misura indicata

Base asta euro 1.900,00

# Voce 8

n.200 Cannule per ritorno venoso stadio singolo

per ritorno venoso in PVC, rinforzata, punta a stadio singolo, con markers di riferimento della profondità. Misure 28, 32, 34, 36 Fr secondo le necessità del reparto, con un margine di tolleranza di 2 Fr per ogni misura indicata.

Base asta euro 3.400,00

# Voce 9

### N 300 Confezioni da 6 unità di Copertura in materiale plastico per clamp e reperi vascolari

Materiale plastico di copertura per le estremità di strumenti chirurgici al fine di renderne atraumatico il morso, consentendo di repertare i fili di sutura.

Monouso, premortati su base adesiva. Misura piccola

Base asta euro 1.000,00

# Voce 10

n.400 Punch aortici (aortotomi) monouso

punch aortici per asportazione gettone aortico, per confezionamento anastomosi prossimali prossimali di bypass aorto-coronarici.

Misura richiesta 4-5 mm.

Base asta euro 10.800,00

# Voce 11

N 20 Patch in pericardio equino; misura  6 x 8 e 10 x 15  con un margine di approssimazione del.+50%.

Base asta euro 7.200,00

# Voce 12

N 20 Dilatatori vascolari (sonde)

Sonde coronariche per la valutazione del calibro ed eventuale dilatazione. Le sonde dovranno essere di materiale metallico malleabile e riutilizzabili.

Misura 1 mm    -> n.10

Misura 1,5 mm -> n.5

Misura 2 mm    ->  n.5

Base asta euro 1.500,00

# Voce 13

# N.50 circuiti per perfusione viscerale

Il circuito e composto da un sottopompa in silicone che sfocia in 5 uscite con codice colore, numero cinque fettuccie di carta adesiva sterili,i cinque canali devono essere racchiusi in un

pacco sterile. (vedi  disegno)

Il tubi devono essere di grado VI medicale, avere precise caratteristiche in riferimento a: durata biocompatibilità, trasparenza memoria della forma stabilita al variare della temperatura.

Base asta euro 3.500,00