REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO E DURATA

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di tre anni, la fornitura, in somministrazione, di PROVETTE SOTTOVUOTO E SISTEMI DI PRELIEVO VENOSO per i presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli ed è articolata in un lotto unico, comprendente diciannove voci, come da scheda tecnica allegata ( allegato n. 1).

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato l‘allegato n. 2 nel quale sono riportati i criteri di assegnazione dei punti da attribuire in base alla qualità;

- Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione. Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

- I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

ART. 2

###### SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge;

- la gara sarà esperita l’anno 2006, il giorno sei del mese di giugno, con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

- La documentazione tecnica e la campionatura, verrà inviata all’esame di apposito commissione tecnica che, in separata sede, provvederà ad attribuire i punteggi al sistema proposto;

- Le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno, pertanto, sospese  fino ad avvenuta comunicazione dei giudizi da parte della Commissione.

- Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, verrà data comunicazione, via fax, a tutte le ditte partecipanti, dell’ora e del giorno in cui, dopo aver dato lettura della relazione in cui sono consacrate le determinazioni della Commissione tecnica, si procederà alla lettura delle offerte prodotte dalle ditte ammesse e giudicate idonee anche sotto il profilo tecnico, e si addiverrà all’aggiudicazione provvisoria delle migliori, sotto il profilo economico.

f) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

g) si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata.

ART .3

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs .358/92;

- l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

4.	n. 1 copia del capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante;

5.	n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

E’ facoltà della ditta partecipante di allegare eventuali certificazioni relative alle dichiarazioni richieste al superiore punto sub 1).

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara,:

- Depliants illustrativi del lotto offerto, comprendente le diciannove voci, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti. Ove tali caratteristiche non dovessero essere compiutamente evidenziate nei depliants, la ditta dovrà allegare apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta, con l’avvertenza che in caso di dati discordanti con quelli riportati sui depliants saranno ritenute valide le indicazioni della relazione.

Qualora i depliants riportino la descrizione di altre voci non facenti parte dell’offerta, sui depliants stessi dovranno essere evidenziate le voci che la ditta intende offrire. Le relazioni tecniche ed i depliants dovranno essere redatti in lingua italiana, o accompagnati dalla relativa traduzione in italiano sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera.

La ditta dovrà indicare:

- il nome commerciale dei prodotti, il tipo di confezioni offerte ed i relativi codici;

- il nome della ditta produttrice stabilimento di produzione, distributore

- Le condizioni ottimali di conservazione.,

- Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

Al fine di agevolare i lavori della Commissione tecnica, nell’attribuzione dei punteggi, per ciascuno dei requisiti di cui alla scheda di valutazione della qualità (allegato n.2) dovrà essere documentato ogni punto elencato, indicando il riferimento ( pagina, capitolo, paragrafo o altro) della documentazione tecnica in cui è possibile riscontrare il possesso di ogni singolo requisito da valutare.

2. Dichiarazione attestante che i sistemi di prelievo venoso proposti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzioni infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e cose per difetti di fabbricazione del materiale fornito.

3. Dichiarazione attestante che i dispositivi medici, di cui va indicata la classe di appartenenza, sono in possesso del marchio CE come stabilito dalla Direttiva CEE 42/93;

4. Ogni altra notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura con i relativi quantitativi richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’Azienda.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

2. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994).

3. Certificazione dei sistemi di qualità  e di sicurezza  del prodotto, ovvero di Qualità Globale dell'Azienda produttrice, previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (UNI-EN-ISO/9001, UNI-EN-ISO/9002).

Nel caso in cui il concorrente sia diretto concessionario dell'impresa                produttrice, potrà essere prodotta la certificazione di qualità relativa alla Casa Madre.

Sia le relazioni che le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana e, qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”.

In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

L’offerta, redatta su carta legale e in lingua italiana, deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale in caso di società.

L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione ”Offerta Economica”.

L’offerta dovrà essere formulata specificando, rispetto alla base d’asta, il ribasso unico in percentuale espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente, nonché il prezzo unitario del lotto.

L’importo offerto, iva esclusa, non potrà, comunque essere superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’offerta dovrà essere formulata con riferimento ai quantitativi indicati per anno e per il triennio, durata della gara.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, in cifre ed in lettere.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca da ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare, seguendo la numerazione progressiva di cui all’allegato n.1, per i prodotti offerti:

- denominazione del prodotto

- codice prodotto

- prezzo unitario netto

- prezzo a confezione

- numero di pezzi a confezione

- prezzo totale lotto indivisibile annuale e triennale

- minimo fatturabile per ordine

- aliquota I.V.A. in vigore

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non sono ammesse alternative.

Il  lotto è  indivisibile.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata e siglata sui lembi, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO E SISTEMI DI PRELIEVO VENOSO”

ART. 4

OFFERTE ANOMALE

La Commissione di gara, qualora dovesse rilevare anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, sospenderà il procedimento di aggiudicazione al fine di acquisire le valutazione dell’Autorità di Vigilanza.

ART. 5

###### ESCLUSIONE DALLA GARA

si precisa che:

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.11 del D.Lgs. n.358/92 così come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 402/98.;

- saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 3 del presente capitolato;

- saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento all’intero lotto;

- saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo;

- l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello individuato al precedente art. 3 del presente capitolato, è sanzionata con l’esclusione dalla gara;

- l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello individuato al precedente art. 3 del presente capitolato, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

Per le imprese straniere vale quanto precisato negli artt.11 e 12 del D.Lgs.n.358/92 così come sostituiti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 402/98;

- tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, in originale o in copia conforme all’originale autenticati nei modi di legge;

- la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- si farà luogo ad esclusione dalla gara, nel caso in cui uno dei documenti prodotti sia scaduto;

- si farà luogo all’esclusione qualora la stazione appaltante accerti, nei riguardi di quanto dalla ditta dichiarato ai punti 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale fra le ditte partecipanti, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti;

- Qualora la stazione appaltante, dovesse accertare la violazione degli obblighi di cui ai punti 21, 22, 23, 24 e 25  della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, applicherà il divieto per un anno di partecipazione alle gare bandite in ambito regionale, giusta Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana.

non saranno ammesse:

A) offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente art.3, nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

B) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

C) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

ART. 6

REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’aggiudicazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non dovesse essere in regola con le vigenti norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

La stazione appaltante procederà, altresì, al recesso dal contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al punto 26 dell’allegato modello di dichiarazione unito al presente CSA.

Si rappresenta, altresì, che la violazione di quanto richiesto ai punti 21, 22, 23, 24 e 25 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3 comporta per le imprese il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

ART. 7

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà per intero lotto.

La gara sarà aggiudicata, con i criteri di cui all’Art. 19 lett. B, del D.L. 358/92, alle Ditte che avranno prodotto l’offerta più vantaggiosa rispetto ai parametri della qualità e del prezzo, così suddivisi:

- Qualità: 60 punti

- Prezzo:  40 Punti

L’aggiudicazione della fornitura, tra le ditte ammesse, avverrà secondo il giudizio espresso dalla Commissione Tecnica designata dall’Amministrazione che a suo insindacabile giudizio, avvalendosi della documentazione tecnica prodotta a pena di esclusione dalle ditte, valuterà la qualità del lotto sulla base dei criteri indicati nell’allegato n.2

- Saranno esclusi dalla successiva valutazione economica i prodotti che non avranno raggiunto il punteggio minimo di qualità rispettivamente di 32 su 60 punti, come di seguito specificato:

| - Parametri per il punteggio qualitativo - allegato n. 2 al c.s.a. | - Punteggio minimo |
| --- | --- |
| - a) caratteristiche tecniche e qualitative | - Punti 8/10 |
| - b) caratteristiche dell’offerta in relazione agli aspetti di sicurezza | - Punti 13/25 |
| - c) Adattamento dell’offerta (valutabile come servizio) | - Punti 11/25 |

- TOTALE             32/60

- In base a queste valutazioni verranno attribuiti i punteggi definitivi, assegnando il massimo punteggio disponibile al sistema con voto più elevato, agli altri sistemi verranno assegnati punteggi proporzionalmente rapportati in base alla seguente formula:

P1x = 60 x ( Vx /Vo)

Dove:

P1x 	rappresenta il punteggio qualità che verrà attribuito alla ditta “X”

Vx	rappresenta la somma dei punteggi parziali ottenuti dalla ditta “X”

Vo	rappresenta la somma dei punteggi parziali ottenuti dalla ditta con migliore valutazione qualitativa

- Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, ed in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Alla ditta ammessa che avrà presentato in sede di offerta economica il prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti.

Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la formula:

P2x = 40 - (Ox – Oo)  : 6% Om)

P2x  	rappresenta il punteggio prezzo che verrà attribuito alla ditta “X”

Ox 	rappresenta l’offerta della ditta “X”

Oo 	rappresenta l’offerta valida più bassa

Om	rappresenta la media aritmetica delle offerte valide

Il seggio di gara procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta che dalla somma dei punteggi P1x e P2x ottenuti in sede di valutazione qualitativa ed in sede di valutazione economica dei prezzi, avrà ottenuto il punteggio più alto.

- E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

ART. 8

SVINCOLO DELL’OFFERTA

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata, una volta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

###### ART.9

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

ART.10

ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare quanto segue:

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura costituita con le seguenti modalità:

ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli  attestante il versamento in favore della ”Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

In sostituzione saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al superiore art.3, rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

Detti documenti dovranno riguardare i soggetti indicati nell’allegato 5 al D.Lgs. 08.08.1994 n.490 recante disposizioni attuative della legge 17.01.1994 n.47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.358/92.  Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggior onere di spesa.

ART.11

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nell’allegato “1” che forma parte integrante del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, ed il numero di lotto devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ART. 12

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno inviare, a pena di esclusione campionatura, pari a n.5 pezzi per ciascuna tipologia dei 19 prodotti oggetto della fornitura, indicati nell’allegato n. 1 al presente C.S.A.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

In questo elenco devono essere specificati:

1. numero identificativo della voce

2. codice/codici del prodotto offerto

3. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, comporterà la esclusione della ditta.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PROVETTE SOTTOVUOTO E SISTEMI DI PRELIEVO VENOSO”. Il plico dovrà pervenire nei termini perentori, di ricezione della busta contenente l’offerta e la documentazione tecnica.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ART. 13

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART. 14

ORDINI E CONSEGNE

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina.

3.Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART. 15

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Servizio di Farmacia

L’A. O.  e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ART. 16

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ART.17

## PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

Il contratto di fornitura  potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dall’art. 44 , commi 4 e 6 della legge 724/94, a decorrere dal secondo anno della fornitura.

ART.18

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 19

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti

ART. 20

C A U Z I O N E

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 22

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

Il verbale di aggiudicazione di gara tiene luogo di contratto. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ART.23

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica ed attribuito i relativi punteggi. Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ART. 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

### ART. 25

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ART. 26

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 27

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 28

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- € 0,15 per ogni facciata di formato A4

- € 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 28

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma del Legale rappresentante

______________________________________

- Asta pubblica per la fornitura triennale

- di provette sottovuoto e sistemi di prelievo venoso

ALLEGATO al C.S.A.

###### Allegato n.1

# Lotto unico ed indivisibile

Fabbisogno annuale di provette sottovuoto e sistemi di prelievo

- Provette sottovuoto in  plastica 13 x 75:

| n. | Descrizione | Quantità annua |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provette siero con volume di aspirazione 4,0 ml +/- 1 con tappi di colori diversi (almeno due a scelta) | 160.000 |
| 2 | Provette siero con separatore integrato con volume di aspirazione 3,5 ml +/- 1 con tappi di colori diversi (almeno quattro a scelta) | 30.000 |
| 3 | Provette siero con volume di aspirazione 2ml +/- 0,5 | 10.000 |
| 4 | Provette litio eparina con volume di aspirazione 2,5 ml +/- 0,5 | 10.000 |
| 5 | Provette litio eparina con volume di aspirazione di 4,5 ml +/- 0,5 | 170.000 |
| 6 | Provette con EDTA K2 o K3 con volume di aspirazione 4 ML +/- 0,5 con tappi di colori diversi (almeno due a scelta) | 270.000 |
| 7 | Provette con EDTA K2 o K3 con volume di aspirazione 2,5 ml +/- 0,5 e tappo di colore possibilmente diverso da quello tradizionale lilla | 10.000 |
| 8 | Provette citrato per coagulazione con volume di aspirazione 2,2 ml +/- 0,5( sarà presa in considerazione l'offerta di provette di dimensioni diverse purché complete di adattatori per l'utilizzo su strumenti automatici) | 10.000 |

- Provette sottovuoto in vetro o  plastica 13 x 75:

| n. | Descrizione | Quantità annua |
| --- | --- | --- |
| 9 | Provette con eparina iodoacetato con volume di aspirazione 3 ml +/- 1 | 20.000 |
| 10 | Provette citrato per coagulazione con volume di aspirazione 4 ml +/- 0,5 | 120.000 |

- Provette sottovuoto in plastica 16 x 100:

| n. | Descrizione | Quantità annua |
| --- | --- | --- |
| 11 | Provette siero con separatore integrato con volume di aspirazione 9 ml +/- 1 con tappi di colori diversi (almeno due a scelta) | 100.000 |

- Provette sottovuoto in vetro o plastica 16 x 100:

| n. | Descrizione | Quantità annua |
| --- | --- | --- |
| 12 | Provette siero con volume di aspirazione 9 ml +/- 1 | 50.000 |

- Provette sottovuoto in plastica 13 x 100

| n. | Descrizione | Quantità annua |
| --- | --- | --- |
| 13 | Provette siero con volume di aspirazione 7 ml +/- 1 con tappi di colori diversi (almeno tre a scelta) | 70.000 |

- Provette sottovuoto in vetro o plastica 13 x 100

| n. | Descrizione | Quantità annua |
| --- | --- | --- |
| 14 | Provette con ACD (sol.B 1 ml) con volume di aspirazione 6 ml +/- 1 | 20.000 |

- Sistemi di prelievo venoso senza e con sistema di sicurezza integrato con la camicia (voce n.16) o con l’ago (voce n.18) e integrato con l’ago a farfalla (voce n19)

| n. | #### Descrizione | Quantità annua |
| --- | --- | --- |
| 15 | Camicie porta ago, riutilizzabile, con dispositivo di rilascio dell'ago per prelievo con provetta sottovuoto | 10.000 |
| 16 | Camicie porta ago per prelievo con provetta sottovuoto | 100.000 |
| 17 | Adattatori Luer per prelievi multipli | 5.000 |
| 18 | Aghi sterili per prelievo venoso multiplo con provette sottovuoto di dimensioni 21G-22G a richiesta | 130.000 |
| 19 | Aghi a farfalla per prelievo venoso multiplo, con adattatore Luer preassemblato. Dimensioni 21G e 22G o 23G A richiesta | 5.000 |

N.B. nel caso in cui venga offerto il sistema di sicurezza integrato con la camicia (Voce 16) dovranno essere offerti e forniti, comunque, gli aghi di cui alla voce 18 e viceversa nel caso venga offerto il sistema di sicurezza integrato con l’ago (voce 18) dovranno essere offerte e fornite, comunque, le camicie di cui alla voce 16.

Importo a base d’asta triennale Provette sottovuoto e sistemi di prelievo venoso pari a Euro 450.000,00

- Asta pubblica per la fornitura triennale

- di provette sottovuoto e sistemi di prelievo venoso

ALLEGATO al C.S.A.

###### Allegato n.2

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITA’

## Sistema di prelievo ematico

Requisiti tecnici dei prodotti

- Il sistema e costituito da provetto in vetro o plastica che devono essere sottovuoto predeterminato – sterili

- Il sistema è costituito da provette che devono avere un tappo di sicurezza esterno riposizionabile – perforabile

- Il sistema è costituito da sistemi di sicurezza a protezione dell’ago attivati subito dopo il prelievo

La mancanza di uno dei suddetti parametri  sarà motivo di esclusione.

Le Aziende partecipanti dovranno presentare, pena la esclusione, campionatura, pari a 5 pezzi, per ciascuna tipologia dei 20 prodotti oggetto della fornitura.

# Parametri utili per il punteggio qualitativo					 max punti 60

a) Caratteristiche tecniche e qualitative					max punti 15

| 1. Caratteristiche e performance del tappo di sicurezza | chiusura a pressione e a vite punti 4 chiusura a pressione punti 0 |
| --- | --- |
| 2. Larga possibilità di scelta di differenziazione Cromatica del tappo delle provette da siero | = o > 5 punti 4 < 5 punti 0 |
| 3. Tracciabilità delle provette (numero di lotto, data di scadenza, durata del vuoto, codice prodotto, dicitura sterile) | Si punti 2 no punti 0 |
| 4. Provette offerte | Tutte plastica punti 5 Vetro e plastica punti 0 |

b)  Caratteristiche dell’offerta in relazione agli aspetti di sicurezza max punti 25

| Caratteristiche e performance dei sistemi di sicurezza da prelievo sottovuoto secondo la indicazione OSHA – NIOSH (criteri generali) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Il meccanismo di sicurezza deve essere parte integrante del dispositivo e non un accessorio | Si 3 punti No 0 punti |  |
| 2. Il meccanismo di sicurezza deve creare, dopo l’attivazione, una barriera permanente tra le mani dell’operatore e l’ago | Si 3 punti No 0 punti |  |
| 3. Il meccanismo di sicurezza non può essere disattivato (attivazione irreversibile) e resti efficace anche dopo ’eliminazione | Si 3 punti No 0 punti |  |
| 4. Il meccanismo di sicurezza deve essere facilmente verificabile ( es. si deve vedere quando è stato attivato;si deve sentire che è stato attivato) | Si 3 punti No 0 punti |  |
| 5. L’attivazione deve essere possibile con una sola mano durante l’attivazione le mani dell’operatore devono essere sempre in posizione arretrata rispetto all’ago | Si 3 punti No 0 punti |  |
| 6. Deve proteggere l’operatore durante e dopo l’uso | Si 3 punti No 0 punti |  |
| 7. Produzione unica di tutti gli elementi costituenti il sistema per una ottimale compatibilità (provette – aghi – accessori) | Si 7 punti No 0 punti |  |

c)   Adattamento dell’offerta ( valutabile come servizio)		max punti 20

( i punteggi saranno assegnati a seguito di un analisi comparativa delle offerte)

| 1. Corsi di formazione accreditati annuali (ECM) sul rischio da punture accidentali per il personale infermieristico dell’Azienda (allegare programma) | max punti 8 |
| --- | --- |
| 2. Corsi di addestramento al corretto utilizzo del sistema di prelievo sottovuoto con sistemi di sicurezza (allegare programma e materiale didattico) | max punti 8 |
| 3. Protocollo di valutazione della performance del sistema di prelievo sottovuoto con sistemi di sicurezza ( allegare protocollo) | max punti 4 |