REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO E DURATA

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di trentasei mesi, la fornitura, in somministrazione, di reattivi e materiale consumabile ( provette,  soluzioni di lavaggio, striscie reattive, calibratori ecc.) con concessione in uso gratuito di attrezzature e manutenzione ed assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità dei sistemi per immunometria, per allergologia e per immunoenzimatica in micropiastra  richiesti per i  laboratori analisi P.O. Civico e P.O. Di Cristina dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli ed è articolata in un tre lotti come da schede tecniche allegate.

- Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

- Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati :

- Allegato n. 1 nel quale sono descritte le specifiche tecniche e funzionali per la fornitura di un sistema per immunometria e di un ulteriore sistema dedicato alla fase preanalitica e postanalitica e centrifuga per il laboratorio P.O. Civico (lotto n.1);

- Allegato n. 2 nel quale sono riportati per il lotto n.1, i criteri di assegnazione dei punti da attribuire in base alla qualità;

- Allegato n. 3 nel quale sono descritte, relativamente al lotto n. 1, il numero e la tipologia dei tests richiesti per il Laboratorio analisi P.O. Civico, suddivisi in tre distinti gruppi – gruppo A ( analiti di cui deve essere garantita la fornitura) gruppi B e C ( analiti che, se richiesti, possono essere forniti);

- Allegato n. 4 nel quale sono descritte le caratteristiche del sistema analitico per allergologia (lotto n. 2) da ubicare presso il Laboratorio analisi P.O. Di Cristina;

- Allegato n. 5 nel quale sono riportati per il lotto n.2, i criteri di assegnazione dei punti da attribuire in base alla qualità;

- Allegato n. 6 nel quale sono descritte le caratteristiche del sistema analitico per L’esecuzione di dosaggi immunoenzimatici in micropiastra (lotto n. 3) da ubicare presso il Laboratorio di Microbiologia P.O. Civico;

- Allegato n. 7 nel quale sono riportati per il lotto n.3, i criteri di assegnazione dei punti da attribuire in base alla qualità;

ART. 2

###### SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, con le seguenti modalità

- la gara sarà esperita l’anno 2006 il giorno nove del mese di maggio, con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

- La documentazione tecnica e la campionatura, se richiesta, verrà inviata all’esame di apposito commissione tecnica che, in separata sede, provvederà ad attribuire i punteggi al sistema proposto;

- Le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno, pertanto, sospese  fino ad avvenuta comunicazione dei giudizi da parte della Commissione.

- Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, verrà data comunicazione, via fax, a tutte le ditte partecipanti, dell’ora e del giorno in cui, dopo aver dato lettura della relazione in cui sono consacrate le determinazioni della Commissione tecnica, si procederà alla lettura delle offerte prodotte dalle ditte ammesse e giudicate idonee anche sotto il profilo tecnico, e si addiverrà all’aggiudicazione provvisoria delle migliori, sotto il profilo economico.

- non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

- si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata;

ART .3

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA N.1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- I lotti per i quali la ditta intende partecipare;

- l’elenco dei tests offerti e delle attrezzature con cui eseguire gli esami;

- l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs .358/92;

- l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

6.    n. 1 copia del capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante;

7.    n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

E’ facoltà della ditta partecipante di allegare eventuali certificazioni relative alle dichiarazioni richieste al superiore punto sub 1).

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara,:

Relativamente alle attrezzature da fornire in uso gratuito:

- Depliants illustrativi delle apparecchiature proposte, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche delle apparecchiature medesime in corrispondenza dei requisiti minimi del sistema.	Ove tali caratteristiche non dovessero essere compiutamente evidenziate nei depliants, la ditta dovrà allegare apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta, con l’avvertenza che in caso di dati discordanti con quelli riportati sui depliants saranno ritenute valide le indicazioni della relazione. Qualora i depliants riportino la descrizione di altre apparecchiature non facenti parte dell’offerta, sui depliants stessi dovranno essere evidenziate le apparecchiature che la ditta intende offrire.	Dai depliants dovranno risultare in modo chiaro, il modello, la casa produttrice dell’apparecchiatura offerta, oltre il timbro dell’impresa partecipante alla gara, la gamma completa degli esami che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana e, qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Si precisa che relazioni e le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione tecnica, nell’attribuzione dei punteggi, per ciascuno dei requisiti di cui alla scheda di valutazione della qualità (allegato n.2, n.5 e n.7) dovrà essere documentato ogni punto elencato, indicando il riferimento ( pagina, capitolo, paragrafo o altro) della documentazione tecnica in cui è possibile riscontrare il possesso di ogni singolo requisito da valutare.

- Dichiarazione attestante che le apparecchiature proposte sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzioni infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e cose per difetti di fabbricazione e/o installazione delle attrezzature fornite.

Relativamente ai test da eseguire con le attrezzature da fornire in uso:

1. Schede tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti  in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti.

La ditta dovrà indicare i reagenti ed i materiali di consumo necessari per la realizzazione delle determinazioni che la strumentazione è in grado di effettuare sulla base delle tipologie di esami richiesti, specificando per ogni tipo di esame:

- il nome commerciale dei prodotti, il tipo i confezioni offerte ed i relativi codici;

- il numero delle determinazioni che ogni confezione offerta di ogni reagente può effettuare;

- il nome della ditta produttrice;

- Le condizioni ottimali di conservazione.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del 19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 14 D.Lgs 358/92).

5. Certificazione dei sistemi di qualità Iso 9001 per la strumentazione ed i prodotti offerti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (Uni-En-Iso/9001). Si precisa che tali certificati se scritti in lingua straniera dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata e dovranno, essere accompagnati da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione con riferimento alle  modalità di espletamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovrà in particolare prevedere:

- Il servizio di assistenza deve prevedere, in caso di guasti, interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata;

- La sede del servizio di assistenza deve essere allocato nella città di Palermo;

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede dei Laboratori destinatari delle strumentazioni, per gli  operatori del Laboratorio;

- devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;

- l’organizzazione dell’assistenza tecnica, le modalità di istruzione al personale utilizzatore, il tipo di collaborazione che è in grado di prestare per l’avviamento della strumentazione e durante l’utilizzo del sistema;

- trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove versioni dei programmi, corso di formazione per il personale addetto;

Sia le relazioni che le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica.

L’offerta, redatta su carta legale e in lingua italiana, deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale in caso di società.

L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione ”Offerta Economica”.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), specificando l’importo totale del lotto/i per i quali partecipa, nonché il prezzo unitario dei singoli reagenti e consumabili, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.

L’offerta dovrà essere formulata specificando il ribasso unico in percentuale riferito alla base d’asta riportata nella scheda tecnica allegata al capitolato speciale d'appalto. Detto ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’importo offerto, iva esclusa, non potrà, comunque essere superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato, per ogni singolo lotto,dalla Stazione appaltante.

L’offerta dovrà essere formulata con riferimento ai quantitativi indicati per anno e per il triennio, durata della gara.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca da ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare per i prodotti offerti:

1- denominazione del prodotto

2- codice prodotto

3- prezzo unitario netto

4- prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

5- prezzo totale di ogni singolo lotto annuale e triennale

6- minimo fatturabile per ordine

7- aliquota I.V.A. in vigore

Relativamente all’attrezzatura offerta in uso gratuito la ditta dovrà specificare:

1 - il numero di attrezzature offerte,

2 - marca e tipo

3 – codice delle attrezzature

4 - eventuali accessori e codici

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non sono ammesse alternative.

L’offerta economica dovrà essere resa anche su supporto informatico (Floppy – cd-rom) in modalità excel.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata e siglata sui lembi, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOMETRIA – ALLERGOLOGIA e IMMUNOENZIMATICA”

ART. 4

OFFERTE ANOMALE

La Commissione di gara, qualora dovesse rilevare anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, sospenderà il procedimento di aggiudicazione al fine di acquisire le valutazione dell’Autorità di Vigilanza.

ART. 5

###### ESCLUSIONE DALLA GARA

si precisa che:

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.11 del D.Lgs. n.358/92 così come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 402/98.;

- saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 3 del presente capitolato;

- saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento ad una intera voce;

4. l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello individuato al precedente art. 3 del presente capitolato, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

Per le imprese straniere vale quanto precisato negli artt.11 e 12 del D.Lgs.n.358/92 così come sostituiti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 402/98;

5. tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, in originale o in copia conforme all’originale autenticati nei modi di legge;

6. la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- si farà luogo ad esclusione dalla gara, nel caso in cui uno dei documenti prodotti sia scaduto;

- si farà luogo all’esclusione qualora la stazione appaltante accerti, nei riguardi di quanto dalla ditta dichiarato ai punti 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale fra le ditte partecipanti, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti;

- Qualora la stazione appaltante, dovesse accertare la violazione degli obblighi di cui ai punti 21, 22, 23, 24 e 25  della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, applicherà il divieto per un anno di partecipazione alle gare bandite in ambito regionale, giusta Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana.

non saranno ammesse:

A) offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente art.3, nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

B) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

C) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

ART. 6

REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’aggiudicazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non dovesse essere in regola con le vigenti norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

La stazione appaltante procederà, altresì, al recesso dal contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al punto 26 dell’allegato modello di dichiarazione unito al presente CSA.

Si rappresenta, altresì, che la violazione di quanto richiesto ai punti 21, 22, 23, 24 e 25 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3 comporta per le imprese il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

ART. 7

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

La gara sarà aggiudicata, con i criteri di cui all’Art. 19 lett. B, del D.L. 358/92, alle Ditte che avranno prodotto l’offerta più vantaggiosa rispetto ai parametri della qualità e del prezzo, così suddivisi:

- Qualità : 60 punti

- Prezzo:  40 Punti

L’aggiudicazione della fornitura, tra le ditte ammesse, avverrà secondo il giudizio espresso dalla Commissione Tecnica designata dall’Amministrazione che a suo insindacabile giudizio, avvalendosi della documentazione tecnica prodotta a pena di esclusione dalle ditte, valuterà la qualità di ogni singolo lotto sulla base dei criteri indicati negli allegati n.2, n.5 e n.7

#### METODO DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

QUALITA’ E PREZZO PER L’AGGIUDICAZIONE

1°- Conteggio per la qualità.

1°.1- Alla ditta che avrà totalizzato la sommatoria punteggi più alta, verranno assegnati 60 punti.

1°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al più alto.

Esempio:

Ditta A: totalizzati 45 punti

Ditta B: totalizzati 40 punti

Ditta C: totalizzati 30 punti.

Alla ditta A verranno assegnati 60  punti.

# Per la ditta B si avrà: (60x40/45) = 53,33 punti

Per la ditta C si avrà: (60x30/45)=40,00 punti

2°- Conteggio per il prezzo.

- Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, ed in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

2°.1- Alla ditta che avrà proposto il prezzo complessivamente più basso, verranno assegnati 40 punti

2°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al prezzo più basso offerto.

Esempio:

Offerte pervenute:

- Ditta A: Euro 108.000,00

- Ditta B: Euro 100.000,00

- Ditta C: Euro   90.000,00

Alla ditta C verranno assegnati  40 punti.

Per la ditta A si avrà: (( 90.000,00x 40) /  108.000,00) =33,33 punti

Per la ditta B si avrà: (( 90.000,00x 40) / 100.000,00) = 36 punti

3°- AGGIUDICAZIONE.

3°.1- L’aggiudicazione sarà assegnata alla ditta che, nella sommatoria del punteggio qualità e prezzo, risulterà avere il punteggio più alto.

Esempio:

Ditta A  60Q + 33,33P = 93,33 punti.

Ditta B  53,33Q + 36,00P = 89,33 punti.

Ditta C  40,00Q + 40P = 80 punti.

Si aggiudica alla Ditta A che ha totalizzato 93,33 punti nella sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo.

- E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

##### ART. 8

SVINCOLO DELL’OFFERTA

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata, una volta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

ART.9

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

ART.10

ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare quanto segue:

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura costituita con le seguenti modalità:

ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli  attestante il versamento in favore della ”Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

In sostituzione saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui all’art.3, rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

Detti documenti dovranno riguardare i soggetti indicati nell’allegato 5 al D.Lgs. 08.08.1994 n.490 recante disposizioni attuative della legge 17.01.1994 n.47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.358/92.  Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggior onere di spesa.

ART.11

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati negli allegati n.3, n.4 e n.6 che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nelle allegate schede tecniche (allegati n.3, n.4 e n.6),  relative a ciascun prodotto, hanno, pertanto, valore meramente indicativo e l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto contrattuale.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione,  ed il numero di lotto devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta  aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei reagenti aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

#### ART. 12

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO

I sistemi diagnostici proposti, per rispondere pienamente alle esigenze dei Laboratori analisi dovranno comprendere:

- Fornitura delle apparecchiature offerte, che dovranno essere corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento e di gruppo di continuità, sia per gli analizzatori che per le componenti informatiche;

- Fornitura di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo occorrente all’effettuazione delle determinazioni relative alle tipologie di esami, nelle quantità presunte richieste;

- Servizio di assistenza comprendente:

- Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche  ed   idrauliche);

- Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica (gruppi di continuità);

- Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;

- Modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e festiva che dovrà in particolare prevedere, in caso di guasti interventi a chiamata, senza alcun limite, con tempi di ripristino del sistema, che non devono superare le 24 ore dalla chiamata;

- Saranno comunque a carico della ditta le forniture dei reattivi e consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi al collaudo ed alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento manutentivo.

- Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;

- La sede del Servizio di assistenza deve essere allocato nella città di  Palermo in caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata;

- Relativamente alle strumentazioni fornite per il sistema di cui al lotto n.1 immunometria ed al sistema dedicato alla fase preanalitica, postanalitica e centrifuga, qualora nel caso dell’anno si verifichino più di cinque interventi tecnici con sostituzione di componenti relativi ad ogni singolo strumento, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla sostituzione;

- Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura.

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede dei Laboratori destinatari delle strumentazioni, per almeno due  operatori del Laboratorio;

- Trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove versioni dei programmi, corso di formazione per il personale addetto;

### ART.13

## FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi diagnostici forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ART.14

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso il Laboratorio di analisi P.O. Civico ed il Laboratorio di analisi P.O. Di Cristina, entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ART.15

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.	Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

ART. 16

## AGGIORNAMENTO TECNICO

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ART.17

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell’U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L’utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art.2041 del C.C. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

ART. 18

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART. 19

ORDINI E CONSEGNE

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina.

3.   Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART. 20

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’A. O.  e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Salute eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

ART. 21

###### INADEMPIENZE / PENALITA’

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei reagenti e del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei sistemi  analitici : Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 giorni), fino a 15 giorni verrà addebbitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi ulteriori 20 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna dei reattivi e materiale consumabili:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ART.22

## PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

Il contratto di fornitura  potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dall’art. 44 , commi 4 e 6 della legge 724/94, a decorrere dal secondo anno della fornitura.

ART.23

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

### ART. 24

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ART. 25

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ART. 26

C A U Z I O N E

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 27

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

Il verbale di aggiudicazione di gara tiene luogo di contratto. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ART.28

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ART. 29

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 15 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

#### ART. 30

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ART. 31

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 32

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 33

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 34

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 1 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

Si richiede la fornitura in service, per il Laboratorio di Analisi del P.O. Civico, delle apparecchiature , dei reattivi, dei controlli, dei calibratori, dei materiali di consumo e di quanto necessario per la esecuzione dei parametri richiesti  per complessivi  60.900 test/anno ( vedi allegato n.3 – gruppo A).

L'offerta deve consentire, pena l'esclusione, la esecuzione  di tutti i parametri richiesti di cui al gruppo A .

Le offerte dei reagenti, controlli (almeno due livelli) e calibratori  dovranno tenere conto di una cadenza giornaliera delle sedute analitiche (300 giorni/anno) relativamente a tutti i parametri e della stabilità delle calibrazioni; qualunque sia il confezionamento e la scadenza dei reattivi, prima dell'uso o  a bordo, deve essere garantita la possibilità di esecuzione di ogni singolo test per tutto l'anno senza interruzioni nell'erogazione delle prestazioni.

Si dovrà inoltre, prevedere una maggiorazione del 20 % dei quantitativi dei reattivi e materiali di consumo  per  eventuali ripetizioni e controlli.

Il calcolo dei test che devono essere offerti per ciascun analita deve essere il seguente:

numero test richiesto per ciascun analita + numero test per controlli (2 x 300) = x + 20% di x = numero test da offrire per ciascun analita,  a cui vanno naturalmente aggiunti i test necessari per le calibrazioni che vanno calcolati in base alle caratteristiche e alle procedure previste dalla strumentazione offerta.

Il sistema analitico, composto da uno o due analizzatori (nel caso venga offerto un  solo analizzatore o un sistema modulare dovrà essere fornito  un apparecchio di bechup anche di potenzialità inferiore), dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Rilevazione in chemiluminescenza;

- Caricamento in continuo e random, con capacità di carico di almeno 100 posti;

- Almeno 40 metodiche in linea;

- Vano reagenti refrigerato;

- Caricamento reattivi in continuo senza interruzioni di lavoro;

- Inserimento Stat;

- Identificazione provetta primaria con codice a barre;

- Identificazione reattivi con codice a barre;

- Cadenza analitica complessiva di almeno 300 test/ora;

- Diluizione automatica a bordo;

- Allarmi rilevazione livelli campioni e reattivi;

- La componente informatica  esterna allo strumento (completa di idoneo piano di appoggio) dovrà essere dotata di un software di gestione  dello strumento che   permetta  l'accettazione manuale, il controllo dei risultati e la refertazione, le statistiche giornaliere e periodiche, la gestione del controllo di qualità, la    gestione e la stampa dei risultati, la gestione del magazzino, l'archivio pazienti;

- Interfaccia con Host a carico della ditta fornitrice (si precisa che il costo dell’interfacciamento, come stabilito da Metafora informatica, per singolo strumento è pari ad Euro 3.938,86 e per PC di gestione di più strumenti o sistema modulare è di Euro 4.955,349);

- Certificazione ISO 9001;

- Gruppo di continuità a corredo;

- Deionizzatire o bidistillatore  a corredo, se necessario

La Ditta Fornitrice che dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le     seguenti caratteristiche minime:

- Adeguata istruzione all'uso dello strumento presso la sede del  Laboratorio e della Ditta fornitrice;

- La sede del Servizio di assistenza deve essere allocato nella città di  Palermo

- in caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata;

- deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio, per gli operatori del Laboratorio

- devono 	esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del Laboratorio e del personale del Servizio di assistenza.

- In ogni caso qualora, nel corso dell’anno, si fossero verificati più di cinque interventi tecnici con sostituzione di componenti relativamente a ogni singolo strumento, la ditta fornitrice si impegna alla sostituzione.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 1 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica e centrifuga

Dovrà essere prevista la fornitura di un sistema stand alone, completamente automatico, dedicato alla fase preanalitica e postanalitica, completa di unità di controllo esterna, che assolva, almeno, alle seguenti funzioni: Stappatura, Aliquotazione, Etichettatura delle provette secondarie, Ordinamento, Ritappatura e Archiviazione delle provette primarie e/o secondarie; la fornitura dovrà essere comprensiva dei materiali di consumo e di quanto necessario per la processazione di circa 2000 provette al giorno di cui 500 con aliquotazione.

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche  minime :

- riconoscimento provetta (diametro, altezza, colore del tappo);

- capacità di caricamento di almeno 500 provette;

- area di caricamento provette liberamente configurabile;

- stappatura non vincolata dal tipo di provetta (provette 13x75, 13x100, 16x100 con tappo a vite o a pressione);

- aliquotatazione con puntali monouso;

- Sistema di aliquotazione  fornito di sensore di livello e rilevatore di coagulo;

- volumi di aliquotazione programmabili a scelta;

- numero di aliquote programmabile a scelta;

- etichettatura delle provette secondarie;

- ordinamento configurabile in almeno 20 postazioni;

- ritappatura di tutti i tipi di provetta;

- caricamento e scaricamento in continuo senza fermo macchina;

- gruppo di continuità a corredo;

- Interfaccia con Host ( si precisa che il costo dell’interfacciamento, come stabilito da Metafora informatica, per singolo strumento è pari ad Euro 3.938,86 e per PC di gestione di più strumenti o sistema modulare è di Euro 4.955,349);

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 1 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica e centrifuga

Centrifuga refrigerata:

Dovrà essere prevista la fornitura di una centrifuga refrigerata con le seguenti caratteristiche minime:

- rotore a 4 basculle con adattatori per provette da  prelievo di sangue 13x75, 13x100 e 16x100;

- capacità di carico  di almeno 50 provette per ciclo;

- selezione della velocità digitale programmabile;

- temporizzazione almeno da 1 minuto a 5 ore;

- trasmissione ad induzione;

- accelerazione e decelerazione a profili memorizzabili;

- sistema di bloccaggio automatico del portello;

- rivelatore di sbilanciamento ;

- contenimento effetto aerosol.

In ogni caso qualora, nel corso dell’anno, si fossero verificati più di cinque interventi tecnici con sostituzione di componenti relativamente a ogni singolo strumento (strumentazione dedicata alla fase preanalitica, postanalitica e centrifuga) , la ditta fornitrice si impegna alla sostituzione.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 2 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

# Caratteristiche sezione campioni e reattivi: punti 15

# Saranno assegnati 15 punti al sistema analitico che totalizzerà il maggior valore, agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| ##### A) caratteristiche sezione campioni e reattivi | ###### Valore |
| --- | --- |
| 1.Reagenti con formato di confezionamento minimo da 100 test o diversificato, a scelta | 10 |
| 2.Possibilità di fornire i parametri di cui al gruppo B (per ciascuno degli 8 parametri saranno assegnati 2 punti) | 16 |
| 3.Possibilità di fornire i parametri di cui al gruppo C (per ciascuno dei 7 parametri sarà assegnato 2 punto) | 14 |
| 4.Sistema di controllo di presenza di coaguli, aria, schiuma; | 5 |
| 5.Puntale monouso per la sonda campioni | 15 |
| 6.Reagenti con scadenza residua dalla fornitura di almeno quattro mesi; | 5 |
| 7.Stabilità dei reagenti on board di almeno trenta giorni. | 5 |

I valori previsti debbono intendersi come punteggi definitivi e non proporzionali da attribuire alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 2 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

- Caratteristiche tecnico-operative: punti 15

Saranno assegnati 15 punti al sistema analitico che totalizzà il maggior valore, agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| B) Caratteristiche tecnico-operative: punti 15 | ### Valore |
| --- | --- |
| 1. Possibilità di rerun automatico in tempo reale e non a fine lavoro | 10 |
| 2. Capacità di Reflex automatico | 20 |
| 3. Possibilità di diluizione automatica dei campioni senza riprogrammare il test | 10 |
| 4. Possibilità di scegliere diluizioni automatiche personalizzate per paziente | 20 |
| 5. Possibilità di prediluizione automatica dei campioni | 10 |

I valori previsti debbono intendersi come punteggi definitivi e non proporzionali da attribuire alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 2 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

- Caratteristiche generali: punti 10

Saranno assegnati 10 punti ai sistemi analitici che totalizzeranno il maggior valore, agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| ##### C) Caratteristiche generali: punti 10 | ###### Valore |
| --- | --- |
| 1. Volume reflui in ml/test; | 5 |
| 2. Rumorosità espressa in db <60 | 10 |
| 3. Dimensioni; | 10 |
| 4. Ingombro ambientale (superficie occupata compresi gli spazi circostanti Indispensabili); | 20 |
| 5. Necessità di impiantistica elettrica ed idraulica dedicata | 10 |
| 6. Necessità di opere edili | 10 |
| 7. Grado di compatibilità ambientale con i locali di destinazione | 15 |

I valori previsti debbono intendersi come punteggi definitivi e non proporzionali da attribuire alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 2 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

# Caratteristiche sistema preanalitico: punti 20

Saranno assegnati 20 punti alle strumentazioni che totalizzeranno il maggior valore, alle altre sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| D) Caratteristiche sistema preanalitico: punti 20 | ###### Valore |
| --- | --- |
| 1. Produttività ora stappatura e ordinamento | 20 |
| 2. Produttività ora stappatura , ordinamento ed 1 aliquota | 20 |
| 3. Dimensioni | 20 |
| 4. Ingombro ambientale (rapporto superficie disponibile fissata convenzionalmente in 23 mq / superficie occupata del sistema compresi gli spazi circostanti indispensabili) | 40 |

I valori previsti debbono intendersi come punteggi definitivi e non proporzionali da attribuire alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.

Saranno assegnati 60 punti per la qualità ai sistemi analitici che totalizzeranno il maggior punteggio derivante dalla somma di quelli ottenuti in A,B,C,D. Agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 3 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

Elenco degli analiti il cui dosaggio deve essere garantita dalla fornitura :

| ## Gruppo A | test/anno |
| --- | --- |
| - FT3 | 9.000 |
| - FT4 | 9.000 |
| - TSH | 9.000 |
| - CEA | 6.000 |
| - PSA totale | 4.500 |
| - PSA libero | 2.000 |
| - AFP | 3.000 |
| - Ca 19-9 | 3.000 |
| - Ca 15-3 | 3.000 |
| - Ca 125 | 2.500 |
| - Anti Tg | 1.500 |
| - Anti TPO | 1.500 |
| - Prolattina | 1.000 |
| - FSH | 800 |
| - LH | 800 |
| - Progesterone | 800 |
| - Estradiolo | 800 |
| - Vit. B12 | 800 |
| - Folati | 800 |
| - HCG | 600 |
| - Testosterone | 500 |
|  | Totale 60.900 |

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

###### Allegato n. 3 al C.S.A.

Lotto n.1 – Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica  Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico

| Gruppo B | Test/anno |
| --- | --- |
| 1. PTH | 1.500 |
| 2. Omocisteina | 1.500 |
| 3. NSE | 1.300 |
| 4. HTG | 1.000 |
| 5. Insulina | 600 |
| 6. Cortisolo | 500 |
| 7. DHEAS | 500 |
| 8. Peptide C | 500 |
|  | Totale 7.400 |

| Gruppo C | Test/anno |
| --- | --- |
| 1. Ca 72.4 | 1.000 |
| 2. Ostocalcina | 400 |
| 3. S 100 | 300 |
| 4. Cross-Laps | 300 |
| 5. Cyfra 21-1 | 200 |
| 6. SCC | 200 |
| 7. Pirilink | 300 |
|  | Totale 2.700 |

Importo a base d’asta triennale – Lotto n. 1 Immunometria I - Sistema dedicato alla fase Preanalitica - Postanalitica e Centrifuga - per  il Laboratorio Analisi P.O. Civico pari a Euro 1.050.000,00

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

Allegato n. 4 al C.S.A.

Lotto 2 -  Sistema analitico per allergologia da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Di Cristina

Sistema analitico di Allergologia

Si chiede la fornitura in service per il Laboratorio di Analisi del P.O. Di Cristina, di un sistema analitico nuovo, dei reattivi, dei controlli, dei calibratori, dei materiali di consumo e di quanto necessario per l’esecuzione dei seguenti parametri:

|  | Test/anno |
| --- | --- |
| IgE totali | 3.500 |
| Singoli allergeni a scelta | 22.000 |

fino all’emissione di una scheda paziente completa di tutti i dati prodotti.

Le offerte dei reagenti, controlli (almeno due livelli) e calibratori dovranno tenere conto di una cadenza giornaliera delle sedute analitiche ( 300 giorni lavorativi).

Si dovrà inoltre prevedere una maggiorazione del 10% dei quantitativi dei reattivi e dei materiali di consumo per eventuali riesecuzioni di sedute o singoli dosaggi e calibrazioni non programmate.

Il sistema analitico dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Strumentazione completamente automatica;

- Tecnologia Chemiluminescenza o fluorescenza;

- Sistema non in micropiastra o multipozzetto;

- Campionamento da tubo primario, anche pediatrico;

- Accesso radom;

- Reagenti pronti all’uso provvisti di bar code;

- Vano reagenti refrigerato;

- Inventario reagenti;

- Standard Internazionale di riferimento IgE WHO 75/502;

- Sensore di volume per campioni e reagenti;

- Fornitura di controllo di qualità Interlab;

- Fornitura di VEQ nazionale od internazionale;

- la componente informatica, interna o esterna allo strumento (se esterna completa di idoneo piano di appoggio), dovrà essere dotata di un software di gestione dello strumento che permetta l’accettazione manuale, il controllo dei risultati e la refertazione, le statistiche giornaliere e periodiche, la gestione del controllo di qualità, la gestione e la stampa dei referti con possibilità di personalizzazione degli stessi , la gestione del magazzino reattivi e l’archivio pazienti.

- Deve essere prevista l’interfaccia con Host  a carico della ditta fornitrice;

- certificazione 9001 per la strumentazione e per tutti i reagenti;

- gruppo di continuità a corredo sia dell’analizzatori che per le componenti informatiche;

- sistema di produzione di acqua deionizzata adeguata al bisogno se occorre;

La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime:

- la sede del servizio di assistenza deve essere allocato nella città di Palermo;

- in caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore;

- deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio, per gli operatori del Laboratorio ;

- devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del Laboratorio e del personale del Servizio di assistenza.

- adeguata istruzione all’uso dello strumento presso la sede del Laboratorio e presso la sede della ditta fornitrice;

- devono essere fornite le schede tecniche degli strumenti;

- devono essere fornite le schede di sicurezza  dei vari reattivi forniti.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

Allegato n. 5 al C.S.A.

Lotto 2 -  Sistema analitico per allergologia da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Di Cristina

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

# Caratteristiche generali del sistema: punti 40

# Saranno assegnati 40 punti al sistema analitico che totalizzerà il maggior valore, agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| ##### A) Caratteristiche generali del sistema: punti 40 | ## Valore |
| --- | --- |
| 1. Numero di istallazioni in Italia della tecnologia offerta per l’allergologia | 10 |
| 2. Confezionamento allergeni meno frequenti < 15 | 20 |
| 3. Possibile fornitura di miscele di allergeni | 20 |
| 4. Allergeni in fase liquida | 20 |
| 5. Quantità minima campione (saranno assegnati a chi risulterà avere il valore più basso) | 30 |
| 6. Caricamento in continuo campioni,reagenti,consumabili senza interruzione della routine | 30 |

I valori previsti debbono intendersi come punteggi definitivi e non proporzionali da attribuire alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

Allegato n. 5 al C.S.A.

Lotto 2 -  Sistema analitico per allergologia da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Di Cristina

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

# Caratteristiche tecnologiche: punti 15

# Saranno assegnati 15 punti al sistema analitico che totalizzerà il maggior valore, agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| ##### B) Caratteristiche tecnologiche: punti 15 | ### Valore |
| --- | --- |
| 1. Reflex Test | 10 |
| 2. Utilizzo puntali monouso | 30 |
| 3. Reagenti con scadenza residua al momento della fornitura di almeno otto mesi; | 10 |
| 4. Sistema controllo di presenza coaguli | 10 |
| 5. Tempo per il primo risultato da start | 20 |
| 6. Numero test in linea | 20 |

I valori previsti debbono intendersi come punteggi definitivi e non proporzionali da attribuire alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

ALLEGATO al C.S.A.

Allegato n. 5

Lotto 2 -  Sistema analitico per allergologia da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Di Cristina

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

- Caratteristiche generali: punti 5

Saranno assegnati 5 punti ai sistemi analitici che totalizzeranno il maggior valore, agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| ##### C) Caratteristiche generali: punti 5 | ###### Valore |
| --- | --- |
| 1. Volume reflui in ml/test; | 5 |
| 2. Rumorosità espressa in db <60 durante il funzionamento | 10 |
| 3. Dimensioni; | 10 |
| 4. Ingombro ambientale ( superficie occupata compresi gli spazi circostanti indispensabili); | 20 |
| 5. Necessità di impiantistica elettrica ed idraulica dedicata | 10 |
| 6. Necessità di opere edili | 10 |
| 7. Grado di compatibilità ambientale con i locali di destinazione | 15 |

I valori previsti debbono intendersi come punteggi definitivi e non proporzionali da attribuire alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.

Saranno assegnati 60 punti per la qualità ai sistemi analitici che totalizzeranno il maggior punteggio derivante dalla somma di quelli ottenuti in A,B,C. Agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

Importo a base d’asta triennale - Lotto 2 -  Sistema analitico per allergologia da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Di Cristina pari a Euro 900.000,00

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

Allegato n. 6 al C.S.A.

Lotto n.3 Analizzatore automatico per l’esecuzione di dosaggi immunoenzimatici in micropiastra

Si richiede uno strumento che automatizzi tutte le fasi della seduta analitica, dalla dispensazione del campione da provetta primaria alla refertazione.

STRUMENTAZIONE RICHIESTA

Caratteristiche indispensabili obbligatorie:

Strumento di dimensioni compatte disposto su un unico tavolo che comprenda anche PC di gestione e controllo e stampante (caratteristica imposta da imprescindibili esigenze di gestione degli spazi disponibili in laboratorio).

| 1 | Analizzatore robotizzato per tecniche immunoenzimatiche comprendente: - Unità di dispensazione - Unità di identificazione dei campioni - Incubatore - Lavatore - Lettore - Sistema gestionale |
| --- | --- |
| 2 | Accesso random e modalità batch |
| 3 | Riconoscimento campioni tramite codice a barre |
| 4 | Uso di puntali monouso per la dispensazione dei campioni |
| 5 | Sensore di livello per i campioni e sistema di segnalazione di presenza del coagulo |
| 6 | Software in italiano |
| 7 | Memorizzazione delle curve di calibrazione |
| 8 | Campionamento da tubi primari |
| 9 | Caricamento campioni non inferiore a 120 |
| 10 | Archiviazione dei risultati come lista di lavoro e per singolo paziente |
| 11 | Possibilità di utilizzare almeno 2 diversi tamponi di lavaggio |
| 12 | Sensore di livello per reagenti, tamponi di lavaggio, liquidi reflui |
| 13 | Incubatori indipendenti a temperatura variabile e agitazione piastre |
| 14 | Utilizzo contemporaneo di almeno 3 piastre |
| 15 | Programmazione aperta ad ogni tipo di test su micropiastra presente in commercio |
| 16 | Collegamento bidirezionale con host computer |
| 17 | Tutti i reagenti devono riportare il marchio CE |

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

Allegato n. 6 al C.S.A.

Lotto n.3 Analizzatore automatico per l’esecuzione di dosaggi immunoenzimatici in micropiastra

TEST RICHIESTI

Denominazione, quantità annue e relative specifiche di ognuno di essi. Viene pure indicato il numero minimo di kit annui (conf. da 96 test) da prevedere in fornitura a copertura degli analiti da eseguire.

| N° | ###### Descrizione test | N° test/ anno | N° kit/ anno | ###### Caratteristiche minime dei reattivi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit per la determinazione qualitativa di Ig totali anti-HDV | 150 | 6 | Metodo immunoenzimatico competitivo Pozzetto sensibilizzato con HDAg sintetizzato con tecnologia del DNA ricombinante. Tracciante enzimatico anticorpi umani anti HDV con perossidasi di rafano . |
| 2 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM anti-HDV | 150 | 6 | Metodo immunoenzimatico a cattura. Pozzetto sensibilizzato con IgG monoclonali di topo anti IgM umane Utilizzo di HDV Ag da DNA ricombinante e tracciante costituito da anticorpo monoclonale di topo anti HDV coniugato con perossidasi. Controllo positivo costituito da IgM anti-HDV umane chimeriche,senza rischio biologico. |
| 3 | Kit per la determinazione qualitativa dell' antigene HDV | 150 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo.Pozzetto sensibilizzato con IgG anti HD umane. Tracciante enzimatico costituito da Fab umani anti-HD. |
| 4 | Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti HSV sottotipi 1+2 | 700 | 10 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con proteina ricombinante gB1. |
| 5 | Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti HSV sottotipi 2 | 400 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con proteina ricombinante gG2. |
| 6 | Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgM anti HSV sottotipi 1+2 | 700 | 10 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con proteina ricombinante gB1. |

| N° | ###### Descrizione test | N° test/ anno | N° kit/ anno | ###### Caratteristiche minime dei reattivi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Kit per la determinazione quali/quantitativa degli anticorpi IgM anti-VCA EBV | 1600 | 19 | Metodo immunoenzimatico a cattura. Pozzetto sensibilizzato con IgG monoclonali anti IgM umane. Coniugato costituito da IgG monoclonali anti peptide sintetico p 18 con Perossidasi. Antigene peptidico sintetico p 18 del VCA. Possibilità di dosaggio quantitativo mediante curva di calibrazione con range 5-140 U/ml. |
| 8 | Kit per la determinazione quali/quantitativa degli anticorpi IgG anti-VCA | 1600 | 19 | Metodo immunoenzimatico non competitivo Pozzetto sensibilizzato con antigene del virus di Epstein-Barr (peptide sintetico p 18 Possibilità di dosaggio quantitativo mediante curva di calibrazione con range 10-170 U/ml. |
| 9 | Kit per la determinazione quali/quantitativa degli anticorpi IgG anti-EBNA | 1600 | 19 | Metodo immunoenzimatico non competitivo Pozzetto sensibilizzato con antigene nucleare del virus di Epstein-Barr (peptide sintetico EBNA-1 ). Possibilità di dosaggio quantitativo mediante curva di calibrazione con range 5-200 U/ml. |
| 10 | Kit per la determinazione quali/quantitativa degli anticorpi IgG anti-EA | 500 | 7 | Metodo immunoenzimatico non competitivo Pozzetto sensibilizzato con antigene polipeptidico ricombinante EA (D) del virus di Epstein-Barr . |
| 11 | Kit per la determinazione quali/quantitativa degli anticorpi totali anti-Treponema pallidum | 3000 | 35 | Metodo immunoenzimatico non competitivo Pozzetto sensibilizzato con antigeni ricombinanti |
| 12 | Kit per la determinazione quali/quantitativa degli anticorpi IgG anti-Treponema pallidum | 500 | 7 | Metodo immunoenzimatico non competitivo Pozzetto sensibilizzato con antigene di Tr.pallidum |
| 13 | Kit per la determinazione quali/quantitativa degli anticorpi IgM anti-Treponema pallidum | 500 | 7 | Metodo immunoenzimatico a cattura. Pozzetto sensibilizzato con ab.monoclonali ant IgM umane .Coniugato costituito da ab.monoclonali anti p15 e anti p17 |
| 14 | Kit per la determinazione qualitativa di IgA Anti-Chlamydia trachomatis | 160 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con peptidi sintetici da Chlamydia trachomatis. |
| 15 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Chlamydia trachomatis | 160 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con peptidi sintetici da Chlamydia trachomatis . |
| 16 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Chlamydia trachomatis | 160 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con peptidi sintetizzati da Chlamydia trachomatis .. |
| 17 | Kit per la determinazione qualitativa di IgA Anti-Chlamydia pneumoniae | 125 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo , Pozzetto sensibilizzato con antigeni purificati da Chlamydia pneumoniae, (TW-183) . |
| 18 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Chlamydia pneumoniae | 125 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo , Pozzetto sensibilizzato con antigeni purificati da Chlamydia pneumoniae, (TW-183) . |
| N° | ###### Descrizione test | N° test/ anno | N° kit/ anno | ###### Caratteristiche minime dei reattivi |
| 19 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Chlamydia pneumoniae | 125 | 6 | Metodo immunoenzimaticonon competitivo" Pozzetto sensibilizzato con antigeni purificati da Chlamydia pneumoniae, (TW-183) . |
| 20 | Kit per la determinazione qualitativa di IgA Anti-Mycoplasma pneumoniae | 260 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene ( frazione purificata della proteine di membrana P1) di Mycoplasma pneumoniae |
| 21 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Mycoplasma pneumoniae | 260 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene (frazione purificata della proteine di membrana P1) di Mycoplasma pneumoniae. |
| 22 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Mycoplasma pneumoniae | 260 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene (frazione purificata della proteine di membrana P1) di Mycoplasma pneumoniae |
| 23 | Kit per la determinazione qualitativa di IgA Anti-Adenovirus | 120 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato di Adenovirus. |
| 24 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Adenovirus | 120 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato di Adenovirus. |
| 25 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Adenovirus | 120 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato di Adenovirus. |
| 26 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Brucella | 150 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzato con antigeni naturali purificati della Brucella abortus. |
| 27 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Brucella | 150 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo.. Pozzetto sensibilizzato con antigeni naturali purificati della Brucella abortus. |
| 28 | Kit per la determinazione qualitativa e quantitativa di IgA Anti-Helicobacter pylori | 520 | 7 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzato con antigeni naturali purificati di Helicobacter pylori . |
| 29 | Kit per la determinazione qualitativa e quantitativa di IgG Anti-Helicobacter pylori | 520 | 7 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzato con antigeni naturali purificati di Helicobacter pylori . |
| 30 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Influenza Virus A. | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzati con antigeni di Influenza virus tipo A |
| 31 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Influenza Virus A. | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetti sensibilizzato con antigeni di Influenza virus tipo A |
| 32 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Influenza Virus B. | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzato con antigeni di Influenza virus tipo B |
| N° | ###### Descrizione test | N° test/ anno | N° kit/ anno | ###### Caratteristiche minime dei reattivi |
| 33 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Influenza Virus B. | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzato con antigeni di Influenza virus tipo B |
| 34 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Leishmania | 100 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzato con antigeni naturali purificati della Leishmania. |
| 35 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Morbillo | 110 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo , Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato del virus del Morbillo. |
| 36 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Morbillo | 110 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo , Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato del virus del Morbillo. |
| 37 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Parotite | 190 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo , Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato del virus della Parotite. |
| 38 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Parotite | 190 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato del virus della Parotite.. |
| 39 | Kit per la determinazione qualitativa di IgA Anti-virus Parainfluenzale di tipo 1,2,3 . | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigeni del virus parainfluenzale . |
| 40 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-virus Parainfluenzale di tipo 1,2,3 . | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo, Pozzetto sensibilizzato con antigeni del virus parainfluenzale . |
| 41 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Parvovirus B19 | 120 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene purificato di Parvovirus B19. |
| 42 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Parvovirus B19 | 120 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene purificato di Parvovirus B 19. |
| 43 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti Virus Respiratorio sincinziale | 100 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo: Pozzetto sensibilizzato con antigene inattivato di RSV. |
| 44 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti Virus Respiratorio Sincinziale | 100 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene inattivato di RSV. |
| 45 | Kit per la determinazione qualitativa di IgA Anti Virus Respiratorio Sincinziale | 100 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene inattivato di RSV. |
| 46 | Kit per la determinazione qualitativa di IgA Anti-Varicella Zoster | 280 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo., Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato di virus Varicella-Zoster. |
| 47 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti-Varicella Zoster | 280 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato. di virus Varicella-Zoster |
| N° | ###### Descrizione test | N° test/ anno | N° kit/ anno | ###### Caratteristiche minime dei reattivi |
| 48 | Kit per la determinazione qualitativa di IgM Anti-Varicella Zoster | 280 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene naturale purificato di virus Varicella-Zoster. |
| 49 | Kit per la determinazione quali/quantitativa di IgG Anti Legionella pneumofila 1-7 | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene inattivato microtitolato di Legionella. Possibilità di dosaggio quantitativo mediante curva di calibrazione. |
| 50 | Kit per la determinazione quali/quantitativa di IgM Anti Legionella pneumofila 1-7 | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo: Pozzetto sensibilizzato con antigene inattivato microtitolato di Legionella. |
| 51 | Kit per la determinazione quali/quantitativa di IgA Anti Legionella pneumofila 1-7 | 130 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene inattivato microtitolato di Legionella. |
| 52 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti Virus Herpes Umano (HHV) tipo 6 | 120 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigene Herpes Virus Umano tipo 6. |
| 53 | Kit per la determinazione qualitativa di IgG Anti Virus Herpes Umano (HHV) tipo 8 | 150 | 6 | Metodo immunoenzimatico non competitivo. Pozzetto sensibilizzato con antigeni peptidici litici di HHV 8.. |

| 54 | Test liberi, per un totale di test pari al 10 % dell’importo complessivo dei reattivi aggiudicati alla Ditta. Test da scegliere nel catalogo della Ditta aggiudicataria o di introduzione successiva. Tali prodotti dovranno essere utilizzabili, preferibilmente, sullo stesso apparecchio aggiudicato alla Ditta, in caso contrario il loro uso non dovrà in nessun caso rappresentare una spesa aggiuntiva per questa azienda. La Ditta deve dichiarare la percentuale di sconto, calcolata sul prezzo di listino ufficiale, che praticherà nel caso di richiesta dei test cosiddetti liberi. Si precisa che lo sconto praticato su questi kit non potrà essere inferiore alla media degli sconti applicati per i prodotti richiesti nel service. |
| --- | --- |

Asta pubblica per la fornitura triennale

in Service di sistemi per immunometria,

allergologia ed immunoenzinatica in micropiastra

per i laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina

Allegato n. 7 al C.S.A.

Lotto n.3 Analizzatore automatico per l’esecuzione di dosaggi immunoenzimatici in micropiastra

Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

Caratteristiche privilegiate: Saranno assegnati 60 punti per la qualità ai sistemi analitici che totalizzeranno il maggiore punteggio. Agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale al valore totalizzato.

|  | DESCRIZIONE | PUNTI |
| --- | --- | --- |
| 1 | kit offerti con le caratteristiche richieste 100% kit offerti con le caratteristiche richieste 71 – 99% kit offerti con le caratteristiche richieste meno 70% | 20 |
|  |  | 5 |
|  |  | 0 |
| 2 | Caricamento in flusso continuo campioni, reagenti e piastre con liste di lavoro separate | 5 |
| 3 | Caricamento guidato di tutti i reagenti e consumabili | 5 |
| 4 | Puntali monouso al carbonio | 4 |
| 5 | Recupero automatico degli errori. | 3 |
| 6 | Alloggiamento a bordo di almeno 4 differenti tamponi di lavaggio | 5 |
| 7 | Programma di controllo di qualità | 3 |
| 8 | Identificazione di reagenti e piastre tramite codice a barre | 5 |
| 9 | Possibilità di verificare prima del “run di lavoro” i volumi di campioni e reagenti necessari | 5 |
| 10 | Possibilità di eseguire più di 10 metodiche differenti per piastra | 5 |
|  | TOTALE PUNTI DISPONIBILI | 60 |

###### SERVIZI RICHIESTI

- La fornitura dovrà essere completa di calibratori, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la esecuzione dei test richiesti.

I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, avviamento e collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli concordati e approvati con il personale interno al laboratorio; devono essere congrui e nel caso in cui non fossero sufficienti, devono essere integrati fino a totale copertura del fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda ospedaliera.

- Le apparecchiature offerte devono essere nuove e non ricondizionate. La ditta aggiudicataria resta impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti che dovessero intervenire sulla macchina fornita nel periodo previsto del service.

- Gli strumenti devono essere dotati di adeguate stampanti per la refertazione grafica e numerica, nonché di adeguato gruppo di continuità.

- Deve essere previsto il collegamento al Computer Centrale in dotazione al Laboratorio.

- L’Assistenza tecnica deve essere presente in zona e deve essere garantito l’intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata.

Importo a base d’asta triennale - Lotto 3 -  Sistema analitico per l’esecuzione di dosaggi immunoenzimatici in micropiastra per il Laboratorio di Microbiologia P.O. civico pari a Euro 450.000,00