# LOTTO N. 1

# Scheda tecnica

N° 6 LETTI CON SISTEMA TERAPEUTICO PER PAZIENTI USTIONATI PER PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE POLMONARI.

Superficie letto in quattro sezioni di cui tre personalizzabili (schienale telescopico, bacino con traslazioni, zona piedi personalizzabile).

Quattro ruote sterzanti con freno centralizzato, due ruote direzionali e baricentro ravvicinato per facilitare gli spostamenti.

Schienale telescopico per il contenimento, anche ad inclinazioni elevate (+85°), di tutte le tipologie morfologiche dei pazienti.

Schienale elettrico elevabile sino a +75°;

2 maniglie a scomparsa in zona testa per il trasporto;

Alloggiamenti per ulteriori 7 aste in zona testa e 2 aste in zona piedi;

6 porta drenaggi laterali incorporati alla struttura;

Traslazione di almeno 15 cm della base dello schienale durante il sollevamento;

Funzione di “autocontorno paziente”: contemporanea elevazione della sezione schienale e della sezione ginocchia tramite la pressione di un solo pulsante;

Elevazione elettrica delle ginocchia;

Movimentazione elettrica della zona gambe sino a –90°;

Comandi elettrici, integrati alle semi spondine;

Indicatore dei gradi di angolo di inclinazione dello schienale incorporato nelle sponde;

Indicatore dei gradi di angolo di inclinazione del piano letto (trend/antitrend) incorporato nelle sponde;

Trendelenburg ed antitrendelenburg da +15° a –20°;

Semisponde a scomparsa con discesa verticale ammortizzata;

Superficie letto personalizzabile (allungamento ed accorciamento) elettricamente di circa     +/- 30,5 cm;

Indicatore delle punto “anche (trocantere)” paziente per l’ottimale posizionamento dello stesso;

Piede letto antiequinismo;

Configurazione, tramite la pressione di un solo pulsante, della “poltrona cardiologica” (angolo schienale +75°, angolo ginocchia +10°, angolo gambe –70°);

Configurazione, tramite la pressione di un solo pulsante, della “sedia totale” (funzione “paziente in piedi”) angolo schienale +85°, angolo ginocchia 0°, angolo gambe –90°;

Allarmi visivi e sonori per indicare: letto non frenato, posizione poltrona, rimozione pediera, livello carica batteria, assenza energia elettrica, guasto impianto generale, materasso in “pmax” (pressione massima), materasso non funzionante, RCP;

Comando per l’abbassamento immediato dello schienale per manovre rianimatorie (RCP) su entrambi i lati del letto preferibilmente a pedale con inclusa la funzione di trendelenburg;

Materasso antidecubito ad aria integrato alla struttura, con doppia modalità di funzionamento (basse pressioni continue o basse pressioni alternate) e differenzazioni delle pressioni in zona talloni, tasto “pmax” (pressione massima) per agevolare le manovre di nursing, comando integrato con il pedale del letto per RCP (Rianimazione Cardiaca e Polmonare) con sgonfiaggio rapido per agevolare le manovre rianimatorie, tasto di tacitazione allarme (time 15 min.), telo di copertura asportabile ed autoclavabile, pulsantiera comandi integrata nella semi sponda anteriore destra;

Schermo a cristalli liquidi con sistema di pesatura integrato;

Tutte le movimentazioni oltre che elettricamente si devono ottenere anche tramite batteria autocaricante e idropneumaticamente tramite pedale su entrambi i lati della struttura;

Tasti per l’esclusione selettiva di tutte le movimentazioni;

Comandi per sollevamento schienale e ginocchia presenti anche internamente alle sponde per autogestione da parte di pazienti in svezzamento;

Luce di cortesia con fotocellula incorporata alla struttura;

Asta porta flebo incorporata alla struttura;

Telo di copertura aggiuntivo per ogni letto.

SCHEDA TECNICA

N° 2 LETTi PER RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA CON SUPERFICIE AD ARIA, PULSOTERAPIA E ROTAZIONE LATERALE CONTINUA.

Sistema terapeutico che permette nell’arco di 24 ore di contrastare l’immobilità con movimenti continui di rotazione laterale, posizione prona e sistema di terapia con vibrazione e percussione che facilita il drenaggio di secrezioni dell’albero respiratorio con risparmio di risorse umane.

Letto elettrico a 4 sezioni e 3 snodi ad altezza variabile, con doppia serie di comandi elettrici integrati nelle semispondine, con pedale su entrambi i lati del letto per le movimentazioni manuali oleodinamiche.

Configurazione letto a “poltrona cardiologica”(schienale 75°, bacino 10°, gambe -70°) ottenibile con un solo pulsante.

Configurazione a “sedia totale”(schienale 85°, bacino 0° e gambe -90°) con un solo pulsante

Dotato di 4 ruote di ampio diametro di cui due direzionali.

Elevazione contemporanea dello schienale e delle ginocchia (autocontorno) per evitare lo scivolamento del paziente.

Elevazione capo-toracica variabile elettricamente fino ad un massimo di 75°.

Indicatore dei gradi di inclinazione dello schienale e del trendelenburg/antitrendelenburg  integrati nelle semispondine.

Quattro semisponde laterali a scomparsa “ad abbattimento” con attenuatore di caduta e comandi elettrici integrati sia esternamente che internamente.

Disabilitazione comandi paziente e operatore

Pedale per funzioni trend/antitrend e RCP abbinato. Trend ed antitrend di 15° circa.

Estensione letto di 30 cm circa comandata elettricamente, personalizzabile millimetricamente in funzione dell’altezza del paziente.

Indicatore posizione “anche(trocantere”) paziente

Radiotrasparenza in zona toracica.

Tripla serie di porta sacche e drenaggi su entrambi i lati del letto.

Allarme acustico e visivo di sicurezza per il mancato inserimento del freno.

Testiera e pediera rimovibili.

Maniglie a scomparsa incorporate alla struttura

Comandi elettrici per il paziente integrati internamente alle semisponde.

Schermo comandi operatore GCI con sistema integrato per la rilevazione del peso paziente e per la lettura ed impostazione dei dati relativi alle funzioni del materasso.

Luce notturna fotosensibile.

Superficie terapeutica ad aria integrata alla struttura con adeguamento delle pressioni d’appoggio, con sezione talloni differenziata.

Sistema di rotazione toracica laterale continua, pulsoterapia toracica (percussioni e vibrazioni)  per la stimolazione basale e basculamento laterale.

Sistema di rilevazione del peso con allarmi di variazione peso e autocompensazione di pesi aggiunti o eliminati.

Asta porta flebo incorporata alla struttura;

Telo aggiuntivo per ogni letto;

Predisposizione per eventuali aggiornamenti futuri.