LOTTO N. 3

N. 1 VASCA REGOLABILE IN ALTEZZA COMPLETA DI  SOLLEVATORE

Vasca regolabile in altezza elettricamente con pannello di comando auto-portante per una migliore stabilità della vasca.

## Guscio vasca e pannello comandi in acciaio inox 316 per una lunga durata nel tempo e per una migliore sanificazione.

Sistema di sollevamento con attuatore oleodinamico e funzionamento elettrico a 220 Volt.

Sistema di emergenza che permette di abbassare la vasca anche in caso di mancanza di   energia elettrica per permettere lo spostamento facilitato del paziente;

Tutti le funzioni disponibili sono poste sul pannello di controllo e sono comandate mediante tasti a sfioramento per una semplice manovrabilità delle funzioni e per agevolare la sanificazione del pannello

Caratteristiche minime:

-Riempimento  automatico con altezza preimpostata a 3 livelli;

-Preimpostazione e/o impostazione della temperatura dell’acqua con controllo su display della temperatura in vasca, in uscita dal rubinetto e dalle docce.

-Sistema di sicurezza elettronico a tripla protezione contro le scottature.

-Erogazione sanitizzante protetta con rilevatore di pressione;

Circuito di disinfezione della vasca separato da quello normale per il riempimento e per le  boccette, per evitare che il liquido sanitizzante possa entrare in contatto con il paziente.

Dispenser per liquidi pre-programmati almeno n° 3, comandati da elettrovalvole,  interno    al pannello e chiusi da un coperchio completo di chiave.

Possibilità di implementazione di accessori

Dati tecnici:

-altezza pannello da 1140 a 1570 mm circa.

-altezza pavimento-bordo vasca da 655 a 1155 mm circa.

-larghezza vasca740 mm circa.

-lunghezza vasca 2150 mm circa

-lunghezza vasca-pannello 2520 mm circa.

-Materiali di costruzione: inox 316

Vasca completa di sollevatore con le seguenti caratteristiche tecniche:

Sollevatore-trasportatore igienico a barella  per prelevare e trasportare il paziente dal letto alla vasca da bagno e viceversa e per sostenerlo con sicurezza durante il bagno.

Struttura in acciaio verniciato epossidicamente  per una garanzia di  almeno 5 anni sulla verniciatura.

Altezza della barella regolata elettricamente a batterie a secco 24 Volt

Sollevamento e discesa comandato da una pulsantiera a tenuta stagna

Posizionamento superiore del motore e della sede della batteria per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua

Ricarica della/e batteria/e senza collegamento del sollevatore alla rete elettrica per mantenere inalterata la funzionalità del sollevatore

Piano della barella  a tre sezioni ad inclinazione variabile

Bracciolo ribaltabile centrale per sostegno paziente

Cinture di sicurezza in dotazione

Spondina laterale per protezione paziente

Dotazione standard di batteria supplementare e carica batteria

Possibilità di montare in un secondo tempo una bilancia elettronica

Parti in plastica tipo   polipropilene asportabili

Portata massima kg. 150.

Escursione verticale  da un minimo di  130 mm ad un massimo di  1040 mm circa

MARCHIO CE Dispositivi Medici 93/42.

### N. 1 VASCA REGOLABILE IN ALTEZZA PEDIATRICA COMPLETA DI  SOLLEVATORE PEDIATRICO

Vasca regolabile in altezza elettricamente con pannello di comando auto-portante per una migliore stabilità della vasca.

## Guscio vasca e pannello comandi in acciaio inox 316 per una lunga durata nel tempo e per una migliore sanificazione.

Sistema di sollevamento con attuatore oleodinamico e funzionamento elettrico a 220 Volt.

Sistema di emergenza che permette di abbassare la vasca anche in caso di mancanza di   energia elettrica per permettere lo spostamento facilitato del paziente;

Tutti le funzioni disponibili sono poste sul pannello di controllo e sono comandate mediante tasti a sfioramento per una semplice manovrabilità delle funzioni e per agevolare la sanificazione del pannello

Caratteristiche minime:

-Riempimento  automatico con altezza preimpostata a 3 livelli;

-Preimpostazione e/o impostazione della temperatura dell’acqua con controllo su display della temperatura in vasca, in uscita dal rubinetto e dalle docce.

-Sistema di sicurezza elettronico a tripla protezione contro le scottature.

-Erogazione sanitizzante protetta con rilevatore di pressione;

Circuito di disinfezione della vasca separato da quello normale per il riempimento e per le  boccette, per evitare che il liquido sanitizzante possa entrare in contatto con il paziente.

Dispenser per liquidi pre-programmati almeno n° 3, comandati da elettrovalvole,  interno    al pannello e chiusi da un coperchio completo di chiave.

Possibilità di implementazione di accessori

Dati tecnici:

-altezza pannello da 1140 a 1570 mm circa.

-altezza pavimento-bordo vasca da 655 a 1155 mm circa.

-larghezza vasca740 mm circa.

-lunghezza vasca 1900 mm circa

-lunghezza vasca-pannello 2270 mm circa.

-Materiali di costruzione: inox 316

Vasca completa di sollevatore con le seguenti caratteristiche tecniche:

Sollevatore-trasportatore igienico a barella  per prelevare e trasportare il paziente dal letto alla vasca da bagno e viceversa e per sostenerlo con sicurezza durante il bagno.

Struttura in acciaio verniciato epossidicamente garanzia almeno 5 anni sulla verniciatura.

Altezza della barella regolata elettricamente a batterie a secco 24 Volt

Sollevamento e discesa comandato da una pulsantiera a tenuta stagna

Posizionamento superiore del motore e della sede della batteria per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua

Ricarica della/e batteria/e senza collegamento del sollevatore alla rete elettrica per mantenere inalterata la funzionalità del sollevatore

Piano della barella  a tre sezioni ad inclinazione variabile

Bracciolo ribaltabile centrale per sostegno paziente

Cinture di sicurezza in dotazione

Spondina laterale per protezione paziente

Dotazione standard di batteria supplementare e carica batteria

Possibilità di montare in un secondo tempo una bilancia elettronica

Parti in plastica tipo   polipropilene asportabili

Portata massima kg. 150.

Escursione verticale  da un minimo di  130 mm ad un massimo di  1040 mm circa

Piano barella 1400 mm

MARCHIO CE Dispositivi Medici 93/42.

### N. 1 VASCA A FARFALLA IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI  SOLLEVATORE TRASPORTATORE IGIENICO A BARELLA

## Guscio vasca e pannello comandi in acciaio inox 316 per una lunga durata nel tempo e per una migliore sanificazione.

Il pannello della vasca  deve essere dotato di :

Miscelatore termostatico a pressione bilanciata con tripla protezione contro le scottature

Tutti le funzioni disponibili sono poste sul pannello di controllo e sono comandate mediante tasti a sfioramento per una semplice manovrabilità delle funzioni e per agevolare la sanificazione del pannello

Preimpostazione e/o impostazione della temperatura acqua in vasca con impostazione digitale e regolazione automatica

Doccetta  sanificazione con impugnatura completa di valvola aperto chiuso posizionata all’interno del pannello per evitare manomissioni che possano creare danno al paziente

Sistema di sanificazione automatico con tempo di contatto preimpostato a pescaggio diretto con indicatore esterno percentuale a sensore livello sanitizzante

Sistema di sicurezza che consente la sanificazione solo a vasca completamente svuotata per evitare rischi di contaminazione incrociate

#### Doccetta paziente con impugnatura completa di valvola aperto chiuso

Dispenser per liquidi pre-programmati almeno n° 3, comandati da elettrovalvole,  interno    al pannello e chiusi da un coperchio completo di chiave.

Contenitori liquidi ricaricabili alloggiati all’interno del pannello

Preimpostazione del riempimento vasca a 3 livelli con possibilità aggiunta acqua

Termometro digitale per controllo temperatura acqua durante la fase di riempimento, in vasca e doccette

Dispositivo di sicurezza in caso di pressione elevata sulle doccette

#### Troppo pieno

Doccette paziente su entrambi i lati del pannello

Dati tecnici:

dimensioni: lunghezza 2390 mm circa.

lunghezza  con pannello 2760 mm circa.

larghezza 1860/760/1360 mm circa.

altezza  mm. 950 circa

volume acqua 1450 lt max

Vasca completa di sollevatore con le seguenti caratteristiche tecniche:

Il sollevatore-trasportatore deve potere prelevare e trasportare il paziente dal letto alla vasca da bagno e viceversa e per sostenerlo con sicurezza durante il bagno.

Struttura portante  deve essere in acciaio verniciato epossidicamente con almeno 5 anni di garanzia sulla verniciatura.

Posizionamento superiore del motore e della sede della batteria per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua

L'altezza della barella deve essere regolata elettricamente con alimentazione a batterie ricaricabili da 24 Volt, azionato con telecomando. Accumulatore 12 V/6Ab che assicura un’autonomia di 80 operazioni con carico medio di kg. 80. In dotazione vi devono essere 2 batterie ed un carica batterie.

Il piano della barella a tre sezioni ad inclinazione variabile  con  bordi arrotondati, traforato costruito con  materiale   idrorepellente ed ignifugo.

Le parti plastiche  devono essere facilmente asportabili per una corretta sanificazione

Regolazione: altezza minima  130 mm; altezza  max 1180 mm circa.

-   Lunghezza da 1950 a 2050 mm    circa

-    Larghezza piano barella  550 mm circa

- Regolazione: altezza massima 1180 mm circa.

- Portata massima 150 kg.

MARCHIO CE Dispositivi Medici 93/42.