# REGIONE SICILIANA

## AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

## PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE

DEI MATERASSI PER LA PREVENZIONE

DELLE LESIONI DA DECUBITO

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 4 |
| 2 | APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO GIORNALIERO SU CHIAMATA. | 4 |
| 2.1 | DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER TIPOLOGIA DEI MATERASSI E ACCESSORI | 4 |
| 2.2 | RIEPILOGO DEI QUANTITATIVI PER ANNO RELATIVO AL LOTTO UNICO | 10 |
| 2.3 | CAMPIONATURA | 10 |
| 3 | SVOLGIMENTO DELLA GARA | 11 |
| 4 | DOCUMENTAZIONE | 12 |
| 5 | OFFERTE ANOMALE | 16 |
| 6 | ESCLUSIONE DALLA GARA | 16 |
| 7 | AGGIUDICAZIONE | 17 |
| 7.1 | INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ASPETTO QUALITATIVO. | 19 |
| 8 | SVINCOLO DELL’OFFERTA | 21 |
| 9 | REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO | 22 |
| 10 | SOPRALLUOGO | 23 |
| 11 | ORGANIZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RICONSEGNA DISPOSITIVI | 23 |
| 12 | CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO | 23 |
| 13 | ONERI DI ESERCIZIO | 24 |
| 14 | RISORSE UMANE | 24 |
| 15 | RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE | 25 |
| 16 | CONTROLLI DEL CONDUTTORE | 25 |
| 17 | TEMPI DI AVVIAMENTO DEL NOLEGGIO | 26 |
| 18 | ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA | 26 |
| 19 | INADEMPENZE E PENALITA’ | 27 |
| 20 | PREZZI | 28 |
| 21 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 28 |
| 22 | SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA | 28 |
| 23 | MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO | 29 |
| 24 | CONTROLLI | 30 |
| 25 | CONTESTAZIONI | 30 |
| 26 | PIANO DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE | 30 |
| 27 | FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE, SCIOGLIMENTO- CESSAZIONE DELL'APPALTATORE | 31 |
| 28 | DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO | 31 |
| 29 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 31 |
| 30 | CAUZIONE DEFINITIVA | 32 |
| 31 | SUBAPPALTO | 32 |
| 32 | REVISIONE PREZZI | 33 |
| 33 | STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE | 33 |
| 34 | FORO COMPETENTE | 33 |
| 35 | PRICACY O RISERVATEZZA | 33 |
| 36 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO | 33 |
| 37 | ESECUZIONE ANTICIPATA OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI | 34 |

ART. 1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura del SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MATERASSI, SOVRAMATERASSI, CUSCINI E ALZACOPERTE PER LA PREVENZIONE E CURA DEL DECUBITO del tipo a bassa cessione d’aria e/o del tipo dinamico per pazienti con tipologie di rischio differenziato, dal basso ad altissimo rischio per i presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo nazionale e di Alta specializzazione Ospedali “ Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nel presente C.S.A.

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

L'appalto ha una durata di  tre  (3) anni, L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare il contratto di dodici (12) mesi, previa ridefinizione dei termini contrattuali pattuiti e consequenziale adozione di apposito atto deliberativo da notificarsi all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza dei contratto originario.

ART.2

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO

CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO GIORNALIERO SU CHIAMATA.

2.1 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER

TIPOLOGIA DEI MATERASSI E ACCESSORI

- MATERASSO DINAMICO ANTIDECUBITO A SCOPO TERAPEUTICO E

PREVENTIVO PER PAZIENTI AD ALTISSIMO RISCHIO

Il sistema richiesto si basa sul principio della terapia alternata con ciclo pressorio a       fasi di 1in 4 della durata di almeno 30’, al fine di garantire uno scarico pressorio       ciclico contemporaneamente ad una superficie di contatto il più ampia possibile. A       tale scopo il sistema, a pena di esclusione,  dovrà garantire una superficie         d'appoggio continuativa pari almeno al 75%  ed essere composto da elementi con le      caratteristiche qui di seguito elencate:

- Materasso integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero, di altezza non inferiore ai 25 cm, e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all’ente. Il materasso dovrà essere integralmente costituito da celle d' aria indipendentemente sostituibili, di forma tale da garantire un supporto stabile al paziente e di numero il più elevato possibile (almeno 25 celle ) onde garantire una superficie piana. Il materasso dovrà essere munito di un sistema di microcessione d’aria prontamente individuabile per l’asportazione dell’umidità di contatto canalizzata all’interno del materasso. Le celle dovranno essere inserite in una fodera sanitaria. Dovranno essere presenti zone dove la pressione potrà essere differenziata, zona del capo, zona talloni. Il materasso dovrà essere installabile senza difficoltà anche da parte di una sola persona, sgonfiabile in emergenza tramite apposito controllo prontamente accessibile, e dotato di funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie d’aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 4 ore.

- Cover copertura superiore delle celle d'aria, facilmente asportabile e lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, priva di fori e/o microfori, con cuciture saldate per la massima igiene. Detto cover, dovrà essere impermeabile all'aria ed ai liquidi ma permeabile al vapore al fine di  assorbire l’umidità di contatto generata dal paziente. Il materiale impiegato, ai sensi della L.626/94 dovrà essere anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico ed ignifugo.

- Unità di insufflazione compatta e silenziosa, separata dal materasso al fine di ridurre vibrazioni, rumore ed accumulo di calore, funzionamento tramite pompa a membrana, munita di sensore interno per il controllo della pressione di gonfiaggio del presidio. Il sistema dovrà essere in grado di sostenere anche pazienti grandi obesi entro i 250 Kg di peso,  dovrà essere munito di dispositivi di allarme visivi ed acustici silenziabili, e dovrà consentire all'operatore di regolare il livello di rigidità del supporto, per meglio adattarlo alle esigenze di comfort del paziente.

N°  3.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 16,00

B)  MATERASSI A CESSIONE D’ARIA CONTINUA PER PAZIENTI AD ALTO E

ALTISSIMO RISCHIO

Il sistema richiesto si basa sul principio della cessione d'aria continua, al fine di garantire una adeguata terapia antidecubito di quei pazienti non assistibili su presidi dinamici e/o a rischio di macerazione cutanea (es. incontinenza). A tale scopo il sistema, pena l’esclusione, dovrà garantire un adeguato flusso d’aria (almeno di 3.5 metri cubi/ora) ed essere composto da elementi con le caratteristiche qui di seguito elencati.

- Materasso integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero, di spessore non inferiore ai 20 cm, in grado di sostenere anche pazienti obesi fino a 150 Kg di peso, costituito da sacche d’aria interne indipendenti, con sacche d’aria longitudinali di contenimento, atte a garantire un supporto stabile ed evitare cadute accidentali del paziente, inserite in apposita fodera igienica comprensivo di materassino in schiuma ad alta densità (resistenza al fuoco classe 1-IM) .

Possibilità di trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo , senza collegamento alla rete per almeno 2 ore .

Detto materasso, privo di componenti elettriche di alcun genere ai fini della sicurezza, dovrà essere suddiviso dal punto di vista pneumatico in  più zone pressorie distinte e predefinite, per permettere un più efficace adattamento al profilo anatomico del paziente, ed essere posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore al fine di ridurre l' impiego di personale.

- Cover copertura superiore delle celle d'aria, igienica, bielastica,  in materiale non poroso, privo di fori e/o microfori, traspirante al vapore acqueo ed impermeabile ai liquidi, barriera contro l'afflusso diretto dell'aria al paziente onde evitare un'eccessiva disidratazione della pelle stessa, ma permeabile per osmosi al vapore acqueo .

- Unità di controllo ed insufflazione aria separata dal materasso al fine di ridurre vibrazioni, rumore ed accumulo di calore, con soffiante a turbina in grado di gonfiare il materasso con paziente a bordo nel minor tempo possibile. L' unità, il cui livello sonoro in condizioni normali non dovrà superare i 35dBa ad 1 metro dall'unità, dovrà essere provvista di sensore pressorio in grado di monitorare automaticamente e continuamente le pressioni dell’aria all’interno del materasso, interagendo con la turbina soffiante e regolando la pressione all' interno delle celle basandosi anche sul peso del paziente per una corretta ottimizzazione della pressione,  e dovrà essere possibile, per ogni dato peso paziente, impostare differenti livelli di rigidità del supporto per venire incontro alle esigenze individuali del paziente. L' unità di controllo dovrà inoltre essere munita delle seguenti funzionalità accessorie:

- Sgonfiaggio rapido del presidio, con aspirazione forzata dell’aria dal materasso per una massima garanzia di immediato intervento in caso di emergenza.

- Segnalazione acustica e visiva degli stati di allarme.

- Funzione di massimo gonfiaggio per facilitare le attività infermieristiche, comprensivo della possibilità di disinserimento di sicurezza automatico temporizzato.

- Funzione di controllo del paziente seduto per un corretta interazione materasso paziente.

N°  4.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €.15,00

C) MATERASSO DINAMICO ANTIDECUBITO A SCOPO TERAPEUTICO E PREVENTIVO PER PAZIENTI AD ALTO E MEDIO RISCHIO

Il sistema richiesto si basa sul principio della terapia alternata con ciclo pressorio a fasi di 1 in 4 della durata di almeno 15’, al fine di garantire uno scarico pressorio ciclico contemporaneamente ad una superficie di contatto il più ampia possibile. A tale scopo il sistema, a pena di esclusione, dovrà garantire una superficie d' appoggio continuativa pari al 75%  ed essere composto da elementi con le caratteristiche qui di seguito elencate:

- Materasso integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero, di altezza non inferiore ai 18 cm, e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all’ente.

Il materasso dovrà essere costituito da celle d'aria di altezza non inferiore a cm.13.

Indipendentemente sostituibili, di forma tale da garantire un supporto stabile al paziente e di numero il più elevato possibile onde garantire una superficie piana (almeno 16 celle) e di struttura poliuretanica.

Il materasso dovrà essere munito di un sistema di microcessione d’aria prontamente individuabile per l’asportazione dell’umidità di contatto canalizzata all’interno del materasso .

Le celle e il supporto poliuretanico dovranno essere inserite in una fodera sanitaria, inoltre il materasso dovrà essere predisposto di un apposito collegamento per alimentare un cuscino posizionabile su Comoda (tipo E.) .

Il materasso dovrà essere installabile senza difficoltà anche da parte di una sola persona, sgonfiabile in emergenza tramite apposito controllo (leva , maniglia e/o altro) prontamente accessibile, e dotato di funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie d’aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 4 ore.

- Cover , copertura superiore delle celle d' aria , facilmente asportabile con buona resistenza all’uso, priva di fori e/o microfori, con cuciture saldate per la massima igiene. Detto cover dovrà essere impermeabile all'aria ed ai liquidi ma permeabile al vapore al fine di  assorbire l’umidità di contatto generata dal paziente. Il materiale impiegato, ai sensi della L.626/94 dovrà essere anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico ed ignifugo.

- Unità di insufflazione compatta e silenziosa, separata dal materasso al fine di ridurre vibrazioni, rumore ed accumulo di calore, funzionante tramite pompa a membrana, munita di sensore interno per il controllo della pressione di gonfiaggio del presidio. Il sistema dovrà essere in grado di sostenere anche pazienti grandi obesi entro i 250 Kg di peso,  dovrà essere munito di dispositivi di allarme visivi ed acustici silenziabili, e dovrà consentire all' operatore di regolare il livello di rigidità del supporto per meglio adattarlo alle esigenze di comfort del paziente.

N° 3.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 13,00

- SOVRA-MATERASSO DINAMICO ANTIDECUBITO A SCOPO TERAPEUTICO E PREVENTIVO PER PAZIENTI AD ALTO E MEDIO RISCHIO

Il sistema richiesto si basa sul principio della terapia alternata con ciclo pressorio a fasi di 1in 4 della durata di almeno 15’, al fine di garantire uno scarico pressorio ciclico contemporaneamente ad una superficie di contatto il più ampia possibile. A tale scopo il sistema, a pena di esclusione,  dovrà garantire una superficie d' appoggio continuativa pari al 75%  ed essere composto da elementi con le caratteristiche qui di seguito elencate:

- Sovramaterasso sovrapponibile al materasso ospedaliero, di altezza non inferiore ai 14 cm, e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all’ente.

Il sovramaterasso dovrà essere costituito da celle d'aria di altezza non inferiore a 13 cm. indipendentemente sostituibili , di forma tale da garantire un supporto stabile al paziente e di numero il più elevato possibile onde garantire una superficie piana (almeno 15 celle).

Dovrà essere dotato di apposito collegamento per alimentare un cuscino per comoda (tipo E.).

- Il sovramaterasso dovrà essere munito di un sistema di microcessione d’aria prontamente individuabile per l’asportazione dell’umidità di contatto canalizzata all’interno del sovramaterasso. Le celle dovranno essere racchiuse in una fodera sanitaria. Il sovramaterasso dovrà essere installabile senza difficoltà anche da parte di una sola persona, sgonfiabile in emergenza tramite apposito controllo (leva , maniglia e/o altro) prontamente accessibile, e dotato di funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie d’aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 4 ore.

- Cover , copertura superiore delle celle d' aria , facilmente asportabile con buona resistenza all’uso, priva di fori e/o microfori , con cuciture saldate per la massima igiene . Detta fodera dovrà essere impermeabile all' aria ed ai liquidi ma permeabile al vapore al fine di  assorbire l’umidità di contatto generata dal paziente. Il materiale impiegato , ai sensi della L.626/94 dovrà essere anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico ed ignifugo.

- Unità di insufflazione compatta e silenziosa , separata dal sovramaterasso al fine di ridurre vibrazioni, rumore ed accumulo di calore, funzionante tramite pompa a membrana , munita di sensore interno per il controllo della pressione di gonfiaggio del presidio. Il sistema dovrà essere in grado di sostenere anche pazienti grandi obesi entro i 160 Kg di peso,  dovrà essere munito di dispositivi di allarme visivi ed acustici silenziabili, e dovrà consentire all' operatore di regolare il livello di rigidità del supporto per meglio adattarlo alle esigenze di comfort del paziente.

N° 2.000 giornate annue , prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 11,00

E.) CUSCINO PER COMODA DA COLLEGARE AI MATERASSI SU DESCRITTI

( Capitolo 1.1 lettere C - D)

Cuscino  con file parallele di mantici interconnesse annegate in una struttura di supporto in schiuma per contenere i movimenti laterali, con copertura bielastica   impermeabile e traspirante. Il movimento delle file di mantici deve funzionare           secondo un ciclo di ¼ per garantire la circolazione e impedire che i capillari           vadano in occlusione, controllo di rigidità regolabile dall’operatore .

Dimensioni : cm. 43x43 - spessore cm. 7 circa

N° 1.000 giornate annue,  prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 5,00

F.) CUSCINI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE  IN TRUCIOLI DI

SCHIUMA VISCOELASTICA MISURE :

Cuscini in schiume termoelastiche delle varie misure e conformazioni, radiotrasparenti ignifughi, antifuginei, sanificabili, inodore e non generanti pulviscolo inoltre devono essere forniti di cover (cotone e/o poliuretano) per cambio sporco / pulito.

Nelle seguenti misure centimetri:

40 x 33

50 x 90

120 x 82 / 72° (ad “U”)

180 x 30

N° 500 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 3,00

- ALZA COPERTE

Archetto in metallo acciaio inox, senza angoli vivi, dimensioni compatibili con i letti ospedalieri .

N° 1.000  giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 2,00

2.2 RIEPILOGO DEI QUANTITATIVI PER ANNO RELATIVO AL LOTTO UNICO

-  lettera A.) N°3.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 16,00 = €  48.000,00

-  lettera B.) N°4.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 15,00 = €   60.000,00

-  lettera C.) N°3.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 13,00 = €   39.000,00

-  lettera D.) N°2.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €. 11,00 = €   22.000,00

-  lettera E.) N°1.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €.   5,00 = €     5.000,00

-  lettera F.) N°   500 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €.   3,00 = €     1.500,00

-  lettera G.) N°1.000 giornate annue, prezzo a base d’asta per gg. di noleggio €.   2,00 = €     2.000,00

IMPORTO PRESUNTO ANNUALE A BASE D’ASTA €. 177.500,00

2.3 CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovrà presentare a pena di esclusione, la sotto elencata campionatura, sia come sistemi sia come singoli pezzi per misure diverse, occorrente per la valutazione tecnica funzionale e clinica da parte della Commissione, quantità occorrenti :

N° 2 (sistemi) per le voci A.             N° 2 (sistemi) per le voci B.

N° 2 (sistemi) per le voci C.             N° 2 (sistemi) per le voci D.

N° 2 (pezzi)    per le voci E.            N° 2 (pezzi x misura) per le voci F.

N° 2 (pezzi)    per le voci G.

La campionatura richiesta sarà trasmessa a spese e a rischio delle Ditte partecipanti e dovrà pervenire entro i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta e cioè entro le ore 09,00 del giorno ……………………. presso i locali del Servizio di Farmacia interna Osp. Civico, sui plichi succitati dovrà essere apposta la seguente dicitura :

CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA PER NOLEGGIO DI MATERASSI PER LA  PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO .

La campionatura prodotta dalle Ditte non risultate aggiudicatarie sarà restituita previa la presentazione d’istanza, da presentare entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione  definitiva.

Le  Ditte ritireranno la campionatura a proprie spese e nelle condizioni in cui si troverà, per effetto dei controlli e delle verifiche che questa Azienda avesse dovuto operare, senza che possano essere vantati diritti rimborsi o indennizzi richiesti a qualsiasi titolo.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei perentori termini su indicati, comporterà l’esclusione della Ditta .

ART. 3

###### SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, con le seguenti modalità;

- la gara sarà esperita l’anno 2006, il giorno __________ del mese di _________, con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta e verranno, altresì, effettuate le operazioni di sorteggio di cui all’art. 48 del D. Lgs   163/06;

- La documentazione tecnica e la campionatura, verrà inviata all’esame di apposito Organo Tecnico che, in separata sede, provvederà alla verifica della conformità della stessa alle caratteristiche individuate nel CSA;

- Le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno, pertanto, sospese in attesa che l’Organo Tecnico faccia pervenire apposita relazione tecnica;

- Pervenuta la suddetta relazione tecnica, verrà fissata la data di apertura delle offerte economiche che avverrà in seduta pubblica, tutte le ditte, verranno invitate a partecipare;

f) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

g si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827.  In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata;

ART. 4

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“; in essa va inserita, a pena d’esclusione:

- l’allegato modello “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il servizio in argomento.

- n. 1 copia del capitolato speciale sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante;

- n. 1 fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la documentazione di gara.

- Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato come base d’asta, prestata ai sensi dell’art.75 D.Lgs.163/06, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

6.	Le giustificazioni di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. Tali giustificazioni dovranno essere supportate da idonea documentazione che ne comprovi la fondatezza.

7.  L’impegno di un fideiussore a rilasciare, ai sensi dell’art. 75 punto 8, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006.

E’ facoltà della ditta partecipante di allegare eventuali certificazioni relative alle dichiarazioni richieste al superiore punto sub 1).

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza e dalla stessa vidimato.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara:

PROGETTO TECNICO

La ditta offerente, redige su carta semplice intestata un progetto tecnico esecutivo nel quale espone le caratteristiche dei presidi offerti, le modalità del servizio di noleggio, le procedure di cui all’art 13 e quanto altro ritiene necessario per una valutazione precisa del servizio che intende offrire.

Un esposizione particolareggiata è richiesta per:

- Materassi dinamici di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti ad altissimo rischio: corrispondenza delle caratteristiche minime a quanto offerto (Cap. 2.1 lettera A.)

- Materassi a cessione d’aria per pazienti ad alto e altissimo rischio: corrispondenza delle caratteristiche minime a quanto offerto.(Cap.2.1 lettera B.)

- Materassi dinamici di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti ad alto rischio: corrispondenza delle caratteristiche minime a quanto offerto (Cap. 2.1 lettera C.)

- Sovramaterassi dinamici di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti a medio e basso  rischio: corrispondenza delle caratteristiche minime a quanto offerto (Cap. 2.1 lettera D.)

- Cuscino per  comoda da collegare ai materassi descritti al cap. 1.1 lettera C. – D.

( Cap. 2.1 lettere E. )

- Cuscini  per posizionamento paziente  in  trucioli  di schiuma viscoelastica

( Cap. 2.1 lettera F. )

- Alzacoperte  ( Cap. 2.1 lettera G. )

- Metodologie e procedure che si intende seguire in caso di ritiro per rottura o fine noleggio del   presidio, e procedure di controllo che attua per garantire l’efficacia di tali trattamenti

- caratteristiche di gestione del servizio

Il progetto tecnico deve essere firmato dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta economica e deve essere corredato da originali o copie autenticate della documentazione tecnica illustrativa e descrittiva dei dispositivi proposti, e di ogni altra documentazione ritenuta utile per meglio evidenziare le caratteristiche dei dispositivi  o del servizio offerto. La suddetta documentazione dovrà essere resa in originale o in copia conforme.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”.

L’offerta dovrà essere contenuta in apposito plico chiuso in maniera da garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione ”Offerta Economica”.

L’offerta, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta dovrà essere presentata secondo lo schema di seguito illustrato.

Nell'offerta economica la ditta dovrà indicare :

  - I canoni giornalieri per singola voce (IVA esclusa) .

  - Il totale riguardanti le singole voci A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) , (IVA esclusa) .

  - L’importo totale del lotto unico (IVA esclusa) .

A.) Importo giornaliero globale onnicomprensivo per tutte le attività di noleggio, trasporto, manutenzione pulizia e decontaminazione dei materassi dinamici di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti ad altissimo rischio, prezzo unitario €. …………..        per n° 3.000  giornate .

TOTALE  €. ………………..

B.) Importo giornaliero globale onnicomprensivo per tutte le attività di noleggio, trasporto, manutenzione pulizia e decontaminazione dei materassi a cessione d’aria continua per pazienti ad alto e altissimo rischio, prezzo unitario €. …………..   per n° 4.000  giornate .

TOTALE  €. ………………..

C.) Importo giornaliero globale onnicomprensivo per tutte le attività di noleggio, trasporto, manutenzione pulizia e decontaminazione dei materassi di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti ad alto rischio, prezzo unitario €. ………….. per n° 3.000  giornate .

TOTALE  €. ………………..

D.) Importo giornaliero globale onnicomprensivo per tutte le attività di noleggio, trasporto, manutenzione pulizia e decontaminazione dei sovramaterassi di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti ad medio e basso rischio, prezzo unitario €. …………..        per n° 2.000  giornate .

TOTALE  €. ………………..

E.) Importo giornaliero globale onnicomprensivo per tutte le attività di noleggio, trasporto, manutenzione pulizia e decontaminazione dei cuscini per le comode collegabili ai materassi, prezzo unitario €. …………. per n° 1.000  giornate .

TOTALE  €. ………………..

F.) Importo giornaliero globale onnicomprensivo per tutte le attività di noleggio, trasporto, manutenzione pulizia e decontaminazione dei cuscini in schiuma viscoelastica,        prezzo unitario €. …………. per n° 500  giornate .

TOTALE  €. ………………..

G.) Importo giornaliero globale onnicomprensivo per tutte le attività di noleggio, trasporto, manutenzione pulizia e decontaminazione per alzacoperte, prezzo unitario €. …………. per n° 1.000  giornate .

TOTALE  €. ………………..

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica potrà essere formulata ai sensi dell’art. 34 punto 1 lett. D) o ai sensi del successivo art.37 punto 8 del D.Lgs. 12.04.06 n.163

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non sono ammesse alternative.

L’offerta dovrà essere formulata specificando il ribasso unico in percentuale  riferito ai prezzi unitari giornalieri riportati nel presente articolo.

Detto ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca da ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, chiuse in maniera da garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MATERASSI, SOVRAMATERASSI, CUSCINI E ALZACOPERTE PER LA PREVENZIONE E CURA DEL DECUBITO”

ART. 5

OFFERTE ANOMALE

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 86, punto 2, del D. Lgs 163/2006 e s.i.m.

ART. 6

###### ESCLUSIONE DALLA GARA

si precisa che:

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.38 del D.Lgs. n.163/06;

- saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 4 del presente capitolato;

- saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento alla intera voce;

- saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

- l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello individuato al precedente art. 4 del presente capitolato, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- Tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, in originale o in copia conforme all’originale autenticati nei modi di legge;

- la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- si farà luogo ad esclusione dalla gara, nel caso in cui uno dei documenti prodotti sia scaduto;

- si farà luogo all’esclusione qualora la stazione appaltante accerti, nei riguardi di quanto dalla ditta dichiarato ai punti 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 4, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale fra le ditte partecipanti, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti;

- Qualora la stazione appaltante, dovesse accertare la violazione degli obblighi di cui ai punti 21, 22, 23, 24 e 25  della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, applicherà il divieto per un anno di partecipazione alle gare bandite in ambito regionale, giusta Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana;

11) saranno escluse le offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente art. 4, nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

12) saranno escluse le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

13) saranno, altresì, escluse della gara le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante;

14) saranno ancora escluse le imprese che non abbiano presentato, ai sensi dell’art. 75 punto 8, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.

ART. 7

AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avviene mediante l’espletamento della procedura di cui all'art.55 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 dello stesso decreto e cioè a favore del progetto/offerta che risulterà più vantaggioso per l'Azienda Ospedaliera in base ai seguenti parametri: prezzo e qualità complessiva del servizio di noleggio relativo alle tipologie di dispositivo indicate nel presente capitolato.

L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura di cui trattasi anche in presenza di una sola offerta, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni di economicità e convenienza, fatta salva l’ulteriore facoltà prevista dal punto 3 dell’art. 81 del D.Lgs 163/06.

Elementi di valutazione tecnica funzionale (qualità prodotto)

I punteggi saranno assegnati dalla Commissione, nominata dall’Azienda Ospedaliera, sulla base delle valutazioni assegnate alle relazioni tecniche delle ditte e alla valutazione clinica valutando ogni componente della qualità e del servizio secondo la seguente tabella:

| Descrizione | Valut. Tecnica Funzionale punti 60/100 |
| --- | --- |
| Voce A. | Fino a punti 14 |
| Voce B. | Fino a punti 14 |
| Voce C. | Fino a punti 13 |
| Voce D. | Fino a punti 13 |
| Servizio (E) | Fino a punti 06 |
| Totale punteggio | Fino a punti 60 |

Per le voci A.) e B.) le ditte potranno avere assegnato un punteggio da 0 a 14 punti.

Per le voci C.) e D.) le ditte potranno avere assegnato un punteggio da 0 a 13 punti.

Per il Servizio (E) le ditte potranno avere assegnato un punteggio da 02 a  06  punti.

Qualora la ditta concorrente avrà attribuito un punteggio pari a zero anche in una sola voce la stessa verrà esclusa automaticamente dal proseguimento della gara .

Le ditte potranno avere attribuito un punteggio massimo pari a sessanta ( 60 )

Elemento Prezzo

Alla migliore offerta economica, saranno attribuiti punti 40.

Per le altre ditte il punteggio relativo al prezzo, massimo 40 punti, sarà attribuito secondo le modalità che seguono:

P(basso) x 40

Y =   _____________

P(offerta)

dove :

P(offerta) =  prezzo dell’i-esima offerta

P(basso)    =  prezzo più basso fra le diverse offerte

Y               =  punti da attribuire all’i-esima offerta

L’aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio nella sommatoria tra punteggio qualità e punteggio economico.

La Commissione avrà la facoltà di richiedere alle ditte concorrenti la presentazione di ulteriori elementi utili per la precisazione delle proposte tecniche presentate entro i termini di gara.

Nulla spetterà alle ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti nella redazione del progetto, che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione.

7.1 INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO       ALL’ASPETTO QUALITATIVO.

La Commissione valuterà le soluzioni proposte, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e funzionali e nel rispetto di quanto previsto in Capitolato, e dei  punti sotto specificati:

A)  materassi dinamici di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti ad altissimo rischio corrispondenza delle caratteristiche tecniche e funzionali PUNTI max 14 così suddivisi :

1a) Verifica funzione massimo gonfiaggio (nursing) .                  PUNTI - 04

2a) Verifica del numero delle celle ( > N° 25).                             PUNTI - 03

3a) Altezza del materasso (> Cm. 20) .                                        PUNTI - 02

4a) Valutazione tecnico funzionale e clinica                                 PUNTI - 05

B) materassi a cessione d’aria per pazienti ad alto e altissimo rischio:

corrispondenza delle  caratteristiche tecniche e funzionali PUNTI max 14 cosi suddivisi :

1b) Possibilità di impostare una terapia dinamica  pulsata .         PUNTI - 04

2b) Verifica imbottitura per migliorare il confort.                      PUNTI - 03

3b) Capacità di sostenere grandi obesi ( > Kg. 150)                      PUNTI - 02

4b) Valutazione tecnico funzionale e clinica                                 PUNTI - 05

C) materassi dinamici di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti ad alto e medio rischio corrispondenza delle  caratteristiche tecniche e funzionali PUNTI max 13 così suddivisi :

1c) Verifica funzione massimo gonfiaggio (nursing) .                    PUNTI - 04

2c)  Possibilità differenziare la pressione nelle zone  della testa

e dei piedi .                                                            		      PUNTI - 03

3c) Inserimento funzione statica della zona testa  .                    PUNTI - 02

4c) Valutazione tecnico funzionale e clinica                                  PUNTI - 04

D) sovramaterassi dinamici di prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti a basso rischio

corrispondenza delle  caratteristiche tecniche e funzionali PUNTI max 13 così suddivisi :

1d) Verifica del numero delle celle ( > N° 15).                               PUNTI - 04

2d) Possibilità differenziare la pressione nelle zone

della testa e dei piedi .                                                           PUNTI - 03

3d) Inserimento funzione statica della zona testa  .                     PUNTI - 02

4d) Valutazione tecnico funzionale e clinica                                   PUNTI – 04

- corrispondenza delle  caratteristiche di gestione del servizio.  PUNTI max 06 così suddivisi :

1e) Presenza delle strutture per la gestione del servizio entro

un raggio di circa 50 Km.                                                          PUNTI - 06

2e). Presenza delle strutture per la gestione del servizio entro

un raggio dai 51 Km. ai 150 Km. circa                                        PUNTI - 03

3e)  Oltre i 150 Km.                                                                         PUNTI - 02

- In base alle suddette valutazioni verranno attribuiti i punteggi definitivi, assegnando il massimo punteggio disponibile al sistema con voto più elevato, agli altri sistemi verranno assegnati punteggi proporzionalmente rapportati in base alla seguente formula:

P1x = 60 x ( Vx /Vo)

Dove:

P1x 	rappresenta il punteggio qualità che verrà attribuito alla ditta “X”

Vx	rappresenta la somma dei punteggi parziali ottenuti dalla ditta “X”

Vo	rappresenta la somma dei punteggi parziali ottenuti dalla ditta con migliore valutazione qualitativa

- Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, ed in seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Alla ditta ammessa che avrà presentato l’offerta economica più bassa verranno attribuiti 40 punti.

Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la formula:

P(basso) x 40

Y =   _______________

P(offerta)

dove :

P(offerta) =  prezzo dell’i-esima offerta

P(basso)    =  prezzo più basso fra le diverse offerte

Y               =  punti da attribuire all’i-esima offerta

Il seggio di gara procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta che dalla somma dei punteggi ottenuti in sede di valutazione qualitativa ed in sede di valutazione economica dei prezzi, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

# ART. 8

SVINCOLO DELL’OFFERTA

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata, una volta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

ART. 9

REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’aggiudicazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non dovesse essere in regola con le vigenti norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

La stazione appaltante procederà, altresì, al recesso dal contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al punto 26 dell’allegato modello di dichiarazione unito al presente CSA.

Si rappresenta, altresì, che la violazione di quanto richiesto ai punti 21, 22, 23, 24 e 25 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 4 comporta per le imprese il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

ART. 10

SOPRALLUOGO

Le Ditte partecipanti, al fine di valutare tutti gli apetti organizzativi e logistici del servizio, dovranno recarsi presso Az. Osp. ARNAS per prendere visione dei locali e dei percorsi oltre che delle esigenze specifiche. Per effettuare il sopralluogo la Ditta dovrà rivolgersi alla Direzione Sanitaria di Presidio Osp. Civico dell’Az. Osp. ARNAS che rilascerà una relazione di avvenuto sopralluogo.

Nel corso del sopralluogo le Ditte dovranno rilevare tutti i dati necessari per la  corretta formulazione dell’offerta.

ART. 11

ORGANIZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RITIRO, TRASPORTO,

TRATTAMENTO E RICONSEGNA DISPOSITIVI

La ditta dovrà provvedere ad organizzare e realizzare a proprie spese tutte le procedure di ritiro, trasporto, lavaggio, confezionamento, sanificazione, controllo e riconsegna dei dispositivi.

Tali procedure potranno subire variazione previamente concordate e autorizzate dalla Direzione Servizi Infermieristici qualora nel corso del rapporto contrattuale la stazione appaltante dovesse rilevare esigenze diverse.

La ditta è tenuta ad:

- organizzare una modulistica di registrazione adeguata di supporto alle procedure sopra definite.

- sviluppare un piano di ritiro, trattamento e riconsegna dei dispositivi, con cadenze definite e fissate in accordo alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera. Eventuali ritardi saranno sanzionati con una penale valutata dall'Azienda Ospedaliera estensibile a sanzioni accessorie di natura civile, penale o amministrativo.

I dispositivi trattati e riconsegnati presso i reparti dovranno rispondere a tutti i requisiti essenziali di igienicità ed alle caratteristiche minime previste negli articoli precedenti.

ART. 12

CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO

Ogni presidio dovrà essere garantito e collaudato circa la rispondenza alle conformità e alle norme di sicurezza elettrica e di utilizzo.

Ogni presidio richiesto deve essere consegnato presso il reparto richiedente entro le 24 ore successive dalla richiesta e ritirato entro le successive 24 ore dalla richiesta di ritiro dello stesso.

Dovrà provvedere, in occasione della prima installazione o quando l’Azienda Ospedaliera lo ritenga necessario, a formare il personale infermieristico e sanitari all’uso del presidio.

Tutto il materiale dovrà essere fornito a corredo di manuale d’uso e manutenzione redatto in lingua italiana e redatto in conformità alle norme italiane ed europee.

In caso di guasto dovrà provvedere nel tempo massimo di 12 ore dalla chiamata ad inviare sul posto personale qualificato ed equipaggiato in grado di effettuare interventi sul campo su qualsiasi tipo di presidio fornito. Qualora il guasto non sia riparabile sul campo, si dovrà procedere all’immediata sostituzione del presidio con altro identico e funzionante.

Tutto il materiale ritirato per guasto o per fine noleggio dovrà essere accuratamente trasportato al centro di sanificazione per venire sottoposto a specifico trattamento di pulizia e decontaminazione.

Nel progetto offerta, la ditta dovrà indicare le metodologie e le procedure che intende seguire in caso di ritiro per rottura o fine noleggio del presidio, e dovrà produrre dettagliata relazione circa la procedure di controllo che attua per garantire l’efficacia di tali trattamenti.

ART. 13

ONERI DI ESERCIZIO

La ditta è tenuta a organizzare a proprie spese tutte le risorse, i mezzi ed adeguato personale al fine di espletare il servizio richiesto.

La stessa è vincolata ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni prescritte nel presente capitolato, nonché quelle che la stessa descrive nel progetto tecnico ed è tenuta all'osservanza scrupolosa di tutte le normative vigenti e future inerenti il servizio specifico definito dal presente capitolato e le ulteriori obbligazioni che il codice impone al locatario.

Tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria, i sistemi di lavaggio, confezionamento e decontaminazione, sono a cura della ditta che ne garantirà l'effettuazione solo con personale specializzato ed originali parti di ricambio.

Altresì, al termine contrattuale, indicato nella delibera di aggiudicazione, la Ditta procederà al ritiro delle attrezzature locate a proprie spese, senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore.

L’utilizzo che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art. 2041 del c.c. così come l’eventuale furto o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte della Ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di sanzionare la ditta con una penale di Euro 200 al giorno in caso di interruzione dei servizio richiesto da presente capitolato.

ART. 14

RISORSE UMANE

La ditta deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane per il conseguimento del servizio richiesto dal presente capitolato. Il personale deve essere alle dipendenze della ditta ed inquadrato secondo i normali obblighi giuridici e sindacali. A tal fine la ditta deve presentare all'Azienda Ospedaliera apposita certificazione, resa dal legale rappresentante, nei modi previsti dal D. Lgs 445/2000, attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, nonché il regolare versamento dei contributi previdenziali e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La ditta durante la fase di insediamento ed a regime provvederà a fornire annualmente la lista dei dipendenti occupati e contestualmente un report personale di avvenuto addestramento, training e formazione specifica.

La ditta è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente da scioperi o manifestazioni sindacali generali o di categoria in quanto fornitore di un servizio essenziale in accordo alla legislazione attuale (art. 1 e 2 della Legge 12/06/96 n° 146).

ART. 15

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Ditta è responsabile per qualsiasi tipo di danno derivante dall'esecuzione del servizio richiesto dal presente capitolato, in particolare dei danni dovuti alla cattiva esecuzione del servizio.

La Ditta sarà responsabile civilmente dei danni che dovessero essere arrecati a terzi causati dalla cattiva esecuzione del servizio richiesto nel presente capitolato o da vizi presentati dal materiale offerto. A garanzia di quanto sopra, all'aggiudicazione, la ditta deve stipulare apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale, avente un massimale unico per sinistro di € 1.500.000,00 riferito direttamente a persone per sinistro.

ART. 16

CONTROLLI DEL CONDUTTORE

La Direzione Infermieristica effettuerà a propria scelta, relativamente a tempistiche e metodiche, controlli sul corretto funzionamento del servizio e dei presidi forniti:

- invio delle comunicazioni di consegna e ritiro dei presidi alla Ditta appaltatrice.

- verifica presso i reparti della corretta gestione del servizio.

- verifica periodica o su richiesta, delle certificazioni aggiornate, sulle procedure di autocontrollo in materia di decontaminazione, lavaggio e sanificazione adottate dalla Ditta appaltatrice .

- controllo gestione dei tabulati mensili, relativi alle giornate di noleggio e della loro conformità con valutazione periodica delle relative entità (caratteristiche tecniche dei presidi forniti, numero dei giorni di utilizzo delle singole U.O. , gestione del servizio, tempistica degli interventi, ecc.).

Qualora lo ritenga necessario la  Direzione Infermieristica  formulerà apposito report di verifica che sarà inoltrato alla Ditta appaltatrice e per conoscenza alla Direzione Economale.

La Ditta prenderà visione delle non conformità riscontrate e delle osservazioni fatte dando immediate linee di risoluzione per i punti definiti nel report.

ART. 17

TEMPI DI AVVIAMENTO DEL NOLEGGIO

La ditta aggiudicataria dovrà comunque assicurare la piena operatività del servizio entro entro 10 giorni dalla aggiudicazione ed essere in grado di conferire i presidi presso le unità indicate dalla Direzione Medica.

ART.18

ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare quanto segue:

  - cauzione definitiva da prestare  nella misura e con le modalità di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/06 costituita da ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, mediante garanzia fideiussoria o polizza assicurativa, con le rinunce ivi previste, in favore della ”Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

Saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al superiore articolo 4, rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

Detti documenti dovranno riguardare i soggetti indicati nell’allegato 5 al D.Lgs. 08.08.1994 n.490 e s.i.m, recante disposizioni attuative della legge 17.01.1994 n.47 e s.i.m. in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

- Certificazione prevista dall’art. 14 del presente Capitolato (attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente etc…..);

- Elenco annuale dei dipendenti occupati unitamente al report personale di avvenuto addestramento, training e formazione specifica ( at. 14);

- Polizza assicurativa di cui all’art. 15 del presente C.S.A.

In caso di imprese riunite il mod. GAP dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.  Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggior onere di spesa.

ART. 19

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 2% del valore della fornitura consegnata in ritardo.

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

5.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

ART. 20

PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

ART.21

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

### ART. 22

## SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ART. 23

MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà effettuato con mandato bancario a 90 (novanta) giorni data ricevimento fattura.

Interessi moratori

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di una specifica richiesta da effettuarsi tramite R.A.R. alla stazione appaltante e con decorrenza dalla data di formale richiesta, gli interessi al saggio moratorio così determinato:

- Dal 91° e fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, in misura pari al saggio di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea – vigente al momento del pagamento – aumentato di un punto percentuale

- Dal 181° giorno e fino alla data di emissione del mandato, in misura pari al saggio di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea – vigente al momento del pagamento – aumentato di due punti percentuali

Gli interessi scaduti non producono interessi in base all’art. 1283 c.c.

E’ fatto divieto per la ditta fornitrice, anche in caso di ritardo di pagamento da parte della Stazione Appaltante, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c

L’aggiudicatario ha facoltà di cedere il credito vantato nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti del valore delle prestazioni già eseguite, dandone preventiva comunicazione al debitore ceduto.

Pertanto, il relativo contratto di cessione, rogato nelle forme di cui all’art. 117 del D. Lgs 163/06, deve espressamente contenere la preventiva accettazione del cessionario delle condizioni esposte nel presente articolo e dovrà, altresì, essere allegato in copia, alla richiesta di pagamento degli interessi moratori eventualmente avanzata dal cessionario stesso.

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli  esiti di affidamento imputabili a colpe della Ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

Tutte le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ART. 24

CONTROLLI

Controllo dell’Impresa.

L’Impresa è tenuta ad effettuare regolari controlli sulla funzionalità e sull’efficienza dei presidi concessi a noleggio, al fine di verificare il costante rispetto dei livelli qualitativi prescritti dal presente capitolato, fornendole periodicamente i risultati alla Direzione Medica Ospedaliera.

Controllo dell’Azienda Ospedaliera

E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliera effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa secondo quanto previsto dal presente capitolato così come descritto all’art. 8. Dei controlli sarà informato il Responsabile del Servizio dell’Impresa, il quale avrà la facoltà di presenziarvi.

ART. 25

CONTESTAZIONI

L’Azienda Ospedaliera farà pervenire all’Impresa per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati ed ai rilievi mossi dai tecnici.

Comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni, alle quali l’Impresa dovrà uniformarsi nei tempi che la Direzione Medica indicherà.

Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali, nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 26

PIANO DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE

L’Azienda Ospedaliera fornirà le informazioni sugli eventuali specifichi rischi esistenti negli ambienti in cui l’impresa appaltatrice si troverà ad operare e su alcune delle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle attività connesse all’appalto. Coopererà inoltre all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sopraccitati e ne coordinerà gli interventi, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 19/9/1994 n° 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27

FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE,

SCIOGLIMENTO- CESSAZIONE DELL'APPALTATORE

A) fallimento della Ditta Appaltatrice

Il contratto s’intenderà senz'altro risolto nel caso di fallimento della Ditta Appaltatrice. dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

B) fallimento della Ditta Appaltatrice in presenza di A.T.I.

Il contratto s’intenderà senz'altro risolto nel caso di fallimento dell’Impresa mandataria, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

Nel caso di fallimento dell’impresa mandante, si procederà od a ripartizione dei lavori tra le imprese restanti oppure a sostituzione dell’impresa con altra in possesso di analoghi requisiti in capo all’azienda fallita.

C) liquidazione, scioglimento o liquidazione della Ditta Appaltatrice o di cambiamento della ragione sociale

In questo caso la Committente avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta che subentrerà, così come la Committente riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova Ditta Appaltatrice sarà tenuta a fornire.

Nel caso in cui la Committente opterà di recedere dal contratto incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara.

ART. 28

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto.

ART. 29

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 15 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’impresa aggiudicataria.

ART. 30

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall' affidamento del servizio e per un eventuale risarcimento danni, nonché a rimborso delle spese che l'Azienda Ospedaliera dovesse eventualmente sostenere durante la gestione dell'appalto, per fatti addebitabili alla ditta aggiudicataria a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 costituita da ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, mediante garanzia fideiussoria o polizza assicurativa, con le rinunce ivi previste, in favore della ”Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

Saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

La cauzione definitiva, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 31

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del D.LGS 163/06 e s.i.m.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni

ART. 32

REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per il primo anno di durata del contratto (cfr. art 20).

La revisione dei prezzi sarà operata con le modalità di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/06.

ART. 33

STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE

La stazione appaltante procederà agli ulteriori adempimenti nei tempi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 163/06

ART.34

FORO COMPETENTE

In caso di controversie legali legate all’espletamento del servizio, è territorialmente competente il Foro di Palermo.

ART. 35

PRIVACY O RISERVATEZZA

Si precisa che tutti i dati forniti dalle Ditte saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 e dei relativi obblighi di riservatezza.

Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell’art. 12 della legge 675/96 il trattamento dei dati suddetti, in quanto raccolti e detenuti per le sole finalità suindicate e in virtù di obblighi di legge, non necessita di consenso.

ART. 36

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, come modificata dal D.P.R. 445/200, dalla L. 15/2005, dalla L. 80/2005 e dal D.P.R. 184/2006, ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 37

ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali discendenti dall’aggiudicazione provvisoria pronunciata dal seggio di gara nelle more che la stessa sottoscriva il contratto di fornitura previsto dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 163/06.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

L’OPERATORE ECONOMICO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

L’OPERATORE ECONOMICO

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c. (artt. 1, 4, 6, 23, 29, 33, 35, 38)

Data, timbro e firma del legale rappresentante

__________________________________