ALLEGATO N.1 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SCHEDE TECNICHE

FORNITURA BIENNALE DI AGHI, CATETERI E SET PER ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

(Le quantità dei dispositivi di seguito indicate, si riferiscono ad un fabbisogno biennale).

# LOTTO 1

N.1.000 AGHI IN ACCIAIO PER ANESTESIA SPINALE con punta tipo “Quincke”, cono trasparente, di facile impugnatura e di diverso colore per una facile individuazione della misura.

Diam. 5/10 - G25-lungh. cm.2,5 – 7,5 circa (n.500: il 60% nelle misure di lunghezza più piccola ed il resto nelle misure più lunghe).

Diam. 7/10 – G22-lungh. cm.4-6 circa (n.500: il 50% rispettivamente per le due misure).       Monouso, sterili in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.000,00

LOTTO 2

N.500 AGHI SPINALI con punta tipo “Whitacre” retrattile, munito di introduttore mandrino metallico con cono e di filtro da 0,45 micron.

Misure: da 22 gauge a 27 gauge – lunghezza 90 mm.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 2.500,00

LOTTO 3

N.2.000 AGHI IN ACCIAIO PER PUNTURA SUBARACNOIDEA con punta tipo “Quincke”.

Diam. 20 e 22 G a richiesta.   Monouso, sterili in confezione singola. La quantità deve essere: il 70% quelli da cm.80 ed il 30% le altre misure.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.200,00

LOTTO 4

N.3.000 AGHI IN ACCIAIO PER PUNTURA SUBARACNOIDEA con punta tipo “Quincke”. Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. 24 e/o 25 e/o 26 e/o 27G circa. Lungh. da 80 a 120 mm. circa, a richiesta.

La quantità deve essere: il 70% quelli da mm.80 ed il 30% le altre misure.

Monouso, sterili in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 2.400,00

LOTTO 5

N.2.000 AGHI IN ACCIAIO PER PUNTURA SUBARACNOIDEA con caratteristiche di bisello e punta tali da considerarli “atraumatici”. Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. 24 e 25 a richiesta. Lungh. da 80 a 120 mm. circa, a richiesta.

La quantità deve essere: il 70% quelli da mm.80 ed il 30% le altre misure.

Monouso, sterili in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 8.700,00

LOTTO 6

N.2.000 AGHI IN ACCIAIO PER PUNTURA SUBARACNOIDEA con caratteristiche di bisello e punta tali da considerarli “atraumatici”. Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. G 27 - 29 a richiesta. Lungh. da 80 a 120 mm. circa, a richiesta.

La quantità deve essere: il 70% quelli da mm.80 ed il 30% le altre misure.

Monouso, sterili in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 9.000,00

LOTTO 7

N.100 AGHI PER ANESTESIA SPINALE con punta conica – ellittica a sezione variabile G 22-27 monoblocco che consente di ottimizzare e combinare le esigenze di tutti: atraumaticità per il paziente e manovrabilità per l’operatore. Il corpo prossimale è di G 22 e la parte distale è di G 27: il calibro si riduce progressivamente. Questo ago deve favorire la penetrazione della dura madre evitando il dannoso effetto tenting (effetto di tensione sulla dura madre).

IMPORTO A BASE D’ASTA € 2.500,00

LOTTO 8

N.1000 AGHI DI HUBER DRITTI.

Aghi per puntura camere con setto in silicone, dritti punta “no coring” tipo Huber in acciaio. Diam. da 19 a 22 G. – Lungh. da  12 a 30 mm. circa.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.500,00

LOTTO 9

N.2.000 AGHI DI HUBER ANGOLATI.

Aghi per puntura camere con setto in silicone, angolati a 90°, punta “no coring” tipo Huber in acciaio, con alette e raccordi.  Diam. da 19 a 22 G. – Lungh. da 12 a 30 mm. circa.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 4.200,00

LOTTO 10

N.500 SET PER PERIDURALE CONTINUA composto da:

catetere epidurale radiopaco da 19G dotato di armatura in acciaio spiralato anti-inginocchiamento. Rivestimento del catetere in poliuretano o materiale equivalente. Ago epidurale da 17 G, lungh. c.a. 10 cm., con alette amovibili. Sistema di raccordo del catetere che assicuri la massima tenuta senza strozzare il lume interno.

Filtro da 0,2 um. – Siringa a perdita di resistenza da 7 cc. circa.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 12.000,00

LOTTO 11

N.100 SET PER ANESTESIA SUBARACNOIDEA.

Sistema per anestesia subaracnoidea continua costituito da: ago per anestesia spinale con diametro, lunghezza e morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in materiale plastico, dotato di radiopacità, con marcature sull’estremità distale da servire da riferimento all’operatore per la lunghezza da introdurre; connettore luer-lock; filtro. Monouso, sterili in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 3.500,00

LOTTO 12

N.150 CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME PEDIATRICO.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere.  Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. 24 G – lungh. cm.9

- Diam. 24 G – lungh.cm.13

IMPORTO A BASE D’ASTA € 9.000,00

LOTTO 13

N.270 CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME PEDIATRICO.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere.  Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. 22 G – lungh. cm.4

- Diam. 22 G – lungh. cm.8

- Diam. 22 G – lungh. cm.13

IMPORTO A BASE D’ASTA € 6.300,00

LOTTO 14

N.210 CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME PEDIATRICO.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere.

Tappo otturatore perforabile.

Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. 20 G – lungh. cm.13

IMPORTO A BASE D’ASTA € 6.200,00

LOTTO 15

N.1510 CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. 18 G – lungh. almeno cm.20  pz.255

- Diam. 16 G – lungh. almeno cm.20  pz.255

- Diam. 14 G – lungh. almeno cm.20  pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA € 17.400,00

LOTTO 16

N.330 CATETERE VENOSO CENTRALE BILUME PEDIATRICO.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di due lumi da G 22.

Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. 22 G  cm.5 circa     pz.100

- Diam. 22 G. – cm.8 circa   pz.30

- Diam. 22 G –  cm.13 circa pz.100

- Diam. 18/20 G – cm.5       pz.50

- Diam. 18/20 G cm.8         pz.50

IMPORTO A BASE D’ASTA € 18.000,00

LOTTO 17

N.1.260 CATETERE VENOSO CENTRALE BILUME ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Provvisto di due lumi. Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. 20 G  almeno cm.20 circa  pz.5

- Diam. 18 G  almeno cm.20 circa   pz.355

- Diam. 16 G  almeno cm.20 circa   pz.450

- Diam. 14 G almeno cm.20 circa    pz.450

IMPORTO A BASE D’ASTA € 23.200,00

LOTTO 18

N.130 CATETERE VENOSO CENTRALE A TRE LUMI PEDIATRICO.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di tre lumi 22/22/20 Gauge.

Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. Fr 4 cm.6 circa                           pz.50

- Diam. Fr 4 cm.10 circa                          pz.40

- Diam. Fr 5,5 (22/22/20) cm.8 circa     pz.20

- Diam. Fr.5,5 (22/22/20) cm.13 circa    pz.20

IMPORTO A BASE D’ASTA € 13.000,00

LOTTO 19

N.805 CATETERE VENOSO CENTRALE A TRE LUMI ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Provvisto di tre lumi.  Sterile, monouso in confezione singola.

- Diam. G 18 almeno cm..20 circa     pz.200

- Diam. G 16 almeno cm.20 circa      pz.300

- Diam. G 14 almeno cm.20 circa      pz.300

IMPORTO A BASE D’ASTA € 12.300,00

LOTTO 20

N.3.600 CATETERE VENOSO CENTRALE (MONOLUME – BILUME – TRILUME).

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con punta morbida, guida con punta atraumatica, dilatatore ed ago, e tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Siringa introduttrice con dispositivo valvolato nello stantuffo per l’introduzione della guida nel vaso senza svitare l’ago.

Monolume:

Mis. 16 G - cm.20     pz.600

Mis. 14 G - cm.20     pz.800

Bilume:

Mis. 8 Fr. - cm.20 con 2 lumi da 14 G               pz.600

Mis. 7 Fr. - cm.20 con 2 lumi da 16 G               pz.600

Mis. 7 Fr. - cm.20 con 2 lumi da 14 G e 16 G     pz.500

Trilume:

Mis. 7 Fr. - cm.20 con 2 lumi da 18 G e 16 G     pz.500

IMPORTO A BASE D’ASTA € 125.000,00

LOTTO 21

N.5 CATETERE VENOSO CENTRALE A LUNGA PERMANENZA PEDIATRICO.

In silicone lungo almeno cm.60 e dal diametro esterno di mm.1,2-2 circa. Radiopaco, collegabile ad una camera impiantabile sottocute con membrana perforabile in silicone. Deve essere corredato di ago introduttore, tunnellizzatore, ago tipo  Huber con punta angolata a 90°, alette di fissaggio.

Monouso, sterile in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.400,00

LOTTO 22

N.150 CATETERE PER ACCESSO VENOSO CENTRALE A LUNGA PERMANENZA.

Sistema parzialmente protetto dalla cute, in silicone a punta aperta. Radiopaco, con cuffia “sure-cuff”. Annessi: adatto-introduttore con guaina “peel-away”, tunnellizzatore in acciaio per la trazione del catetere.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 28.400,00

LOTTO 23

N.250 CATETERE PER ACCESSO VENOSO CENTRALE A LUNGA PERMANENZA.

Sistema totalmente impiantabile CVC in silicone o poliuretano a punta aperta,  radiopaco. Annessa: camera in materiale plastico, radiopaca, con setto perforabile in silicone, dotato di connettore adatto al CVC.

Annessi: introduttore-dilatatore  con guaina “peel-away”, adatto al CVC con guida radiopaca con punta a “J”.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 31.800,00

LOTTO 24

N.20 CATETERE NEONATALE EPICUTANEO.

In PVC o poliuretano (o equivalente), fornito di ago introduttore con alette, apribile, radiopaco, munito di raccordo luer-lock.

Mis. Diam. G 23 – G 25.  Monouso, sterile in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.200,00

LOTTO 25

N.320 CATETERE PER TERMODILUIZIONE A QUATTRO LUMI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm. con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a quattro lumi per il monitoraggio della pressione endocavitaria e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS. Mis.7 Fr circa.

Monouso, sterile in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 16.400,00

LOTTO 26

N.100 CATETERE PER TERMODILUIZIONE A CINQUE LUMI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm. con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a cinque lumi per il monitoraggio della pressione endocavitaria e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS. Mis.7,5 Fr circa.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 5.200,00

LOTTO 27

N.100 CATETERI PER TERMODILUIZIONE A CINQUE LUMI.

In poliuretano o equivalente, per monitoraggio, radiopaco, dotato di dispositivo per il bloccaggio del catetere sull’introduttore per prevenire il dislocamento.

Dotato di camera sterile per il controllo dell’integrità del palloncino e dotato di un unico dispositivo siringa – rubinetto per il gonfiaggio del palloncino e di una guaina protettiva anticontaminazione. Corredato da introduttore anti kinking dotato di dipositivo valvolato che consente il passaggio della guida dalla siringa al vaso senza svitare l’ago.

Misura 8,5 Fr x 110 circa.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 16.000,00

LOTTO 28

N.40 SET INTRODUTTORE PERCUTANEO PER CATETERE PER TERMODILUIZIONE.

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon, dilatatore; ago  lungo per vena centrale; guida metallica con punta a J; guaina per catetere per termodiluizione della lunghezza di almeno 65 cm.   Monouso, sterile in confezione singola.

Diam. Fr 4,5 – Diam. Fr 5

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.000,00

LOTTO 29

N.320 SET INTRODUTTORE PERCUTANEO PER CATETERE PER TERMODILUIZIONE.

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon, dilatatore; ago  lungo per vena centrale; guida metallica con punta a J; guaina per catetere per termodiluizione della lunghezza di almeno 65 cm.   Monouso, sterile in confezione singola.

Diam. Fr 8 – Diam. Fr 8,5

IMPORTO A BASE D’ASTA € 7.400,00

LOTTO 30

N.2050 CATETERE OMBELICALE VENOSO.

In polivinile (o materiale equivalente), trasparenti, estremità distale perforata con due fori opposti alternati, parte prossimale con connettore flessibile e con tappo adattabile al cono delle siringhe o agli innesti dei raccordi per soluzioni. Monouso, sterile in confezione singola.

Diam. Fr 5 – cm.35   pz.2.000

Fr 8 – cm.40   pz.80

IMPORTO A BASE D’ASTA € 6.500,00

LOTTO 31

N.1.000 DISPOSITIVO PER PUNZIONE ARTERIOSA.

Dispositivo assemblato con cannula in poliuretano idrofilo trasparente da 20 G x 3,5 cm. circa montata su ago fenestrato da 22 G per fare scorrere e visualizzare il sangue

nell’intercapedine tra la cannula e l’ag    o stesso, guida dritta preassemblata con leva di spinta e con punta bottonuta da 0,18.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 25.000,00

LOTTO 32

N.500 SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE, a media permanenza, costituito da una mescola di carbonio, platino, argento e poliuretano ad azione antimicrobica, comprendente tutto il contenuto per la tecnica secondo Seldinger, di diverse misure:

a) bilume lunghezza 16 cm.

diametri interni 16,16 gauge            n.250

b) trilume lunghezza 20 cm.

diametri interni 16,18,18 gauge        n.200

c) quadrilume lunghezza cm.20

diametri interni 15,18,18, 18 gauge   n.50

IMPORTO A BASE D’ASTA € 30.000,00

LOTTO 33

N.500 SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE MONOLUME.

Set per cateterismo venoso centrale con tecnica di Seldinger in confezione sterile comprendente:

Catetere venoso centrale monolume in poliuretano o equivalente con trattamento antimicrobico con sulfadiazina d’argento e clorexidina, radiopaco centimetrato con punta morbida rispetto al resto del catetere ed alette di fissaggio.

Misure disponibili:

Lungh. 20 cm. 14G e 16G - Siringa di sicurezza che consenta l’introduzione della guida nel vaso attraverso lo stantuffo senza staccare la siringa dall’ago.

Ago da 18G - Dilatatore – Filo guida con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro dotato di sistema di introduzione ed avanzamento che ne consenta l’inserimento con una sola mano – Prolunga del catetere con clamp e connessioni luer-lock.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 16.000,00

LOTTO 34

N.400 SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE BILUME.

Set per cateterismo venoso centrale con tecnica di Seldinger in confezione sterile comprendente:

Catetere venoso centrale doppio lume in poliuretano o equivalente con trattamento antimicrobico con sulfadiazina d’argento e clorexidina, radiopaco centimetrato con punta morbida rispetto al resto del catetere ed alette di fissaggio.

Misure disponibili:

4 Fr. Lungh. 8 cm. e 13 cm – 22G + 22G

7 Fr. Lungh. 16 cm. e 20 cm – 14G + 18G

8 Fr. Lungh. 16 cm. e 20 cm – 14G + 14G

Siringa di sicurezza che consenta l’introduzione della guida nel vaso attraverso lo stantuffo senza staccare la siringa dall’ago.

Ago introduttore – Dilatatore – Filo guida con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro dotato di sistema di introduzione ed avanzamento che ne consenta l’inserimento con una sola mano – Prolunga del catetere con clamp e connessioni luer-lock.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 16.000,00

LOTTO 35

N.200 SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE TRILUME.

Set per cateterismo venoso centrale con tecnica di Seldinger in confezione sterile comprendente:

- Catetere venoso centrale a tre lumi in poliuretano o equivalente con trattamento antimicrobico con sulfadiazina d’argento e clorexidina, radiopaco centimetrato con punta morbida rispetto al resto del catetere ed alette di fissaggio.

- Misura: 7 Fr, lunghezza 16 cm. e 20 cm. – 16G + 18G + 18G.

- Siringa di sicurezza che consenta l’introduzione della guida nel vaso attraverso lo stantuffo senza staccare la siringa dall’ago.

Ago da 18G – Dilatatore – Filo guida con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro, dotato di di sistema di introduzione ed avanzamentoche ne consenta l’inserimento con una sola mano.

Prolunga del catetere con clamp e connessioni luer-lock.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 9.000,00

LOTTO 36

N.300 SET TOTALMENTE IMPIANTABILE PER ANESTESIA PERIDURALE continua sostituito da: ago di Tuohy con diametro, lunghezza e morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in polimero radiopaco (o equivalente), atossico, con marcature sull’estremità distale; port sottocutaneo con membrana perforabile, tunnellizzatore. Monouso, sterili, in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 60.000,00

LOTTO 37

N.50 SET TOTALMENTE IMPIANTABILE PER ANESTESIA SUBARACNOIDEA costituita da: ago introduttore per anestesia spinale con diametro, lunghezza, morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in polimero radiopaco (o equivalente), atossico, atraumatico, con marcature sull’estremità distale; port sottocutaneo con membrana perforabile, tunnellizzatore.  Monouso sterili, in confezione singola.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 6.000,00

LOTTO 38

N.1500 SET PER ACCESSO ARTERIOSO RADIALE con tecnica di Seldinger a circuito chiuso in confezione sterile comprendente:

- Catetere in poliuretano radiopaco (o equivalente) premontato su ago introduttore a parete sottile; misure richieste: 18G, 20G e 22G lungh. cm.4,5 e 3,5 - 13 Filo guida da 0,15” e 0,18” coperto da camicia di protezione con sistema di avanzamento protetto.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 40.000,00

LOTTO 39

N.300 SET PER ACCESSO ARTERIOSO FEMORALE con tecnica di Seldinger a circuito chiuso in confezione sterile comprendente:

Catetere in poliuretano (o equivalente) radiopaco premontato su ago introduttore a parete sottile.

Misure richieste: 14G, 16G e 18G – lunghezza cm.10 e 16.

Filo guida da 0,25 coperto da camicia di protezione con sistema di avanzamento protetto.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 11.000,00

LOTTO 40

N.500 KIT PER BLOCCO CONTINUO DEI PLESSI NERVOSI COMPOSTO DA:

Catetere radiopaco costituito da una spirale elicoidale in acciaio rivestita esternamente da una pellicola in polimero, con punta chiusa a missile, atraumatica multiforo, con possibilità di stimolare il catetere durante e dopo il posizionamento; misure 19G x 60 cm. – 19G x 90 cm. – 20G x 60 cm. Raccordo di connessione a baionetta luer lock per collegare il catetere al filtro;

Ago di Thuoy con il corpo isolato aventi le seguenti misure: 17G x 4 cm. – 17G x 8 cm.

17G x 9 cm. – 18G x 4 cm. – 18G x 8 cm.

Cavo di stimolatore all’elettrostimolatore – ago per iniezione – Filtro piatto da  0,2 um

Tampone di preparazione imbevuto di alcool – Dispositivo di ancoraggio dotato di alloggiamento per ospitare il  raccordo di connessione e di dentellature per fissare il catetere in modo stabile – Tubo di prolunga da 15 cm. con morsetto scorrevole.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 30.000,00

LOTTO 41

N.100 SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE.

Secondo la tecnica Seldinger con catetere a tre lumi in poliuretano o equivalente rivestito in A.M.C. Tromboshield (Eparina e Benzalcolio) con punta morbida atraumatica french 8,5 lunghezza utile 20 cm., diametro lume distale 15 ga, diametro lume mediale 18 ga, diametro lume prossimale 18 ga, provvisto di lume con doppia fibra ottica.

Portata lume distale 4564 (ml/h)

Portata lume mediale 1412 (ml/h)

Portata lume prossimale 1471 (ml/h)

Volume di lume distale  0,69 ml.

Volume lume prossimale 0,33 ml.

Volume lume mediale 0,32 ml.

Diametro lume distale 15 ga

Diametro lume prossimale 18 ga

Completo:

Una siringa da 5 cc.

Un ago da 22 ga lungo 4 cm.

Un ago a pareti  sottili da 18 ga lungo 6,5 cm.

Un ago da 18 ga lungo 6,5 cm. su ago da 20 ga

Un filoguida da 0,035” lungo 60 cm. con marker con punta diritta e a  “J” con dispositivo inseritore

Un dilatatore

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito il saturimetro per la lettura della SvO2.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 36.600,00