REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di “dispositivi medici per aspirazione, drenaggio, raccolta dei liquidi chirurgici” per le necessità di  questa Azienda Ospedaliera per un periodo di mesi 24 ( ventiquattro). La procedura scelta è quella del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i-

ART. 2

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nel capitolato tecnico, “allegato A” che forma parte integrante del presente capitolato.

Le misure riportate nell’allegato “A” di cui sopra, devono intendersi indicative. La commissione esaminatrice, procederà a valutare caso per caso, la tolleranza dello scostamento delle misure indicate nel suddetto allegato

Le quantità indicate nell’allegato capitolato tecnico ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore nel corso del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali- quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE,  recepita con D.L.  46/97, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa e’ altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART .3

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E’ necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell’asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

ART .4

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

Sono ammesse offerte per uno o più lotti indivisibili.

Non sono ammesse alternative.

I lotti  sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui all’allegato “A”, specificando l’importo totale del lotto, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, lo sconto percentuale applicato sull’importo posto a base d’asta, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.  I prezzi indicati in Euro non devono superare le quattro cifre decimali.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi. L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all’art. 115 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.-.

Ferme restando le condizioni  stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora li pongano in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “B” “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000 e 137/03, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

  - attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a) comma 4)  D.Lgs.163/2006;

  - l’elenco dei dispositivi offerti;

  - l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 42, comma 1, lettera a) D.Lgs .163/2006;

  - l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento;

  - insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs.163/2006.

Non dovranno essere allegati i certificati attestanti quanto dichiarato.

3. n. 1 copia del presente capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua pagina, per accettazione;

4 .n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

5. Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. la ditta partecipante deve costituire un deposito cauzionale pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, per ogni lotto cui si intende partecipare.

6.Dovrà, altresì, essere prodotta, pena l’esclusione, una dichiarazione, da parte di un fideiussore, attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, cataloghi, schede tecniche ( su cui va riportato il numero del lotto di riferimento) e quanto altro ritengano utile per una migliore valutazione dell’offerta, nonché l’elenco dei prodotti offerti.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 43 D.Lgs.163/2006).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1.Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione

2.Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.

3.Produzione conforme alle norme F.U. e CE  in vigore

4.Destinazione d’uso del prodotto

5.Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell’organismo notificato ( allegare copia della certificazione CE)

6.Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre-sterilizzazione ad ossido di etilene)

7.Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)

8.Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso

9.Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio

10. Assenza di lattice ( quando richiesto).

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione .

I dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D,lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Riguardo al trattamento dei predetti dati personali le ditte partecipanti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1-lotto ed eventuale riferimento

2-denominazione del prodotto

3-codice prodotto

4-prezzo unitario netto

5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

6-prezzo totale lotto indivisibile

7-minimo fatturabile per ordine

8-aliquota iva in vigore

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ASPIRAZIONE, DRENAGGIO, RACCOLTA DEI LIQUIDI CHIRURGICI PER UN PERIODO DI MESI 24”

Non utilizzare ceralacca per sigillare le buste

ART .6

Le ditte partecipanti dovranno inviare n. 3 ( tre) campioni, dotati di etichetta originale, per ogni lotto e  tipologia di articolo offerto. Ogni campione dovrà corrispondere, per formato e per caratteristiche tecniche, al prodotto indicato nell’allegato “A”.  I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  -nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione esaminatrice.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui all’allegato “A” e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico a parte, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ASPIRAZIONE, DRENAGGIO, RACCOLTA DEI LIQUIDI CHIRURGICI PER UN PERIODO DI MESI 24”

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell’offerta.

ART .7

L’aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio di cui all’art. 82, comma 1) del D.lgs.163/2006 e s.m.i., e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, il prezzo più basso.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e le offerte in aumento.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 3 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

ART .8

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART .9

I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi immotivati nelle consegne sarà applicata, dal quinto giorno di ritardo, una penale pari al 2% per ogni giorno di ritardo calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

L’ammontare delle penali e l’eventuale spesa sostenuta per l’affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell’impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Azienda, ovvero sulla cauzione.

In quest’ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall’impresa entro 15 gg dalla richiesta dell’Azienda.

L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate.

L’A. O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste, inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La misura dell’interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del  D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto ( dal 91° al 180°giorno) e 2 ( due) punti ( dal 181° giorno in poi) sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall’art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all’Azienda.

Si precisa inoltre che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART .10

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale cauzione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART .11

La fornitura avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e con le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.-

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico. I relativi costi, anche fiscali, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART .12

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposito Organo tecnico aziendale avrà esaminato la campionatura e la documentazione tecnica ed avrà inviato apposita relazione tecnica di conformità.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è  il Sig. Ubaldo Ferrante.

ART .13

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall’art. 9 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni ( CONSIP), ai sensi della Legge 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento e per suo motivato ed insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del D. P. R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo,

A tal proposito,  durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare all’Azienda Ospedaliera le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART .14

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art .15

La disciplina della cessione crediti e del subappalto è regolamentata dagli artt. 117 e 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.-

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art .16

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€ 0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art .17

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Il presente capitolato è formato da n. 17 articoli su 10 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato “A”;

Allegato “B”;

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI  ARTT. 7- 9-12- 13- 14 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

Allegato “A”

- DISPOSITIVI MEDICI PER  ASPIRAZIONE – DRENAGGIO - RACCOLTA DEI LIQUIDI

- CHIRURGICI

- CATETERI E TUBI PER DRENAGGIO

- Lotto 1) – Cateteri per drenaggio toracico retti con e senza trocar .

- Tipo A.- Con trocar.

- In PVC medicale trasparente, retti, con markers di profondità ogni 2 cm circa e linea radio-opaca su tutta la lunghezza. La punta deve essere conica ed assolutamente atraumatica e deve essere munita di n°6 fori circa dai bordi smussi ed atraumatici.

- Il lume interno deve essere rivestito di materiale biocompatibile tipo poliuretano per ridurre l’accumulo di fibrina che potrebbe provocare la formazione di coaguli.

- La punta conica del trocar metallico deve essere assolutamente adesa al catetere, smussa ed atraumatica ma facilmente scorrevole al suo interno.

- Misure da CH 10 a CH 40 circa con intermedi ogni 2 CH.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Tipo B-Senza trocar.

- In PVC medicale trasparente, retti, con markers di profondità ogni 2 cm circa e linea radio-opaca su tutta la lunghezza. La punta deve essere conica ed assolutamente atraumatica e deve essere munita di n°6 fori circa dai bordi smussi ed atraumatici.

- Il lume interno deve essere rivestito di materiale biocompatibile tipo poliuretano per ridurre l’accumulo di fibrina che potrebbe provocare la formazione di coaguli.

- Misure da CH 10 a CH 40 circa con intermedi ogni 2 CH.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 10.000,00

- Lotto 2) – Cateteri per drenaggio toracico angolati .

- In PVC medicale trasparente, angolati, con markers di profondità ogni 2 cm circa e linea radio-opaca su tutta la lunghezza. La punta deve essere conica ed assolutamente atraumatica e deve essere munita di n°6 fori circa dai bordi smussi ed atraumatici.

- Il lume interno deve essere rivestito di materiale biocompatibile tipo poliuretano per ridurre l’accumulo di fibrina che potrebbe provocare la formazione di coaguli.

- Misure da CH 10 a CH 40 circa con intermedi ogni 2 CH

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 3.500,00

- Lotto 3) – Cateteri per drenaggio toracico angolati in silicone .

- In silicone al 100% medicale trasparente, angolati, con markers di profondità ogni 2 cm  circa e linea radio-opaca su tutta la lunghezza. La punta deve essere conica ed assolutamente atraumatica e deve essere munita di n°6 fori circa dai bordi smussi ed atraumatici.

- Il lume interno deve essere rivestito di materiale biocompatibile tipo poliuretano per ridurre l’accumulo di fibrina che potrebbe provocare la formazione di coaguli.

- Misure da CH 10 a CH 40 circa con intermedi ogni 2 CH.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 4.100,00

- Lotto 4) – Cateteri per drenaggio toracico a 2 lumi con trocar.

- In PVC medicale trasparente, con markers di profondità ogni 2 cm circa e linea radio-opaca su  tutta la lunghezza. La punta deve essere conica ed assolutamente atraumatica e deve essere munita di n°2 fori dai bordi smussi ed atraumatici.

- Il lume interno deve essere rivestito di materiale biocompatibile tipo poliuretano per ridurre l’accumulo di fibrina che potrebbe provocare la formazione di coaguli.

- La punta conica del trocar metallico deve essere assolutamente adesa al catetere, smussa ed atraumatica ma facilmente scorrevole al suo interno.

- Il catetere deve avere una seconda via per permettere la possibilità di effettuare lavaggi ed irrigazioni in aspirazione.

- Misure CH 24, CH 28 e CH32.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 11.500,00

- Lotto 5) – Drenaggio passivo laminare tipo Penrose .

- In silicone al 100% medicale, morbido, inerte, biocompatibile, radio-opaco. Con zigrinatura  interna per creare l’effetto di drenaggio capillare ed anticollabimento.

- Mis. lungh. cm 30 e cm 50 circa

- Mis. largh. mm 30 e mm 40 circa

- In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 300

- Importo a base d’asta                                                                      € 1.300,00

- Lotto 6) – Drenaggio passivo tubolare tipo Penrose a circuito chiuso .

- In silicone al 100% medicale, morbido, inerte, biocompatibile, radio-opaco. Con zigrinatura nel lume interno per creare l’effetto di drenaggio capillare ed anticollabimento. Tubolare, saldato ad un tubo di connessione raccordabile ai sistemi di raccolta dei liquidi organici.

- Mis. lungh. cm 50 circa

- Mis. diam. da mm 6 a mm 12 circa (da CH 18 a CH 36 circa).

- In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 100

- Importo a base d’asta                                                                      € 800,00

- Lotto 7) – Tubi di Kehr a “T” .

- In silicone al 100% medicale, morbido, senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni. Costituiti da due parti a formare una “T”. Il tratto più lungo di circa cm 50 e la parte più corta di circa cm 15. Con markers o linea radio-opachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm e fori smussi ed atraumatici nel tratto verticale.

- Mis. diam. da mm 4 a mm 8 circa ( da CH 12 a CH 24 circa).

- In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 300

- Importo a base d’asta                                                                      € 2.800,00

- Lotto 8) – Tubi per drenaggio piatti con e senza ago .

- Tipo A – Con ago

- In silicone al 100% medicale, radio-opaco, con scanalature o con fori. Le scanalature possono essere interne o esterne ed i fori possono essere lungo tutta la lunghezza del dispositivo o per ¾. Muniti di attacco universale per l’aspiratore.

- Devono essere forniti di ago introduttore in acciaio.

- Misure:

- mm 3x  7 circa

- mm 4x10 circa

- mm 4x13 circa.

- Misure della lunghezza:

- sezione piatta cm 20 circa, totale cm 100 circa

- In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Tipo B – Senza ago

- In silicone al 100% medicale, radio-opaco, con scanalature o con fori. Le scanalature possono essere interne o esterne ed i fori possono essere lungo tutta la lunghezza del dispositivo o per ¾. Muniti di attacco universale per l’aspiratore ed adeguato connettore per un eventuale collegamento ad ago introduttore.

- Misure:

- mm 3x  7 circa

- mm 4x10 circa

- mm 4x13 circa.

- Misure della lunghezza:

- sezione piatta cm 20 circa, totale cm 100 circa

- In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 14.000,00

- Lotto 9) – Tubi per drenaggio rotondi con e senza ago .

- Tipo A – Con ago

- In silicone al 100% medicale, radio-opaco, con scanalature o con fori. Le scanalature possono essere interne o esterne ed i fori possono essere lungo tutta la lunghezza del dispositivo o per ¾. Muniti di attacco universale per l’aspiratore.

- Devono essere forniti di ago introduttore in acciaio.

- Mis. Diam. mm 3 – mm 5 – mm 6 (CH 10 – CH 15 – CH 19) circa

- Mis. Lungh. cm 100 circa

- In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.500

- Tipo B – Senza ago

- In silicone al 100% medicale, radio-opaco, con scanalature o con fori. Le scanalature possono essere interne o esterne ed i fori possono essere lungo tutta la lunghezza del dispositivo o per ¾. Muniti di attacco universale per l’aspiratore ed adeguato connettore per un eventuale collegamento ad ago introduttore.

- Mis. Diam. mm 3 – mm 5 – mm 6 (CH 10 – CH 15 – CH 19) circa

- Mis. Lungh. cm 100 circa

- In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 19.400,00

- SISTEMI PER- DRENAGGIO TORACICO CON ASPIRAZIONE

- Lotto 10) – Sistema per drenaggio toracico con n. 3 tipi di camere ma n. 1 di raccolta.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- A – n. 1 camera di raccolta dei liquidi drenati della capacità di circa lt 2/2,5 e con una sola via di aspirazione

- B – n. 1 camera di tenuta ad acqua (pari a + 2cm di H2O)

- C – n. 1 camera di raccolta dell’aspirazione.

- Il sistema in materiale plastico rigido, deve essere monopaziente, monouso, con la camera di raccolta dei liquidi di volume max di lt 2,5 ed altezza massima di cm 25 ovvero deve essere fornito di speciali accorgimenti tecnici che ne assicurino la perfetta ed assoluta stabilità al letto del paziente. Deve essere munito di una maniglia di fissaggio e di trasporto, sistema antireflusso, tubo di collegamento all’aspiratore in gomma “latex-free” con raccordo di connessione munito di sistema anti-inginocchiamento e di clamp di chiusura, valvola di sicurezza per le pressioni positiva e negativa e di un foro di emergenza, valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione e valvola unidirezionale.

- Devono infine essere forniti con il relativo corredo annesso tipo connettori, ganci di supporto, morsetto sul tubo paziente etc.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 800

- Importo a base d’asta                                                                      € 25.500,00

- Lotto 11) – Sistema per drenaggio toracico con n. 3 tipi di camere ma n. 2 di raccolta

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- A – n. 2 camere di raccolta liquidi drenati, distinte tra loro, della capacità totale di lt 2 almeno e con due vie, quindi, di aspirazione provenienti da n 2 cateteri toracici.

- B – n. 1 camera di tenuta ad acqua  (pari a + 2cm di H2O)

- C – n. 1 camera di controllo dell’aspirazione

- Il sistema in materiale plastico rigido, deve essere monopaziente, monouso, con la camera di raccolta dei liquidi di volume max di lt 2,5 ed altezza massima di cm 25 ovvero deve essere fornito di speciali accorgimenti tecnici che ne assicurino la perfetta ed assoluta stabilità al letto del paziente. Deve essere munito di una maniglia di fissaggio e di trasporto, sistema antireflusso, doppio tubo di collegamento all’aspiratore in gomma “latex-free” con raccordo di connessione munito di sistema anti-inginocchiamento e di clamp di chiusura, valvola di sicurezza per le pressioni positiva e negativa e di un foro di emergenza, valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione,  valvola unidirezionale e tappo perforabile per prelievi. Devono infine essere forniti con il relativo corredo, annesso, tipo connettori, ganci di supporto, morsetto sul tubo paziente etc.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.500

- Importo a base d’asta                                                                      € 55.500,00

- Lotto 12) – Sistema per drenaggio toracico con n. 2 tipi di camere ma n. 1 di raccolta

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente:

- A – n. 1 camera di raccolta dei liquidi drenati suddivise in almeno due sezioni della capacità di almeno lt 2 e max lt 3 e con una via di aspirazione collegabile al catetere toracico

- B – n. 1 camera di tenuta ad acqua

- Il sistema in materiale plastico rigido, deve essere monopaziente, monouso, con la camera di raccolta dei liquidi di volume max di lt 3 ed altezza massima di cm 25 ovvero deve essere fornito di speciali accorgimenti tecnici che ne assicurino la perfetta ed assoluta stabilità al letto del paziente. Deve essere munito di una maniglia di fissaggio e di trasporto, sistema antireflusso, doppio tubo di collegamento all’aspiratore in gomma “latex-free” con raccordo di connessione munito di sistema anti-inginocchiamento e di clamp di chiusura, valvola di sicurezza per le pressioni positiva e negativa e di un foro di emergenza, valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione,  valvola unidirezionale e tappo perforabile per prelievi. Devono infine essere forniti con il relativo corredo, annesso, tipo connettori, ganci di supporto, morsetto sul tubo paziente etc.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 600

- Importo a base d’asta                                                                      € 14.000,00

- Lotto 13) – Sistema per drenaggio toracico con recupero sangue con n. 3 tipi di camere ma n. 1 camera di raccolta a secco o ad acqua.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- A – n. 1 camera di raccolta dei liquidi aspirati della capacità di lt 2 circa e con una via di aspirazione collegabile al catetere toracico

- B – n. 1 camera di tenuta ad acqua

- C – n. 1 camera di controllo dell’aspirazione

- Il sistema in materiale plastico rigido, deve essere monopaziente, monouso, con la camera di raccolta dei liquidi di volume max di lt 3 ed altezza massima di cm 25 ovvero deve essere fornito di speciali accorgimenti tecnici che ne assicurino la perfetta ed assoluta stabilità al letto del paziente. Deve essere munito di una maniglia di fissaggio e di trasporto, sistema antireflusso, doppio tubo di collegamento all’aspiratore in gomma “latex-free” con raccordo di connessione munito di sistema anti-inginocchiamento e di clamp di chiusura, valvola di sicurezza per le pressioni positiva e negativa e di un foro di emergenza, valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione,  valvola unidirezionale e tappo perforabile per prelievi. Devono infine essere forniti con il relativo corredo annesso, tipo connettori, ganci di supporto, morsetto sul tubo paziente etc.

- Il sistema deve essere predisposto per il recupero del sangue a circuito chiuso per la re-infusione al paziente.

- La camera di raccolta deve avere una graduazione anche per uso pediatrico.

- Il sistema offerto potrà essere del tipo totalmente a secco.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 43.000,00

- Lotto 14) – Sistema per drenaggio toracico pediatrico con n. 2 tipi di camere ma n. 1 di raccolta .

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente:

- A – n. 1 camera di raccolta dei liquidi drenati della capacità di almeno lt 2 con una via di aspirazione collegabile al catetere toracico e con graduazione per l’impiego pediatrico

- B – n. 1 camera di tenuta ad acqua

- Il sistema in materiale plastico rigido, deve essere monopaziente, monouso, con la camera di raccolta dei liquidi di volume max di lt 2 ed altezza massima di cm 25 ovvero deve essere fornito di speciali accorgimenti tecnici che ne assicurino la perfetta ed assoluta stabilità al letto del paziente. Deve essere munito di una maniglia di fissaggio e di trasporto, sistema antireflusso, doppio tubo di collegamento all’aspiratore in gomma “latex-free” con raccordo di connessione munito di sistema anti-inginocchiamento e di clamp di chiusura, valvola di sicurezza per le pressioni positiva e negativa e di un foro di emergenza, valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione,  valvola unidirezionale e tappo perforabile per prelievi. Devono infine essere forniti con il relativo corredo, annesso, tipo connettori, ganci di supporto, morsetto sul tubo paziente etc

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 600

- Importo a base d’asta                                                                      € 14.000,00

- SISTEMI E DRENAGGI TORACICI PERCUTANEI

- Lotto 15) – Valvola di Hemlich .

- In materiale plastico per drenaggio pleurico o toracico per pazienti deambulanti, con all’interno una membrana latex-free con la funzione di valvola antireflusso ed i due raccordi, prossimale e distale, in PVC.

- Mis. lungh. cm 10 circa

- Mis. largh. non inferiore a cm 3 circa

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 800

- Importo a base d’asta                                                                      € 10.000,00

- Lotto 16) – Sistema per drenaggio con valvola di Hemlich

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- - Catetere in teflon, radio-opaco

- - Ago in acciaio

- - Valvola di Hemlich

- - Rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC

- - Dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

- Monouso, sterile in confezione singola.

- Misure x adulti, bambini  e prematuri.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 250

- Importo a base d’asta                                                                      € 10.000,00

- Lotto 17) – Set per toracentesi e pericardiocentesi .

- Il set deve essere costituito nel modo seguente.

- Catetere in teflon o equivalente munito di ago-mandrino introduttore atraumatico, completo di valvola unidirezionale, siringa di 50-60 ml, rubinetto a tre vie, sacca di raccolta di almeno lt 2, aghi mis. G14-16-18 circa e di mm 80-90 circa .

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 2.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 8.200,00

- Lotto 18) – Set per toracentesi/pericardiocentesi a permanenza .

- Il set deve essere costituito nel modo seguente.

- Catetere in poliuretano siliconato Fr 6 circa, punta Pigtail con circa 4 fori in punta, markers di profondità e otturatore smussato che eviti il rischio di perforare il paziente ed assicuri l’operatore stesso.

- Valvola antireflusso, valvola di sicurezza con spia a viraggio di colore, raccordo L/L.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 700

- Importo a base d’asta                                                                      € 49.000,00

- SISTEMI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA INTRA-OPERATORIA

- Lotto 19)– Sistema per aspirazione chirurgica con cannula a doppia curvatura “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, con una doppia curvatura lungh. cm 15-20 con diam. mm 3 x mm 4 circa.

- La cannula può avere una sola curvatura ma in questo caso deve essere tale da consentire l’accesso nella cavità addominale per un’agevole aspirazione in tutti i siti di possibile drenaggio.

- Tubo in PVC medicale,  lung. mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa.

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 2.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 8.500,00

- Lotto 20) – Sistema per aspirazione chirurgica con cannula a punta conica piccola “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, con punta mini conica, con foro in punta, lung. cm 10-15 circa, diam. a scalare da mm 3 a mm 5 circa.

- Tubo in PVC medicale, lung. mt 2 circa con diam.mm 5 x mm 8 circa.

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 2.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 7.500,00

- Lotto 21) - Sistema per aspirazione chirurgica con cannula doppia “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, doppia, composta da:

- -una cannula interna con punta rotonda ma con almeno 2 fessure per evitare l’invaginamento dei tessuti, lunga cm 30-35 circa e con diametro di mm 5 x mm6 circa

- -una cannula esterna lunga cm 20-25 circa con diametro di  mm 8 x mm 10 circa.

- Tubo in PVC medicale, lungh. mt 2 circa con diam.mm 5 x mm 8 circa.

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 600

- Importo a base d’asta                                                                      € 4.200,00

- Lotto 22) - Sistema per aspirazione chirurgica con cannula con punta a fessura “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, con punta a fessura, con foro centrale sulla punta, lungh. cm 20-25 circa e diam. mm 5 x mm 6 circa.

- Tubo in PVC medicale, lung. mt 2 circa con diam.mm 5 x mm 8 circa.

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 2.800,00

- Lotto 23) - Sistema per aspirazione chirurgica con cannula con doppio lume “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, angolata, con foro centrale sulla punta e con foro di controllo.

- La cannula deve presentare un doppio lume per consentire un’aspirazione atraumatica ed un effetto turbo per una elevata capacità di aspirazione, flusso regolare ed aspirazione costante.

- La capacità di aspirazione deve essere di circa ml 3.000/min. Lungh. cm 20-25 circa e diam. mm 5 x mm 6 circa.

- Tubo in PVC medicale., lungh. mt 2 circa con diam.mm 5 x mm 8 circa.

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.500

- Importo a base d’asta                                                                               € 11.500,00

- Lotto 24) - Sistema per aspirazione chirurgica con cannula con doppio lume “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, angolata, con foro centrale sulla punta e con foro di controllo.

- La cannula deve presentare un doppio lume per consentire un’aspirazione atraumatica ed un effetto turbo per una elevata capacità di aspirazione, flusso regolare ed aspirazione costante.

- La capacità di aspirazione deve essere di circa ml 5.000/ min, lungh. cm 20-25 circa e diam. mm 5 x mm 6 circa.

- Tubo in PVC medicale., lungh. mt 2 circa con diam.mm 5 x mm 8 circa.

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 9.500,00

- Lotto 25) – Sistema per aspirazione con cannula con punta piatta “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, angolata, con foro centrale sulla punta piatta, lungh. cm 20-22 circa e diam. mm 5 x mm 6 circa.

- Tubo in PVC medicale,  lungh. mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 2.800,00

- Lotto 26) – Sistema per aspirazione con cannula con punta a cestello “Yankauer”

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Cannula in PVC medicale, rigida, con impugnatura ergonomica ed antiscivolo, angolata, con foro centrale sulla punta a cestello e con foro di controllo, lungh. cm 20-22 circa e diam. mm 5 x mm 6 circa.

- Tubo in PVC medicale,  lungh. mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

- Il sistema deve essere fornito di connessione standard agli aspiratori.

- In confezione singola, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 2.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 4.500,00

- SISTEMI PER DRENAGGIO POST-OPERATORIO AD ASPIRAZIONE CONTROLLATA

- Lotto 27) – Sistema per drenaggio a soffietto ml 700 con ago .

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore da ml 700 a soffietto con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in PVC medicale, trasparente, con valvola antireflusso e valvola di sfiato.

- Tubo di connessione di circa  mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio in PVC medicale di almeno cm 50 perforato nella parte distale, per circa cm 15, da fori smussi ed atraumatici. Mis. da CH 9 a CH 18.

- Ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 2.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 25.000,00

- Lotto 28) – Sistema per drenaggio a soffietto ml 400/500 con ago .

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore da ml 400/500 a soffietto con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in PVC medicale, trasparente, con valvola antireflusso e valvola di sfiato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio in PVC medicale di almeno cm 50 perforato nella parte distale, per circa cm 15, da fori smussi ed atraumatici. Mis. da CH 9 a CH 18.

- Ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 2.000

- Importo a base d’asta                                                                       € 22.000,00

- Lotto 29)  – Sistema per drenaggio a soffietto ml 200 con ago .

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore da ml 200 a soffietto con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in PVC medicale, trasparente, con valvola antireflusso e valvola di sfiato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio in PVC medicale di almeno cm 50 perforato nella parte distale, per circa cm 15, da fori smussi ed atraumatici. Mis. da CH 9 a CH 18.

- Ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 11.000,00

- Lotto 30) – Sistema per drenaggio a soffietto ml 100 con ago .

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore da ml 100 a soffietto con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in PVC medicale, trasparente, con valvola antireflusso e valvola di sfiato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio in PVC medicale di almeno cm 50 perforato nella parte distale, per circa cm 15, da fori smussi ed atraumatici. Mis. da CH 9 a CH 18.

- Ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 8.100,00

- Lotto 31) – Sistema per drenaggio a soffietto ml 50 con ago .

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore da ml 50 a soffietto con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in PVC medicale, trasparente, con valvola antireflusso e valvola di sfiato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio in PVC medicale di almeno cm 50 perforato nella parte distale, per circa cm 15, da fori smussi ed atraumatici. Mis. da CH 9 a CH 18.

- Ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 700

- Importo a base d’asta                                                                      € 3.800,00

- Lotto 32) – Sistema per drenaggio a bulbo ml 400-500  con ago

- Sistema A – Con tubo rotondo

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente,

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 2.000

- Sistema B – Con tubo piatto

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente,

- Mis. 4 x 7 e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi  n. 2.000

- Importo a base d’asta                                                                € 200.000,00

- Lotto 32 bis)– Sistema per drenaggio a bulbo ml 400-500  con ago

- Sistema A – Con tubo rotondo

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici,

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 650

- Sistema B – Con tubo piatto

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. 4 x 7 e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi  n. 650

- Importo a base d’asta                                                                      € 30.000,00

- Lotto 33) – Sistema per drenaggio a bulbo ml 400-500 rivestito di sostanza tipo idrogel con ago.

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente,

- Il tubo di drenaggio inoltre può essere rivestito di una particolare sostanza (esempio idrogel) al fine di favorire il fluire del liquido drenato.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 200

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente,

- Il tubo di drenaggio inoltre può essere rivestito di una particolare sostanza (esempio idrogel) al fine di favorire il fluire del liquido drenato.

- Mis. 4 x 7 e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 200

- Importo a base d’asta                                                                    € 20.000,00

- Lotto 33 bis)– Sistema per drenaggio a bulbo ml 400-500 rivestito di sostanza tipo idrogel con ago .

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici.

- Il tubo di drenaggio inoltre può essere rivestito di una particolare sostanza (esempio idrogel) al fine di favorire il fluire del liquido drenato.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 65

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt.1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale .

- Il tubo di drenaggio inoltre può essere rivestito di una particolare sostanza (esempio idrogel) al fine di favorire il fluire del liquido drenato.

- Mis. 4 x 7 e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 65

- Importo a base d’asta                                                                      € 3.000,00

- Lotto 34) – Sistema per drenaggio a bulbo ml 100-200 con ago .

- Sistema A – Con tubo rotondo

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 100/200 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente,

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Sistema B – Con tubo piatto

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 100-200 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt.1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente,

- Mis. 4 x 7 e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                                  € 100.000,00

- Lotto 34 bis)– Sistema per drenaggio a bulbo ml 100-200 con ago.

- Sistema A – Con tubo rotondo

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 100/200 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 300

- Sistema B – Con tubo piatto

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone medicale, trasparente con valvola antireflusso della capacità di ml 100-200 circa di aspirato.

- Tubo di connessione di circa mt.1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. 4 x 7 e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 300

- Importo a base d’asta                                                                      € 15.000,00

- Lotto 35 – Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 400-500 con sacca di raccolta con ago.

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					          Pezzi n 1.500

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente.

- Mis. 4 x 7  e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					Pezzi n. 1.500

- Importo a base d’asta                                                                      € 43.500,00

- Lotto 35 bis)– Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 400-500 con sacca di raccolta con ago .

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 180

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					          Pezzi n. 500

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. 4 x 7  e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 180

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 15.000,00

- Lotto 36) – Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 200 con sacca di raccolta con ago.

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 200 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Sacche di ricambio di ml 500 circa						Pezzi n  1.500

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente.

- Mis. 4 x 7  e  4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n.   500

- Sacche di ricambio di ml 500 circa				          Pezzi n. 1.500

- Importo a base d’asta                                                                      € 43.500,00

- Lotto 36 bis)– Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 200 con sacca di raccolta con ago.

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 200 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative europee vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 180

- Sacche di ricambio di ml 500 circa						Pezzi n  500

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. 4 x 7  e  4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 180

- Sacche di ricambio di ml 500 circa				          Pezzi n. 500

- Importo a base d’asta                                                                      € 15.000,00

- Lotto 37) – Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 100 con sacca di raccolta con ago.

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 100 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente,

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Sacche di ricambio di ml 500 circa						Pezzi n 1.500

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - scanalature (4-6 circa) e/o lumi interni che lo percorrono longitudinalmente.

- Mis. 4 x 7  e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 500

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					Pezzi n. 1.500

- Importo a base d’asta                                                                      € 43.500,00

- Lotto 37 bis)– Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 100 con sacca di raccolta con ago.

- Sistema A – Con tubo rotondo.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 100 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. CH 10 – CH 15 – CH 19 circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 180

- Sacche di ricambio di ml 500 circa						Pezzi n  500

- Sistema B – Con tubo piatto.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore a bulbo in silicone al 100% medicale, graduato, con valvola antireflusso della capacità di ml 400-500 circa di aspirato, clamp di chiusura e valvola unidirezionale di scarico.

- Sacca di raccolta collegata, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione di circa mt. 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio.

- Tubo di drenaggio piatto in silicone puro al 100% medicale, radio-opaco, di circa cm 100.

- Si richiede munito di:

- - fori smussi ed atraumatici per ¾ della lunghezza o totale.

- Mis. 4 x 7  e 4 x 10 mm circa.

- Ago guida atraumatico, curvo in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 180

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					Pezzi n.  500

- Importo a base d’asta                                                                      € 15.000,00

- Lotto 38) – Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 500 con sacca di raccolta con ago tipo Redon.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore di aspirazione a soffietto, in PVC medicale, trasparente, con valvola antireflusso, della capacità di ml 500 circa di aspirato, clamp di chiusura ed attacco nella parte inferiore per la sacca di raccolta.

- Sacca di raccolta, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione con raccordo universale di circa mt. 1.

- Tubo di drenaggio in PVC medicale, rotondo, radio-opaco, con foratura per ¾ della lunghezza o totale.

- Ago guida atraumatico in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- Mis. da CH 8 circa a CH 16 circa.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 30

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					Pezzi n. 90

- Importo a base d’asta                                                                    € 1.500,00

- Lotto 39) – Sistema per drenaggio a circuito chiuso ml 200 con sacca di raccolta con ago, tipo Redon.

- Il sistema deve consentire il drenaggio a vari livelli ed in aspirazione continua controllata con un livello di aspirazione non superiore a 100 mm/Hg costante sino al riempimento e dichiarato nella scheda tecnica del prodotto offerto.

- Il sistema, monouso, monopaziente, deve essere costituito nel modo seguente.

- Contenitore di aspirazione a soffietto, in PVC medicale, trasparente, con valvola antireflusso, della capacità di ml 200 circa di aspirato, clamp di chiusura ed attacco nella parte inferiore per la sacca di raccolta.

- Sacca di raccolta, munita di valvola antireflusso della capacità di ml 500 circa.

- Tubo di connessione con raccordo universale di circa mt. 1.

- Tubo di drenaggio in PVC medicale, rotondo, radio-opaco, con foratura per ¾ della lunghezza o totale.

- Ago guida atraumatico in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

- Mis. da CH 8 circa a CH 16 circa.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso sterili, con etichetta secondo le normative vigenti.

- Classe II/A.

- Pezzi n. 30

- Sacche di ricambio di ml 500 circa					Pezzi n. 90

- Importo a base d’asta                                                                      € 1.500,00

- DISPOSITIVI DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI

- Lotto 40) – Dispositivi di raccolta liquidi aspirati.

- Tipo A - Misura lt.1-1,5

- In polietilene, latex-free, di forma cilindrica, volume di circa lt.1-1,5, ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca.

- Dotati di tre porte: vuoto, paziente e tandem.

- Ogni porta deve essere corredata di tappi di protezione auto-bloccanti per evitare il rischio di aperture accidentali.

- Dotati di sistema di sicurezza sulla porta di connessione al vuoto per evitare possibili contaminazioni.

- Tale sistema deve essere costituito da una valvola di non ritorno o da un meccanismo di troppo pieno che eviti la risalita di liquidi e schiume verso la fonte del vuoto e/o da un filtro che funga da antibatterico ma soprattutto da barriera che impedisca il passaggio di aerosol e microparticelle al vuotometro che diversamente ne sarebbe danneggiato e contaminato.

- La porta paziente deve avere un sistema di sicurezza costituito da una valvola antireflusso che eviti il reflusso dei liquidi aspirati nel momento del distacco del tubo, del trasporto e dello smaltimento.

- Classe II/A

- L’offerta deve essere comprensiva di almeno 1.000 contenitori rigidi trasparenti ed auto-clavabili a 120°C, nonché di almeno n. 50 supporti in acciaio inox per l’alloggiamento del dispositivo e n. 50 carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro.

- Pezzi n. 7.000

- Tipo B - Misura lt. 2-3

- In polietilene, latex-free, di forma cilindrica, volume di circa lt.2-3, ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca.

- Dotati di tre porte: vuoto, paziente e tandem.

- Ogni porta deve essere corredata di tappi di protezione auto-bloccanti per evitare il rischio di aperture accidentali.

- Dotati di sistema di sicurezza sulla porta di connessione al vuoto per evitare possibili contaminazioni.

- Tale sistema deve essere costituito da una valvola di non ritorno o da un meccanismo di troppo pieno che eviti la risalita di liquidi e schiume verso la fonte del vuoto e/o da un filtro che funga da antibatterico ma soprattutto da barriera che impedisca il passaggio di aerosol e microparticelle al vuotometro che diversamente ne sarebbe danneggiato e contaminato.

- La porta paziente deve avere un sistema di sicurezza costituito da una valvola antireflusso che eviti il reflusso dei liquidi aspirati nel momento del distacco del tubo, del trasporto e dello smaltimento.

- Classe II/A

- L’offerta deve essere comprensiva di almeno 1.000 contenitori rigidi trasparenti ed autoclavabili a 120°C, nonché di almeno n. 50 supporti in acciaio inox per l’alloggiamento del dispositivo e n. 50 carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro.

- Pezzi n. 9.000

- Importo a base d’asta                                                                      € 30.000,00

- N.B.

- LA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA VOCE N. 40 DOVRA’ FORNIRE LA NECESSARIA ASSISTENZA PER ADATTARE I DISPOSITIVI AGLI ASPIRATORI DI CUI SONO DOTATE LE SS. OO. DELL’ARNAS.

- TUBI PER RACCORDI VARI

- Lotto 41) – Tubi di connessione in PVC con valvola di aspirazione.

- In PVC medicale per raccordare il recipiente di aspirazione ed il sondino, deve essere in grado di sopportare alte depressioni (500/600 mm/Hg). Il PVC deve essere morbido ma antischiacciamento, munito di valvola di aspirazione e di raccordo universale con connettore rigido. In rotoli di cm 250-300 circa.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso, monopazienti, sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 30.000

- Importo a base d’asta                                                           € 69.000,00

- Lotto 42) – Tubi di connessione in PVC x Cannula tipo “Yankauer” di mt. 2

- In PVC medicale per raccordare la cannula di aspirazione chirurgica (tipo Yankauer) e l’aspiratore. Non devono essere elettro-conduttori, lunghi mt.2 circa con diametro esterno di mm 8 circa, anticollassamento e muniti di doppio raccordo conico universale, adattabili al cono di qualsiasi aspiratore dell’Arnas

- In confezione singola, con doppia busta, monouso, monopazienti, sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 800

- Importo a base d’asta                                                           € 1.000,00

- Lotto 43) – Tubi di connessione in PVC x cannula tipo “Yankauer” di mt. 3

- In PVC medicale per raccordare la cannula di aspirazione chirurgica (tipo Yankauer) e l’aspiratore. Non devono essere elettro-conduttori, lunghi mt. 3 circa con diametro esterno di mm. 8 circa, anticollassamento e muniti di doppio raccordo conico universale, adattabili al cono di qualsiasi aspiratore dell’Arnas.

- In confezione singola, con doppia busta, monouso, monopazienti, sterili, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Classe II/A

- Pezzi n. 1.000

- Importo a base d’asta                                                          €  1.500,00

- Lotto 44) – Tubi in lattice.

- In puro lattice medicale, apirogeni, in rotoli di mt. 15-20 circa, non sterili, senza giunzioni, elastici e resistenti.

- In confezione singola, in sacchetti di plastica resistenti e ben sigillati o in scatola di cartone per una buona conservazione, con etichetta secondo le normative  vigenti.

- Mis. diam. int. da mm 3 a mm 10.

- Classe I

- Pezzi n. 600

- Importo a base d’asta                                                           € 19.000,00

- Lotto 45) – Tubi in silicone.

- In silicone medicale al 100%, apirogeni, in rotoli di mt 15-20 circa, sterilizzabili in autoclave, senza giunzioni, massima elasticità e flessibilità.

- In confezione singola, in sacchetti di plastica resistenti e ben sigillati o in scatola di cartone per una buona conservazione, con etichetta secondo le normative europee vigenti.

- Mis. diam. int. x diam. estern. mm 4 x mm 6 circa

- mm 6 x mm 8 circa

- mm 8 x mm 12 circa

- Classe II/A

- Pezzi n. 600

- Importo a base d’asta                                                           € 21.000,00

DISPOSITIVI PER DRENAGGIO VESCICALE

Lotto 46) – Cateteri per drenaggio vescicale a media permanenza a due vie tipo “Foley”.

A) Catetere per media permanenza con palloncino, in mescola di lattice e silicone, atraumatico, con imbuto a valvola per siringa luer e luer-lock, punta cilindrica, 2 fori laterali.

Monouso, in confezione singola, sterili.

Misure per adulto:

da CH 12 a CH 24, ml 5-15, cm 40 circa

da CH 16 a CH 24, ml 30-50, cm 40 circa

Classe II/A

Pezzi n. 2.000

B) Catetere per media permanenza  con palloncino, in mescola di lattice e silicone, atraumatico, con imbuto a valvola per siringa luer e luer-lock, punta cilindrica, 2 fori laterali.

Monouso, in confezione singola, sterili.

Misure per bambino:

CH 6 – CH 8 – CH 10, ml 3  o ml 3-5 (secondo lo CH), cm 30 circa.

Classe II/A

Pezzi n. 500

Importo a base d’asta                                                          € 2.000,00

Lotto 47) – Cateteri per drenaggio vescicale per lunga permanenza in silicone a due vie tipo “Foley”.

A) Catetere per lunga permanenza, in silicone medicale, puro al 100%, trasparente, con imbuto a valvola per siringa luer e luer-lock, punta cilindrica, due fori laterali.

Monouso, in confezione singola, sterili.

Misure per adulto:

da CH 12 a CH 24, ml 5-10 o ml 5-15 (secondo lo CH), cm 50 circa.

Classe II/B

Pezzi n. 1.000

B) Catetere per lunga permanenza, in silicone medicale, puro al 100%, trasparente, con imbuto a valvola per siringa luer e luer-lock, punta cilindrica, due fori laterali.

Monouso, in confezione singola, sterili.

Misure per bambino:

CH 6 - CH 8 – CH 10, ml 3 o ml 3-5 (secondo lo CH), cm 30 circa.

Classe II/B

Pezzi n. 500

Importo a base d’asta                                                           € 5.500,00

Lotto 48)– Cateteri per drenaggio vescicale  per cateterismo intermittente tipo Nelaton.

A) Catetere vescicale tipo Nelaton, in PVC medicale, atraumatico,  due fori laterali con imbuto, raccordo flessibile, codice colore. Monouso, in confezione singola, sterile.

Misure per donna:

da CH 8 a CH 16 circa, cm 20 circa

Classe I

Pezzi n. 500

B) Catetere vescicale tipo Nelaton, in PVC medicale, atraumatico,  due fori laterali con imbuto, raccordo flessibile, codice colore. Monouso, in confezione singola, sterile.

Misure per uomo:

da CH 8 a CH 22 circa, cm 40 circa

Classe I

Pezzi n 800

Importo a base d’asta                                                           € 250,00

Lotto 49) – Cateteri per drenaggio vescicale esterni,  per in continenza urinaria maschile tipo Condom.

Cateteri vescicali ad applicazione esterna in materiale morbido, autoadesivi. La parete del condom deve essere estremamente fine e sottile ed assicurare il massimo comfort. Nella parte distale deve presentare una particolare forma ed ispessimento, che permetta la connessione alla sacca di raccolta. Monouso, in confezione singola. Tutte le misure disponibili .

Pezzi n. 500

Importo a base d’asta                                                                € 2.500,00

Lotto 50) – Gel lubrificante per cateterismo, sterile, in bustine monodose da gr 5 max.

Pezzi n. 1.000

Importo a base d’asta                                                                   € 2.000,00

Lotto 51) – Raccoglitori per urina, da letto da lt2.

Sacca in PVC, trasparente, con tubo di raccordo, indicazione del volume prestampato e indelebile, su entrambi i lati, di ml 2000 circa, con valvola di non ritorno e rubinetto di scarico. Il rubinetto di scarico non deve presentare alcuna perdita anche dopo ripetuti svuotamenti.

Il tubo di raccordo, di almeno cm 100, deve essere solidale alla sacca, con raccordo universale per il catetere vescicale, e munito di apposito cappuccio di chiusura che rimanga ben fermo nel suo sito.

I bordi devono essere solidi, con doppia saldatura. La parte superiore deve essere fornita di due fori resistenti per l’aggancio al supporto del letto.

Confezionati in scatole resistenti, con max 250 pezzi ed all’interno in confezioni di max 25 pezzi.

Classe II/A.

N.B. La Ditta aggiudicataria dovrà inviare ad ogni fornitura, senza specifica richiesta, un numero di supporti per letto, in materiale plastico rigido e resistente, pari all’1% delle sacche indicate in ciascun ordine.

Pezzi n. 205.000

Importo a base d’asta                                                                        € 40.000,00

Lotto 52) - Raccoglitori di urina sterili pediatrici.

Sacchetti raccolta urina per uso pediatrico in pvc morbido, provvisti di una parte adesiva non allergenica che non si stacchino a contatto con i liquidi e di facile applicazione, di capacità di circa ml 100, unisex e con valvola antireflusso. In confezione singola sterile di carta medicale.

Pezzi n. 50.000

Importo a base d’asta                                                                           €  10.000,00

Lotto 53) - Raccoglitori di urina sterili pediatrici delle 24 h .

Sacchetti raccolta urina per uso pediatrico in pvc morbido, per la raccolta delle urine nelle 24 h, con adesivo anallergico, che non si stacchino a contatto con i liquidi e di facile applicazione, unisex e con valvola antireflusso. In confezione singola sterile di carta medicale.

Pezzi n. 1.500

Importo a base d’asta                                                                   € 4.000,00

Lotto 54) - Bidoncini per raccolta urine.

In plastica rigida sterilizzabile, resistente, da lt.2 almeno, con tappo a vite e manico per impugnatura, per la raccolta delle urine nelle 24 h.

Pezzi n. 2.500

Importo a base d’asta                                                                             € 2.900,00

Lotto 55) – Set a “Y” per lavaggio vescicale.

Set per lavaggio vescicale in continuo, in PVC a 1 e a 2 vie. In confezione singola monouso, monopaziente, sterile.

Set a 1 via                                                                                              Pezzi n. 2.500

Set a 2 vie                                                                                               Pezzi n. 1.500

Importo a base d’asta                                                                                € 4.000,00

Lotto 56) - Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza c/urinometro.

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento | n.1 pezzo |
| Ogni prodotto descritto deve essere in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, con doppia camera di misurazione, urinometro con scala graduata sino a ml 70 e ml 450.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;

- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;

- almeno due filtri di aerazione antibatterico sul connettore universale, nella sacca raccogli urina;

La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

L’urinometro deve essere preconnesso al catetere e la sacca deve essere preconnessa all’urinometro.

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, latex-free, monouso sterili.

Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Classe II/B

Set pezzi n. 3.250

Importo a base d’asta                                                               € 81.000,00

Lotto 57)– Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza senza urinometro.

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento | n.1 pezzo |
| Ogni prodotto descritto deve essere in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala

graduata ogni 100 ml e sino a lt.2.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;

- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;

- almeno due filtri di aerazione antibatterico sul connettore universale, nella sacca raccogli urina;

La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

La sacca deve essere preconnessa al catetere .

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, latex-free, monouso sterili.

Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Classe II/B

Set pezzi n. 5.000

Importo a base d’asta                                                       € 100.000,00

Lotto 58) – Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a breve permanenza 3-4 gg. senza urinometro

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| Garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| Garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| Pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento | n.1 pezzo |
| Ogni prodotto descritto deve essere in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala graduata ogni 100 ml e sino a lt 2.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionabile sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento;

- valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

La sacca deve essere preconnessa al catetere .

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in mescola di lattice e silicone,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, monouso sterili.

Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Classe II/A

Set pezzi n. 8.350

Importo a base d’asta                                                     € 125.000,00

Lotto 59) - Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza pediatrico senza urinometro.

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento n.1 pezzo | n.1 pezzo |
| Ogni prodotto descritto deve essere in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala graduata ogni 100 ml e sino a lt.2.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;

- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;

- almeno due filtri di aerazione antibatterico sul connettore universale, nella sacca raccogli urina;

La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

La sacca deve essere pre-connessa al catetere .

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente con guida,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, latex-free, monouso sterili.

Mis. CH 6 – CH 8 – CH 10 – CH 12

Classe II/B

Set pezzi n. 800

Importo a base d’asta                                                     € 16.000,00

Lotto 60) - Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a breve permanenza pediatrico senza urinometro.

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| pinza monouso | n.1 pezzo |
| Sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento | n.1 pezzo |
| Ogni prodotto descritto deve essere in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala graduata ogni 100 ml e sino a lt.2.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento;

- valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

La sacca deve essere pre-connessa al catetere .

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% con guida, trasparente,

valvola per siringa luer e luer-lock, 2 fori laterali, punta piena, latex-free, monouso sterili.

Mis. CH 6 – CH 8 – CH 10 – CH 12

Classe II/A

Set pezzi n. 800

Importo a base d’asta                                                             € 12.000,00

- N.B. TUTTI I DISPOSITIVI OGGETTO DI QUESTO CAPITOLATO, OVE SPECIFICATAMENTE RICHIESTO, DEVONO ESSERE LATEX-FREE. LE DITTE PARTECIPANTI DEVONO PRESENTARE ( PENA L’ESCLUSIONE) APPOSITA DICHIARAZIONE RILASCIATA DA PARTE DELLA DITTA PRODUTTRICE.