SCHEDA TECNICA ASTA PUBBLICA EMODINAMICA PEDIATRICA CON BASI ASTA

NOTE:

- LE QUANTITA’ INDICATE ESPRIMONO IL FABBISOGNO PER DUE ANNI .

- I PREZZI  BASE DI GARA SONO PREZZI UNITARI.

1 Catetere a palloncino per angioplastica percutanea  di diametri compresi tra 12 e 20 mm,  lunghezza del pallone  compresa tra 30 e  40 mm, con 4 reperi radiopachi all’interno e 1 negativo sulla punta del catetere per un facile posizionamento.

Il diametro dei cateteri è di 7 e 8 fr, con pressione massima di 16-18 atm.

PEZZI 15

Prezzo base asta € 1.000,00

2 Catetere per angioplastica transluminale per cutanea, composto da due palloni posizionati uno all’interno dell’altro.  I palloni devono  essere composti da elastomeri non complianti. Il corpo del catetere in nylon resistente all’inginocchiamento. La lunghezza totale del catetere deve essere di 110 cm, , con diametro di 8 e 9 fr.  La lunghezza del pallone esterno deve essere di 45 e 55 mm, con diametri compresi tra

PEZZI 10

Prezzo base asta € 1.400,00

3 Stent in Platino e Iridio nudo, a cerchi singoli (monofilamento) fusi tra loro con tecnica laser, biocompatibile, radiopaco, inerte alla risonanza magnetica. Lo stent é indicato per il trattamento delle stenosi dei rami polmonari, coartazione aortiche.

Misure: Lungh. da 16 a 45 mm,  Diam. ø da 8  a 24-26 mm.

PEZZI 5

Prezzo base asta € 2.600,00

4  Stent in Platino e Iridio come sopra ricoperto in PTFE

Pezzi 5

Prezzo base asta € 3.000,00

###### 5 Catetere a palloncino per atriosettostomia, catetere di 50 cm, polimerico, radio-opaco con doppio lume, di cui uno per gonfiaggio del pallone, l’altro con foro terminale per passaggio di filo guida di 0.014 o 0.021 inches. Marker radiopaco in platino-iridio in corrispondenza del pallone. Il tratto terminale del catetere deve avere un’ angolazione di 35°. Deve essere accettato in introduttore di 5 o 6 Fr. Il pallone deve essere in materiale elastomero termoplastico non compliante, diametro massimo del pallone 9.5 o 13.5 mm, volume massimo 1 o 2 cc,  lunghezza del pallone 9.5 o 13.5 mm.

PEZZI  20

Prezzo base asta € 550,00

6 Catetere da dilatazione coassiale con palloncino distale elastomerico, termoplastico non compliante per il trattamento di stenosi valvolari neonatali. Catetere a bassissimo profilo, al fine di utilizzare introduttori di ridotto calibro per il trattamento di stenosi valvolari nei bambini neonatali. Shaft del catetere di 2,5 fr a fronte di una lunghezza utile di 65 cm; Punta distale del catetere , oltre il palloncino, sottile e rastremata e atraumatica, oltre che estremamente flessibile; Il catetere deve accettare microguide da 0.014”. Il diametro del pallone deve essere da  4 a 10 mm, con lunghezza  di  20 mm; la pressione di rottura del pallone da 3,5 atm a 6 atm, pressione nominale da 3 atm a 4,5 atm;di markers  in Platino – Iridio nei punti di massimo diametro del pallone ad indicare la lunghezza totale dello stesso.

PEZZI 20

Prezzo base asta € 1.000,00

7 Catetere da dilatazione coassiale con palloncino distale elastomerico, termoplastico non compliante per il trattamento di stenosi valvolari nei bambini Catetere coassiale da dilatazione non compliante a bassissimo profilo, al fine di utilizzare introduttori di ridotto calibro per il trattamento di stenosi valvolari in età pediatrica, di ridotte dimensioni indipendentemente dal diametro e della lunghezza del palloncino. Le guide accettate vanno da un minimo di 0,021” ad un massimo di 0,035”, lunghezza utile del catetere 70- 90-100 cm; La pressione di rottura del pallone deve essere variabile da 6 ATM a 2 ATM;di I markers  devono essere in in Platino – Iridio nei punti di massimo diametro del pallone ad indicare la lunghezza totale dello stesso;

PEZZI 10

Prezzo base asta € 1.000,00

8 Catetere da dilatazione coassiale con palloncino distale elastomerico, termoplastico con shaft del catetere in nylon, a due lumi, ottima capacità di spinta, nonché ottima manovrabilità. I markers  devono essere in Platino – Iridio nei punti di massimo diametro del pallone ad indicare la lunghezza totale dello stesso; Ampia gamma di diametri e lunghezze, da un minimo di 4 mm ad un max di 30 mm; Guide accettate da 0,025” a 0,035”; Lunghezza utile del catetere 85/100 cm; Lunghezza pallone da 20 a 60 mm; pressione massima di rottura di 13-15 ATM per palloni fino a 10 mm di diametro, 4 ATM per palloni  da 25 mm, fino a 2 ATM per quelli di 28/30 mm di diametro;

PEZZI 5

Prezzo base asta € 1.000,00

9 Catetere tipo Multi-Track, diagnostico indicato per angiografia con guida in posizione, in grado di consentire la misurazione della pressione e rilevare il gradiente pre e post dilatazione con palloncino.

PEZZI 10

Prezzo base asta € 140,00

10 Cateteri endocardiaci diagnostici Pediatrici ad alto flusso radiopachi per tutta la lunghezza, punta radiopaca e morbida, devono presentare caratteristiche tecniche specifiche per l’impiego in cardiologia pediatrica invasiva, (3 e 4 F), i cateteri coronarici devono avere curve da 2,5 sia per il JR ed il JL. Tipo Pig Tail, Gensini, Multipurpose, NIH. Diametri da 3,4,5,6 F Lunghezza da 70 e 100 cm.

PEZZI 100

Prezzo base asta € 50,00

11 Guida idrofilica da 0,014” a punta dritta e preformata a J per procedure di angioplastica coronarica. Anima di acciaio costituita da una singola struttura con rivestimento idrofilico globulare per evitare la  delaminarizzazione; Lunghezza 195cm; Parte radiopaca distale 3 cm.

Ottimo supporto, capacità di spinta e di torsione; pushability e trackability lungo le tortuosità vasali;

Configurazioni: Profilo Punta:

- Extra Floppy – floppy – Intermediate – Standard ;

- Zona di supporto:Normal Support – Extra Support;

- Conformazione punta: Straight – J- Tip;

PEZZI 20

Base asta € 100,00

12 Guide, di varie dimensioni e lunghezza, ricoperte in teflon a punta retta e a J da 1,5 mm a 3 mm. Diametro 0.018; 0.021; 0.025; 0.032; 0.035 inch; Lunghezza 40, 50, 80, 150, 180, 220 cm.

PEZZI 140

Prezzo base asta € 6,00

13 Guida idrofilica tipo BMV, da 0,014” e 0,18” a punta dritta e preformata a J per procedure di angioplastica coronarica. Anima di acciaio costituita da una singola struttura con rivestimento idrofilico “Globulare” per evitare la  delaminarizzazione; Lunghezza 195 e 300 cm; Parte radiopaca distale 4 cm. Ottimo supporto, capacità di spinta e di torsione; pushability e trackability lungo le tortuosità vasali;

Configurazioni: Profilo Punta:

- Extra Floppy – floppy – Intermediate – Standard ;

- Zona di supporto:Normal Support – Extra Support;

PEZZI 20

Prezzo base asta € 100,00

14 Spirali a Distacco Meccanico in Platino premontata su spingitore in acciaio teflonato a morbidezza progressiva, lungo 180 cm e munito di gancio distale a snodo per il distacco della spirale. Lunghezza spirale da 25 a 300 mm; Diametro da 2 a 23 mm.

PEZZI 10

Prezzo base asta € 100,00

15 Catetere a palloncino per calibrazione del diametro dei difetti Interatriali devono essere cateteri da 7 Fr a due lumi con pallone di materiale soffice e molto elastico con diametro massimo tra 30 e 43 mm, lunghezza del pallone deve essere  di 4.5 e 5.5 cm. Il segmento che porta il pallone deve avere una angolazione di 45° rispetto al catetere prossimale per facilitare il posizionamento del pallone stesso a cavallo del setto interatriale. Devono avere markers radio-opachi a 2,  5 e 10 mm. di distanza fra di loro per le misurazioni angiografiche.

PEZZI 15

Prezzo base asta € 400,00,

16 Sistema Occludente per difetti Interatriali a doppio disco autoespandibile deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti di Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interatriale. Il disco di maggiore diametro deve posizionarsi in atrio sinistro. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. In caso di posizionamento non corretto del dispositivo deve essere possibile ritirarlo all’interno del catetere guida, e quindi deve essere possibile riutilizzarlo. Le misure del sistema devono arrivare sino a 40 mm. Sistemi di introduzione da 5 Fr a 12 Fr.

Sistemi di Posizionamento, per i dischi occludenti il difetto interatriale, difetto interventricolare, forame ovale, dotto di botallo.

PEZZI 40

Prezzo base asta € 7.600,00

17 Sistema Occludente per difetti interatriali multifenestrati a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi simmetrici, di una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. In caso di posizionamento non corretto del dispositivo deve essere possibile ritirarlo all’interno del catetere guida, e quindi deve essere possibile riutilizzarlo. Le misure del sistema devono essere di 18, 25 e 35 mm. I sistemi di introduzione da 7Fr a 10 Fr.

Sistemi di Posizionamento, per i dischi occludenti il difetto interatriale, difetto interventricolare, forame ovale, dotto di botallo

PEZZI 20

Prezzo base asta € 8.600,00

18 Sistema Occludente per trattamento di “Forame Ovale Pervio”, deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di  una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. Il disco di maggiore diametro deve posizionarsi in atrio destro I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso In caso di posizionamento non corretto del dispositivo deve essere possibile ritirarlo all’interno del catetere guida, e quindi deve essere possibile riutilizzarlo. Le misure del sistema devono essere da 18, 25 e 35 mm, Max introduttore da 9 Fr.

Sistemi di Posizionamento, per i dischi occludenti il difetto interatriale, difetto interventricolare, forame ovale, dotto di botallo

PEZZI 20

Prezzo base asta € 8.600,00

19 Sistema Occludente per difetti Interventricolari di tipo muscolare e perimembranoso a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi, simmetrici o asimmetrici a secondo del tipo di DIV, composti da una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interventricolare. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. In caso di posizionamento non corretto del dispositivo deve essere possibile ritirarlo all’interno del catetere guida, e quindi deve essere possibile riutilizzarlo. Le misure del sistema devono andare da 4 a 24 mm. Il sistema per la chiusura del difetto interventricolare perimembranoso deve avere una foggia dedicata, con marker in platino per il corretto posizionamento del disco nel setto interventricolare in modo tale da non interferire con la valvola aortica.

Sistemi di Posizionamento, per i dischi occludenti il difetto interatriale, difetto interventricolare, forame ovale, dotto di botallo

PEZZI 20

Prezzo base asta € 8.600,00

20 Sistema Occludente per chiusura dotto di Botallo, sistema endovascolare autoespandibile per chiusura del dotto di Botallo. Deve essere costituito da una struttura  troncoconica di una rete di filamenti Nitinol, con un bordo di circa 2 mm dal lato maggiore, da posizionare nell’estremità aortica del dotto di botallo. Il sistema deve contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentarne la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. In caso di posizionamento non corretto del dispositivo deve essere possibile ritirarlo all’interno del catetere guida, e quindi deve essere possibile riutilizzarlo. Le misure del sistema devono essere comprese da 4 mm ad 16 mm con lunghezza compresa tra 5 e 8 mm.

Sistemi di Posizionamento, per i dischi occludenti il difetto interatriale, difetto interventricolare, forame ovale, dotto di botallo

PEZZI 28

Prezzo base asta € 4.200,00

21 Sistema endovascolare autoespandibile per la chiusura di fistole artereo/venose, Dotti di Botallo fenestrati, Leak paravalvolari di mitrali e aorta, fistole coronariche periferiche, azigos etc.. Si presenta in forma cilindrica ed è costituito da 72 fili di nitinol tra loro intrecciati. Diametro della protesi da 4mm a 16mm.

Sistemi di Posizionamento, per i dischi occludenti il difetto interatriale, difetto interventricolare, forame ovale, dotto di botallo

PEZZI 20

Prezzo base asta € 1.400,00

22 Guide angiografiche

Guida ad anima fissa retta e con punta J raggio 3 mm, con 6 cm di punta flessibile, completamente teflonata, da 0,038-0,035-0,032-0,028-0,025 inch; lunghezza 145 e 180 cm sterile e monouso.

PEZZI  50

Prezzo base asta € 6,00

23 Guide angiografiche

Guida da scambio ad anima fissa retta e con punta J raggio 3 mm, con 6 cm di punta flessibile, completamente teflonata, da 0,038-0,035-0,032-0,028-0,025 inch; lunghezza 260 cm sterile e monouso.

PEZZI  50

Prezzo base asta € 6,00

24 KIT PROCEDURALE PER EMODINAMICA PEDIATRICA

- N° 1 telo avvolgente idrorepellente tavolo madre cm 180x180,  in TNT di colore blu ( 1° e 2° strato in tnt 28 grammi MQ assorbente e resistente, 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 grammi MQ, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 grammi MQ);

- N° 1 telo femorale pediatrico con fascia trasparente laterale cm 190x310 circa idrorepellente con specifica testa piedi in TNT di colore blu ( 1° e 2° strato in tnt 28 grammi MQ assorbente e resistente, 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 grammi MQ, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 grammi MQ);

- N° 2 tamponi di spugna con manico per iodare

- N° 30 garze idrofile 10x10 cm senza filo radiopaco, realizzate con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare, a 4 strati;

- N° 10 garze idrofile 40x40 senza filo radiopaco, realizzate con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare, a 4 strati;

- N° 1 bisturi con manico monouso lama 11 fg.

- N° 1 ciotola in moplen diam. 25 cm 3000 ml col. Azzurro

- N° 1 ciotola in moplen diam. 15 cm 1000 ml col. Azzurro

- N° 1 ciotola  in moplen diam. 10 cm 400 ml col. Azzurro

- N° 1 ciotola in moplen diam. 10 cm 400 ml col. Rosso

- N° 1 ciotola  in moplen diam. 10 cm 400 ml col. giallo

- N° 1 cuffia copriintensificatore di brillanza diam. 90 cm

- N° 4 siringhe da 10 ml luer-lock (cono centrale)

- N° 6 siringhe da 2,5 ml eparinizzate

- N° 1 linea di monitoraggio M_F in PVC diam. 1.5x2.0 mm da 150 cm

- N° 1 rubinetto a 3 vie ad alta pressione (alto flusso)

- N° 1 rubinetto a 3 vie a bassa pressione (basso flusso)

- N° 2 camici monouso sterili in sontara con tovaglietta x mani mis. XL, realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di 2 salviette asciugamani;

- N° 1 telino  idrorepellente cm 50x50 con foro centrale adesivo da 6 cm di diametro in TNT di colore blu ( 1° e 2° strato in tnt 28 grammi MQ assorbente e resistente, 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 grammi MQ, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 grammi MQ);

- N° 1 prolunga ad alto flusso x angiografia diam 1.5x3.0 mm da 60 cm luer maschio/femmina;

- N° 1 telo trasparente in politilene x copertura tavolo madre cm 150x150,

- N° 1 contenitore in plastica dura x smaltimento aghi femorali e bisturi monouso

- N° 1 sacca-busta soluzione fisiologica da 1000 ml

- N° 1 busta da 100 ml di betadine disinfettante.

- N° 1 Gel lubrificante idrosolubile trasparente, costituito da idrossimetilcellulosa + acqua + acido cloridrico, con lidocaina, monodose, da 8,5 gr.

PEZZI  400

Prezzo base asta € 45,00

25 Ago ad un  pezzo per puntura, a singola parete.

Pareti sottili e punta rastremata a becco di flauto corto, impugnatura anatomica, connettore in polipropilene rastremato internamente ad imbuto, radiotrasparente, con e senza alette. Attacco luer lock trasparente, calibri 17/18/19/21 GA  per lunghezza 2,5/3,8/5,1/5,7/7,0/7,6 cm ;

PEZZI  300  (tra le varie misure)

Prezzo base asta € 4,50

26 Guida per diagnostica con anima in nitinol, ricoperto di poliuretano idrofilo

Standard e stiff (rigida)

Punta preformabile

Calibro: da 0,018” a 0,038”

Lunghezza: da 50 a 260 cm

PEZZI  20

Prezzo base asta € 100,00

27 Guida per diagnostica, teflonata, retta e curva

Retta e a J

Calibro: 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,035”

Lunghezza: da 145 a 260 cm

PEZZI  30

Prezzo base asta € 6,00

28 Catetere a basso profilo con palloncino

Catetere a basso profilo con palloncino anaelastico e rivestimento idrofilico negli ultimi 30 cm distali.

Guida: 0.018”

Lunghezza catetere: 90 cm

Lunghezza pallone: da 2 a 4 cm

Diametri pallone: da 2.5 a 4 mm

Compatibili con introduttore da 4 F

PEZZI  10

Prezzo base asta € 700,00

29 Catetere a basso profilo con palloncino

Catetere a basso profilo con palloncino anaelastico e rivestimento idrofilico negli ultimi 30 cm distali.

Guida: 0.018”

Lunghezza catetere: 90 cm

Lunghezza pallone: da 2 a 4 cm

Diametri pallone: da 4.5 a 6.0 mm

Compatibili con introduttore da 5 F

PEZZI  10

Prezzo base asta € 700,00

30 Set per biopsia endomiocardica pediatrica

- Biotomo da 5.5 Fr., ricoperto in Teflon. Corpo flessibile e precurvabile. Impugnatura a tre anelli. Cucchiai autoallineanti. Volume di tessuto asportato non inferiore a 5 mm.

Lunghezze: da 50 a 100 cm

Introduttore per biotomo pediatrico da 6 Fr. in polietilene ad alta densità: Valvola in gomma siliconata. Lunghezze da 50 a 100 cm.

- Biotomo da 7 Fr., ricoperto in Teflon. Corpo flessibile e precurvabile. Impugnatura a tre anelli. Cucchiai autoallineanti. Volume di tessuto asportato non inferiore a 5 mm.

Lunghezze: da 50 a 100 cm

Introduttore per biotomo  da 7/8 Fr. in polietilene ad alta densità: Valvola in gomma siliconata. Lunghezze da 50 a 100 cm.

PEZZI  20  (tra le diverse misure)

Prezzo base asta € 330,00

31 Guida da scambio superstiff, ultrarigide da scambio teflonate ed eparinate, di lunghezza non inferiore a 300 cm, con punta a J di lunghezza 1,5mm – 3mm – 5mm – 6 cm. del diametro 0,35”. Il corpo prossimale deve essere rigido, quello distale morbido per prevenire perforazioni vasali, con zona di transizione graduale.

PEZZI 5

Prezzo base asta € 90,00

32 Introduttore con valvola non staccabile costruita in 3 pezzi assemblati in un unico pezzo con attacco luer lock tra camicia e dilatatore.

Rastrematura a caldo nella parte terminate della camicia con collare protettivo, che consente  l’ inclinazione  a 45° lasciando la pervietà.

Side Port laterale con rubinetto a 3 vie, collocata al di sotto delle valvole, alette di sutura morbide  4 fr. e 5 fr. x 11 cm, camicia 7/8 cm guida  mettallica altamente scorrevole, fissa 0.21 ;

PEZZI  300

Prezzo base asta € 20,00

33 Guida Amplaz Super Stiff ad anima interna piatta in acciaio piu’ larga del 20% rispetto al

normale, priva di saldatura e rastremata distalmente in configurazione floppy. La guida

deve essere rivestita in PTFE, misure : 0.35/0.38 rastremature anima 9/13 e 16 cm,

punta    distale 3.5 cm e 1 cm, configurazione dritta e J 3 mm, lunghezza totale 75 ;

PEZZI  10

Prezzo base asta € 60,00

34 Guida Amplaz Super Stiff come sopra lunghezza cm. 145-180-260

Pezzi 10

Prezzo base asta € 90,00

35 Spirali per pda amagnetiche

Spirale in materiale amagnetico per l’occlusione del dotto di botallo (PDA). Spirali a rilascio controllato da 5 mm, 6 mm e 8 mm da 5 loop.

PEZZI  25

Prezzo base asta € 200,00

36 Set introduttore pediatrico  e posizionamento spirali pda

Costituito da ago 22G, guida 0,018 inch, dilatatore rastremato 5 Fr.  Con lunghezza rastrematura 1,5 cm e guaina valvolato 5 fr. lunghezza 7 cm. Catetere radiopaco in nylon armato del diametro di 5 fr. lunghezze disponibili da 65 cm e da 80 cm, con punta distale morbida non rastremata senza fori laterali e configurazione punta tipo MPA.  Sistema di rilascio spirali PDA in acciaio inox rivestite in TFE con impugnatura prossimale plastica per il controllo del distacco delle spirali, devono essere disponibili con lunghezza di 80 cm e 110 cm.

PEZZI  15

Prezzo base asta € 440,00

37 Introduttore valvolato tipo  Mullins

Introduttore e dilatatore con raccordo prossimale luer-lock. Costituito da guaina in FEP radiopaco precurvato tipo mullins, valvolato tipo check-flo III con via laterale di lavaggio con rubinetto a tre vie in plastica trasparente e con indicatore colore codificato per una immediata identificazione del diametro compatibile. Banda radiopaca distale per preciso posizionamento. Diametri richiesti da 10,11,12,13,14 FR. con lunghezza da 63,65,75,85 cm.

PEZZI  30

Prezzo base asta € 200,00

38 Condotto valvolato aortico Stenless

Il condotto valvolato aortico deve essere costituito da un condotto in pericardio bovino americano (assente da Encefalopatia Bovina Spongiforme, BSE) e da una valvola porcina senza stent.

Il condotto  in pericardio bovino deve essere fissato con aldeide glutarica.

Deve essere detossificato dalle residue funzioni aldeidiche situate sulle superfici del condotto, al fine di eliminare ogni possibilità di irritazione per i tessuti a contatto con la protesi.

Il prodotto deve essere eparinizzato per rendere permanente il legame crociato dell’aldeide glutarica.

Il legame deve essere stabile da non rilevare molecole di glutaraldeide rilasciate dal prodotto.

I punti di sutura sul condotto devono essere applicati in due modi: in continua longitudinalmente e nello stesso verso, anche a punti staccati per consentire di accorciare il condotto (cm 15).

La valvola (composita) deve essere costituita da tre cuspidi aortiche, non coronariche, provenienti da tre cuori porcini diversi.

La valvola deve essere sottoposta allo stesso trattamento del condotto.

Sul prodotto non deve esserci alcuna traccia di tessuto in poliestere, in modo da garantire così una maggior resistenza alle infezioni, pari o inferiore a prodotto proveniente da donatore.

La protesi in deve essere conservata in soluzione idrica con alcol benzilico al 2%.

Essendo l’alcol benzilico iniettabile sino al 3% la protesi non deve necessitare di risciacquo.

Volendo, si potrebbe effettuare un lavaggio per un minuto o due.

Le misure richieste

mm 19

mm 21

mm 23

mm 25

mm 27

mm 29

PEZZI  15

Prezzo base asta € 5.800,00

39 Condotto polmonare valvolato

Il condotto polmonare deve essere costituito da una valvola polmonare porcina con agli estremi due manichette in pericardio bovino americano (assente da Encefalopatia Bovina Spongiforme, BSE).

I due condotti in pericardio bovino, come la valvola devono essere fissati in aldeide glutarica.

Devono essere detossificati dalle residue funzioni aldeidiche rimanenti sulle superfici del condotto, al fine di eliminare ogni possibilità d’irritazione per i tessuti a contatto con la protesi.

Il prodotto deve essere eparinizzato per rendere permanente il legame crociato dell’aldeide glutarica.

Il legame deve essere così stabile da non sono rilevare molecole di glutaraldeide rilasciate dal prodotto.

Sulle due manichette i punti di sutura devono essere applicati in due modi: in continua longitudinalmente e, nello stesso verso anche a punti staccati per consentire di accorciare i due condottini.

La protesi in questione deve essere conservata in soluzione idrica con alcol benzelico al 2%.

Essendo l’alcol benzilico iniettabile sino al 3% la protesi non deve necessitare di risciacquo.

Volendo, si potrebbe effettuare un lavaggio per un minuto o due.

Le misure richieste:

mm 10

mm 11

mm 13

mm 15

mm 17

mm 19

mm 21

mm 23

mm 25

I condotti oltre che dritti, devono anche essere curvi o corti con misure identiche.

PEZZI  15

Prezzo base asta € 5.600,00

40 Patch aortico precurvato

Il patch pericardio  deve essere costituito da  pericardio bovino americano (assente da Encefalopatia Bovina Spongiforme, BSE) per la procedura di Norwood.

Il pericardio bovino deve essere fissato con aldeide glutarica.

Deve essere detossificato dalle residue funzioni aldeidiche situate sulle superfici del patch, al fine di eliminare ogni possibilità di irritazione per i tessuti a contatto con la protesi.

Il prodotto deve essere eparinizzato per rendere permanente il legame crociato dell’aldeide glutarica.

Il legame deve essere così stabile da non  rilevare molecole di glutaraldeide rilasciate dal prodotto.

La protesi in questione deve essere conservata in soluzione idrica con alcol benzilico al 2%.

Essendo l’alcol benzilico iniettabile sino al 3% la protesi non deve necessitare di risciacquo.

Volendo, si potrebbe effettuare un lavaggio per un minuto o due.

Il pericardio deve essere  presagomato sino ad assumere la forma di un tubo curvo con un’apertura lineare longitudinale all’interno della curva.

Le misure richieste:

cm 11

cm 13

cm 15

cm 18

Il prodotto in pericardio deve essere curvato nei due sensi.

PEZZI 15

Prezzo base asta € 3.500,00

41 Sistema di recupero corpi estranei, Il Sistema deve essere costituito da un cestello in nitinol di varie forme e diametri con punta atraumatica, corpo armato e con impugnatura prossimale ad anelli. Catetere resistente al piegamento di lunghezza compresa tra i 90 e 120 cm, con diametro del basket 12 15 17 2 di Fr 2,0 2,5 3 4. I fili che costituiscono il basket devono essere 3 e 4  a seconda la grandezza.

PEZZI 10

Prezzo base asta € 200,00

42 Sistema di recupero corpi estranei, tipo goose nek deve essere costituito da un catetere precurvabile  e sulla punta prossimale guaina di protezione antikinking. Snare in nitinol con cappio atraumatico con loop di vario calibro di mm 2- 4- 5- 7- 10- 15- 20- 25- 30- 35 mm.

Il coil che ricopre il cappio deve essere in tungsteno placcato oro al fine di aumentare la visibilità sotto scopia.

Lunghezza del catetere 65- 110- 125- 150- 175;

Introduttore richiesto varia da Fr 2,3 - 3 - 4 – 5;

PEZZI 10

Prezzo base asta € 450,00

43 Sistema di recupero corpi estranei, tipo goose nek deve essere costituito da un catetere precurvabile  e sulla punta prossimale guaina di protezione antikinking.  Snare in nitinol con cappio atraumatico con loop di calibro di  25 mm. Il coil che ricopre il cappio deve essere in tungsteno placcato oro al fine di aumentare la visibilità sotto scopia.  Il sistema si presenta a doppio lume, uno occupato dallo snare, l’altro invece occupato dalla guida da 150 cm che consente di agevolare il recupero dei corpi estranei privi d’estremità.

Lunghezza del catetere 110; Introduttore richiesto Fr 8;

PEZZI 10

Prezzo base asta € 400,00

44 Catetere toracico in pvc diritto ed angolato

Catetere in PVC grado medicale, con inchiostro atossico, rivestimento interno in poliuretano per ridurre accumulo di fibrina.

Linea radiopaca su tutta la lunghezza e riferimenti di profondità ogni due centimetri.

Disponibile nella versione diritto ed angolato. Lunghezza 60 cm con estremità prossimale aperta e piatta, al fine di permettere l’introduzione di catetere cardiaco.

Sei fori ellittici atraumatici, diametro 4-6 mm.

Il drenaggio dovrà essere disponibile nelle seguenti misure:18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32CH, sia nella versione angolata che retta.

Conformità alla norma UNI EN 1617 e EN 1618.

Confezione sterile in busta o blister rigido, con etichetta rispondente ai requisiti della Direttiva CEE/93/42.

PEZZI 1000	 (nelle varie misure)

Prezzo base asta € 4,00

45 Patch in pericardio bovino

il Patch deve essere costituito da pericardio bovino;

con trattamento antimicrobico apex conservato in ossido di propilene all’1%, inerte, duraturo, antiadesione ed anti-calcificazione, resistente a biodegradazione, apirogeno, simile al tessuto autologo, pronto all’uso, capace di riapprossimarsi intorno alle strutture;

le misure devono essere di 6 cm x 8 cm.

PEZZI  100

Prezzo base asta € 380,00

46 Sistema di recupero corpi estranei composto da un microcatetere Vasco 21 lungo 155 cm (2,4F distale e 3,1F prossimale, con un marker radiopaco sull’estremità distale), necessario per il trasporto di un cestello di nitinol agganciato ad uno spingitore in acciaio. Il lume interno è 0,0236 inch pari a 0,60 mm. Il microcatetere è rivestito da un trattamento idrofilico lungo tutto il lume interno per favorire lo scivolamento del cestello, un basket in nitinol di 4 mm. di diametro e 7 mm. di lunghezza agganciato tramite 2 bretelle lunghe 5 mm, a loro volta ancorate a 2 filamenti che si congiungono in uno spingitore in acciaio (lunghezza 190 cm.) a morbidezza progressiva, 6 markers radiopachi rendono visibile il cestello sotto fluoroscopia: 4 sono posti alle estremità prossimale del basket e sono utili a verificare la completa apertura dello stesso, 1 è posto sull’estremità distale del pusher in prossimità delle congiunzioni delle bretelle e 1 all’apice del cestello .

PEZZI 5

Prezzo base asta € 5.500,00

47 Catetere a Radiofrequenza, compatibile con generatore a radiofrequenza Baylis, per perforazione tessutale controllata. Deve essere  costituito da un rivestimento esterno in PTFE al fine di ridurre l’attrito tra catetere portante e coassiale. Il diametro del catetere deve essere di 0,024” (1,9Fr), con punta in acciaio medicale 304 L (per la conduzione elettrica quindi la perforazione) lunga 1,5 mm di Æ 0,016 (1,3 F);

PEZZI 10

Prezzo base asta € 2.500,00

48 Catetere Coassiale, di colore grigio in poliammide lungo 145 cm, caratterizzato da una parte prossimale floppy lunga 10 cm e con un marker radiopaco in punta che consente di seguire il device sotto scopia. Calibro 0,035”, lume interno 0,024”. Deve essere compatibile con il generatore a radiofrequenza Baylis;

PEZZI 10

Prezzo base asta € 550,00

49 Elettrodi per la dispersione di corrente, di forma rettangolare da applicare nei pazienti pediatrici al di sotto della zona lombare, a livello di coscia nei pazienti adulti. Deve essere compatibile con il generatore a radiofrequenza Baylis.

PEZZI 10

Prezzo base asta € 50,00

50 Stent in Cromo cobalto nudo, per trattamento delle stenosi polmonari, coartazioni aortiche, stent venosi e possibile utilizzo biliare ed altri distretti non vascolari.  Lo stent deve poter essere montato su palloni con diametro variabile, da un minimo di 8 mm ad un massimo di 32 mm. Le lunghezze devo essere comprese tra un minimo di 21 ad un massimo di 57 mm.

PEZZI 20

Prezzo base asta € 572,00

51 Set per la caterizzazione venosa centrale monovolume neonatale

Set deve essere costituito da catetere monolume in poliuretano alifatico ad elevata biocompatibilità centimetrato su tutta la lunghezza, ago cannula peel away da 22G per 3,3 cm circa.

Misura richiesta: 23 / 24 / 27Ga x 10 - 12 –16 - 20 – 30 – 33 - 50cm

PEZZI 100

Prezzo base asta € 50,00

52 Set per la caterizzazione venosa centrale monovolume pediatrico

Set deve essere costituito da catetere monolume in poliuretano alifatico ad elevata biocompatibilità centimetrato su tutta la lunghezza, ago cannula peel away da 22G per 3,3 cm circa.

Misura richiesta: 14 / 16 / 18 / 20 Ga x 10 - 16 - 20 – 30cm

PEZZI 100

Prezzo base asta € 30,00

53 Set per la caterizzazione venosa centrale a due lumi neonatale

Set deve essere costituito da catetere bilume in poliuretano alifatico ad elevata biocompatibilità centimetrato su tutta la lunghezza, guida in acciaio bottonuta atraumatica con doppia punta a j e dritta dotata di raddrizzatore di punta e dispositivo di avanzamento e tacche radiopachi centimetrate, dilatatore, siringa, aletta di fissaggio, un bisturi, i lumi devono essere contraddistinti da codice colore e dotati di tappini luer-lock.

Misura richiesta: 4 fr. x 20 cm

PEZZI 100

Prezzo base asta € 40,00

54 Set per la caterizzazione venosa centrale a due

Set deve essere costituito da catetere multilume in poliuretano alifatico ad elevata biocompatibilità centimetrato su tutta la lunghezza, guida in acciaio bottonuta atraumatica con doppia punta a j e dritta dotata di raddrizzatore di punta e dispositivo di avanzamento e tacche radiopachi centimetrate, dilatatore, siringa, aletta di fissaggio, un bisturi, i lumi devono essere contraddistinti da codice colore e dotati di tappini luer-lock.

Misura richiesta: fr. 4 / 5,5 / 7 / 8,5/ 12  x 5 - 8 – 10 – 12 - 16 – 20 - 25 cm lumi da Ga 12-14-18 / 12-14-16-18-22

PEZZI 500

Prezzo base asta € 55,00

55 Set per la caterizzazione centrale a tre lumi

Set deve essere costituito da catetere multilume in poliuretano alifatico ad elevata biocompatibilità centimetrato su tutta la lunghezza, guida in acciaio bottonuta atraumatica con doppia punta a j e dritta dotata di raddrizzatore di punta e dispositivo di avanzamento e tacche radiopachi centimetrate, dilatatore, siringa, aletta di fissaggio, un bisturi, i lumi devono essere contraddistinti da codice colore e dotati di tappini luer-lock.

Misura richiesta: fr. 4 / 5,5 / 7 / 8,5/ 12  x 8 – 10 – 12 - 16 – 20 - 25 cm lumi da Ga 14-16-18-20 / 12-18-22-24 / 12-18-22-24

PEZZI 500

Prezzo base asta € 65,00

56 Set per la caterizzazione centrale quadrilume

Set deve essere costituito da catetere multilume in poliuretano alifatico ad elevata biocompatibilità centimetrato su tutta la lunghezza, guida in acciaio bottonuta atraumatica con doppia punta a j e dritta dotata di raddrizzatore di punta e dispositivo di avanzamento e tacche radiopachi centimetrate, dilatatore, siringa, aletta di fissaggio, un bisturi, i lumi devono essere contraddistinti da codice colore e dotati di tappini luer-lock.

Misura richiesta: fr. 8,5 x 16 – 20 – 25 - 30 cm lumi da 16-18-18-18

PEZZI 200

Prezzo base asta € 125,00

57 Set per la caterizzazione centrale pentalume

Set deve essere costituito da catetere multilume in poliuretano alifatico ad elevata biocompatibilità centimetrato su tutta la lunghezza, guida in acciaio bottonuta atraumatica con doppia punta a j e dritta dotata di raddrizzatore di punta e dispositivo di avanzamento e tacche radiopachi centimetrate, dilatatore, siringa, aletta di fissaggio, un bisturi, i lumi devono essere contraddistinti da codice colore e dotati di tappini luer-lock.

Misura richiesta: fr. 8,5 x 16 – 20 – 25 - 30 cm lumi da 16-18-18-18-18

PEZZI 200

Prezzo base asta € 140,00

58 Set per cateterismo venoso centrale con catetere antimicrobico costituito da:catetere in poliuretano alifatico, atossico, apirogeno ad elevata biocompatibilità, centimetrato  su tutta la lunghezza, con punta morbida atraumatica, guida in acciaio inossidabile, comprensivo di sistema di introduzione di sicurezza amovibile a Y. Radiopaco con aggiunta di microparticelle di argento in tutta la mescola, incluso l’interno dei lumi, il delta di connessione degli stessi e gli attacchi luer-lock, permettendo così il rilascio di ioni di argento con effetto battericida che espletano un‘attività antimicrobica prolungata costantemente nel tempo, per una protezione di circa 30 giorni. Siringa Luer-Lock, aletta di fissaggio, ago introduttore, dilatatore, clamp e bisturi.

Misure richieste:

Monolume 20G da 10 cm

Monolume 24G da 10 cm

Bilume 5,5 Fr da 10-16 cm lumi 18/18G

Trilume 5,5 Fr da 10 cm lumi 18/22/22G

PEZZI 200

Prezzo base asta € 70,00

59 Kit per cateterismo venoso centrale con catetere antimicrobico costituito da:

catetere in poliuretano alifatico, atossico, apirogeno ad elevata biocompatibilità, centimetrato  su tutta la lunghezza, con punta morbida atraumatica, guida in acciaio inossidabile, comprensivo di sistema di introduzione di sicurezza amovibile a Y. Radiopaco con aggiunta di microparticelle di argento in tutta la mescola, incluso l’interno dei lumi, il delta di connessione degli stessi e gli attacchi luer-lock, permettendo così il rilascio di ioni di argento con effetto battericida che espletano un‘attività antimicrobica prolungata costantemente nel tempo, per una protezione di circa 30 giorni. Dotato di un sistema di fissaggio del catetere senza l’utilizzo di sutura o cerotti. Siringa Luer-Lock, aletta di fissaggio, ago introduttore, dilatatore, clamp, rubinetti a tre vie, telo assorbente di cm 90x90 con parte centrale fenestrata e trasparente, compresse e tamponi di garza, medicazione post-operatoria e contenitore porta aghi.

Misure richieste:

Monolume 14G da 20 cm

Monolume 16G da 20 cm

Bilume 4 Fr da 8-12 cm lumi 18/22G

Bilume 7 Fr da 16-20-30 cm lumi 14/18G

Bilume 8,5 Fr da 20 cm lumi 14/14G

Bilume 12 Fr da 16-20 cm lumi12/12G

Trilume 4 Fr da 8 cm lumi 20/24/24G

Trilume 7 Fr  da 16-20-30 cm lumi 16/18/18G

Trilume 8,5 Fr da 20 cm lumi 14/18/18G

Quattrolumi  8,5 Fr da 16-20-30 cm lumi 16/18/18/18G

Cinquelumi  8,5 Fr da 16-20-30 cm lumi 16/18/18/18/18G

PEZZI 300

Prezzo base asta € 145,00

60 Sistema di emostasi vascolare (controllo del sanguinamento)

Compressa di microalga marina in forma strutturale semi-cristallina di colore bianco latte a base di Poly-N-Acetyl Glucosamine ( polisaccaride ) con un peso molecolare di circa 3 X 106 DALTONS, per il controllo della coagulazione e chiusura dei vasi nelle procedure interventistica cardiologiche e periferiche. La compressa ha dimensioni 2X2 e 3x 3 cm;

PEZZI 300

Prezzo base asta € 60,00

61 Spirali Pda

Spirali amagnetiche per occlusione del Dotto di Botallo (PDA) embolo formato di 3, 6.5 e 8mm a  3, 4 e 5 spire. Sterile e monouso.

PEZZI 15

Prezzo base asta € 180,00

62 catetere in nylon

Catetere in nylon sterile e monouso ad elevato controllo di torsione con punta distale morbida atraumatica, elevata radiopacità con diametro per guida da .035 e .038inch, attacco in plastica, senza fori, con 4 e 10 fori laterali nelle seguenti misure e configurazioni di punta:

- 4 e 5fr lunghezza 70cm punta PED, PIG, CFP, O.

- 4 e 5fr lunghezza 100cm punta PIG, CFP, O.

- 4.1fr lunghezza 80cm punta JL1.5, JL2, JL2.5, JL3.5, JR1.5, JR2, JR2.5, JR3, JR3.5, JR4.- 5fr lunghezza 100cm punta JL2, JL3, JL3.5, JL4, JR2, JR3, JR3.5, JR4.

PEZZI 20

Prezzo base asta € 40,00

63 Guide extra rigide di amplatz

Guide extra rigide di Amplatz con punta J raggio 3 mm, completamente teflonate, da .038 e.035  lunghe 145, 180 e 260cm. Sterile e monouso.

PEZZI 10

Prezzo base asta € 40,00

64 Set per pericardiocentesi

Set per pericardiocentesi composto da un catetere da 8.3fr lungo 40cm con 6 fori laterali, guida da .038inch lunga 70cm con curva 3mm a J, ago da 18g lungo 15cm, dilatatore, tubo di connessione, rubinetto a 3 vie sacca di drenaggio, adattatore , e cavo con adattatore a coccodrillo. Sterile e monouso.

PEZZI 200

Prezzo base asta € 125,00

65 Set stent vascolare autoespandibile

Set stent vascolare autoespandibile in nitinol preassemblato su sistema d’introduzione armato da 5 e 6fr lungo 80 o 125cm in teflon con punta distale in polietilene, compatibile con guida 018.inche 035.inch completo di impugnatura prossimale in plastica, stent dotato di 4 markers in oro due prossimali e due distali con misure diametro da 4 a 10mm e lunghezza da 2 a 8cm, sterile e monouso.

PEZZI 10

Prezzo base asta € 1.100,00

66 Set monitoraggio pressione arteriosa

Set per il monitoraggio della pressione arteriosa e per il campionamento di sangue composto da un catetere da 3fr. lungo 7.5cm in poliuretano radiopaco con una speciale mescola che evita problemi di piegamento e compressione, otturatore radiopaco in polipropilene, ago introduttore da 22g lungo 4cm, guida a doppia punta flessibile retta da .015inch. Sterile e monouso.

PEZZI 150

Prezzo base asta € 65,00

67 Set cvc con rivestimento di eparina

Set per il monitoraggio della pressione venosa e per la somministrazione di farmaci e fluidi, composto da un catetere a doppio o triplo lume in poliuretano radiopaco da 5 e 7fr. lungo 8, 12, 15, 20 e 25cm rivestito di eparina, con tubi di estensione con clamp e tacche radiopache su tutta la lunghezza del catetere, ago introduttore da 21 o 19gauge ultrasottile, guida a doppia punta flessibile con 2mm di curvatura da .018 o .025inch, dilatatore, siringa e dispositivi per accesso vascolare a circuito chiuso. Sterile e monouso.

PEZZI 150

Prezzo base asta € 110,00

68 Catetere transettali

Catetere agiografici in teflon transattali di Brockenbrough da 8fr,  lunghezza 70cm, accettano guida da .038inch con 4 fori laterali configurazione di punta B2.5 e B3.0 Sterile e monouso.

PEZZI 10

Prezzo base asta € 60,00

69 Circuito per terapia intensiva adulto/pediatrico/neonatale in PVC corrugato esternamente liscio internamente completo di spezzone per umidificatore da cm 60 con nr. 2 ampolle a svuotamento rapido, raccordo a Y con doppia presa per temperatura e capnometria. Il circuito dovra’ essere realizzato in lunghezze comprese tra 120 e 150 cm, con doppia linea di resistenza riscaldata compatibile con gli umidificatori in uso tipo Fischer & Paykel, latex free, sterile e privo di ftalati (DEHP).

PEZZI 1400

Prezzo base asta € 48,00

70 Catetere vescicale con sensore di temperatura in silicone 100%, per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente, punta cilindrica Nelaton, due fori laterali opposti radiopaco, palloncino 5 ml, valvola con codice colore per attacchi Luer e Luer –Lock, misura Fr 8-10-12-14-16-18 Gel lubrificante sterile idrosolubile trasparente, costituito da idrossimetilcellulosa + acqua + glicerina + acido cloridrico, lidocaina con clorexidina cloridrato allo 0.05% con funzione di antisettico.

Contenuto di applicatore monodose a soffietto, in blister rigido, sterilizzato a vapore.

Misure : 8.5 gr.

PEZZI 900

Prezzo base asta € 20,00

71 Drenaggio toracico monopaziente tricamerale con camera di controllo dell’aspirazione e valvola unidirezionale a controllo meccanico per piu’ sicuro utilizzo, capacità di raccolta 2000 ml. Camera diagnostica per visualizzazione perdite aeree a 7 colonne e acqua sterile predosata presente nel confezionamento. Necessaria presenza di porta per il campionamento di liquidi sul tubo paziente needleless(non è necessario ago).

PEZZI 300

Prezzo base asta € 80,00

72 Drenaggio toracico neonatale monopaziente tricamerale con camera di controllo dell’aspirazione e valvola unidirezionale a controllo meccanico per piu’ sicuro utilizzo, capacità camera di raccolta 200 ml.  Camera diagnostica per visualizzazione perdite aeree a 7 colonne e acqua sterile predosata presente nel confezionamento. Necessaria presenza di porta per il campionamento di liquidi sul tubo paziente needleless ( non è necessario ago).

PEZZI 300

Prezzo base asta € 80,00

73 Cateteri per il monitoraggio – 15 pezzi per tipo di catetere

Cateteri per il monitoraggio flottanti per la misurazione delle pressione emodinamiche

Caratteristiche tecniche:

-2 lumi, 4 fr, lungh. 60cm -  pezzi 15- base asta € 200,00

74 come sopra -2 lumi, 5 fr, lungh. 110cm , pezzi 15 – base asta  € 85,00

75 come sopra -2 lumi, 6 fr, lungh. 110cm pezzi 15- base asta € 74,00

76 come sopra 4 lumi, distanza dalla punta (cm)RA 15, 5 fr, lungh.75 cm.- pezzi 15- base asta € 200,00

77 come sopra  -4 lumi, distanza dalla punta (cm)RA 30, 6 fr, lungh.110 cm.- pezzi 15- base asta € 105,00

78 come sopra -4 lumi, distanza dalla punta (cm)RA 30, 7 fr, lungh.110 cm. Con guaina anticont.- pezzi 15 – base asta € 85,00

79 come sopra -5 lumi, distanza dalla punta (cm)RA 30, 7,5 fr, lungh.110 cm. Con guaina anticont.- pezzi 15 – base asta  € 118,00

80 come sopra -6 lumi, distanza dalla punta (cm)RV 19, 7,5 fr, lungh.110 cm.  – pezzi 15 – base asta € 145,00

81 Cateteri bipolari stimolanti

Cateteri per stimolazione ventricolare transvenosa ed endocardiaca ventricolare dx temporanea con approccio da vena cava sup. o da femorale.

Caratteristiche tecniche:

-1 lume, posizione elettrodi dalla punta cm. 1, 5 fr lungh. Cm. 90 cm.

PEZZI 50

Prezzo base asta € 180,00

82  Cateteri bipolari stimolanti

-2 lumi, distanza dalla punta cm 12, posizione elettrodi dalla punta cm. 1, 5 fr., lungh. cm. 100.

Pezzi 50

Prezzo base asta € 280,00

83 Cateteri venosi centrali medicati

Cateteri venosi centrali multilume antibatterici in materiale antimicrobico integrato da una mescola di poliuretano, carbonio, platino e argento.

Caratteristiche tecniche:

-Bilume lungh. 16 cm, 7 fr, lumi da 16 – 16 eparinato, set

-Bilume lungh. 20 cm, 7 fr, lumi da 16 – 16 eparinato, set

Pezzi 100

Prezzo base asta € 60,00

84 Cateteri venosi centrali medicati come sopra quadrilume

-Quadrilume lungh.16 cm, 7 fr, lumi da 15-18-18-18 eparinato, Set

-Quadrilume lungh.16 cm, 7 fr, lumi da 15-18-18-18 eparinato, Set

PEZZI 100

Prezzo base asta € 100,00

85 Kit drenaggio pleurico mininvasivo

Kit drenaggio pleurico mininvasivo dotato di valvola unidirezionale , catetere in carbonato di bismuto ORX con fori laterali su 10 cm. Nella parte distale dello stesso, con la stessa otturata da un chiodo in polipropilene con guaina di protezione in polietilene, ago in acciaio AISI 304 con raccordo in ABS trasparente assemblato con la guaina di manipolazione piu corta al fine di proteggere il parenchima polmonare. Rubinetto in polimetilpentene, con tubo in acciaio inossidabile, raccordo intermedio con aspiratore in ABS trasparente.Dispositivo di fissaggio con codice colore e fori laterale. Con etichetta riportante le caratteristiche del prodotto amovibile. Mis. 2, 2.7, 3 .

PEZZI 200

Prezzo base asta € 30,00

86 Sistema per il drenaggio mediastinico

Sistema per il drenaggio mediastinico sterile monouso con valvole per il controllo della pressione sia negativa che positiva , evacuazione dell’aria e fluidi della cavita toracica , prevenire il riaccumulo di fluidi nel mediastino.Ristabilire e mantenere gradienti di pressione intratoracica normale , capacità di ripristinare una normale dinamica respiratoria ,fornito di sistema che garantisce la non contaminazione tra liquidi drenati ed operatori .

Sterilizzato a raggi gamma .

Modello singolo

Modello doppio

PEZZI 300

Prezzo base asta € 70,00

87 Sistema di drenaggio pleurico

Sistema di drenaggio pleurico con due camere tre connettori per le vie di aspirazione con linee preassemblate , valvola della pressione positiva e della pressione negativa eccessiva confezionata in blister a parte . Capacità di volume variabile da 01 ml a 2000 ml con connettori compatibili con sistema elettronico di drenaggio

PEZZI 50

Prezzo base asta € 200,00

88 Alette di fissaggio per cateteri toracici

Alette di fissaggio con clip di sicurezza per cateteri toracici mini invasivi e sistemi di introduzione vascolari con alette in silicone e forellini laterali per il fissaggio con fili di sutura , resistenti alla corrosione NF S90.013 . Latex free-PVCfree, con etichetta amovibile adesiva .

Mis

PEZZI 100

Prezzo base asta € 30,00

89 Kit infusionale a circuito chiuso

Kit infusionale a circuito chiuso , dotato di accessi vascolari protetti , valvole unidirezionali e linee infusionali a ridotto spazio morto . Il Kit deve consentire l’infusione I.V. ai neonati garantendo un ridotto  spazio morto e sicurezza ad ogni accesso al sistema deve ridurre la contaminazione batterica ed impedire il ritorno ematico verso la linea di infusione .

Il sistema deve essere composto da:

- Sistema infusionale con valvole di non ritorno

- Accesso vascolare protetto e ripetuto assemblato sugli accessi

- 2 o più rubinetti a tre vie

- Filtro con membrana in nylon posydine96

- Dispositivo di protezione

- Valvole in silicone

- Spazio morto 0.36 ml

- Pressione 4 bar

- Compatibilità totale con sangue ed emoderivati,lipidi, liquidi biologici, soluzioni organiche ed inorganiche, risonanza magnetica.

PEZZI 500

Prezzo base asta € 35,00

90 Kit perfusione

Kit per fusione composto da rampa 4 rubinetti con corpo in monoblocco trasparente in poliolefine , maschio in polietilene che costituisce la parte interna rotativa , lubrificata con olio di silicone MG , manopola in ABS che permette la rotazione del maschio, dato mobile trasparente che assicura la chiusura luer-lock . Tubo coestruso con all’interno polietilene ed all’esterno polivinilcloruro , morbido che non rilasci ocotoxlogici , raccordi maschio-femmina in ABS , diametro mm2 lunghezza 200 cm. Sistema di va e vieni in polimetilpentene con dato mobile lubrificato con silicone.

PEZZI 300

Prezzo base asta € 25,00

91 Sistema Hooker ad ansa preformata in nitilon con raddrizzatore e dispenser in PE con attacco luer lock LLF. Accessori di torsione nelle misure 3 FR con loop da 3 e 6 mm X 175 cm;

PEZZI 10

Prezzo base asta € 500,00

92 Sistema Hooker ad ansa preformata in nitilion con raddrizzatore e dispenser in PE, con attacco luer lock LLF. Accessori di torsione nelle misure 4  FR. Con loop da 6 mm X 120 cm/5 FR. Con loop da 12 mm X 120 cm/ 6 FR con loop da 18-24-30-36 MM X 120 cm/ 6 FR. Con loop da 24X60 cm / 6 FR.  Con loop da 30X220 cm;

PEZZI 20

Prezzo base asta € 395,00

93 Catetere per occlusione vascolare di grossi vasi compatibile con chemioterapici, dotato di due reperi radiopachi ubicati vicino al segmento del palloncino.

Catetere misure: 7 Fr, lungh. 65 e 100 cm, guida 0.38, interno in punta 0.40, palloncini da 20/27/33/40 compatibili con introduttori da 14/16/18.

Il catetere deve essere provvisto di una via per la guida ed il mezzo di contrasto, e di un’altra totalmente separata per l’insuflaggio del palloncino;

PEZZI 40

Prezzo base asta € 300,00