SCHEDA TECNICA

Apparecchio Radiologico per esami di elettrofisiologia e impianto PM

Il sistema deve essere progettato per eseguire acquisizioni digitali, con le piu’ moderne tecniche, al fine di svolgere impianti di PM ed esami di Elettrofisiologia.

La configurazione base deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Arco a C

- Mobile nell’ambito del locale cui è destinato, perfettamente bilanciato;

- Con movimento sull’asse verticale passante per la base;

- Con movimento orbitale CRAN/CAUD il piu’ ampio possibile;

- Con angolazione LAO/RAO la piu’ ampia possibile;

- Con movimento orizzontale;

- Con innalzamento verticale, possibilmente motorizzato.

Sorgente Radiogena ad anodo rotante a doppio fuoco di alta qualità e adeguata potenza.

Specificare le tipologie di collimazione, che deve essere possibile anche in assenza di emissione di radiazione.

Generatore di alta frequenza con controllo mediante architettura multiprocessore da almeno 50 KW, Con la maggiore capacità termica (HU) e con il maggiore scambio termico (HU/min.) possibili ( specificare ambo i valori), completo di apposito sistema per l’ottimizzazione dei parametri di esposizione in maniera automatica (tecnica a zero punti).

Intensificatore di Brillanza da almeno 32 cm, con il maggior numeri di formati di ingresso(zoom) possibili.

Specificare la risoluzione spaziale.

Catena televisiva digitale ad alta risoluzione con moderna tecnologia CCD e sensori(CCD) con matrice 1024.

Doppio monitor LCD ( per la visualizzazione delle immagini live e di referenza) da 18’’ ad alta risoluzione, posizionati su carrello mobile.

Sistema Digitale

- In grado di effettuare acquisizioni di immagini sia singole sia in serie, con frequenza fino ad almeno 25 f/s (specificare, per le possibili cadenze impiegate, la matrice), con possibilità di rivedere la registrazione digitale delle acquisizioni in real time;

- In grado di memorizzare il maggior numero di immagini su Hard Disk, (specificare la capacità e la relativa matrice);

- Possibilità di memorizzare immagini e, preferibilmente, scene fluoroscopi che ( Specificarne la durata) in tempo reale;

- Dotato della funzione ‘’last image hold’’;

- Dotato di vari sistemi di filtraggio digitale in tempo reale per eliminare gli artefatti da movimento (descrivere);

- Dotato di vari funzioni di post-processing per un’ampia elaborazione delle immagini acquistate, quali regolazione di luminosità e contrasto, regolazione della definizione dei contorni del vasi, possibilità di effettuare misure di angoli e di lunghezze;

- Ad alta risoluzione, sviluppato per la migliore integrazione con le reti DICOM, dotato della classe Dicom Print, ma con possibilità di ricevere le classi Dicom Send, Dicom Query/Retrieve, Dicom Get Worklist e Dicom MPPS, e di masterizzazione su CD-Rom provvisto di lettore automaticamente installato sul supporto e consultabile su ogni PC;

- Gestibile mediante apposita consolle.

| I punteggi sono frazionabili (0,50 - 1,00 - 1,50 ecc….) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arco a C con Carello Doppio Monitor (5 punti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiezione LAO/RAO | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiezione CRAN/CAUD | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Profondità dell'arco a C | max punti 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatore e Complesso Radiogeno (22 punti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenza del generatore oltre 50 KW | max punti 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacità termica del tubo RX | max punti 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissipazione termica tel tubo RX | max punti 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatismi di esposizione | max punti 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Caratteristiche della collimazione | max punti 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemi per il contenimento della dose radiante | max punti 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensificatore di Brillanza/Catena Tv (10 punti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr./dimensione campi di acquisizione | max punti 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Risoluzione campi di acquisizione | max punti 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rimozione griglia | max punti 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Catena televisiva/Monitor | max punti 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Digitale (16 punti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadenze grafia | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadenze fluroscopia | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. immagini memorizzabili su H.D. | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Possibilità di memorizzare immagini/scene di fluoroscopia | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Algoritmi per l'ottimizzazione della qualità d'immagine | max punti 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzioni di post-processing | max punti 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Strumenti di archiviazione | max punti 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Altro (7 punti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenze | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnosi remota | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistenza Tecnica | max punti 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Azienda | max punti 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE PUNTI | 60 |  |  |  |  |  |  |  |