ALLEGATO 1 AL C.S.A.

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

SCHEDE TECNICHE

ASTA PUBBLICA BIENNALE PER LA FORNITURA DI  MATERIALE MONOUSO IN TNT.

Attribuzione Punteggio:

- QUALITA’ = PUNTI CINQUANTA

- PREZZO   = PUNTI CINQUANTA

Punteggio QUALITA’

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE: PUNTI 50

CAratteristiche Tecniche e QUALITATIVE INDICATE NEI SINGOLI LOTTI:

LA DITTA  DOVRA’ FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE DALLA QUALE SI RILEVANO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, LA METODOLOGIA DEI TEST EFFETTUATI SECONDO LE NORMATIVE (EN) INDICATE NEI SINGOLI  LOTTI.

ELENCO PRODOTTI

(I SOTTOELENCATI QUANTITATIVI E RELATIVI IMPORTI A BASE D’ASTA SONO ANNUALI.)

##### LOTTO 1

CAMICI CHIRURGICI STERILI MONOUSO PER PRESTAZIONI STANDARD CON AREA RINFORZATA.

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN MATERIALE IDROREPELLENTE, IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE O TERMOSALDATE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA ANTIBATTERICA, CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA), IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO REGOLABILE.

TUTTA LA PARTE INFERIORE DELLE MANICHE CHE VIENE A CONTATTO CON IL CAMPO OPERATORIO DEVE ESSERE  ASSENTE DI CUCITURE.

NELLA ZONA ANTERIORE (ALLA PETTORINA) E NELLA ZONA DELLE MANICHE IL MATERIALE DEVE ESSERE «IDROREPELLENTE RINFORZATO».

IL CAMICE DEVE ESSERE CORREDATO DA TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI.

IL TUTTO IN CAMPO STERILE.

SU CIASCUN CAMICE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA (CLASSE 1/S)

MIS. MEDIA  PZ. N°6.000

MIS. GRANDE  PZ. N°12.000

MIS. EXTRA LARGE  PZ. N°6.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  € 84.000,00

LOTTO 2

CAMICI CHIRURGICI STERILI MONOUSO PRESTAZIONI STANDARD.

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN MATERIALE IDROREPELLENTE IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE O TERMOSALDATE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA ANTIBATTERICA, CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA) IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO REGOLABILE. TUTTA LA PARTE INFERIORE DELLE MANICHE CHE VIENE A CONTATTO CON IL CAMPO OPERATORIO DEVE ASSENTE  DI  CUCITURE. IL CAMICE  DEVE ESSERE CORREDATO DA NUMERO 2 TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI. IL TUTTO IN CAMPO STERILE. SU CIASCUN CAMICE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA.(CLASSE I/S).

MIS. MEDIA  PZ. N°6.000

MIS. GRANDE  PZ. N°12.000

MIS. EXTRA LARGE  PZ. N° 6.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA € 72.000,00

Punteggio dei lotti  n.1 e 2.

| Caratteristica esame campionatura | Punti |
| --- | --- |
| Doppio involucro protettivo (copertura intera del camice e rispetto tecnica asettica) | 0 - 2 |
| Sistema di piegatura (rispetto tecnica asettica, invito per le mani) | 0 - 2 |
| Drappeggiabilità | 0 - 2 |
| Presenza di 2 tovagliette asciugamani | 0 – 2 |

| Caratteristica esame documentazione tecnica | Test | Punti |
| --- | --- | --- |
| Resistenza alla penetrazione microbica a secco ENISO 22610 | EN ISO 22610 | 0 - 3 |
| Resistenza alla penetrazione microbica Bagnato ENISO 22610 | EN ISO 22610 | 0 - 3 |
| Pulizia microbica | EN 1172-2 sez. 5.2.4.2 | 0 - 3 |
| Pulizia particellare | ISO 9073-10 | 0 – 3 |
| Dispersione particellare | ISO 9073-10 | 0 – 3 |

| Resistenza alla penetrazione dei liquidi | EN 20811 | 0 – 5 |
| --- | --- | --- |
| Resistenza alla rottura a secco | EN ISO 13938 | 0 - 3 |
| Resistenza alla rottura su bagnato | EN ISO 13938 | 0 – 3 |
| Resistenza alla trazione a secco (senso macchina) | EN 29073-3 | 0 - 5 |
| Resistenza alla trazione su bagnato senso macchina) | EN 29073-3 | 0 - 5 |
| Resistenza alla trazione a secco (senso crociato) | EN 29073-3 | 0 - 3 |
| Resistenza alla trazione su bagnato senso crociato) | EN 29073-3 | 0 - 3 |

Si precisa che devono essere prodotti i risultati dei suddetti test per la tipologia del materiale nella zona di impiego: AREA CRITICA, secondo quanto indicato nella normativa EN13795.

LOTTO 3

SET STERILE PER CHIRURGIA GENERALE STANDARD IN MATERIALE IDROREPELLENTE. (CLASSE I/S). PRESTAZIONI ELEVATE.

COMPOSTO DA:

- N. 1 TELO TAVOLO MADRE CM. 115 X 230 CIRCA

- N. 1 TELO TAVOLO FIGLIO (MAJO ) CM 60 X 140 CIRCA

- N. 1 TELO SUPERIORE CM 250 X 150 CIRCA CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA

- N. 1 TELO INFERIORE CM 180 X 190 CIRCA E CON LATO ADESIVO

- N. 2 TELI LATERALI CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA, LE CUI MISURE DEVONO ESSERE TALI DA POTERLI POSIZIONARE INSIEME AI DUE TELI, SUPERIORE ED INFERIORE, PER UNA COPERTURA IDONEA DEL PAZIENTE E COMUNQUE NON INFERIORI A CM 75 X 85. LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA, NEI 4 TELI DI COPERTURA DEL PAZIENTE CHE VANNO POSIZIONATI INTORNO LA ZONA D'INCISIONE, Dl CM 40 X 70 CIRCA. CAMPO STERILE

- N. 4 TELINI ADESIVI

- N. 2 CAMICI IDROREPELLENTI MIS. L CON 2 TOVAGLIETTE ASSORBENTI CIASCUNO

PZ. N° 12.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  € 240.000,00

## LOTTO 4

SET PER CRANIOTOMIA IN MATERIALE IDROREPELLENTE PER COPERTURA PAZIENTE.(CLASSE I/S). PRESTAZIONI ELEVATE.

COMPOSTO DA:

- N. 1 SACCA Dl RACCOLTA LIQUIDI CON CONO DI SCARICO

- N. 1 TELO PER COPERTURA PAZIENTE NON INFERIORE A CM 200 X 190, CON TELINO D'INCISIONE SULLA FENESTRATURA OVALE NON INFERIORE A CM 15X30. LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO ALLA ZONA D'INCISIONE DEVE ESSERE Dl GRANDEZZA IDONEA ALLA DIMENSIONE DELLA FENESTRATURA.  GUIDE IN MATERIALE PER CAVI E TUBI. CAMPO STERILE

PZ. N°1.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA € 14.000,00

## LOTTO 5

TELO STERILE A "T" PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE IN MATERIALE IDROREPELLENTE PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S). PRESTAZIONI ELEVATE.

COMPOSIZIONE:

-TELO A "T" PER COPERTURA PAZIENTE CM 240 X 180 X 330 CIRCA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- FENESTRATURE CON TELINO DI INCISIONE INCORPORATO PER TORACE CM 25 X 40 CIRCA E ARTI INFERIORI CM. 45 X 95 CIRCA. TASCHE LATERALI  PER IL CONTENIMENTO DELLO STRUMENTARIO. CAMPO STERILE.

PZ. N0 2.500

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  38.000,00

LOTTO 6

TELO STERILE PER ARTROSCOPIA CON SACCA IN MATERIALE IDROREPELLENTE PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S). PRESTAZIONI ELEVATE.

TELO PER COPERTURA PAZIENTE MIS CM 250 X 300 CIRCA, PROWISTO Dl SACCA RACCOLTA LIQUIDI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE CON VALVOLA DI DEFLUSSO. ZONA ADESIVA.  DOPPIA FENESTRATURA ESTENSIBILE DI CM 5 CIRCA, GUIDE PER CAVI E TUBI. LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO LA ZONA D'INCISIONE DI CM 60X100 CIRCA. GUIDE IN MATERIALE PER CAVI E TUBI. CAMPO STERILE.

PZ. N° 500

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA € 6.000,00

## LOTTO 7

SET STERILE PER LAPAROSCOPIA IN MATERIALE IDROREPELLENTE (CLASSE I/S). PRESTAZIONI ELEVATE.

COMPOSTO DA:

- N. 1 TELO TAVOLO MADRE CM. 200 X 230 CIRCA

- N. 1 TELO TAVOLO MAJO  CM 75 X 140 CIRCA

- N. 2 STRISCIE ADESIVE  CM 10 X 50 CIRCA

- N. 1 TASCA PORTASTRUMENTI A TRE SCOMPARTI CM 20 x 50 CIRCA

- N. 1 COPRICAVO TELECAMERA CM 250 CIRCA

- N. 1 TELO PER COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA CM 250 x 200 x 290 CIRCA CON FENESTRATURA ADESIVA DA CM 25 x 30 CIRCA CON GAMBALI INCORPORATI

- N.  4 TOVAGLIETTE ASSORBENTI

- N. 1 FISSATUBI IN VELCRO CON ADESIVO

CAMPO STERILE.

PZ. N°1.500

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  € 35.000,00

## LOTTO 8

TELI E TELINI STERILI IN MATERIALE ASSORBENTE ED IMPERVIO. PRESTAZIONI ELEVATE.

(CLASSE I/S).

CM. 50x 75 CIRCA

PZ. N°12.000

CM. 75 x 80 CIRCA

PZ. N°14.000

CM. 90 X 150 CIRCA

PZ. N° 4.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  17.000,00

LOTTO 9

TELO PER TAVOLO PORTA STRUMENTI STERILE IN MATERIALE ASSORBENTE ED IMPERVIO. PRESTAZIONI ELEVATE.

(CLASSE I/S).

CM.120X140 CIRCA

PZ. N°6.000

CM.150 X240 CIRCA

PZ. N° 1.200

CM.150X200 CIRCA

PZ. N° 2.400

CM.190 X220 CIRCA

PZ. N°350

IMPORTO ANNUALE  A BASE D’ASTA € 30.000,00

## LOTTO 10

SACCA MAJO STERILE IN MATERIALE ASSORBENTE ED IMPERVIO (CLASSE I/S) PRESTAZIONI ELEVATE.

CM 80X140 CIRCA

PZ. N°4.800

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA € 7.000,00

##### LOTTO 11

SET STERILE IN MATERIALE IDROREPELLENTE PER PARTO NATURALE PRESTAZIONI ELEVATE.

COMPOSIZIONE:

- N.1TELO TAVOLO MADRE CM. 110X 180 CIRCA

- N.1 COPRITAVOLO 112X190 OVERWRAP CON RINFORZO ASSORBENTE 50X180

- N. 1 CAMICE IDROREPELLENTE CON  MIS. L CON SALVIETTA ASCIUGAMANI

- N. 2 GAMBALI PAZIENTE

#### - N. 1 TELO SOTTOSACRALE ASSORBENTE

- N.1 TELO PER COPERTURA ADDOMINALE  CM 140X90 CON RINFORZO ASSORBENTE  E LATO ADESIVO

- N.1 VASCHETTA PER PLACENTA

- N.6 GARZE LAPAROTOMICHE RADIOPACHE

- N.1 TAMPONE VAGINALE

- N.1 TELO PER NEONATO

### - N.1 CLAMP OMBELICALE

CAMPO STERILE.

PZ. N°2.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  36.000,00

### LOTTO 12

### SET PER PARTO CESAREO IN MATERIALE IDROREPELLENTE PRESTAZIONI ELEVATE.

### .COMPOSIZIONE:

- N.1 TELO TAVOLO MADRE IN OVERWRAP CM 110X220

- N.1 CAMICE RINFORZATO  PER STRUMENTISTA MIS.L CON SALVIETTA

- N.1 TELO TAVOLO MAJO CM 50 X 140

- N.1 TELO PAZIENTE CM 240 X 300 X 180  CON FENESTRATURA OVOIDALE,FILM DI INCISIONE CM 5, RINFORZO ASSORBENTE CM 50 X 60 SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI CON VALVOLA DI SCARICO

- N. 2 TOVAGLIETTE ASSORBENTI

- N. 1 VASCHETTA PER PLACENTA

- N. 1 TELO PER NEONATO

- N. 1 CLAMP OMBELICALE

CAMPO STERILE.

PZ. N°2.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  € 60.000,00

LOTTO 13

SET PER ORTOPEDIA IN MATERIALE IDROREPELLENTE PRESTAZIONI ELEVATE.

COMPOSIZIONE

- N.1 TAVOLO MADRE I CM 125 X 190

- N.1 TAVOLO MAJO CM 75X140

- N.1 TELO COPERTURA SUPERIORE CM 180X250 CON RINFORZO ASSORBENTE E LATO ADESIVO

- N.1 TELO A “ U “ PER COPERTURA INFERIORE CM 190 X 250 CON RINFORZO ASSORBENTE E APERTURA ADESIVA CM 100X10

CAMPO STERILE .

PZ. N° 1.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  14.000,00

LOTTO 14

SET UNIVERSALE PER ORTOPEDIA IN MATERIALE IDROREPELLENTE PRESTAZIONI ELEVATE.

COMPOSIZIONE

- N.1 TELO TAVOLO MADRE CM 125 X 229

- N.1 TELO PER TAVOLO MAJO CM 55 X 140

- N.2 CAMICI IDROREPELLENTI CON RINFORZO MIS. XL

- N.1 BUSTA PER SUTURE

- N.4 STRISCE ADESIVE

- N.1 STOCKINETTE IMPERVIO CM 30 X 120

- N.1 TELO AD “U” INPERVIO CM 150 X 210

- N.1 TELO COPERTURA PAZIENTE CM  250 X 135 CON RINFORZO ASSORBENTE  CM 50 X 20  E LATO ADESIVO. COMPRENSIVO DI PIASTRA ANTISDRUCCIOLO PER STRUMENTI. GUIDE IN MATERIALE PER CAVI

- N.1 TELO AD “U” PER COPERTURA INFERIORE CM 190 X 250,APERTURA ADESIVA CM 100 X 10 ,RINFORZO ASSORBENTE CM 100 X 10

CAMPO STERILE .

PEZZI N° 1.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  24.000,00

### Punteggio tecnico dei  lotti n.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 e 14

| Caratteristica esame campionatura | Punti |
| --- | --- |
| Doppio involucro protettivo (rispetto tecnica asettica) | 0 - 2 |
| Sistema di piegatura (rispetto tecnica asettica,) | 0 - 2 |
| Drappeggiabilità | 0 - 2 |
| Facilità di apertura | 0 – 2 |

| Caratteristica esame documentazione tecnica | Test | Punti |
| --- | --- | --- |
| Resistenza alla Penetrazione Microbica a secco ENISO 22610 | EN ISO 22610 | 0 - 3 |
| Resistenza alla Penetrazione Microbica Bagnato ENISO 22610 | EN ISO 22610 | 0 - 3 |
| Pulizia Microbica | EN 1172-2 sez. 5.2.4.2 | 0 - 3 |
| Pulizia Particellare | ISO 9073-10 | 0 – 3 |
| Dispersione Particellare | ISO 9073-10 | 0 – 3 |
| Resistenza alla penetrazione dei liquidi | EN 20811 | 0 – 5 |
| Resistenza alla rottura a secco | EN ISO 13938 | 0 - 3 |
| Resistenza alla rottura su bagnato | EN ISO 13938 | 0 – 3 |
| Resistenza alla trazione a secco (senso macchina) | EN 29073-3 | 0 - 5 |
| Resistenza alla trazione su bagnato senso macchina) | EN 29073-3 | 0 - 5 |
| Resistenza alla trazione a secco (senso crociato) | EN 29073-3 | 0 - 3 |
| Resistenza alla trazione su bagnato senso crociato) | EN 29073-3 | 0 - 3 |

Si precisa che devono essere prodotti i risultati dei suddetti test per la tipologia del materiale nella zona di impiego: AREA CRITICA, secondo quanto indicato nella normativa EN13795.

LOTTO 15

DIVISE PER SALA OPERATORIA MONOUSO

CASACCA E PANTALONE SECONDO NORMATIVA EN13795

MISURE PICCOLA MEDIA GRANDE EXTRAGRANDE

PEZZI 20.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  €  50.000,00

### Punteggio tecnico del lotto n.15.

| Caratteristica esame campionatura | Punti |
| --- | --- |
| Confezionamento | 0 – 5 |
| Sistema di piegatura | 0 – 5 |
| Drappeggiabilità | 0 – 5 |

| Caratteristica esame documentazione tecnica Test Normativa EN13795 | Punti |
| --- | --- |
| Resistenza alla Penetrazione Microbica a secco | 0 – 10 |
| Pulizia Microbica | 0 – 5 |
| Pulizia Particellare | 0 – 5 |
| Dispersione Particellare | 0 – 5 |
| Resistenza alla rottura a secco | 0 - 5 |
| Forza alla tensione a secco | 0 - 5 |

Si precisa che devono essere prodotti i risultati dei suddetti test per indumenti per sala operatoria, secondo quanto indicato nella normativa EN13795.

LOTTO 16

#### MASCHERINA PER VISITATORI REPARTO

PRESTAZIONI STANDARD TIPO I Normativa EN14683

PZ. N° 70.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  4.000,00

LOTTO 17

MASCHERINA PER VISITATORI S.O., TERAPIA INTENSIVA, REPARTO PAZIENTI INFETTI

PRESTAZIONI ALTO LIVELLO TIPO II Normativa EN14683

PZ. N° 70.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  5.000,00

### Punteggio tecnico dei lotti n. 16 e 17.

| Caratteristica esame campionatura | Punti |
| --- | --- |
| Confezionamento facilità di prelievo | 0 – 10 |
| Confort Morbidezza e Resistenza delle fettuccia | 0 – 10 |

| Caratteristica esame documentazione tecnica Test Normativa EN14683 | Punti |
| --- | --- |
| Filtrazione Batterica BFE | 0 – 15 |
| Differenziale Pressione Pa | 0 – 15 |

Si precisa che devono essere prodotti i risultati dei suddetti test per mascherine, secondo quanto indicato nella normativa EN14683.

LOTTO 18

MASCHERINA PER OPERATORI DA UTILIZZARE IN  REPARTO - ANTIFOG PRESTAZIONI STANDARD CON RESISTENZA AI LIQUIDI  TIPO I R

Normativa EN14683

PZ. N° 80.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  €  14.000,00

LOTTO 19

MASCHERINA PER STAFF CHIRURGICO DA UTILIZZARE IN  SALA OPERATORIA ANTIFOG CON VISIERA PRESTAZIONI ALTO LIVELLO CON RESISTENZA AI LIQUIDI  TIPO II R

Normativa EN14683

PZ. N° 80.000

IMPORTO ANNUALE A BASE.D’ASTA €  48.000,00

LOTTO 20

MASCHERINA PER STAFF CHIRURGICO DA UTILIZZARE IN  SALA OPERATORIA ANTIFOG  PRESTAZIONI ALTO LIVELLO CON RESISTENZA AI LIQUIDI  TIPO II R Normativa EN14683

PZ. N° 50.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  €  8.000,00

### Punteggio tecnico dei lotti n. 18, 19 e 20.

| Caratteristica esame campionatura | Punti |
| --- | --- |
| Confezionamento Facilità di prelievo | 0 – 10 |
| Confort Morbidezza e Resistenza delle fettuccia | 0 – 10 |

| Caratteristica esame documentazione tecnica Test Normativa EN14683 | Punti |
| --- | --- |
| Filtrazione Batterica BFE | 0 – 10 |
| Differenziale Pressione Pa | 0 – 10 |
| Resistenza alla penetrazione dei liquidi in mmHg | 0 – 10 |

Si precisa che devono essere prodotti i risultati dei suddetti test per mascherine, secondo quanto indicato nella normativa EN1468

LOTTO 21

CAPPELLINI ROTONDI IN TNT NON STERILE PER DONNA. CON ELASTICO AL BORDO. (CLASSE I).

PZ. N°85.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA €  13.000,00

LOTTO 22

CUFFIE CHIRURGICHE IN TNT NON STERILE PER UOMO, CALOTTA APERTA SUL RETRO - CON FETTUCCE. (CLASSE I).

PZ. N°90.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA € 16.000,00

LOTTO 23

CAPPELLINI CHIRURGICI A SCAFANDRO IN TNT NON STERILE, CHE GARANTISCANO LA COPERTURA DI CAPO, ORECCHIE, BASETTE E COLLO MEDIANTE BANDE CHE PERMETTONO L'ALLACCIATURA ANTERIORE. (CLASSE I).

PZ. N°20.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  € 4.000,00

### Punteggio tecnico dei lotti n. 21, 22 e 23

| Caratteristica esame campionatura | Punti |
| --- | --- |
| Capacità di traspirazione | 0 - 5 |
| Estetica confort e grandezza | 0 - 5 |
| Vestibilità | 0 - 10 |
| Odore | 0 - 5 |
| Resistenza alla trazione delle cuciture | 0 - 10 |
| Peso Grammatura | 0 - 10 |
| Facilità di prelievo dalla Confezione e Confezionamento | 0 – 5 |

LOTTO 24

CALZARI NON STERILI IN MATERIALE POLITENATO (TNT + PE) ANTISCIVOLO. (CLASSE I).

PZ. N°240.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  €  15.000,00

LOTTO 25

COPRISCARPE NON STERILI IN MATERIALE POLITENATO (TNT + PE) ANTISCIVOLO. (CLASSE I).

PZ. N°220.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  €  13.000,00

### Punteggio tecnico dei lotti n. 24 e 25.

| Caratteristica esame campionatura e scheda tecnica | Punti |
| --- | --- |
| Capacità di traspirazione | 0 - 10 |
| Capacità di resistenza all’acqua (lacerazione) | 0 - 10 |
| Vestibilità | 0 - 5 |
| Antiscivolo | 0 - 10 |
| Capacità di resistenza a secco (trazione) | 0 - 5 |
| Etichetta (nome commerciale, descrizione, misure, data scadenza, lotto, avvertenze) | 0 - 5 |
| Facilità di Prelievo (confezione) | 0 - 5 |

LOTTO 26

CAMICI NON STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I).

MIS. MEDIA

PZ. N°5.500

MIS. GRANDE

PZ. N°21.000

MIS. EXTRA LARGE

PZ. N°13.000

IMPORTO ANNUALE A BASE  D’ASTA  €  16.000,00

LOTTO 27

CAMICI STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I/S).

MIS. MEDIA

PZ. N°1.300

MIS. GRANDE

PZ. N°13.000

MIS. EXTRA LARGE

PZ. N°4.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  €  14.000,00

### Punteggio tecnico dei  lotti n.26 e 27.

| Caratteristica esame campionatura e scheda tecnica | Punti |
| --- | --- |
| Perdita di particelle (prova adesivo) | 0 - 10 |
| Grammatura > 25 gr. | 0 - 10 |
| Drappeggiabilità | 0 - 10 |
| Odore (presenza di odore) | 0 – 5 |
| Resistenza alla trazione | 0 - 10 |
| Etichetta (nome commerciale, descrizione, misure, data scadenza, lotto, avvertenze) | 0 - 5 |