LOTTO N. 1

N.1 SISTEMA PER PIANI DI TRATTAMENTO

Sistema per la pianificazione dei trattamenti radianti con gli acceleratori lineari in dotazione presso l’U.O. di Radioterapia (Primus Siemens). Dovrà essere costituito da quattro workstation grafiche collegate in rete posizionate in Fisica Sanitaria ed in Radioterapia.

Dovrà essere compatibile con i seguenti sistemi attualmente in uso:

- Sistema di Record & Verify Lantis (protocollo proprietario e DICOM RT)

- Sistema PTW MP3- Software Mephisto (per l’import dei dati dosimetrici)

- Sistema OmniPro IMRT (Q.A.)

Per il protocollo DICOM RT devono essere implementate le seguenti SOP classi:

RT Image

RT Dose

RT Structure Set

RT Plan Storage

SCHEDA TECNICA

- Hardware

Stazione dedicate al personale fisico per l’elaborazione di piani di trattamento completa di calcolo della dose in modalità fotoni (EBRT- IMRT) ed elettroni.

Harware con le migliori prestazioni disponibili consentite al momento dell’offerta;

Lettore DVD-RW compatibile CD-RW;

Monitor a colori ad alta risoluzione TFT da almeno 21’’;

Digitalizzatore;

Stampante laser B/N per testi formato A4- Interfaccia USB, Ethernet;

Stampante laser COLORI per grafica formato A3/A4- Interfaccia USB, ethernet;

Sistema dipendente di archiviazione dati di adeguata capacità per l’archiviazione dei dati paziente e per il back-up completo della configurazione e di tutti i dati caricati, con la possibilità di utilizzare sistemi di archiviazione in rete con dischi rigidi e CD/DVD. Dovrà essere possibile effettuare le procedure di archiviazione e di back-up senza che cio’ interferisca con l’attività di pianificazione. Il sistema di archiviazione dovrà essere dotato della funzionalità disaster recovery in caso di crash del sistema.

Stazione dedicata al personale fisico per l’elaborazione di piani di trattamento completa di calcolo della dose in modalità fotoni (EBRT) ed elettroni.

Harware con le migliori prestazioni disponibili consentite al momento dell’offerta e con le stesse caratteristiche della stazione precedentemente descritta;

Monitor a colori ad alta risoluzione TFT da almeno 21’’

Stampante laser B/N per testi formato A4- Interfaccia USB, Ethernet;

Stazione dedicata al medico radioterapista per l’elaborazione delle immagini, la fusione di immagini, la segmentazione, la simulazione virtuale e la valutazione del piano di trattamento.

Hardware con le migliori prestazioni disponibili consentite al momento dell’offerta;

Lettore DVD-RW compatibile CD-RW;

Monitor a colori ad alta risoluzione TFT da almeno 21’’;

Stampante laser B/N per testi formato A4- Interfaccia USB, Ethernet;

Stampante laser COLORI per grafica formato A3/A4- Interfaccia USB, ethernet;

Stazione dedicata al medico radioterapista per l’elaborazione delle immagini, la segmentazione, la simulazione virtuale e la valutazione del piano di trattamento.

Hardware con le migliori prestazioni disponibili consentite al momento dell’offerta;

Monitor a colori ad alta risoluzione TFT da almeno 21’’;

Stampante laser B/N per testi formato A4- Interfaccia USB, Ethernet;

- Software

| Acquisizione DICOM di immagini (TC, RM, PET) | tutte le stazioni simultaneamente |
| --- | --- |
| Fusione automatica di immagini isomodali e multimodali | Su due stazioni simultaneamente |
| Visualizzazione anatomia paziente su sezioni assiali, sagittali, coronali, con scrolling delle immagini | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Segmetazione dei volumi con modalità automatiche ed interattive | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Librerie di contouring pre-installate e personalizzabili | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Espansione dei volumi segmentati con margini asimmetrici (positivi e negativi) nelle tre direzioni | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Visualizzazione 3D dei volumi segmentati | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Simulazione virtuale per il patient- setup e la localizzazione dell’isocentro tramite DRR e visualizzazioni in BEV dei fasci di radiazione | Su entrambe le stazioni del fisico e su almeno una delle stazioni del medico simultaneamente |
| Elaborazioni di piani con: - Piu’ isocentri - MLC integrato negli acceleratori Siemens Primus - Campi asimmetrici - Campi sagomati con MLC, con blocchi, in modalità automatica o manuale (anche da digitazione), per qualunque volume segmentato e per qualunque margine definito dall’utente - Cunei fisici - Virtual Wedge’’-Siemens - Fasci non coplanari - Arcoterapia a campi fissi - Bolus - Combinati fotoni(conformazionali e/o IMRT)- elettroni | Su entrambe le stazioni del fisico simultaneamente |
| Elaborazione di piani in cui l’utente specifichi, per ciascun campo, l’isocentro, il contributo di dose ad un punto qualsivoglia ed il numero di frazioni, indipendentemente dagli altri campi in modo di calcolare e visualizzare la dose totale ed il DVH senza dovere eseguire la somma di piani | Su entrambe le stazioni del fisico simultaneamente |
| Librerie di piani di trattamento pre-installate e personalizzate | Su entrambe le stazioni del fisico simultaneamente |
| Ricostruzioni DRR con sovrapposizione dei campi di radiazione, volumi segmentati, MLC, sagome | Su entrambe le stazioni del fisico simultaneamente |
| Calcolo della distribuzione di dose per fasci di fotoni con algoritmo 3D che tenga conto delle eterogeneità tissutali (almeno Collapsed Cone Convolution Superposition o Multigrid Convolution Superposition) | Su entrambe le stazioni del fisico simultaneamente |
| Calcolo della distribuzione di dose per fasci di elettroni | Su entrambe le stazioni del fisico simultaneamente |
| Visualizzazione simultanea della distribuzione di dose sulle sezioni assiali, sagittali e coronali e delle superfici di isodose 3D | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Visualizzazione simultanea dei DVH per qualsiasi volume segmentato | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Confronto simultaneo delle distribuzioni di dose 2D per piani rivali (nelle visualizzazioni assiali, sagittali e coronali) con cursore interattivo per la dose puntuale | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Confronto simultaneo delle distribuzioni di dose 3D e dei DVH dei volumi segmentati per piani rivali | Tutte le stazioni simultaneamente |
| Modelli Radiobiologici TCP-NTCP integrati al plannig | Su entrambe le stazioni del fisico simultaneamente |
| Modulo integrativo di QA per il trasporto del piano di trattamento su un qualunque fantoccio reale (tramite immagini TC) o virtuale o geometrica standard, per tutti i fasci o per ogni singolo fascio selezionabile dell’utente | Su una delle stazioni del fisico |
| Modulo di Inverse Planning per tecnica Step and Shoot. De essere possibile la definizione dei vincoli di dose per piu’ di un volume segmentato | Su una delle stazioni del fisico |
| Stampa con i dettagli del piano di trattamento | Da tutte le stazioni simultaneamente |

Le caratteristiche descritte dovranno essere presenti e disponibili per l’utilizzo clinico nel sistema già al momento dell’offerta.

Teleassistenza ed assistenza tecnica dall’Italia.

Corso di formazione per fisici e per medici.