LOTTO N. 2

N. 1 Unità con arco a ‘’C’’ per fluoroscopia e radiografia, con generatore ad alta frequenza, e intensificatore di brillanza.

Costituito da :

- Stativo mobile su ruote piroettanti e dotate di freno, con le ruote posteriori orientabile ruota anteriore direzionabile;

- Arco a ‘’C’’ dotato di movimenti di rotazione sull’asse orizzontale di 360°;

- Corsa verticale di circa 50 cm; orizzontale di circa 20cm; trasversale +/-12°; rotazione orbitale 120°; rotazione panoramica +/270°; distanza fuoco/intensificatore superiore a 90 cm;

- Generatore ad alta frequenza da almeno 3Kw;

- Complesso radiogeno con fuochi 0,6/1.5 mm, ad anodo rotante;

- Collimatore ad iride;

- Intensificatore di brillanza a catena televisiva: da almeno 9’’ con camera TV del tipo CCD con 02 monitor TV da almeno 19’’ a schermo piatto con sensore di luce ambientale montati su carrello; memoria digitale da almeno 1+300 immagini non volatili; filtro recursivo, riduzione disturbi, rotazione digitale dell’immagine in tempo reale, inversione verticale e orizzontale, inversione scala dei grigi, editing dati paziente.

- Completo di: puntatore laser, portacassette esterno per cassetta 24x 30, comando per fluoroscopia a pedale, pulsante raggi con cavo estensibile, sistema di misura dose area e stampante integrata, stampante termica formato A4.

- Ingombri minimi per permettere facili movimenti e la possibilità di inserirlo in ascensore-montacarichi;

- Peso inferiore a 400Kg;

- Alimentazione 220 V, 50 Hz.