# REGIONE SICILIANA

## AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

## PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Asta pubblica triennale per la fornitura

in noleggio di sistemi per immunoematologia

richiesti per  l’U.O. di Medicina Trasfusionale P.O. Civico e

per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 4 |
| 2 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 4 |
| 3 | CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO | 5 |
| 4 | CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE | 6 |
| 5 | PERIODO DI PROVA DELLE APPARECCHIATURE | 7 |
| 6 | COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE | 7 |
| 7 | FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIAGNOSTICI | 8 |
| 8 | AGGIORNAMENTO TECNICO | 8 |
| 9 | DISPONIBILITA’ DELLE APPARECCHIATURE | 9 |
| 10 | EVENTUALE RICHIESTA DI CAMPIONATURA | 9 |
| 11 | SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI | 10 |
| 12 | ORDINE E CONSEGNE | 11 |
| 13 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 11 |
| 14 | CONTROLLO | 12 |
| 15 | INADEMPIENZE/PENALITA’ | 13 |
| 16 | PREZZI | 14 |
| 17 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO RESPONSABILITA’ | 15 |
| 18 | FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA | 15 |
| 19 | SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE | 15 |
| 20 | MODALITA’ DI FATTURAZIONE | 16 |
| 21 | PAGAMENTI | 16 |
| 22 | CAUZIONE | 16 |
| 23 | DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA | 16 |
| 24 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 17 |
| 25 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 17 |
| 26 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 18 |
| 27 | FORO COMPETENTE | 18 |
| 28 | SUBAPPALTO | 18 |
| 29 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 18 |
| 30 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 19 |
| Allegato n.1 | Lotto n.1 - specifiche tecniche e funzionali per la fornitura dei sistemi in totale automazione, con tecnica di agglutinazione su colonna, per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base richiesti per l’U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Civico | 20 |
| Allegato n.2 | Lotto n.2 - specifiche tecniche e funzionali per la fornitura dei sistemi per l’esecuzione delle prove di compatibilità con metodica di agglutinazione su colonna, con apparecchio automatico richiesti per l’U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Civico | 22 |
| Allegato n.3 | Lotto n.3 - sistemi con tecnica di agglutinazione su colonna, in manuale, per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base richiesti per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina | 25 |
| Allegato n.4 | Lotto n.4 - specifiche tecniche e funzionali per la fornitura degli antisieri liquidi per la tipizzazione eritrocitaria manuale richiesti per l’U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Civico | 26 |

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di trentasei mesi, la fornitura, in somministrazione di reattivi per test di immunoematologia, controlli di qualità, antisieri liquidi e materiale di consumo con concessione in noleggio dei relativi sistemi per immunoematologia, richiesti per l’U.O. di Medicina Trasfusionale P.O. Civico e per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina.

L’appalto è articolato in quattro lotti come da scheda tecnica allegata.

- Il contratto che si instaura con l’affidamento della fornitura, è un contratto di noleggio dei sistemi per immunoematologia e di fornitura in somministrazione di reagenti, antisieri liquidi, materiale consumabile e quant’altro necessario per l’esecuzione di tutti i tests richiesti.

- La data di decorrenza del rapporto contrattuale decorrerà in esito positivo del collaudo delle attrezzature.

- Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

Formano, altresì, parte integrante del presente capitolato:

- Allegato n. 1 nel quale sono descritte le specifiche tecniche e funzionali per la fornitura dei sistemi in totale automazione, con tecnica  di agglutinazione su colonna, per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base richiesti per l’U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Civico (lotto n.1);

- Allegato n. 2 nel quale sono descritte le specifiche tecniche e funzionali per la fornitura dei sistemi per l’esecuzione delle prove di compatibilità con metodica di agglutinazione su colonna, con apparecchio automatico richiesti per l’U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Civico (lotto n.2);

- Allegato n. 3 nel quale sono descritte le specifiche tecniche e funzionali per la fornitura dei sistemi con tecnica  di agglutinazione su colonna, in manuale, per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base richiesti per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina (lotto n.3);

- Allegato n. 4 nel quale sono descritte le specifiche tecniche e funzionali per la fornitura degli antisieri Liquidi per la tipizzazione eritrocitaria manuale richiesti per l’U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Civico (lotto n.4);

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

#### ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO

La fornitura  oggetto dei sistemi per immunoematologia comporterà:

i seguenti obblighi del LOCATARIO:

- FORNIRE, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente all’adozione del provvedimento di affidamento la quantità di sistemi in gara,  che dovranno essere corredati da tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento e di gruppo di continuità;

- RENDERE disponibili sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non causare interruzioni di trattamento sanitario;

- GARANTIRE l’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, dei sistemi (compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari, ad esclusivo carico della locataria) per tutta la durata contrattuale, i cui oneri risultano compresi nei prezzi di cessione dei beni indicati nell’offerta; si precisa che in caso di guasti, tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata;

- FORNITURA di reattivi, controlli di qualità, materiale consumabile e quant’altro necessario per l’esecuzione dei parametri richiesti;

- ASSICURARE eventuali corsi di formazione al personale utilizzatore;

- PROVVEDERE alla spirare del termine contrattuale finale al ritiro delle attrezzature locate, a proprie spese, messi e rischio, a senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore. L’utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art. 2041 del c.c. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

- RILASCIARE idonea polizza assicurativa per danni a terzi ed operatori sanitari che eventualmente conseguano a malfunzionamenti dei sistemi con esclusione dei rischi derivanti da uso improprio di quest’ultimi;

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario.

i seguenti obblighi del CONDUTTORE:

- PRENDERE in consegna i sistemi ordinati procedendo all’immediato collaudo degli stessi, mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con persona designata dall’impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l’obbedienza alle vigenti normative. Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in copia all’Area Provveditorato.

L’assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, e l’accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta locataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo.

- PAGARE il canone complessivo triennale in 36 canoni mensili posticipati a ricezione fatture e a mezzo mandati di pagamento resi esigibili dal cassiere dell’azienda;

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di affidamento imputabili a colpa della ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ARTICOLO 4

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso le UU.OO. destinatarie delle stesse nelle quantità individuate negli allegati n.1, n.2, n.3, del presente C.s.a., entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 5

PERIODO DI PROVA DELLE APPARECCHIATURE

Relativamente ai lotti n.1 e n.2, si precisa che il collaudo avverrà dopo un periodo di prova della durata di tre mesi, decorrenti dall’interfacciamento delle macchine con il sistema gestionale Emonet.

Durante tale periodo, saranno eseguite, tutte le operazione tendenti ad accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura e la conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte.

Inoltre, nel corso di tale periodo si verificherà, la capacità delle apparecchiature a supportare la routine del laboratorio.

Durante tale periodo, sarà a carico dell’azienda Ospedaliera l’acquisto di tutto il materiale necessario al funzionamento dei sistemi (kits, consumabili ecc.), escluso canone di noleggio e manutenzione.

Trascorso positivamente il periodo di prova si procederà al collaudo definitivo.

Qualora l’esito del periodo di prova dovesse risultare negativo, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

ARTICOLO 6

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Lotti n.1 e n.2

Le operazioni di collaudo delle attrezzature di cui ai lotti n.1 e n.2 dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di esecuzione positiva del periodo di prova, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Lotto n. 3

Relativamente alle attrezzature di cui al lotto n.3 - le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

A tale proposito, saranno eseguite, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese tutto quanto necessario al collaudo dei sistemi consegnati (kits, consumabili ecc.).

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta affidataria incombe l’onere do provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di quindici giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

Per tutti e tre i lotti aventi ad oggetto la fornitura di strumentazioni

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi durante il periodo di prova, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

## ARTICOLO 7

## FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIAGNOSTICI

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi diagnostici forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ARTICOLO 8

## AGGIORNAMENTO TECNICO

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ARTICOLO 9

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell’U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L’utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art.2041 del C.C. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

ARTICOLO 10

EVENTUALE RICHIESTA DI CAMPIONATURA

Relativamente al lotto n. 4 - fornitura di antisieri liquidi per la tipizzazione eritrocitaria manuale, - le ditte partecipanti dovranno inviare, ove eventualmente richiesto dall’Organo tecnico interno, in sede di verifica di conformità, n. 2 campioni per ogni tipologia di prodotto richiesto. L’invio della  campionatura dovrà avvenire entro i termini perentori indicati con la nota di richiesta e comunque non superiori a 7 giorni.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei termini perentori su indicati, comporterà l’esclusione dalla gara.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle ditte partecipanti.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

- numero identificativo della voce

- codice/codici del prodotto offerto

- nome commerciale del prodotto

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONATURA GRATUITA ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER IMMUNOEMATOLOGIA, RICHIESTI PER  L’U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. CIVICO E PER L’U.O. PATOLOGIA CLINICA P.O. DI CRISTINA”. Il plico dovrà pervenire nei termini perentori, che saranno comunicati.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalla Ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 11

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ARTICOLO 12

ORDINI E CONSEGNE

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina.

3.   Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 13

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno, pertanto, valore meramente indicativo e l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto contrattuale.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione,  ed il numero di lotto devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta  aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei reagenti aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ARTICOLO 14

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 15

###### INADEMPIENZE / PENALITA’

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei reagenti e del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei sistemi analitici : Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 giorni), fino a 15 giorni verrà addebitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi ulteriori 20 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna dei reattivi e materiale consumabili:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ARTICOLO 16

## PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il  contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 17

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

###### ARTICOLO 18

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

### ARTICOLO 19

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

#### ARTICOLO 20

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La ditta dovrà emettere due distinte fatture secondo le seguenti modalità:

- Canone di locazione apparecchiature e canone del servizio di assistenza: le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata;

- Reagenti e prodotti di consumo: le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovrà essere riportata i codici i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 21

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 22

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 23

DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ARTICOLO 24

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

#### ARTICOLO 26

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 27

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 28

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ARTICOLO 29

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 30

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

Asta pubblica triennale per la fornitura

in noleggio di sistemi per immunoematologia

richiesti per  l’U.O. di Medicina Trasfusionale P.O. Civico e

per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina

ALLEGATO N.1

Lotto n.1 - Sistema in totale automazione con tecnica di agglutinazione su colonna per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base

La fornitura in noleggio deve essere costituita da un sistema con i seguenti requisiti minimi:

- n. 2 macchine nuove in service di ultima generazione e n. 1 strumento di back-up di analoghe prestazioni, per un totale di 3 macchine.

- Il sistema deve essere completamente automatico walk away con il caricamento e processazione in continuo dei campioni.

- Lo strumento deve avere un magazzino cards di almeno 200 unità in maniera da poter gestire una routine sostenuta per diversi profili.

- Il caricamento delle cards, la perforazione e la eliminazione deve essere totalmente automatica e deve essere garantita l’assenza di trascinamento e di contaminazione grazie ad un perforatore dedicato per tipologia di schedina.

- Il sistema deve effettuare il controllo di qualità sia sulla macchina sia sui reagenti.

- Identificazione positiva dei campioni e dei reagenti tramite bar code.

- Gestione automatica delle urgenze.

- Alloggiamento minimo della centrifuga di 20 posizioni.

- Collegamento ad host in bidirezionalità con il sistema informatico regionale EMONET, in dotazione presso l’ U.O. Medicina Trasfusionale

- Modalità operativa batch e random.

- Utilizzo di provette primarie di diverso tipo anche contemporaneamente.

- Monitoraggio continuo dei reagenti, cards comprese.

- Il sistema deve essere corredato di gruppo di continuità, stampanti di etichette bar code e ogni altro materiale di consumo.

- N. 1 PC Client aggiuntivo di ultima generazione da utilizzare come stazione di lavoro a corredo del sistema informatico in dotazione presso la nostra U.O.

- Inoltre, per l’effettuazione dei tests in urgenza, in caso di fermo macchina, si richiede un sistema in manuale costituito da n° 2 centrifughe e n° 2 incubatori.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire:

1) i controlli di qualità interna e l’iscrizione in abbonamento del Laboratorio ad un programma di VEQ per Immunoematologia per tutto il periodo della fornitura e che prevedano il confronto con un significativo numero di altre strutture che effettuano gli stessi test e che utilizzano gli stessi sistemi diagnostici o sistemi analoghi.

2)  un congelatore verticale per lo stoccaggio delle provette e delle sacche di plasma in osservazione, con capacità di almeno 500 litri, a ripiani, registrazione della Temperatura, e corredato di sistema di allarme con segnalazione acustica e visiva.

I tests da effettuare sulla strumentazione in un anno sono i seguenti:

- GRUPPO DIRETTO 	(A,B,AB,D,CDE)				40.000

- GRUPPO INDIRETTO				        		 	40.000

- FENOTIPO CON KELL				         		20.000

- FENOTIPO SENZA KELL				          	  5.000

- CONTROLLO GRUPPO ABD						  5.000

- R.A.I. SUI DONATORI a 2 cellule					27.000

- R.A.I SUI RICEVENTI a 3 cellule					13.000

- IDENTIFICAZIONE di anticorpi irregolari corredato   	     200

- di relativo software caricato su un P.C. portatile

- e utilizzabile per ogni esigenza del servizio.

- PANNELLO PER L’IDENTIFICAZIONE AD ALMENO 30 CELLULE IN ABBONAMENTO ANNUALE

- EMAZIE A1, A2, B, O, IN ABBONAMENTO ANNUALE IN QUANTITA’ SUFFICIENTE AI TEST PREVISTI

- EMAZIE A 2 CELLULE IN ABBONAMENTO ANNUALE IN QUANTITA’ SUFFICIENTE AI TEST PREVISTI

- EMAZIE A 3 CELLULE IN ABBONAMENTO ANNUALE IN QUANTITA’ SUFFICIENTE AI TEST PREVISTI

- CONTROLLO DI QUALITA’ IN ABBONAMENTO

Per i test in manuale in abbonamento annuale la ditta dovrà fornire :

- EMAZIE A1, A2, B, O , in quantità sufficiente ai test previsti

- EMAZIE A 3 CELLULE, in quantità sufficiente ai test previsti

Importo a base d’asta triennale – Lotto n. 1 - Sistema in totale automazione con tecnica di agglutinazione su colonna per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base pari a Euro 1.800.000

Asta pubblica triennale per la fornitura

in noleggio di sistemi per immunoematologia

richiesti per  l’U.O. di Medicina Trasfusionale P.O. Civico e

per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina

ALLEGATO N.2

Lotto n.2 - Sistema per l'esecuzione delle prove di compatibilità ed esami vari di Immunoematologia Speciale con metodica di agglutinazione su colonna con apparecchio automatico, reattivi e materiali di consumo, gruppo di continuità per l’U.O. “Medicina Trasfusionale” P.O. Civico

La fornitura in noleggio deve essere costituita da un sistema (strumento + reagenti), conforme al D.L. 332 del 08/09/2000 attuativo dalla direttiva 98/79/CE sui dispositivi IVD con i seguenti requisiti minimi:

- n. 1 macchina nuova in service di ultima generazione e n° 1 strumento di back-up di analoghe prestazioni, per un totale di 2 macchine.

Il sistema deve essere completamente automatico idoneo alle fasi della procedura analitica, dalla preparazione alla lettura finale, e deve avere le seguenti caratteristiche:

- Sistema analitico per la esecuzione in completo automatismo delle ricerche anticorpi irregolari anti-eritrocitari, test di compatibilità pre-trasfusionali, tipizzazione di gruppo e fenotipo, tipizzazione di altri sistemi gruppo-ematici rari, nonché eventuali altri test disponibili con metodica di agglutinazione su colonna.

- La strumentazione deve consentire di processare direttamente da provetta madre, in totale automatismo, i prelievi destinati alle indagini immunoematologiche in tutte le fasi operative e cioè:

  - diluizione e dispensazione dei campioni, dispensazione dei reagenti, incubazione, centrifugazione e lettura delle schedine devono avvenire senza alcun intervento dell’operatore;

  - foratura della pellicola protettiva attraverso un perforatore;

  - il sistema deve utilizzare dei tempi e volumi standard per tutti i test ai fini di una maggiore standardizzazione ed ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle analisi;

  - identificazione positiva sia dei campioni, sia delle schedine che dei reagenti liquidi attraverso barcode e capacità del sistema di leggere il codice a barre europeo utilizzato da tutti i SIMT della nostra regione.

  - alloggiamento minimo della centrifuga di almeno 20 posizioni e capacità della zona di dispensazione di almeno 40 schedine.

  - Modalità operativa batch e random.

  - Utilizzo di diversi tipi di provette primarie.

  - Elevata capacità produttiva (almeno 400 tests ora)

  - Sistema di lettura delle schedine attraverso telecamera con assegnazione automatica dello score di reazione, dell’interpretazione dei tests e verifica delle discrepanze.

La strumentazione dovrà potere eseguire in automatico con un pannello dedicato l’identificazione degli anticorpi irregolari.

Deve essere previsto l’interfacciamento con il sistema di gestione informatizzata dell’U.O. e la strumentazione deve essere corredata di computer gestionale aggiuntivo come unità terminale per l’interfacciamento bidirezionale al sistema operativo EMONET rispettando lo standard degli altri SIMT siciliani come da progetto regionale.

La ditta aggiudicataria dovrà pure fornire un gruppo di continuità.

La ditta aggiudicataria deve fornire materiali di controllo per i controlli interni di qualità.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire come back-up un sistema in manuale comprensivo di centrifuga, incubatore, nonché gli accessori a corredo (puntali, pipette, ecc…) per garantire una continuità nel lavoro.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire una consulenza adeguata in termini di supporto scientifico, nel caso di risultati dubbi, attraverso un centro di riferimento di importanza nazionale e/o internazionale testando il campione oggetto del dubbio.

La ditta affidataria inoltre, dovrà fornire:

- i controlli di qualità interna e l’iscrizione in abbonamento del Laboratorio ad un programma di VEQ per Immunoematologia, in particolare fenotipizzazione eritrocitaria, screening e identificazione anticorpi irregolari anti-eritrocitari, crossmatch, test diretto all’antiglobulina, per tutto il periodo della fornitura e che prevedano il confronto con un significativo numero di altre strutture che effettuano gli stessi test e che utilizzano gli stessi sistemi diagnostici o sistemi analoghi.;

- una frigoemoteca a cassetti per lo stoccaggio delle provette e delle sacche di sangue in osservazione, con capacità di almeno 280 litri, porta con serratura, campo di regolazione +2°C +10°C, registrazione della Temperatura e corredata di sistema di allarme con segnalazione acustica e visiva.

Test da effettuare sulla strumentazione in un anno sono i seguenti:

- Test compatiblità (Coombs IgG)				  1.000

- Test compatibilità (Coombs )					35.000

- Test compatibilità T.A.						35.000

- Test Gruppo + T & S (A,B,D,- Coombs, Coombs, Coombs)  	  6.000

- RAI (Coombs)					  	  	  3.500

- RAI (NaCl)						  	  	  2.500

- Test  Coombs Diretto				  	  	  1.500

- Test Coombs monospecifici(IgG,IgA,IgM,C3,C3d,Ctl)	    500

- Test IgG1-IgG3					     	              100

- Test anti Kidd (a)					     	   	    220

- Gruppo ABO neonati				  	   	  1.000

- Test per emorragia materno-fetale			     	    400

- Test Rh D parziali					     	              300

- Test anticorpi Sifilide				     	           1.000

- N° 13 confezioni pannelli a 3 cellule papainate e non

- N° 13 confezioni pannelli a 11 cellule papainate e non

- Confezioni di Diluenti e Soluzioni additive in quantità sufficiente ad eseguire i test richiesti

- Confezioni di soluzioni di lavaggio in quantità sufficiente per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature.

Importo a base d’asta triennale – Lotto n. 2 - Sistema per l'esecuzione delle prove di compatibilità ed esami vari di Immunoematologia Speciale con metodica di agglutinazione su colonna con apparecchio automatico, reattivi e materiali di consumo, gruppo di continuità per l’U.O. “Medicina Trasfusionale” P.O. Civico pari a Euro 750.000

Asta pubblica triennale per la fornitura

in noleggio di sistemi per immunoematologia

richiesti per  l’U.O. di Medicina Trasfusionale P.O. Civico e

per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina

ALLEGATO n.3

Lotto n.3 - Service per sistema con tecnica di agglutinazione su colonna in manuale per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base per l’U.O. Patologia Clinica e Microbiologia P.O. “G. Di Cristina”

Si richiede un sistema in manuale costituito da n° 1 centrifuga e n° 1 incubatore, 1 stazione di lavoro, nonché gli accessori a corredo (puntali, pipette automatiche, ecc…)

Test richiesti in manuale per anno:

- Emogruppo + fattore Rh			3.000

- Fenotipo Rh e Kell				  300

- Test di Coombs diretto			  700

- Test di Coombs Indiretto		  400

Importo a base d’asta triennale – Lotto n.3 - Service per sistema con tecnica di agglutinazione su colonna in manuale per i tests immunoematologici per la tipizzazione eritrocitaria di base per l’U.O. Patologia Clinica e Microbiologia P.O. “G. Di Cristina” pari a Euro 60.000

Asta pubblica triennale per la fornitura

in noleggio di sistemi per immunoematologia

richiesti per  l’U.O. di Medicina Trasfusionale P.O. Civico e

per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina

ALLEGATO N.4

Lotto n.4 - Antisieri Liquidi per tipizzazione eritrocitaria manuale

Si richiedono, per la tipizzazione eritrocitaria e i controlli di gruppo intralaboratorio di donatori e riceventi, per la tipizzazione eritrocitaria nei pazienti Talassemici e nei soggetti con anticorpi irregolari, in manuale, i seguenti antisieri liquidi aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Tutti i reagenti debbono essere marchiati CE

- Gli antisieri per il Controllo di gruppo ABO, A1, H, D, CDE, Fenotipo Rh, Rh control, devono essere utilizzabili per il controllo dei gruppi sanguigni in manuale su piastre in PST, a temperatura ambiente, in dotazione dell’U.O., senza manipolazione dei campioni.

- 1. ANTI A: anticorpi monoclonali di classe IgM in grado di reagire con i sottogruppi deboli

- reagente a basso contenuto proteico

- avidità: 3-4”

- sensibilità (titolo) 	contro emazie A1: minimo 1:2048

- contro emazie A2: minimo 1:1024

- specificità: 100%, nessuna falsa positività con i campioni poliagglutinabili con i sieri policlonali

- n. test/annui 43.000

- 2. ANTI B: anticorpi monoclonali di classe IgM in grado di reagire con i sottogruppi deboli

- reagente a basso contenuto proteico

- avidità: 3-4”

- sensibilità (titolo) 	contro emazie B:   minimo  1:256

- specificità: 100%,  assenza di reazioni con i “B” acquisiti

- n. test/annui 43.000

- 3. ANTI A,B: miscela di anticorpi monoclonali di classe IgM in grado di reagire con i sottogruppi deboli

- reagente a basso contenuto proteico

- avidità: 3-4”

- sensibilità (titolo) 	contro emazie A1: minimo 1:2048

- contro emazie A2: minimo 1:1024

contro emazie B:   minimo  1:2048

specificità: 100%, nessuna interferenza con i campioni poliagglutinabili

- n. test/annui 43.000

- 4. ANTI D: miscela di anticorpi monoclonali di classe IgG e IgM in grado di riconoscere epitopi differenti e di reagire con le varianti D deboli

- reagente a basso contenuto proteico

- avidità: 5”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 512

- specificità: 100%, contro emazie Rho

- n. test/annui 30.000

- 5. ANTI D: siero policlonale umano incompleto

- avidità: 7”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 64

- specificità: 100%, contro emazie Rho

- n. test/annui 4.000

## 6. LECTINA ANTI A1

- antisiero ottenuto da Dolichos Biflorus

- avidità: 15”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 8

- specificità: 100%

- n. test/annui 300

## 7. ANTI H monoclonale

- avidità: 10”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 32

- specificità: 100%

- n. test/annui 300

## 8. ANTI C monoclonale

- avidità: 30”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 256

- specificità: 100%

- n. test/annui 1.000

## 9. ANTI E monoclonale

- avidità: 30”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 1024

- specificità: 100%

- n. test/annui 1.000

## 10. ANTI c monoclonale

avidità: 30”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 2048

- specificità: 100%

- n. test/annui 1.000

## 11. ANTI e monoclonale

- avidità: 30”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 256

- specificità: 100%

- n. test/annui 1.000

## 12. ANTI CDE miscela di anticorpi

- avidità: 10”

- sensibilità (titolo) minimo 1: 2048

- specificità: 100%

- n. test/annui 13.000

- N. Test per anno

13. Siero di Coombs polivalente verde			10.000

14. Siero di Coombs IgG 				  1.000

15. Albumina bovina al 22%			  	  1.000

16. Rh control						30.000

17. LISS per TCI						10.000

18. ANTI Cw policlonale			   	     	     100

- 19. ANTI M policlonale			              	     100

- 20. ANTI N	 policlonale			                         100

21. ANTI S	 policlonale			                         100

22. ANTI s	policlonale			                         100

23. ANTI P1 policlonale                        	    	     100

24. ANTI K  monoclonale			                      1.000

25. ANTI k (cellano) policlonale			     100

26. Anti Le a	monoclonale			    	     100

27. Anti Le b	monoclonale			     	     100

28. Anti Fy a	policlonale			     	     100

29. Anti Fy b	policlonale			     	     100

30. Anti jk a	monoclonale			               100

31. Anti jk b	monoclonale			               100

32. Anti kp a	policlonale			    	     100

33. Anti Lu a	policlonale			     	     100

34. Anti Lu b	policlonale			     	     100

Ci si riserva di chiedere eventuale campionatura degli antisieri proposti per valutare e saggiare titolo, specificità e avidità.

La ditta dovrà indicare il costo per ml di siero nonché il numero di test per ogni confezione.

Il numero di test indicati si riferisce ad un consumo annuo presunto. Tali numeri sono pertanto suscettibili di variazioni in più o in meno in relazione all’incremento o riduzione del carico di lavoro richiesto all’U.O.

La fornitura dovrà consentire la presenza nell’U.O. di almeno un flacone a lunga scadenza per ciascun tipo di antisiero durante tutto l’anno.

Si deve prevedere inoltre la possibilità di acquisire più flaconi di uno specifico antisiero in relazione alla necessità di ricercare sangue compatibile per un paziente immunizzato.

La ditta, pena esclusione dalla gara, dovrà fornire tutte le schede tecniche del produttore ai fini della valutazione della conformità dei prodotti richiesti.

Tutti i reattivi richiesti saranno tenuti in prova per un periodo di 3 mesi per verificarne l’attendibilità e l’affidabilità.

Importo a base d’asta triennale – Lotto n.4 - Antisieri Liquidi per tipizzazione eritrocitaria manuale pari a Euro 150.000