LOTTO N. 3

SCHEDA TECNICA

Sistema di videoendoscopia pediatrico  digitale a codifica diretta per l’U.O. di I Pediatria composto da:

N.1

Videoprocessore  digitale  con modalita’  di visione di immagini endoscopiche , quali:

Visione ad alta definizione (standard internazionale HDTV 1080i);

Dotato delle seguenti funzioni:

Registrazione su memori card per l’acquisizione di immagini ad alta definizione, selezionate durante l’esame, per il trasferimento verso altri supporti

Zoom elettronico  a seconda del modello di endoscopio utilizzato

Autoshutter che consente il controllo automatico dell’esposizione delle immagini e della relativa luminosità

Completo di:

- Tastiera multifunzione dedicata

- Bottiglietta di lavaggio

- Cavo di collegamento  tra monitor e videoprocessore

N.1

Fonte di luce in grado di fornire adeguati parametri di illuminazione  per la osservazione endoscopica:

Lampada  primaria allo xenon da 300 watt  durata media 500 ore di vita in uso continuo , dotata di lampada di emergenza  che entri in funzione automaticamente in caso di guasto della lampada principale.

Pompa aria incorporata con regolazione. Sistema elettronico con servo diaframma  per la regolazione automatica dell’intensità di luce. Possibilità di transilluminazione.

N.1

Monitor  ad alta definizione  con grande schermo LCD 19”caratterizzato dalla possibilità di riprodurre immagini ad alta definizione, con una qualità di immagine stabile e priva di oscillazioni. Originaria risoluzione  di 1280x1024 che fornisca delle immagini chiare e facili da osservare. Funzione di enfatizzazione per aumentare le strutture nelle immagini.

N.1

Videogastroscopio  pediatrico a visione frontale 0°, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Campo di visione 120°;

Distanza  di osservazione ottimale la più vicina possibile dalla parete da osservare;

Angolazioni  superiori a 200° su, 90°giù;

Lunghezza operativa 1100 mm circa;

Canale bioptico da 2,0mm;

Completo di n.2 pinze bioptiche rotonde fenestrate;

N.1

Videogastroscopio con caratteristiche ottiche di alta definizione (standard internazionale HDTV1080i)  a visione frontale 0°, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Canale bioptico 2,8 mm;

Angolazioni del terminale distale 210° su , 90° giù, 100° dx e sx;

Campo visivo 140°;

Distanza di osservazione ottimale la più vicina possibile dalla parete da osservare;

Completo di n.1 pinza bioptica  a valve rotonde fenestrate  e n. 1 pinza bioptica rotante a valve rotonde fenestrate;

N.1

Videoduodenoscopio pediatrico per esame diagnostico e terapeutico delle vie biliari, con particolare CCD a codifica diretta dei colori che permetta di ottenere un’immagine endoscopica di alta risoluzione  e di elevata resa cromatica, avente le seguenti caratteristiche tecniche

Angolo di visione  100°

Lunghezza operativa non superiore a 1250 mm circa

Canale bioptico da 2,0 mm

N.1

Videocolonscopio pediatrico con caratteristiche ottiche di alta definizione   a visione frontale 0°, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Diametro canale bioptico 3,2 mm

Angolazioni del terminale distale 180° su e giù, 160°dx e sx

Angolo di visione 140°

Canale di lavaggio ausiliario

Completo di n.1 pinza bioptica con ago  e n. 2 anse per polipectomia ovale  da 50 mm con manico e cavo

N.1

Pompa peristaltica  per lavaggio forzato  della zona in osservazione  con flusso d’acqua mirato con comando a pedale.

N.1

Carrello per la sistemazione della strumentazione videoendoscopica  con trasformatore di isolamento montato su quattro ruote di cui due dotate di freno  con due ripiani intermedi completo di:

Supporto per snodato per due endoscopi

Supporto per tastiera a scorrimento frontale

Griglia Punteggi di Qualità ( 60 punti graduabili in funzione di 0,25 -0,50 – 0,75 – 1 )

| SISTEMA DI VIDEOENDOSCPIA PEDIATRICO DIGITALE A CODIFICA DIRETTA | Max punti |
| --- | --- |
| Videoprocessore con modalità di visione con elaborazione ottica con tecnica di filtraggio luce speciale | Max 2 punti |
| Videoprocessore con visione ad alta definizione con risoluzione raddoppiata rispetto allo standard tradizionale ( 1080 linee di risoluzione verticale anzicchè 576 linee) | Max 2 punti |
| Sub immagine live che consenta la visione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (videoregistratore ecografo ….etc) con possibilità di scambio, ingrandimento e posizione delle stesse | Max 2 punti |
| Doppia enfasi di struttura che consente di evidenziare ulteriori dettagli della parte osservata | Max 2 punti |
| Fonte di luce con doppia illuminazione (standard /luce filtrata) | Max 2 punti |
| Videoprocessore a fonte di luce separati | Max 2 punti |
| Monitor 19” LCD compatibile con formato HDTV | Max 4 punti |
| VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  |
| Diametro esterno tubo flessibile inferiore a 5,00 mm | Max 4 punti |
| Diametro esterno terminale distale non superiore a 5,00 mm | Max 4 punti |
| Modalità di illuminazione con luce filtrata | Max 2 punti |
| VIDEOGASTROSCOPIO |  |
| Modalità di illuminazione con luce filtrata | Max 2 punti |
| Distanza di osservazione ottimale la più vicina possibile alla parete da osservare | Max 2 punti |
| Angolazioni del terminale distale le più ampie possibili | Max 3 punti |
| Diametro del tubo flessibile più sottile possibile | Max 5 punti |
| VIDEODUODENOSCOPIO PEDIATRICO |  |
| Diametro esterno del tubo il più sottile possibile | Max 4 punti |
| Diametro esterno del terminale distale il più sottile possibile | Max 3 punti |
| Direzione di visione retro la più ampia possibile | Max 4 punti |
| VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO |  |
| Modalità di illuminazione con luce filtrata | Max 2 punti |
| Regolatore rigidità della sonda | Max 2 punti |
| Diametro tubo flessibile il più sottile possibile | Max 3 punti |
| POMPA PERISTALSTICA |  |
| Pompa di lavaggio comandabile dall’endoscopio | Max 2 punti |
| CARRELLO |  |
| Supporto per monitor LCD regolabile in altezza e con movimenti laterali | Max 2 punti |
| ASSISTENZA TECNICA |  |
| Garanzia superiore a 24 mesi | Max 2 punti |