LOTTO N. 16

SCHEDA TECNICA

N. 1 SISTEMA CROMATOGRAFICO HPLC DA DESTINARE ALL’U.O. DI MALATTIE METABOLICHE

Il sistema di cromatografia liquida richiesto deve essere estremamente flessibile:

- deve poter lavorare con colonne sub-2 micron ad alta efficienza di tempo e risoluzione nonchè con colonne standard con particelle sino a 7 micron, con flussi sino a 5 ml/min;

- deve poter lavorare in ultra-fast LC ad alta risoluzione con colonne di vario diametro interno

- e, nelle applicazioni HPLC standard, si devono potere impiegare colonne standard sino a 30 cm di lunghezza.

Il sistema deve essere composto da moduli individuali e specificatamente deve comprendere:

- Modulo di pompaggio a gradiente binario ad alta pressione.

- Degasatore a permeazione sotto vuoto.

- Modulo di termostatazione colonne ad effetto Peltier.

- Autocampionatore.

- Diode Array Detector  (DAD)

- Detector spettrofluorimetrico

- Software per la gestione totale del sistema e l’acquisizione dei dati, operante in ambiente Windows XP Professional, con  PC e stampante laser.

- Colonne analitiche

Caratteristiche tecniche minime dei moduli:

- pompa a gradiente binario ad alta pressione dalle seguenti caratteristiche costruttive:

-	pompa a doppia testata a due pistoni reciprocanti e damper a basso volume;

  - intervallo di flussi selezionabile da 0.001 a 5 ml/min con incrementi di 0.001 ml

  - pressione max 400-600 bar a 5 ml/min, con protezione per sovrapressione

  - miscelazione ad alta pressione con volume morto compreso fra 120 e 800l

  - precisione del flusso < 0.07% RSD

  - elevata precisione della composizione del gradiente

  - elevata accuratezza della composizione del gradiente

  - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita, e diagnostiche automatiche con possibilità di impostare e monitorare i vari parametri operativi e la durata delle parti soggette a consumo (avviso di manutenzione preventiva) tipo numero di cicli di pompaggio, volumi erogati, grado di usura delle guarnizioni, etc.

- degasatore a permeazione sottovuoto dalle seguenti caratteristiche:

  - possibilità di gestire contemporaneamente fino a 4 solventi

  - volume morto per canale non superiore a 1 ml

- modulo di termostatazione ad effetto Peltier dalle seguenti caratteristiche:

  - deve poter contenere almeno tre colonne da 30 cm

  - intervallo di temperatura sino ad almeno 80°C, ad intervalli di 0.1°C.

  - Stabilità della temperatura non inferiore a  +/- 0.1 °C

  - Possibilità di alloggiamento di elettrovalvole per la selezione colonna, comandate automaticamente via sofware.

  - Possibilità di pre-termostatatazione della fase mobile prima del suo ingresso in colonna

  - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita, e diagnostiche automatiche con possibilità di impostare e monitorare i vari parametri operativi e la durata delle parti soggette a consumo (avviso di manutenzione preventiva)

- autocampionatore a 100 posizioni a loop variabile dalle seguenti caratteristiche:

  - loop di iniezione a capacità variabile, selezionabile via software, compresa almeno tra fra 0.1 e 100 l

  - elevata precisione di iniezione

  - deve alloggiare contemporaneamente vials da 2 e 6 ml

  - deve poter effettuare trattamento del campione pre-colonna (es. derivatizzazioni,  diluizioni, aggiunta di standard, ecc.)

  - profondità dell’introduzione dell’ago, velocità di aspirazione/iniezione, viscosità del campione devono essere selezionabili automaticamente da software

  - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita, e diagnostiche automatiche con possibilità di impostare e monitorare i vari parametri operativi e la durata delle parti soggette a consumo (avviso di manutenzione preventiva)  quali , a titolo di esempio, il numero di iniezioni

- detector  diode array dalle seguenti caratteristiche:

  - Intervallo spettrale compreso fra 190 e 850 nm

  - Risoluzione migliore di 1 nm

  - Lampade al tungesteno e deuterio (o equivalenti)

  - Rumore di fondo migliore di 0.8 x 10-5 AU

  - Deriva 0,9 x 10-3 AU/h a 254 nm

  - Rivelatore a matrice di diodi di almeno 512 elementi

  - Velocità di acquisizione di almeno 20 Hz.

  - Acquisizione simultanea di più segnali cromatografici

  - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita, e diagnostiche automatiche con possibilità di impostare e monitorare i vari parametri operativi e la durata delle parti soggette a consumo (avviso di manutenzione preventiva) tipo verifica delle durata delle lampade, controllo della lunghezza d’onda, controllo della pulizia della cella di flusso, etc.

- detector spettrofluorimetrico ad elevata sensibilità

  - intervallo spettrale da 200 a 700 nm in eccitazione e da 280 a 900 in emissione

  - doppio reticolo, di eccitazione e di emissione

  - possibilià di registrare spettri di eccitazione o di emissione  e cromatogrammi a diverse lunghezze d’onda durante la stessa corsa cromatografica

  - sorgente a lampada pulsata allo xeno, a lunga durata

  - accuratezza della lunghezza d’onda migliore di 3 nm

  - riproducibilità della lunghezza d’onda migliore di 0.2 nm

  - cella a flusso in quarzo UV, di tipo standard del volume di 8-10 µl

  - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita, e diagnostiche automatiche con possibilità di impostare e monitorare la durata delle parti soggette a consumo

- software di gestione operante in ambiente windows XP professional e PC, dalle seguenti caratteristiche

  - Software in grado di controllare  tutti i componenti del sistema e di gestire tutti i segnali analitici dei due sistemi di rivelazione.

  - Conferma automatica o interattiva della purezza del picco;

  - GLP: il software di gestione deve includere funzioni per la tracciabilità e verifica delle prestazioni strumentali e dei dati elaborati, contenenti metodologie di validazione in accordo alle recenti normative nazionali ed internazionali es. ISO9001, FDA

  - Bollettini standard e personalizzati contenenti informazioni specifiche per GLP (Good Laboratory Practice)

  - Nel software di gestione deve essere inclusa una sezione di diagnostica e manutenzione, guidata con supporto multimediale. Deve  permettere oltre alla tracciabilità del numero di serie dei moduli nel data file di analisi, delle revisioni firmware dei moduli,  del numero di iniezioni, del tempo di accensione delle lampade, anche la diagnostica estesa con traccia dei malfunzionamenti e manutenzioni proposte con inclusi i test di verifica, il tutto in modo interattivo e secondo normative GLP.

La comunicazione con il sistema HPLC deve avvenire attraverso interfaccia LAN con comunicazione bidirezionale, e permettere la connessione in rete direttamente della strumentazione analitica con possibilità di controllo remoto senza limiti di distanza tra HPLC e Personal Computer.

Requisiti minimi del PC:

Processore Pentium dual core da 1,8 Ghz, Ram da 512 MB con  160 GB di disco fisso, sistema operativo Windows XP SP2, scheda audio, scheda di rete, masterizzatore, monitor LCD da 19”, stampante laser.

Deve essere possibile il controllo del sistema (anche a prescindere dal PC+software) tramite la tastiera dei vari moduli dell’HPLC o mediante unico dispositivo a tastiera, con display, in grado di gestire tutti i moduli strumentali del sistema HPLC, di acquisire i dati e di visualizzare i cromatogrammi.

- Colonna analitica di tipo standard C18, da 30 cm + colonna analitica ad alta risoluzione con particelle inferiori ai 2 micron.

Adeguato corso di addestramento

| griglia valutazione punteggi di qualità cromatografo HPLC totale punti 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente del sistema | Criteri di valutazione Qualità | Punteggi parziali | Max punteggio |
| Pompa a gradiente |  |  | 7 |
|  | Stroke volume (volume di ogni corsa del pistone) regolabile nell'intervallo tra 20 e 100 uL, per l'ottimizzazione del movimento dei pistoni in funzione del flusso di fase mobile impostato | 4 |  |
|  | Indice di compressibilità solvente selezionabile | 1 |  |
|  | Accuratezza della composizione del gradiente di 0,5% | 0,5 |  |
|  | Accuratezza della composizione del gradiente di 0,35 % | 1 |  |
|  | Precisione della composizione del gradiente di 0,3% | 0,5 |  |
|  | Precisione della composizione del gradiente di 0,15% | 1 |  |
| Forno di termostataz. colonne | Riconoscimento della colonna installata e registrazione di tutti i parametri funzionali e operativi della colonna (numero di iniezioni e altro) | 4 | 17 |
|  | Temperatura 81-90°C | 3 |  |
|  | Temperatura 91-100°C | 5 |  |
|  | Temperatura sino a 10°C sotto la temperatura ambiente | 1 |  |
|  | Stabilità della temperatura non inferiore a +/- 0.05 °C | 3 |  |
|  | Compartimento colonne in grado di raffreddare il solvente all'uscita della colonna | 4 |  |
| Diode Array Detector | Frequenza di acquisizione tra 20 e 40 Hz | 2 | 24 |
|  | Frequenza di acquisizione tra 41 e 50 Hz | 4 |  |
|  | Frequenza di acquisizione tra 51 e 70 Hz | 5 |  |
|  | Frequenza di acquisizione sino a 80 Hz | 7 |  |
|  | Fenditura ad apertura variabile compresa fra 1 e almeno 16 nm, selezionabile in modo automatico via software | 4 |  |
|  | Velocità di scansione variabile | 1 |  |
|  | Range spettrale sino a 950 nm con banda passante (numero di diodi) variabile | 1 |  |
|  | Rivelatore a matrice di diodi di 1024 elementi | 6 |  |
|  | Presenza del filtro all'Ossido di Olmio, integrato nel banco ottico , e gestibile via software, in grado di effettuare la verifica automatica della lunghezza d'onda | 4 |  |
| Detector spettrofluorim. |  |  | 4 |
|  | Analisi tipo 3D degli spettri | 1 |  |
|  | Acquisizione senza stop flow | 2 |  |
|  | Deve essere possibile utilizzare il detector come fluorimetro da banco | 1 |  |
| Autocampionatore | Sistema di autocampionamento up-gradabile con termostatazione ad effetto Peltier | 1 | 8 |
|  | Volume dell'autocampionatore estendibile sino a 2500 uL, mediante successivi up-grade hardware | 1 |  |
|  | Volume dell'autocampionatore estendibile sino a 5000 uL, mediante successivi up-grade hardware | 3 |  |
|  | Iniettore in grado di lavorare a condizioni estreme di pH (0-12,5) per tutti quei metodi analitici che presuppongano l’impiego di reagenti fortemente acidi | 1 |  |
|  | Precisione iniezione sino a 0,5% RSD | 1 |  |
|  | Precisione iniezione sino a 0,25% RSD | 2 |  |
|  | Effetto memoria inferiore allo 0.05% RSD | 1 |  |
| Garanzia oltre 24 mesi |  | 2 |  |
|  |  | Punteggio TOTALE | 60 |