LOTTO N. 38

SCHEDA TECNICA

N. 1 VENTILARE RIANIMAZIONE PORTATILE DA DESTIANRE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. G. DI CRISTINA

Ventilatore polmonare compatto per emergenza e per il trasporto intra ed extraospedaliero dei pazienti pediatrici ,adulti e neonatali, utilizzabile in modalità invasiva e non invasiva.

Il ventilatore deve avere le seguenti caratteristiche tecniche operative:

Sistema compatto di peso contenuto dotato di schermo LCD con impostazione diretta del volume corrente, frequenza respiratoria, limite di pressione massima e regolazione FiO2 attraverso manopole dedicate.

Dotato dispositivo per il ciclaggio a tempo, a volume costante e pressione controllata, con sistema pneumatico tipo venturi per una immediata disponibilità di flusso per la ventilazione del paziente con le principale tecniche spontanee e controllate, volumetriche e pressumetriche (IPPV, IPPV assistita, SIMV, SMV/ASB (PSV), BIPAP, NIPAP/ASB; CAPAP; CAPAP/ASB (PSV).

Possibilità di alimentazione ad aria compressa centralizzata o in bombola (funzionamento solo in aria), o con bombala di O2.

Dotato di un sistema di allarmi e/o monitoraggio di :

- volume tidal;

- volume minimo

- frequenza respiratoria

- apnea

- pressioni max e min

- carica batteria

- allarmi

Dotato di sistema di alimentazione a rete a batteria interna con autonomia di circa 4 ore ricaricabile attraverso l’alimentazione di rete (220V) e l’alimentazione esterna in corrente continua (12-24 V).

Dotato di Cavo di alimentazione per ambulanza e/o aereo e/o elicottero e di tutti gli accessori necessari per un corretto funzionamento compresa borsa da trasporto, con fissaggio al sistema di trasporto (barella, ambulanza, aereo) e che permetta di alloggiare gli accessori del Vm necessari durante il trasporto.

Certificato per il trasporto in ambulanza e in volo aereo o in elicottero.

Verificare le misure a seguito opportuno sopralluogo.