LOTTO N. 5

SCHEDA TECNICA

SISTEMA ENDOCASPSULA DA DESTINARE ALL’U.O. DI I PEDIATRIA

N.1

Sistema EndoCapsule atto alla diagnosi endoscopica del tratto gastroenterico basato sull’utilizzo di un dispositivo automatico di rilevamento immagini che, similmente ad una capsula di farmaci, viene ingerito dal paziente sottoposto ad esame.

Le immagini così rilevate devono essere  trasmesse ad un sistema di antenne riceventi, posizionate sul torace e l’addome del paziente.

I segnali rilevati devono essere trasferiti all’unità di registrazione portatile, vincolata al paziente in esame tramite supporto a cintura e spalliera.

Durante la fase di ingestione del dispositivo, ovvero in qualsiasi fase dell’esame, si deve poter osservare in tempo reale la trasmissione delle immagini ed il corretto funzionamento del dispositivo.

Al termine dell’esame, dopo circa 8 ore, il sistema di registrazione rimosso dal paziente ed i dati memorizzati devono poter essere  trasferiti alla piattaforma di acquisizione ed analisi. Entro tale sistema i dati devono essere memorizzati su doppia memoria di massa che replica automaticamente i dati, e li rende disponibili per analisi, refertazione e memorizzazione su altri supporti, quali CD-rom, DVD, memoria USB.

Il sistema ENDOCAPSULE deve avere le seguenti caratteristiche:

- CCD inserito nel dispositivo in grado di rilevare  immagini ad elevata qualità opto-elettronica o in alternativa elemento sensibile CMOS ad alta sensibilità e basso consumo.

- Computer di acquisizione ed analisi dei dati.

IL SOFTWARE PER ENDOCAPSULE DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Visione sequenziale o frammentata delle immagini;

Determinazione del luogo di acquisizione immagini memorizzate.

Aggiornamento sistema software senza costi aggiuntivi.

Durante la visione, e per una più agevole ricerca, deve essere possibile la visione ad un numero variabile di immagini al secondo.

Il sistema di analisi deve consentire una rapida preselezione, tra la sequenza di immagini dell’esame, delle immagini più significative ai fini della refertazione. Da tale preselezione devono poi essere selezionate, in parte o tutte, le immagini destinate al referto finale.

Il sistema deve essere completo di:

n. 1 Piattaforma PC completo di software di sistema, unità di memoria esterna USB, tastiera ,mouse,Cd software light

n. 1 Unità di registrazione, visore in tempo reale,cavi, set antenne riceventi, porta unità registrazione per pazienti, caricatore per batterie ricaricabili

n. 1 Monitor 15” LCD

n. 1 Stampante a colori

n. 10 Endocapsule

Si precisa che il sistema dovrà necessariamente essere di ultima generazione non rigenerato.

GRIGLIA VALUTAZIONE QUALITA’ PUNTI DISPONIBILI 60 ( I PUNTI SONO FRAZIONABILI 0,25 – 0,50, - 0,75 , 1).

| SISTEMA ENDOCAPSULE |  |
| --- | --- |
| Campo focale compreso da 0 a 20 mm, angolo di visione più esteso possibile da permettere un’ampia osservazione del tratto enterico percorso con dettagli definiti e contrastati | Max 1 punto |
| Acquisizione immagini della maggiore qualità possibile ed elevata sensibilità | Max 4 punti |
| Dispositivo che permette di ottenere immagini sempre correttamente esposte e senza visioni sopra e sotto esposte | Max 4 punti |
| Velocità standard di 2 immagini a secondo, per un periodo di otto ore per garantire un’adeguata sequenza d’immagini, atte ad essere analizzate successivamente, o visionate in tempo reale | Max 1 punto |
| Video capsula prodotta con materiali biocompatibili, che non rilasciano particolari sostanze nocive nel paziente, anche quando sottoposta all’azione dei succhi gastrici, radio opaca | Max 4 punti |
| Osservazione in tempo reale del funzionamento della video capsula, dalla sua attivazione, ed in qualsiasi momento dell’esame. | Max 5 punto |
| Computer di acquisizione immagini ed analisi dei dati dotato di un processore di tipo Pentium 4, 512 MB di ram | Max 1 punti |
| Sistema di protezione dati in caso di malfunzionamento senza perdita degli stessi | Max 4 punti |
| Supporti di memoria: DVD, CD - ROM | Max 4 punti |
| Stampante in grado di stampare immagini su carta e con qualità fotografica riconosciuta dal sistema operativo senza possibilità di variare i parametri di impostazione. | Max 2 punto |
| Sistema di scambio dati, dall’unità di registrazione al ricevitore del computer deve consentire un tempo di scaricamento dei dati acquisiti nelle 8 ore di esame, non superiore ai 20 minuti. | Max 4 punti |
| Sistema in grado di gestire ovvero inizializzare riconoscere e scaricare i dati da un minimo di 2 unità di registrazione dati. | Max 1 punto |
| Tempo medio per la visione dei dati di ogni singolo esame pari a circa 45 ‘ circa. | Max 2 punti |
| Protocollo di comunicazione dei dati in grado di consentire un tempo di scaricamento dei dati in ogni caso non superiore ai 50 minuti. | Max 2 punti |
| Il software installato nel PC non deve permetter l’inserimento di qualsiasi altra applicazione. Inoltre l’accesso alle funzioni potrà essere consentito solo al personale autorizzato e tramite accessi di sicurezza. | Max 1 punto |
| Durante la visione il software di ricerca tra le immagini acquisite deve potere effettuare una ricerca rapida ed automatica evidenziando le immagini in cui sia presente una dominanza di colore rosso. | Max 3 punti |
| Durante la visione il software di ricerca tra le immagini acquisite deve poter effettuare una ricerca rapida ed automatica tramite sistemi di filtraggio multiplo stts slls rilevazione di variazioni nel colore della mucosa. | Max 2 punti |
| Durante la visione deve essere attivabile una funzione di accelerazione automatica della sequenza in presenza di immagini simili tra loro. | Max 2 punti |
| Durante la visione deve essere possibile l’ingrandimento elettronico delle immagini acquisite fino ad un fattore massimo di ingrandimento idoneo ad una visione di qualità dei dettagli. | Max 2 punti |
| Durante la visione deve poter essere attivata la funzione di enfasi strutturale che permetta lo studio dei dettagli della parete osservata | Max 2 punti |
| Visione sequenziale o frammentata di 2 o 4 immagini per volta | Max 1 punto |
| Visione di un numero variabile di immagini al secondo compreso tra 1 e 40 | Max 1 punto |
| Determinazione del luogo di acquisizione di qualsiasi immagine memorizzata , sia in termini spaziali (vicinanza della capsula in relazione all’antenna che la ha rilevata) e temporale (ora assoluta ed orario progressivo dall’inizio esame | Max 2 punti |
| Vari formati di memorizzazione immagini sia in modalità ad immagine fissa (BITMAP, JPEG, TIFF, PNG) o immagini video (WMV ) Windows Media Video | Max 1 punto |
| Attivazione delle modalità linguistiche europee e dizionario termini di refertazione anche personalizzabile | Max 1 punto |
| Rapida preselezione tra la sequenza di immagini dell’esame delle immagini più significative ai fini della refertazione. Da tale preselezione devono poi essere selezionate in parte o tutte le immagini destinate al referto finale. | Max 1 punto |
| I dati paziente, la loro elaborazione ed il referto devono poter essere resi disponibili per consultazione anche su internet tramite protocollo HTML | Max 2 punti |
| TOTALE PUNTI | 60 |