LOTTO N. 44

SCHEDA TECNICA

N. 1 MONITOR DEFIBRILLATORE PEDIATRICO SEMIAUTOMATICO DA TRASPORTO DA DESTINARE ALL’U.O. DI VI PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Defibrillatore semiautomatico portatile a onda bifasica con scarica a 150 J circa;

Compensazione automatica di impedenza;

Analisi in continuo (anche durante la carica);

Monitor Ecg;

Modalità di funzionamento manuale;

Peso di circa 2 Kg (batteria inclusa);

Indicazioni di funzionamento visive ed acustiche con messaggi vocali in lingua italiana;

Monitor incorporato elettrocardiografico retroilluminato ad alta risoluzione;

Controllo automatico periodico dei circuiti elettronici della forma d’onda e della carica della batteria;

Funzionamento con batteria senza manutenzione monouso al litio ad alta energia con capacità di 300 scariche o 5 ore di funzionamento continuo  e con batteria ricaricabile;

Memorizzazione ECG dati evento e supporti sonori tramite scheda PCMCIA o altri sistemi di memoria estraibili;

Il defibrillatore deve potere utilizzare elettrodi adulti pediatrici in modalità semiautomatica;

Adatto ad essere utilizzato dall’età pediatrica di 1 anno  fino alla pubertà;

Borsa per il trasporto;

Modulo ECG per rilevazione tramite elettrodi da monitoraggio e  traccia elettrocardiografia senza utilizzare gli elettrodi da defibrillazione;

Il  defibrillatore deve possedere un simulatore (DAE) per i corsi PBLS per formare il proprio personale integrato o in alternativa per può essere fornito un sistema non integrato con cui raggiungere lo stesso fine.

Completo di coppie di placche adulto e due coppie di placche bambino.