LOTTO N. 33

SCHEDA TECNICA

N. 1  ECOCOLORDOPPLER PORTATILE MULTIDISCIPLINARE DA DESTINARE ALL’U.O. DI IV PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

- Piattaforma ecografica multidisciplinare, estremamente compatto e di facile trasporto per utilizzo anche al posto letto paziente,

- Algorimetro adattivo per ottimizzare immagine bidimensionale, specificare il tipo di tecnologia utilizzata.

- Monitor a colori LCD non inferiore a 15’’ ad altissima definizione integrato e a scomparsa.

- Possibilità di implementazioni future con sonde Convex, Micro Convex, Lineari, Phased array elettronico, Endocavitarie, trans esofagee, laparoscopiche.

- Modi lavoro possibili: B mode, Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler Direzionale, M mode, Doppler pulsato, Doppler continuo, Seconda Armonica Tissutale con multifrequenza, Triplex Mode in tempo reale,

- Pan Zoom in lettura e in scrittura, in tempo reale, con fattori di ingrandimento multipli

- Ricostruzione panoramica dell’immagine possibile con tutte le sonde

- Doppia immagine sul monitor con tutti i trasduttori collegati

- Doppio connettore integrato con l’ecografo per la connessione contemporanea di 2 trasduttori

- Frame rate superiori a 120 frames/sec

- PRF minima del color Doppler e Power Doppler non superiore a 350 Hz, per la massima sensibilità ai flussi lenti ed ai vasi di piccolo calibro

- Completo di tutto il software di ultima release per ottenere tutte le misurazioni necessarie:distanze, aree, circonferenze, volumi mono e biplani, rapporti tra distanze, nonché di software di calcolo per gli esami vascolari esami internistici e cardiologici, pediatrici, displasia dell’anca

- Archivio digitale completo di Hard Disk di oltre 40Gb, Masterizzatore CD e presa USB per supportare archivio immagini su pen drive e collegamento diretto a stampante da pc.

- Angoli di scansione: da 30° a 200°

- M mode omnidirezionale, con la possibilità di avere sino a due tracce orientabili su tutti i 360° dello schermo.

- Modulo per doppler tissutale DTI con modalità di funzionamento PW e CFM.

- Applicazione cardio pediatrica

- Possibilità di implementazione futura di modulo per analisi Strai rate non angolo dipendente

- Formato di rappresentazione: Dual Quad

- TGC regolabile con almeno 7 cursori a slitta

- Archivio in tempo reale di clip consecutivi illimitati

Composizione richiesta

- Sonda Lineare a matrice multifrequenza e larga banda per esami superficiali 6-13 MHZ

- Sonda Micro Convex multifrequenza e larga banda 3-9 MHz per applicazioni addominali pediatriche e trans fontanellari;

- Phased array multifrequenza e larga banda da 4 a 9 MHz per applicazioni cardiologiche pediatriche e trans fontanellari;

- Connettività DICOM3 Store- Worklist- Media

- Software da installare su computer per la gestione, revisione, archiviazione, refertazione, di immagine e video –clip con la stessa interfaccia utente dell’ecografo e con la possibilità di eseguire le misurazioni.

- Stampante B/N stampante laser a colori.