LOTTO N. 9

Scheda tecnica

Frigorifero da laboratorio a -20° da destinare all’U.O. di Patologia Clinica del P.O. G. Di Cristina

Armadio  frigorifero con capacità non inferiore a 700 litri, dotato di ripiani metallici regolabili in altezza, piedini regolabili e ruote. Con controllo elettronico della temperatura ed allarme acustico, serratura a chiave, refrigerazione ventilata. Pareti di isolamento non inferiori a 7cm. Scheda elettronica con doppia sonda,una per il controllo della temperatura una per il controllo degli allarmi, Temperatura di esercizio -20°. Silenziosità non superiore a 45db. Predisposizione per il controllo della temperatura tramite sistemi wireless.

Sistema di monitoraggio:

Sistema di monitoraggio in grado di registrare  in tempo reale 4 Frigoriferi.

Il sistema deve comprendere le quattro sonde necessarie  per il rilevamento  delle temperature,il modulo trasmettitore,il modulo ricevitore in grado di ricevere e trasmettere in tempo reale o ad intervalli programmabili tutti i dati provenienti dalle apparecchiature rilevate. Il sistema deve comprendere il software in grado di contenere e gestire i dati, deve potere gestire gli allarmi preventivamente prefissati in fase di programmazione,deve trasmetterli in tempo reale agli indirizzi programmati.

Il sistema deve funzionare attraverso sistema wireless senza cablaggio di fili elettrici.

Si precisa che il sistema deve essere implementabile per poterlo collegare in futuro con altre apparecchiature senza la necessità di acquistare un altro sistema,ma solamente le sonde di rilevamento.

Il sistema non deve controllare solo la gestione degli allarmi tradizionali ( p.e. misure fuori soglia o allarmi di sistema), ma deve esercitare il controllo di buon funzionamento PC e del software del sistema. In caso di guasto o blocco del software, un allarme (contatto relè NC) deve essere immediatamente attivato e deve essere inviato a distanza per un intervento di emergenza.