LOTTO N. 15

SCHEDA TECNICA

N. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE N. 1 ALL’U.O. MALATTIE INFETTIVE, N. 1 ALL’U.O. DI NEFROLOGIA ED N. 1 ALL’U.O. DI ONCOLOGIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Leggero e compatto, di peso non superiore a 6 Kg;

Possibilità di defibrillare in modalità manuale con livelli di energia da 2 fino ad almeno 360 Joule bifasici.

Capacità di ricarica da 0 a 200 J in meno di 5 secondi.

Possibilità di defibrillare in modalità semiautomatica.

Dotato di monitor a colori con possibilità di visualizzare due tracce contemporaneamente (ECG e SPO2).

Dotato di piastre rigide per pazienti adulti, per pazienti pediatrici e neonatali integrate al defibrillatore.

Possibilità di funzionamento tramite rete fissa e tramite batteria interna ricaricabile che permetta di erogare almeno 90 scariche alla massima energia.

Dotato di carica batterie integrato nel defibrillatore.

Dotato di cavo ECG a tre fili per la visualizzazione delle derivazioni I, II, e III con possibilità di utilizzo di un cavo a 5 fili per la visualizzazione delle derivazioni I, II, III, AVL, AVR, AVF, VI, V2, V3, V4, V5, V6.

Placche monouso pregellate utilizzabili sia per la defibrillazione manuale e semiautomatica che per la stimolazione transtoracica.

Dotato di stimolatore transtoracico integrato con corrente di stimolazione selezionabile tra 0 e 200mA.

Dotato di stampante termica da 50 mm.

.