LOTTO N. 31

SCHEDA TECNICA

N. 2 SATURIMETRI DA DESTIONARE ALL’U.O. DI III PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Saturimetri palmari per il monitoraggio in continuo o “a spot”, della saturazione d’ossigeno (Spo2) e della frequenza del polso con la tecnologia che permette il funzionamento anche durante il movimento o la bassa per fusione (clinicamente approvato), con le seguenti caratteristiche:

- di basso peso, compatto; dotato di guscio di protezione in gomma (antiurto);

- adatto per i pazienti adulti, pediatrici e neonatali;

- dotato di algoritmi che permettono rapido inizio di monitoraggio e rapido riconoscimento del distacco del sensore;

- dotato di display a Led,  che permetta una buona visibilità anche in ambienti poco illuminati;

- completo di allarmi acustici e visivi per alta/bassa saturazione (Spo2) e alta/bassa frequenza del polso (personalizzabili dall’operatore);

- dotato di allarme sonoro per scollegamento sensore e batteria scarica;

- volume degli allarmi regolabile;

- indicatore acustico in sincronia con polso;

- tempo di campionatura regolabile dall’operatore da 2 a 16 secondi (selezionabili tra 7 diversi intervalli: 2,4,8,10,12, 14 o 16 secondi);

- trend dati fino a 72 ore (con la risoluzione fino a 2 secondi) e la possibilità di scarico dati al PC;

- autonomia di funzionamento, minimo 36 ore;

- indice di per fusione