Lotto n. 1

Scheda tecnica

N. 1 Ecocardiografo portatile da destinare al servizio di Cardiologia del P.O. G. Di Cristina

- Ecocolordoppler ad elevate prestazioni di ultimissima generazione e di immissione sul mercato non antecedente ai 4 anni e ultima release software non antecedente al 2007.

- Ultrasound beamformer totalmente digitale a larga banda d’ultima generazione con gestione di sonde esclusiovamente di tipo elettronico.

- Gestione frequenze di lavoro con tecnologia larga banda in grado di sfruttare contemporaneamente tutte le frequenze disponibili sul trasduttore con più passi di regolazione.

- Elevato frame rate in tutte le scanzioni (non solo in TDI) possibilmente anche oltre 500 fps.

- Elevato range dinamico non inferiore a 170 dB interamente utilizzati.

- Focalizzazione avanzata mediante selezione fine della regione d’interesse dove il sistema computa automaticamente i parametri di messa a fuoco per una migliore e uniforme rappresentazione del tessuto.

- Sistema tecnologico adattativi di elaborazione dell’immagine per l’aumento della risoluzione di contrasto, con elevatissima matrice di calcolo.

- Elevato frame rate d’acquisizione B-mode.

- Banda di frequenza gestita dal beamformer da 1 a 15 MHz.

- Armonica tissutale con tecnologia di rilevazione più avanzata possibile, e almeno 5 passi di regolazione per “Habitus Corporeo Paziente”).

- Color doppler, Power Doppie ad altissima sensibilità di rilevazione, con tecnologia di rilevazione in larga banda di frequenza a gestione intelligente, per una risoluzione sia temporale sia spaziale .

- Regolazione rapida con comando a tasto singolo del più elevato numero di parametri quali gain, focalizzazione impedenza acustica ecc…..

- Analisi spettrale Doppler con tecnologia di rilevazione intelligente per la scelta delle frequenze di lavoro.

- Gestione dei seguenti modi di lavoro: B-mode, M- mode, Color Doppler, Power Doppler, Doppler pulsato, Doppler pilsato H-PRF, Doppler continuo.

- Tissue Doppler Imaging a colori con calcoli completi e personalizzati con software integrato al sistema per la valutazione negli studi di risincronia e vitalità.

- Zoom ad alta definizione e alto fattore d’ingrandimento attivo sia sull’immagine in tempo reale, sia sull’immagine appena congelata, sia sull’immagine proveniente dal cine memory.

- Zoom acustico ad altissima risoluzione e alto fattore d’ingrandimento, con regione d’interesse selezionabile a piacere e aumento sia del frame –rate di acquisizione sia delle informazioni acquisite.

- Triplex mode (B-mode, Color Doppler o Power Angio e Doppler pulsato in simultanea ed in tempo reale).

- Capacità di gestione della immagine anche in tempo reale e simultanee tra di loro.

- Archivio dati pazienti e immagini sia statiche sia di filmati, completo sia DICOM  standard 3 che windows compatibile (avi, jpeg).

- Monitor diagnostico ad alta definizione superiore a 15” con tecnologia LCD.

- Dotato di trasduttori elettronici phased array con elevato numero di elementi per imaging multiplanare in tempo reale per analisi stress, 2D, Color flow oscillante; imagin armonico e rappresentazione in zoom acustico.

- Sistema di trasmissione DICOM attivo e funzionante.

- Caratteristiche di ergonomia tali da renderlo idoneo all’uso in sala operatoria: tastiera e monitor separati con movimenti indipendenti dal corpo macchina, monitor LCD.

Il sistema inoltre deve essere dotato dei seguenti trasduttori:

- Sonda settoriale phased array con ampia banda di frequenza da 1 a 5 MHz per applicazioni cardiologiche, pediatriche, TDI, riserva Coronaria vascolare-transcranico.

- Sonda transesofagea pediatrica

- Sonda settoriale phased array con ampia banda di frequenza da 12 a 4 MHz per applicazioni cardiologiche pediatriche e neonatali TDI.

- Sonda convex vascolare phased array per eco vascolare.

- Penna per CW doppler cieco.