LOTTO N. 10

SCHEDA TECNICA

CAPPA CHIMICA DA DESTINARE ALL’U.O. DI PATOLOGIA CLINICA

CAPPA CHIMICA AD ESTRAZIONE TOTALE

DIMENSIONI DI INGOMBRO MM 1500

La cappa deve essere certificata secondo le attuali normative europee EN 14175 parte 1, 2, 3 e parte 6; Le certificazioni devono essere allegate alla documentazione tecnica di gara.

Caratteristiche Minime

- Struttura autoportante in acciaio verniciato con profili esenti da spigoli vivi.

- Spalle laterali in vetro di sicurezza con spessore minimo di mm 6 (3+3 stratificato) o in alternativa in acciaio o materiale similare.

- Piano di lavoro in acciaio porcellanato e vetrificato o  in alternativa in gres monolitico da 150 con bordi perimetrali di contenimento, completamente svincolato dalla struttura della cappa.

.

- Apertura frontale con telaio a vetri a scorrimento verticale; vetri di sicurezza scorrevoli orizzontalmente per accesso al vano cappa anche a saliscendi chiuso.

- Aspirazione interna con doppio schienale conformato in modo tale da aspirare uniformemente (in più punti: dal piano di lavoro, lateralmente, centralmente e superiormente), vapori, gas e fumi, leggeri e pesanti, senza lasciare punti morti di intercettazione.

- Comandi funzionali e meccanici (quadri elettrici, comandi remoti rubinetterie, ecc.) montati all’esterno del vano cappa con erogatori interni per i fluidi. I comandi devono essere incassati nella struttura della cappa in zona protetta, possibilmente sotto il piano di lavoro.

- Illuminazione interna con plafoniera IP65 a doppio tubo fluorescente.

- Sistema di controllo e regolazione automatico della velocità dell’aria in ingresso sull’apertura frontale, completo di allarme di minima, display, sonda e accessori funzionali. Il sistema dovrà garantire la regolazione della potenza di aspirazione in base al livello di apertura del vetro frontale.

Accessori

- Vaschetta di scarico acqua con rubinetto per acqua fredda a comando remoto

- 2 prese elettriche tipo Schuko 220V/16A con interruttore magnetotermico di protezione

- Mobiletti contenitori sotto piano ad anta battente su ruote

Aspirazione e filtrazione

- Aspiratore centrifugo completamente in polipropilene, carcassa orientabile e resistente ai raggi UV, con alimentazione trifase 220/380 V, 50Hz e potenza adeguata al percorso delle tubazioni. Grado di protezione del ventilatore IP55.