LOTTO N. 34

SCHEDA TECNICA

N. 1 VENTILATORE PER ANESTESIA PORTATILE DA DESTINARE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. G. DI CRISTINA

Sistema per anestesia a carrello mobile di dimensioni piccole e compatte, completo di cassetti porta oggetti e dotato di scatole flussimetrica a tre gas (aria O2 N2 O2) a regola meccanica mediante manopole.

Dispositivo di controllo automatico per mantenere un minimo del 25% di O2 indipendentemente dalla regolazione del N2O in caso di mancanza di O2 e by – pass per O2 d’emergenza.

Ventilazione in modalità manuale con gas alogeni anche in caso di disconnessone dall’alimentazione elettrica.

Sistema di aggancio e sgancio rapido degli evaporatori con possibilità di agganciare due vaporizzatori in contemporanea con sistema Interlock di sicurezza.

Dotato di circuito paziente completamente sterilizzabile in autoclave, valvola APL con pallone per la ventilazione manuale senza cambiare il blocco di ventilazione.

Dotato di uscita indipendente per i gas freschi per agganciare un sistema lineare (va e vieni esterno) con la possibilità di erogare tutti i gas.

Sistema di ventilazione per l’assistenza respiratoria in anestesia su pazienti neonati, pediatrici e adulti (Vt minimo 20 ml) con modalità di ventilazione spontanea, automatica (IPPV) che permetta di lavorare in circuito semiaperto, semichiuso e bassi flussi, con regolazione indipendente dei parametri respiratori (volumi corrente, frequenza, rapporto I/E, paw, Pmedia, PEEP, P picco, Plateau, flusso inspiratorio).

Uscita ausiliaria per collegamento al “va e vieni”con la possibilità di erogare aria, O2 e servorane.

Vaporizzazione per Sevorane, Raccordo per ingresso di O2 da rete e da bombola.

Regolazione per FiO2 (21% - 100%), alimentazione a rete e a batteria interna ricaricabile attraverso collegamento alla rete.

Allarme apnea, allarme alta e bassa pressione, allarme di volume minimo max e min., allarme FiO2 ed allarme batteria scarica.

Ventilatore da usare in TIP.