LOTTO N. 4

SCHEDA TECNICA

Lavadisinfettatrice automatica da destinare all’U.O. di I Pediatria.

N.1

Lavadisinfettatrice totalmente automatica per la disinfezione ad alto livello di 1 endoscopio  flessibile  mediante trattamento  totalmente automatico con  prodotti chimici dedicati: detergente e disinfettante attivato a base di acido per acetico (PAA) con processo di disinfezione a bassa temperatura (35°) circa.

Dotata  di connettori singoli per ogni canale  ed un cestello conformato per garantire la corretta e completa  disinfezione di qualsiasi superficie interna ed esterna dell’endoscopio trattato.

Dotata di diversi programmi:

1) Programma di disinfezione standard;

2) Programma di auto-disinfezione;

3) Programma di controllo igienico che permette la campionatura dell’acqua dell’ultimo risciacquo;

4) Programma per il test di tenuta indipendente dal ciclo di disinfezione;

Lo scarico deve avvenire direttamente nella rete fognaria in quanto i prodotti chimici, una volta utilizzati, si decompongono in sostanze non dannose per l’ambiente;

5) Stampante in grado di fornire la documentazione dell’intero processo;

6) Adattatori per gli strumenti in dotazione;

Conforme alla normativa europea EN ISO 15883 (parte 1 e 4);

NB: La ditta dovrà inoltre impegnarsi ad offrire l’eventuale materiale di consumo dedicato ad un importo pari o inferiore a quello praticato nel corso del 2008 sul territorio nazionale per un periodo non inferiore ad un triennio.