LOTTO N. 13

SCHEDA TECNICA

N. 1 TERMOCICLATORE CON GRADIENTE DA DESTINARE ALL’U.O. DI MALATTIE INFETTIVE

Strumento per la reazione a catena della polimerasi (PCR), con termoblocco per 96 microprovette da 0.2ml e micropiastra a 96 pozzetti. Dedicato alla PCR con gradiente di temperatura lineare lungo il blocco, lo strumento è utilizzabile anche senza l’impostazione di gradiente.

Riscaldamento e raffreddamento ad effetto Peltier.

Controllo a microprocessore dei cicli termici di raffreddamento e riscaldamento.

Controllo della temperatura del blocco e delle provette di reazione; display a cristalli liquidi con grafico in tempo reale delle temperature dei campioni e dei limiti superiore e inferiore del gradiente durante l’esecuzione del programma.

Dotato di coperchio riscaldato, a temperatura (da 100°C a 115°C ± 1°C) e a pressione regolabili; possibilità di esclusione del riscaldamento del coperchio.

- Range di temperatura del blocco: da 4°C a 99°C

- Range di gradiente: da 20°C a 70°C

- Massimo gradiente: 30°C

- Minimo gradiente: 1°C

- Controllo del gradiente a 4 sonde; ogni sonda definisce una colonna di controllo gradiente.

- Uniformità di temperatura del blocco (senza gradiente): ± 0.4°C

- Uniformità di temperatura della colonna di controllo gradiente, con un gradiente di 10°C: ± 0.3°C

- Accuratezza della temperatura: ± 0.3°C

- Accuratezza del gradiente: ± 0.3°C

- Precisione di controllo della temperatura: 0.1°C

- Velocità massima di riscaldamento: 3.0°C/sec

- Velocità massima di raffreddamento: 1.3°C/sec

- Volume minimo di reazione: 10µl

- Numero di segmenti disponibili: 1500

- Memorizzazione dei programmi:

- nella memoria interna (programmi di tipo “i”): fino a 50 programmi

- nella Memory card (programmi di tipo “r”): fino a 500 programmi per un totale di 2Mb; una capacità di memoria praticamente illimitata

- Massimo numero di cicli per programma: 99

- Preriscaldamento del coperchio e "pausa" prima del programma, sono funzioni fornite di default in ogni programma

- Impostazione di incrementi/decrementi di temperatura (intervallo minimo di 0.1°C) e di tempo (intervallo minimo di 1sec) lungo i cicli del programma e uniformi per tutto il blocco

- “Touch-screen” per una facile programmazione mediante digito pressione

- “Password” di protezione del programma

- Segnalazione acustica di fine programma

- Indicazione di black out e del tempo di arresto, con ripristino automatico del programma

- Autodiagnosi del sistema e registrazione dei parametri del programma effettuato (Data log); collegamento per stampare i risultati dell'analisi e la registrazione dei dati

- Funzione di calcolo del gradiente con visualizzazione della temperatura di ogni colonna di provette lungo il blocco.

- Computer compatibile con software dedicato (optional),  su base Windows consente la gestione da computer, con un controllo sino a 32 unità

- Alimentazione: 220V - 50Hz – 620W

- Dimensioni e peso: 420x220x260h/11,5Kg

Lo strumento deve essere predisposto con blocchi intercambiabili, oltre che per quanto sopra richiesto anche per 40 provette da 0.5ml, PCR in situ.