LOTTO N. 6

SCHEDA TECNICA

N. 1 CITOFLUORIMETRO DA DESTINARE ALL’U.O. PATOLOGIA CLINICA  G. DI CRISTINA

Citofluorimetro analizzatore a 5 fluorescenze,nuovo e di ultima generazione, a  doppio laser,sistema fluidico a flusso continuo, sistemi di sicurezza per l'operatore (Biohazard), sensori con  allarme per eventuali guasti od interventi, sistema di preparazione dei campioni da provetta primaria, software per la gestione dello strumento.

Banco ottico di semplice progettazione,con filtri facilmente intercambiabili e con sorgente comune per ottenere 5 fluorescenze,  sistema di compensazione avanzato  digitale a matrice completa.

Dotato di sistema di lettura del Forward Scatter con possibilità di leggere diversi angoli di diffrazione, ciò permette di leggere in maniera ottimale campioni preparati con diversi sistemi di lisi.

Piatto campionatore con almeno 30 posizioni, agitazione efficiente della provetta prima della lettura, per evitare sedimentazione delle cellule nelle ultime provette del campionatore, e per ottimizzare le conte assolute, il campionatore può essere utilizzato per il campionamento automatico oppure per campionamento manuale di singole provette.

Sistema di lavaggio efficiente dell'ago campionatore per evitare fenomeni di trascinamento (Carry over) sui campioni successivi.

Lettore di codice a barre integrato per l’identificazione dei campioni.

Disponibilità di un Sistema di preparazione dei campioni con rotore compatibile al campionatore del cimometro.

Sistema operativo Windows 2000 basato su sviluppo NT.

Software per la gestione dello strumento e l'analisi dei campioni a 5 fluorescenze, sistema per autocalibrazione ottimale per l’impostazione dei voltaggi e delle compensazioni, Software per ulteriori analisi aperto e flessibile, fra i parametri classici FS, SS, FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 (Lin. Log.) RATIO. Descriminazione doppiette, è richiesto anche il parametro di riepilogo del fenotipo del campione (PRISM), soprattutto per analisi a più colori.  Il software deve anche importare via Listmode o tramite i file di calibrazione le impostazioni strumentali (Parametri, Voltaggi, Compensazioni).

# IL formato dei dati è FCS 3 (Flow Cytometry Standard).

Deve essere inoltre possibile compensare i dati su file Listmode già acquisiti.

Il software deve permettere la connessione in rete e la gestione da parte dell’amministrazione di rete per la condivisione dei dati, o suddivisione fra diversi gruppi.

Utilizzo di un filtro ottico il più possibile vicino al picco di emissione dello Ioduro di Propidio (610nm) per l'analisi del ciclo cellulare, e modulo discriminazione delle doppiette.

L’APPARECCHIATURA DEVE ESSERE ALTRESI’ COMPLETA DI STABILIZZATORE PER INTERRUZIONE CORRENTE.

SI RICHIEDE INOLTRE CHE LA DITTA OFFERENTE PROVVEDA AL RITIRO DELL’APPARECCHIATURA ATTUALMENTE IN USO PRESSO L’U.O. E PERTANTO A QUANTIFICARE NELL’OFFERTA ECONOMICA L’IMPORTO DEL NUOVO APPARECCHIO E QUELLO RELATIVO ALLA MACCHINA DA RITIRARE.