LOTTO N. 24

SCHEDA TECNICA

N. 1 ECOGRAFO DA DESTINARE ALL’U.O. DI NEFROLOGIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Ecografo multidisciplinare Color – Doppler, basato su tecnologia completamente digitale di ultimissima generazione e di recente immissione sul mercato.

Velocità in frequenza del Front – end A/D convert non inferiore a 320 Mhz con convertitori a 12 Bit ed almeno 4096 livelli di conversione per ogni singolo campionamento.

Il sistema deve disporre di metodiche di scansione lineari, convex, microconvex, phased array, di sonde endocavitarie elettroniche ad ampio campo di vista monoplanare e biplanare,

Le frequenze dei trasduttori devono spaziare da 2.0 Mhz a 13 Mhz con elevata densità di elementi.

Scala dei grigi basata su 256 livelli.

Analisi quantitativa su immagine colore con misura della velocità media e dei gradienti della velocità media.

La profondità di lavoro deve variare da 2 a 24 cm.

Elevata flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine (frame – rate, range dinamico, profondità, guadagno, edge enhancemente, persistenza, pan zoom).

Il sistema deve potere lavorare con b – mode, doppler – mode e l’altra b mode+color della stessa struttura, in tempo reale.

Si richiedono per i trasduttori almeno 3 frequenze effettive per b – mode ed almeno 2 frequenze per color doppler e power selezionabili indipendentemente dalla tastiera.

Tissue Harmonic Imagin (Arminica Tissutale) dotata di tecnologia multifrequenza con almeno 2 frequenze effettive.

La selezione delle frequenze deve potere essere fatta in modo indipendente.

Il valore della frequenza deve poter essere visualizzato sul monitor.

Ridotta variazione di frame rate con funzione di II armonica attiva.

Elevato valore di range dinamico (superiore a 160 dB).

Almeno 3 connettori per le sonde utilizzabili da tastiera.

Monitor da 15” LCD regolabile anche in altezza.

Possibilità di presettare l’ecografo.

Lo zoom panoramico in scrittura e lettura non deve presentare perdita di risoluzione sui qualsiasi zona dell’immagine, deve inoltre potere funzionare con immagini in tempo reale, congelate e sulle immagini del Cinelop.

Il sistema deve essere compatto, facilmente movibile ed ergonomico.

Software e sistema operativo con impostazione Windows.

Deve disporre di presets programmabili per sonda e applicazione.

Workstation integrata nel sistema con possibilità di archiviare immagini, dati paziente, reports, misure e presets.

Archiviazione digitale delle immagini su hard disck in formato pc compatibile (Bitmap, TIFF e JPEG).

L’hard disk deve avere una capacità di memoria di almeno 30 gb.

Dotato di CD – rom /masterizzazione e porta USB frontale.

Possibilità di stampa anche su stampanti a getto di inchiostro e laserjet.

L’apparecchiatura deve avere il marchio CE e le Certificazioni di Qualità e Sicurezza Italiane ed Estere.

A garanzia della durata nel tempo dell’investimento si richiede la possibilità di disporre come opzione, del maggior numero possibile di espansioni come esempio:

a) ricostruzione in 3 D delle immagini con raccolta del segnale on –line (in tempo reale) con un sistema integrato che utilizzi sonde dedicate senza sensori di posizione (indicarne le caratteristiche).

b) possibilità di espandere TDI (doppler di tessuto).

Il servizio di assistenza tecnica deve disporre di personale altamente specializzato e deve essere di base sul territorio, inoltre i pezzi di ricambio devono essere garantiti per un periodo di almeno 10 anni.

COMPOSIZIONE:

Unità base come precedente descritto;

Sonda convex addominale multifrequenza e larga banda da 4 a 10  Mhz o da 5 a 8 Mhz con raggio di curvatura da 40 mm;

Sonda lineare multifrequenza e larga banda da 4 a 11 Mhz o da 5 a 13 Mhz.

Sonda convex per biopsia addominale multifrequenza e larga banda da 2 a 5/6 Mhz, con canale bioptico integrato, con raggio di curvatura da 60 mm.

Tutte le sonde devono essere abilitate a Doppler e Power Doppler Bidirezionale e Color Doppler.

Stampante bianco/nero;

stampante colore;