La ditta al fine di agevolare la conformità tecnica dovrà redigere accuratamente le seguenti tabelle.

| Caratteristiche tecniche richieste TIPOLOGIA A | Caratteristica del prodotto offerto | Numero della pagina e del rigo della documentazione tecnica in cui è rinvenibile l’elemento debitamente evidenziata | Eventuali migliorie rispetto alla caratteristica di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema basato su tecnologie tipo: 1) fluttuazione dinamica; 2) pressione alternata 3) bassa pressione dinamica; 4) basse pressioni alternata o continue | Indicare quale |  |  |
| Altezza materasso non inferiore ai 20 cm |  |  |  |
| MATERASSO |  |  |  |
| A) integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero di altezza non inferiore a 18 cm. Costituito da celle d’aria di forme tale da garantire un supporto stabile al paziente (almeno 17) onde garantire una superficie piana. |  |  |  |
| B) Fodera per celle di materiali altamente tecnologici in grado di eliminare il vapore acqueo, pertanto tecnicamente stabili ed in grado di non influenzare la temperatura corporea del paziente. |  |  |  |
| C) Zone con pressione differenziata (almeno 2 zone) |  |  |  |
| D) Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o da personale specializzato della ditta. |  |  |  |
| E) Facilmente installabile e sgonfiabile in emergenza tramite apposito controllo prontamente accessibile. |  |  |  |
| F) Funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie d’aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 2 ore. |  |  |  |
| COVER |  |  |  |
| A.1) Cover di copertura delle celle d’aria facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico antistatico ed ignifugo. |  |  |  |
| B.1) Impermeabile ai liquidi ma permeabile ai vapori, dotato di proprietà fungicide. |  |  |  |
| C.1) Materiale bielastico idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito. |  |  |  |
| D.1) Rispondente al D.lgs 81/08 e s.i.m. |  |  |  |
| UNITA’ DI INSUFFLAZIONE |  |  |  |
| A.2) Separata o integrata con sensori direttamente sotto la zona occupata dal paziente |  |  |  |
| B.2) Il sistema dovrà essere in grado di sostenere un peso non inferiore a 140 Kg. |  |  |  |
| C.2) Allarmi visivi ed acustici silenziabili |  |  |  |

| Caratteristiche tecniche richieste TIPOLOGIA B | Caratteristica del prodotto offerto | Numero della pagina e del rigo della documentazione tecnica in cui è rinvenibile l’elemento debitamente evidenziata | Eventuali migliorie rispetto alla caratteristica di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema in grado di garantire una terapia antidecubito per quei pazienti soggetti al rischio di macerazione cutanea a cessione d’aria con doppia funzionalità terapeutica: - cessione d’aria statica continua a basse pressioni uniformi; - cessione d’aria a bassa pressione dinamica continua o alternata; | indicare quale |  |  |
| MATERASSO |  |  |  |
| A .3) altezza almeno 18 cm compatibile con i letti in dotazione;. |  |  |  |
| B.3) Suddiviso dal punto di vista pneumatico in più zone presso rie a portata differenziata con pressioni distinte. C.3) Nel caso di sistemi che incorporano sensori di pressione per la gestione totalmente automatica o interattiva del paziente si richiede la produzione dei certificati di corrispondenza alle più severe norme di sicurezza elettrica dei dispositivi medici. |  |  |  |
| D . 3 ) Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o da personale specializzato della ditta fornitrice. |  |  |  |
| E . 3) Segnalazione acustica e visive degli stati di allarme. |  |  |  |
| F . 3) Sgonfiaggio rapido |  |  |  |
| COVER |  |  |  |
| A. 4) Copertura superiore delle celle d’aria facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico e ignifugo. |  |  |  |
| B. 4) Impermeabile ai liquidi non permeabile ai vapori dotato di proprietà fungicide. |  |  |  |
| C. 4) Materiale bielastico idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito. |  |  |  |
| D. 4) Rispondente al D.Lgs 81/08 e s.i.m. |  |  |  |
| UNITA’ DI INSUFFLAZIONE |  |  |  |
| A . 5) Separata od integrata con sensori direttamente sotto al zona occupata dal paziente. |  |  |  |
| B. 5) Il sistema dovrà essere in grado di sostenere un peso non inferiore a 140 Kg.. |  |  |  |
| C. 5) allarmi visivi ed acustici silenziabili |  |  |  |

| Caratteristiche tecniche richieste TIPOLOGIA C | Caratteristica del prodotto offerto | Numero della pagina e del rigo della documentazione tecnica in cui è rinvenibile l’elemento debitamente evidenziata | Eventuali migliorie rispetto alla caratteristica di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema in grado di garantire una terapia antidecubito per quei pazienti soggetti a rischio di macerazione cutanea a pressione alternata o a bassa pressione alternata. |  |  |  |
| A.6) integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero, di altezza non inferiore ai 18 cm e di lunghezza e larghezza compatibile con i letti in dotazione all’ente. |  |  |  |
| B.6) deve garantire in massaggio continuo e cambio pressione. |  |  |  |
| C.6) Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o da personale specializzato della ditta fornitrice. |  |  |  |
| D.6) funzione di trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo in mancanza di collegamento di rete per almeno 2 ore. |  |  |  |
| COVER |  |  |  |
| A.7) Copertura superiore delle celle d’aria facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico e ignifugo. |  |  |  |
| B. 7) Impermeabile ai liquidi non permeabile ai vapori dotato di proprietà fungicide. |  |  |  |
| C.7) Materiale bielastico idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito. |  |  |  |
| D. 7) Rispondente al D.Lgs 81/08 e s.i.m. |  |  |  |
| UNITA’ DI INSUFFLAZIONE |  |  |  |
| A . 8) Separata od integrata. |  |  |  |
| B. 8) Il sistema dovrà essere in grado di sostenere un peso non inferiore a 140 Kg.. |  |  |  |
| C. 8) allarmi visivi ed acustici silenziabili |  |  |  |

| Caratteristiche tecniche richieste TIPOLOGIA C | Caratteristica del prodotto offerto | Numero della pagina e del rigo della documentazione tecnica in cui è rinvenibile l’elemento debitamente evidenziata | Eventuali migliorie rispetto alla caratteristica di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema basato sul principio della terapia alternata al fine di garantire uno scarico presso rio ciclico. |  |  |  |
| A.9) sopramaterasso sovrapponibile al materasso ospedaliero, di altezza non inferiore a 10 cm e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti in dotazione all’Azienda. |  |  |  |
| B.9) installabile senza difficoltà anche da parte di una sola persona o da personale specializzato della ditta fornitrice. |  |  |  |
| C.9) funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie d’aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 2 ore. |  |  |  |
| COVER |  |  |  |
| A.10) Copertura superiore delle celle d’aria facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico e ignifugo. |  |  |  |
| B. 10) Impermeabile ai liquidi non permeabile ai vapori dotato di proprietà fungicide. |  |  |  |
| C.10) Materiale bielastico idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito. |  |  |  |
| D. 10) Rispondente al D.Lgs 81/08 e s.i.m. |  |  |  |
| UNITA’ DI INSUFFLAZIONE |  |  |  |
| A . 10) Separata od integrata. |  |  |  |
| B. 10) Il sistema dovrà essere in grado di sostenere un peso non inferiore a 140 Kg.. |  |  |  |
| C. 10) allarmi visivi ed acustici silenziabili |  |  |  |