TIPOLIGIA A

MATERASSO DINAMICO ANTIDECUBITO A SCOPO TERAPEUTICO E

PREVENTIVO PER PAZIENTI AD ALTO RISCHIO ED ALTISSIMO RISCHIO

Sistema basato su tecnologie tipo fluttuazione dinamica o pressione alternata o bassa pressione dinamica o basse pressioni alternate o continue.

- Materasso:

A) integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero, di altezza non inferiore ai 18 cm, e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all’Azienda. Il materasso dovrà essere integralmente costituito da celle d' aria, di forma tale da garantire un supporto stabile al paziente  (almeno 17 celle ) onde garantire una superficie piana.

B) Le celle dovranno essere inserite in una fodera sanitaria di materiali altamente tecnologici in grado di eliminare il vapore acqueo, pertanto tecnicamente stabili ed in grado di eliminare di non influenzare la temperatura corporea del paziente.

C) Zone con pressione differenziata (almeno 2 zone).

D) Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o da personale specializzato della ditta fornitrice

E) Il materasso dovrà essere facilmente installabile e sgonfiabile in emergenza tramite apposito controllo prontamente accessibile.

F) Funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie  d’aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 2 ore.

- Cover:

A. 1) copertura superiore delle celle d'aria, facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antispastico ed ignifugo.

B. 1 ) Impermeabile ai liquidi ma permeabile ai vapori, dotato di proprietà fungicide.

C. 1) Materiale bielastico o a strati sovrapposti idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito.

D. 1 ) Rispondente al D.lgs 81/08 e s.i.m.

- Unità di insufflazione:

A. 2)  separata od integrata con sensori direttamente sotto la zona occupata dal paziente.

B. 2 ) Il sistema dovrà  essere in grado di sostenere peso non inferiore a 140Kg.

C. 2 )Allarmi visivi ed acustici silenziabili.

- 890 giornate quadrimestrali, importo a base di gara per giorno €. 10,50

TIPOLOGIA B

MATERASSI A CESSIONE D’ARIA CONTINUA PER PAZIENTI AD   ALTISSIMO RISCHIO

Sistema in grado di garantire una terapia antidecubito per quei pazienti soggetti al rischio di macerazione cutanea a cessione d’aria con doppia funzionalità terapeutica: cessione d’aria statica a basse pressioni uniformi/continua o cessione  d’aria a bassa pressione dinamica continua o alternata.

- Materasso :

A. 3) Altezza di almeno 18 cm , e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all’Azienda. Il materasso dovrà essere integralmente costituito da celle d' aria, di forma tale da garantire un supporto stabile al paziente  (almeno 17 celle ) onde garantire una superficie piana;

B. 3) Suddiviso dal punto di vista pneumatico in più zone pressorie a portata differenziata con pressioni distinte.

C. 3 ) Nel caso di sistemi che incorporano sensori di pressione per la gestione totalmente automatica o interattiva del paziente si richiede la produzione dei certificati di corrispondenza alle più severe norme di sicurezza elettrica dei dispositivi medici.

D. 3) Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o da personale specializzato della ditta fornitrice.

E. 3 ) Segnalazione acustica e visive degli stati di allarme.

F. 3) Sgonfiaggio rapido.

- Cover:

- 4) copertura superiore delle celle d'aria, facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistastico ed ignifugo. .

B. 4) Impermeabile ai liquidi ma permeabile ai vapori, dotato di proprietà fungicide.

C. 4) Materiale bielastico o a strati sovrapposti idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito.

D. 4 ) Rispondente al D.lgs 81/08 e s.i.m.

- Unità di insufflazione:

- 5) separata od integrata con sensori direttamente sotto la zona occupata dal paziente.

B . 5) Il sistema dovrà  essere in grado di sostenere peso non inferiore a 140Kg.

C. 5) Allarmi visivi ed acustici silenziabili.

N. 112 giornate quadrimestrali, importo a base di gara per giorno €. 9,00

TIPOLOGIA C

MATERASSO DINAMICO ANTIDECUBITO A SCOPO TERAPEUTICO E PREVENTIVO PER PAZIENTI A MEDIO RISCHIO

Sistema in grado di garantire una terapia antidecubito per quei pazienti soggetti al rischio di macerazione cutanea  a pressione alternata o a bassa pressione alternata.

- Materasso:

A. 6) integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero, di altezza non inferiore ai 18 cm, e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all’ente;

B. 6)  Deve garantire un massaggio continuo e cambio di pressione;

C. 6) Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o da personale specializzato della ditta fornitrice;

D. 6) Funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo in mancanza di collegamento di rete per almeno 2 ore;

- Cover:

- 7) copertura, facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistastico ed ignifugo. .

B. 7) Impermeabile ai liquidi ma permeabile ai vapori, dotato di proprietà fungicide.

C. 7) Materiale bielastico o  a strati sovrapposti idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito.

D. 7 ) Rispondente al D.lgs 81/08 e s.i.m.

- Unità di insufflazione:

- 8) separata od integrata.

B. 8) Il sistema dovrà  essere in grado di sostenere un peso non inferiore a 140 Kg.

C. 8) Allarmi visivi ed acustici silenziabili

N. 168 giornate quadrimestrali, importo a base di gara per giorno €. 7,00

TIPOLOGIA D

SOPRA - MATERASSO DINAMICO ANTIDECUBITO A SCOPO TERAPEUTICO E PREVENTIVO

Sistema basato sul principio della terapia alternata al fine di garantire uno scarico pressorio ciclico.

- 9) Sopramaterasso sovrapponibile al materasso ospedaliero, di altezza non inferiore a 10 cm e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti in dotazione all’Azienda.

- 9) Installabile senza difficoltà anche da parte di una sola persona o da personale specializzato della ditta fornitrice;

- 9)Funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie  d’aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 2 ore;

- Cover:

- 10) copertura superiore delle celle d'aria, facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all’uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistastico ed ignifugo. .

B. 10) Impermeabile ai liquidi ma permeabile ai vapori, dotato di proprietà fungicide.

C. 10) Materiale bielastico o  a strati sovrapposti idoneo a ridurre la frizione o taglio al fine di evitare l’insorgenza di lesioni da decubito.

D. 10) Rispondente al D.lgs 81/08 e s.i.m.

- Unità di insufflazione:

- 11) separata od integrata.

B. 11) Il sistema dovrà  essere in grado di sostenere peso non inferiore a 140 Kg.

C. 11) Allarmi visivi ed acustici silenziabili;

N. 168 giornate quadrimestrali, importo a base di gara per giorno €. 5,50