LOTTO N. 1

N. 1 ECO COLOR DOPPLER MULTIDISCIPLINARE CARRELLATO DA DESTINARE ALL’U.O. DI MEDICINA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

SCHEDA TECNICA

- Multidisciplinare per applicazioni diagnostiche su pazienti adulti, beamforming full digital;

- Monitor LCD da almeno 17’’ ad alta risoluzione e almeno 3 connettori per sonde il cui utilizzo deve essere liberamente commutabile da tastiera;

- deve avere sofware di settaggio e calcoli dedicato ad applicazioni specialistiche quali: addominale, cardiologico, vascolare, urologico;

- deve avere integrati i sofware per “Panoramic Imaging” THI, TDI;

- metodi di scansione: Settoriale elettronica convex, lineare elettronica, elettronica phased array;

- modi operativi: B-mode, M-mode, Color M-mode, CFM, Power doppler, doppler pulsato e continuo, - Dynamic range 175 db, frame rate almeno 250 frames secondo, 256 livelli di grigio, 1024 canali digitali in ricezione e trasmissione;

- Tutte le sonde devono essere ad alta densità di cristalli;

- Dotato di due USB ed una uscita LAN;

L’apparecchiatura dovrà essere corredata da:

- sonda Linear da 5 – 15 MHZ a banda larga

- sonda Convex da 2 -6 MHZ a banda larga

- sonda Phased Array cardiologica da 2 - 5 MHZ a banda larga

- stampante termica b/n

Importo a base di gara €. 50.000,00 oltre IVA