Lotto n. 2

n. 2 APPARECCHI PER VENTILAZIONE NON INVASIVA DA DESTINARE ALL’U.O. DI MEDICINA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

SCHEDA TECNICA

Ventilatore polmonare a due livelli di pressione positiva con monitoraggio, dotato di un ampio display per la visualizzazione in tempo reale dei grafici in forma d’onda di flusso, pressione, volume, e dei valori numerici di parametri ed allarmi impostati; dotato di trigger di flusso e di volume con sistema di autoregolazione della sensibilità di ciclaggio in funzione dei cambiamenti del pattern respiratorio del paziente e/o delle perdite d’aria per le quali deve essere previsto un sistema di compensazione automatica, e di tolleranza anche in caso di apertura della bocca da parte del paziente (flusso erogato: fino a 230 lt./min.).

Parametri misurati: IPAP da 2 a 40 cmh2o, EPAP/CPAP da 2 a 20 cmh2o, frequenza respiratoria da 4 a 40 BPM, FiO2 da 21% a 100% (modulo integrato regolabile dal display), tempo di risalita della pressione inspiratoria da 0.05 a 0,4 secondi.

Allarmi impostabili: Pressione minima e massima, Frequenza respiratoria minima e massima, Apnea, Ventilazione minuto.

Modalità di ventilazione: CPAP e assistita/controllata

L’apparecchiatura dovrà essere fornita completa di: circuito paziente, valvola espiratoria, filtro aria, filtri antibatterici, braccio di supporto paziente, carrello umidificatore riscaldato

Importo a base di gara €. 30.000,00 oltre IVA