LOTTO UNICO

Ausili per la movimentazione dei pazienti -  carrelli – scale – sedie operatore

Schede tecniche

n. 6 Sollevapazienti da destinare:

n. 1 all’U.O. di Medicina Nucleare;

n. 1 all’U.O. di M.S.A.U. (pronto soccorso);

n. 1 all’U.O. di I° Medicina;

n. 1 all’U.O. di Ortopedia;

n. 1 all’U.O. Ginecologia ed Ostetricia;

n. 1 all’U.O. di Chirurgia Toracica;

n. 6 Sollevapazienti completamente elettrico utilizzabile sia con sistema per barelle, sia con sistemi per corsetti.

Il sistema per barelle deve assicurare un ottimale prelevamento in orizzontale dei pazienti non collaboranti; il sistema per corsetti deve consentire l’effettuazione dei trasferimenti dal letto alla poltrona e/o carrozzina e viceversa.

Funzioni principali:

- Funzionamento elettrico a 24 volt con batteria asportabile, batteria di ricambio e carica batterie separato ed indipendente dal sollevatore per l’utilizzo continuativo.

- Escursione a colonna verticale con sistema telescopico, il motore ed il meccanismo per il suo funzionamento devono essere inseriti all’interno del piantone. L’escursione minima e massima deve poter essere raggiunta senza cambiare la posizione del braccio di sollevamento.

- Comando a distanza con apposito sistema di aggancio.

- <apertura elettrica delle gambe.

- Aggancio rapido per facilitare il cambio dei diversi telai di sollevamento.

Funzioni del sistema per barelle:

- Telai che consentano l’utilizzo dei vari tipi di barelle: con cinture, a cucchiaio ed a corsetto.

- Il telaio di sollevamento per barelle deve essere solidale con il braccio di sollevamento o dotato di un livellatore che consenta di bilanciare e ricercare la posizione orizzontale della barella.

- Il peso massimo sollevabile con il sistema per barelle non deve essere inferiore a 160 Kg.

Caratteristiche delle barelle:

Barelle con cinture: per sollevare i pazienti che non possono essere manipolati, il telaio della barella deve essere componibile attorno al paziente e le cinture devono poter essere inserite nella più completa immobilità del paziente. Il paino di appoggio della barella deve essere di 60 x190 cm circa.

Barelle a corsetto: per il prelevamento in posizione supina, dotate di almeno 8 agganci ad occhiello e di codificazione a colori per l’individuazione delle taglie.

Barelle a cucchiaio in alluminio:

Completamente in alluminio pieghevole e regolabile in lunghezza. Dimensioni massime cm 200 x 42circa.

Peso massimo sollevabile per uso barelle, non inferiore a 160 Kg.

Funzioni del sistema per corsetti per prelevamento in posizione seduta:

- Sistema di aggancio corsetti su più punti in modo da garantire un’ottimale distribuzione del peso corporeo del paziente.

- Corsetti codificati a colori, dotati di appoggia testa ad agganci di sicurezza che non favoriscano le oscillazioni del paziente.

- Peso massimo sollevabile per uso corsetto non inferiore a 160 Kg.

Dispositivi di sicurezza:

- Stop automatico del funzionamento del motore in caso di carico troppo elevato.

- Dispositivo per il controllo dello stato di carica della batteria.

n. 8 barelle per stazionamento e spostamento dotate di sponde anti caduta e freno da destinare:

n. 2 all’U.O. di Oculistica;

n. 2 all’U.O. di Radiodiagnostica;

n. 3 all’U.O. di Medicina Nucleare;

n. 1 all’U.O. di Otorinolaringoiatria;

n. 6 Sedia a rotelle (carrozzina) da destinare:

n. 1 all’U.O. di Medicina Nucleare;

n. 2 all’U.O. di II Medicina;

n. 3 di cui n. 2 all’U.O. di IV Pediatria ed n. 1 per la portineria del P.O. G. Di Cristina;

Dotata di:

- braccioli asportabili;

- ruote anteriori piroettanti;

- freno;

- schienale reclinabile;

- poggia piedi sollevabile;

- Completamente sanificabile;

- Dotta di apposito materassino;

n. 2 Assi trasferimento pazienti rigidi  e n. 2 Assi trasferimento pazienti semirigidi da destinare all’U.O. di Medicina Nucleare;

- dimensioni 180x50 cm circa dotato di materassino e telaio rotante antistrappo;

- tessuto resistente al lavaggio e ad i comuni disinfettanti di uso ospedaliero;

- radiotrasparente atraumatico latex free;

n. 12 Cinture pediere da destinare all’U.O. M.C.A.U. (pronto soccorso);

- dotata di maniglie alternate per avere la possibilità di sedersi sul letto con angolo di seduta superiore a 105° circa.

- In nylon antistrappo;

- Tessuto resistente al lavaggio e ad i comuni disinfettanti di uso ospedaliero.

n. 10 Teli di scorrimento agevolato da destinare:

n. 8 all’U.O. Ortopedia;

n. 2 all’U.O.  M.C.A.U.;

- Tessuto antistrappo di varie dimensioni;

- Tessuto resistente al lavaggio e ad i comuni disinfettanti di uso ospedaliero.

n. 2 Teli di sollevamento e spostamento dotati di 6 maniglie da destinare:

n. 2 all’U.O.  Ginecologia ed Ostetricia;

- Materiale interno antiscivolo resistente al lavaggio ed ai comuni disinfettanti di uso ospedaliero ;

- Asse imbottita;

- Dotato di 6 maniglie;

n. 3 Scale a pioli da destinare:

n. 1 all’U.O. Gastroenterologia a 6 gradini;

n. 1 all’U.O.  Ortopedia ad 8 gradini;

n. 1 all’U.O. Ginecologia ed Ostetricia ad 11 gradini;

n. 1 Carrello trasporto materiale ad 1 ripiano per l’U.O. di Ginecologia;

dotato di:

- ruote piroettanti frenabili;

- Materiale ignifugo;

- Bordi antitrauma privi di spigoli;

- Facilmente sanificabile;

- In grado di trasportare un peso non inferiore a 150 Kg;

n. 6 Sedie per  videoterminalisti da destinare all’Area risorse umane;

dotate di:

- 5 razze;

- altezza variabile;

- braccioli regolabili;

- schienale regolabile;

QUANTO INFRA RICHIESTO DOVRA’ RISPONDERE ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO E A QUELLE IN MATERIA DI SICUREZZA.