LOTTO N. 4

CAPITOLATO TECNICO

N. 1 collimatore dinamico micro-multilamellare e relativi accessori per trattamenti stereotassici e conformazionali dinamici da destinare all’AOU G. Rodolico di Catania.

INTRODUZIONE

Il collimatore dinamico micro-multilamellare (DMLC) verrà impiegato con l’acceleratore lineare Oncor Impression della Siemens (X da 6 MV), in dotazione al Servizio di Radioterapia, e deve pertanto risultare idoneo ad essere solidarizzato alla testata di questo acceleratore.

L’unità DMLC deve essere  assistita da computer, essere dotata delle funzioni di controllo e verifica ed essere conforme alla normativa vigente.

Il collimatore micro-multilamellare deve consentire l’irradiazione dinamica conformazionale, anche in modalità stereotassica,  di  volumi di morfologia irregolare e  di dimensioni medio-piccole (£ 80x80x80 mm3 o di poco superiori),  con elevata uniformità di dose all’interno del PTV ed elevati gradienti di dose ai margini del PTV.

Gli accessori in dotazione al  DMLC devono prevedere sistemi di immobilizzazione e localizzazione stereotassica per l’encefalo.

Il sistema deve possedere tutti i dispositivi di controllo al fine di garantire la massima sicurezza per il paziente e gli operatori

Il fornitore  dovrà procedere all’installazione e al montaggio del dispositivo.

CONSISTENZA DELLA FORNITURA

Elementi di base

Fornitura e messa in opera di un collimatore dinamico micro-multilamellare (DMLC),         interamente computerizzato e dotato delle funzioni di controllo e verifica.

L’unità DMLC deve consentire trattamenti dinamici conformazionali sia radioterapici che radio chirurgici (tecniche MLC di tipo dinamico),  anche in modalità stereotassica

Parte integrante 1:  Fornitura di un sistema di connessione  funzionale dell’unità DMLC con l’acceleratore   lineare   in  dotazione, nella metodica di irradiazione statica e  dinamica.

Parte integrante 2:  Fornitura di un sistema di controllo  ( hardware e software) per la gestione del trattamento radiante, sia statico che dinamico, con funzione di  interfaccia fra il Treatment Planning System e il DMLC.

Parte integrante 3:  Fornitura di un sistema di pianificazione (software) 3D.

Parte integrante 4:  Fornitura di un sistema di trasporto del DMLC dalla sede di  detenzione alla testata dell'acceleratore.

Parte integrante 5:  Fornitura di sistemi di immobilizzazione stereotassica per il distretto encefalico.

Parte integrante 6:  fornitura di strumentazione dosimetrica di supporto.

Caratteristiche minime essenziali

ELEMENTI DI BASE (DMLC) ² Collimatore Micromultilamellare dinamico

- Disegno delle lamelle “single focused”  o “double focused”.

- Proiezione della lamella all'isocentro (leaf width):  <  5mm.

- Dimensione del campo massimo all'isocentro:  ³ 100x100 mm2.

- Overtravel:  ³ 25 mm (all'isocentro).

- Clearance (to isocenter):  ³ 30 cm.

- Possibilità di interdigitazione delle lamelle.

- Velocità massima delle lamelle (maximum leaf speed):  ³ 1.5 cm/sec..

- Lamelle motorizzate ed indipendenti le une dalle altre.

- Controllo automatico della posizione delle lamelle con interlock  in caso di non conformità.

- Accuratezza di posizionamento delle lamelle (all’isocentro):  £ 0.5 mm.

- Possibilità di rotazione del collimatore dell’acceleratore anche con il DMLC montato.

•    Penombra dosimetrica (80%-20%) alla profondità z di 5 cm (all’isocentro): £ 3 mm (AB, GT).

- Trasmissione delle lamelle (leaf transmission,  interleaf  leakage):  £ 2% (6 MV).

- Sistema di fissaggio alla testata dell'acceleratore tale da consentire il trattamento in sicurezza, sia dal punto di vista dosimetrico che infortunistico.

- Dimensioni e sagoma del sistema tali da consentire il trattamento di qualsiasi distretto anatomico senza incorrere in collisioni.

- Peso complessivo del DMLC tale da non creare problemi alla regolare cinetica del gantry dell'acceleratore nelle terapie statiche e dinamiche.

Parte integrante 1

Connessione funzionale (via cavo o di altro tipo)

· Sincronizzazione del movimento delle lamelle con l'irradiazione dell'acceleratore lineare tale da consentire il trattamento con minime limitazioni alla regolare cinetica del gantry ed alla posizione del lettino dell'acceleratore nelle terapie dinamiche.

· Rilevazione in continua della posizione angolare del gantry.

· Il sistema deve prevedere una serie di interlock nel caso di qualsiasi avaria del DMLC.

Parte integrante 2

Sistema di controllo  (multileaf controller) per la gestione dei trattamenti, sia statici che dinamici.

· Il multileaf controller deve pilotare  in tempo reale la posizione effettiva di ogni singola lamella in rapporto alla posizione angolare del gantry.

· Interfaccia tra il TPS e il  DMLC, assicurando la corretta comunicazione dei dati.

· BEV aggiornata   in tempo reale per controllare la posizione delle lamelle.

Parte integrante 3

Sistema di pianificazione (Software)  per DMLC  statico e dinamico; la possibilità di utilizzo della workstation esistente è elemento preferenziale e, nel caso in cui questo non sia possibile, deve essere fornito l’hardware idoneo.

Il sistema di pianificazione  deve prevedere:

- Import di immagini (DICOM 3) TC, RM e PET.

- Fusione di immagini (TC, RM, PET) con  algoritmi avanzati: 1)marker based fusion (anatomical external markers),  automatica tramite mutual information,  stereotassica (stereotactic frame fiducials).

- Definizione manuale ed automatica dei contorni (contouring, autocontouring).

- Interpolazione contorni su fette adiacenti

- Ricostruzione tridimensionale delle strutture anatomiche

- Inserimento delle curve HU-RED

- Algoritmi di calcolo 3D per la pianificazione delle seguenti tipologie di trattamento:

- STATIC CONFORMAL (3D-CRT)

- TRATTAMENTI RADIOCHIRURGICI CON L’USO DI CONI

- CONFORMAL DYNAMIC ARC  (CD-arc)

- DYNAMIC  ARC  MODULATION, con ottimizzazione della fluenza e dei pesi degli archi  (Inverse Planning).

- ·     Per ogni tipo di trattamento, calcolo 3D della dose e rappresentazione delle isodosi 2D e 3D.

- ·     Visualizzazione delle isodosi nei piani assiale, coronale e sagittale

- ·     Istogrammi dose-volume sul PTV e OAR.

- ·     Organ Dose Statistics

- ·     Confronto piani rivali mediante in termini di distribuzione di dose e DVH.

- ·     Visualizzazione BEV e REV.

- ·     DRR in formato DICOM

- ·     Piena compatibilità con i files creati dal TPS Xio CMS

- ·     Funziomalita’ DICOM RT: 1) Immagini  2) Strutture  3) Piani di trattamento   4) Dosi

- ·     Sistema per l’archiviazione dei pazienti all’interno di un data base.

- ·   Modulo per la calibrazione stereotassica, con software dedicato alla definizione dei reperi  stereotassici su immagini acquisite in modalità CT ed MR; il software deve avvisare se l’errore di localizzazione è maggiore di 2 mm.

- ·     Export dei dati di pianificazione del  DMLC  sulla rete Lantis (Siemens).

- ·     Funzioni DICOM:  DICOM PUSH,  DICOM PRINT

- ·    Modulo per la trasposizione del piano di trattamento, pianificato per il paziente, su fantoccio, con possibilità di confronto della dose calcolata in un piano (2D) con matrici di dose misurate tramite  2D array (Matrice IBA, PTW, SUN NUCLEAR).

ADDENDUM: INTEGRAZIONE IN RETE E TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

- ·  Il sistema DMLC deve integrarsi perfettamente nella rete Lantis  (R&V), in dotazione al reparto, per la trasmissione automatica dei dati di trattamento all’acceleratore lineare.

- · Il sistema ed essere completo di hardware e software per collegamenti digitali secondo il protocollo DICOM RT.

- ·  Il sistema DMLC deve consentire le seguenti tipologie di trattamento

- STATIC CONFORMAL (3D-CRT)

- SRT/SRS  CON L’USO DI CONI

- CONFORMAL DYNAMIC ARC  (CD-arc)

- DYNAMIC  ARC  MODULATION (inverse planning).

Parte integrante 4

Carrello per il trasporto e il posizionamento del DMLC sulla testata dell'acceleratore (montaggio sulla testa del Linac Oncor Impresion Siemens), con sistema di bloccaggio sulla testata.

Parte integrante 5

Casco stereotassico non invasivo per terapia frazionata, con supporto per maschera termoconformata e bite block, in materiale a bassa densità elettronica, esente dalla generazione di artefatti Rx e TC.

1) Localizzatore multimodale per la fase diagnostica, adattabile al casco stereotassico di cui sopra, idoneo alle acquisizioni topografiche in TC e MR, esente dalla generazione di artefatti con queste metodiche.

2) Localizzatore di reperaggio e centraggio delle coordinate stereotassiche per il posizionamento del fascio di radioterapia all’acceleratore.

Parte integrante 6

- Strumentazione dosimetrica di supporto

1) Camera PTW TM31016 PinPoint 3D Omni-Directional 0.016 cc, Connettore M, con  certificato di taratura PTW (SSDL) valido come centro SIT, da utilizzare con fantoccio MP3-PTW.

2) Camera PTW 31018 MicroLion 0.002 cc, Connettore M, con Alimentatore HV specifico T16036.

3) PTW Universal IMRT verification Phantom (T40020.1.010) da utilizzare con camere PTW 31002

(0.125 cm3) in dotazione.

4) TG66 CT simulation Laser QA DEVICE (CIVCO MT-TG66)

5) Rotational Therapy Phantom – Gammex 507

6) Sistema per dosimetria in vivo IVD2 (Sun Nuclear corporation ) con modulo di calibrazione, misura e report, TBI database, comprensivo di n.12 diodi QED (6-12 MV).