LOTTO N. 1

CAPITOLATO TECNICO

N. 1 ACCELERATORE LINEARE DA DESTINARE ALL’AOU G. DI MARTINO DI MESSINA

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di apparecchiatura e sistemi per Radioterapia Oncologica, comprensiva dell’esecuzione dei relativi lavori edili ed impiantistici, occorrente presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino”.

MODO DI APPALTO

Il lavoro dovrà essere eseguito con la formula “CHIAVI IN MANO”.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà comprendere quanto di seguito specificato:

- fornitura e installazione, comprensiva di tutte le opere civili ed impiantistiche (elettriche, idrauliche, condizionamento, gas medicinali…) necessarie per la messa in funzione del sistema oggetto di appalto come specificato nei successivi capitoli.

In particolare il rifacimento e/o adeguamento dell’impianto elettrico nei locali interessati dovrà avvenire conformemente alle norme CEI (64-8 norme generali e 64-8 sez. 710 locali adibiti ad uso medico);

- ristrutturazione dei locali in cui verrà installata l’apparecchiatura

(bunker al piano interrato –1, posizionamento dell’acceleratore nella sala, da concordare con i Responsabili  delle UU.OO.CC. di Radioterapia,  Fisica Sanitaria e Ingegneria Clinica;

- smantellamento, ritiro e smaltimento dell’apparecchiatura SIEMENS MEVATRON KD77 in atto non più funzionante  e di tutte le parti accessorie.

- indicazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dell’installazione (mediante cronoprogramma);

- elementi di arredo (supporti, tavoli, carrelli, scrivanie, ecc.) necessari sia all’esterno del bunker (area consolle), sia all’interno del bunker;

- collaudo;

- servizio post-vendita e assistenza tecnica full-risk durante il periodo di garanzia;

- addestramento per gli operatori (radioterapisti, fisici medici, TSRM).

1. CARATTERISTICHE GENERALI

N° 1 ACCELERATORE LINEARE DUAL ENERGY di ultima generazione completo di accessori.

L’ Acceleratore Lineare computerizzato per terapia radiante con fotoni ed elettroni, completo di un sistema per trattamenti con tecnica a intensità modulata (IMRT) con almeno predisposizione per  tecniche di imaging avanzate IGRT  dovrà avere la seguente configurazione minima:

- emissione fotonica almeno bienergetica con potenziale nominale di accelerazione pari a 6 MV e 10 MV;

- emissione elettronica su almeno 5 livelli di energia (preferibili 6-9-12-15-18-21 MeV);

- abilitato all’esecuzione di trattamenti con tecnica IMRT (statica, dinamica e volumetrica)

- distanza sorgente isocentro non inferiore a 100 cm

- rotazione completa della testata attorno all’isocentro

- isocentro meccanico ed isocentro radiante contenuti entro una sfera di raggio non superiore a 1,0 mm

- coincidenza dell’isocentro meccanico e radiante entro una sfera di raggio non superiore a 1,0 mm

- puntatore meccanico all’isocentro

- telemetro con accuratezza all’isocentro entro 1 mm

- sistema dosimetrico con doppia camera monitor con elevate caratteristiche di Accuratezza, Linearità e Stabilità

- dose - rate per fotoni ed elettroni regolabili in più step

- arcoterapia sia con fotoni che elettroni

- limitato ingombro della testata (ampio clearance all’isocentro)

- possibilità di dispositivo portablocchi per campi sagomati preferibilmente removibile

- limitato ingombro degli accessori esterni (per elettroni, portaschermi opzionali, etc..)

- dimensioni fasci fotonici ed elettronici ampiamente variabili

- collimatore asimmetrico per campi fotonici

- collimatore multilamellare adatto all’applicazione di trattamenti di tipo IMRT

- sistema per l’acquisizione di immagini portali (EPID) di tipo retrattile e con rivelazione a stato solido di ultima generazione. Dovrà consentire l’elaborazione delle immagini digitalizzate, con possibilità d’intervento in termini di contrasto, zoom, traslazione, ecc…

- predisposizione per un sistema computerizzato per procedure di IGRT (costituito da un complesso radiogeno e un detettore di immagini preferibilmente solidali al gantry dell’acceleratore lineare, installabile successivamente)

- consolle di comando a microprocessori con tastiera alfanumerica, tale da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati, i controlli di sicurezza e con sistema di controllo e verifica integrato, completa di interfaccia DICOM RT per connessione a TPS. La consolle di comando dovrà avere un’interfaccia in grado di gestire le diverse funzioni dell’acceleratore e di mostrarle in maniera immediata ed intuitiva preferibilmente su un unico monitor

- letto di trattamento isocentrico in materiale radiotrasparente, con ampie possibilità di movimento in senso verticale, laterale, longitudinale e di rotazione isocentrica e rotazione della piattaforma. Completo di table top con finestra radiotrasparente;

- interfacciamento con il Sistema di R&V (fornitura sia dell’hardware che del software necessario)

- 2 monitor a colori in  sala di trattamento da 21’ a colori

- sistema di visualizzazione e comunicazione a circuito chiuso con telecamere colore (almeno 2, con ampio angolo di brandeggio e zoom) e interfono a due vie (parla/ascolta) tra sala consolle e sala di trattamento

- sistema di centratura del paziente composto da almeno 3 laser

1.1 ELETTRONI:

- Distanza nominale sorgente paziente 100 cm;

-  Almeno 5 livelli energetici, da un valore minimo di 6 MeV a un valore massimo non inferiore a 18 MeV (indicare)

- Rateo di dose regolabile su almeno tre livelli, da un valore minimo di                     100 U.M./min. a un valore massimo  400 U.M./min. (100 U.M. = 1 Gy).

- sistema di collimazione che consenta la realizzazione di almeno 5 campi, con:

- campo  minimo non superiore a 6x6 cm2 e campo  massimo di 2525 cm2 a 100 cm dal fuoco, o in alternativa, collimatore variabile nell'intervallo sopraindicato;

- Kit per la personalizzazione;

- elevata omogeneità e simmetria del fascio di radiazione;

- possibilità di terapia ad arco.

1.2 FOTONI:

-  almeno 2 energie corrispondenti a  potenziali nominali di accelerazione di 6 e 10 MV;

-   Distanza fuoco-isocentro (SAD): 100 cm

- Rateo di dose regolabile su almeno tre livelli,  da un valore minimo di 100 U.M./min.   a un valore massimo  400 U.M./min. (100 U.M.  1 Gy);

-  Dimensioni dei campi fotonici variabili con continuità, da un minimo non superiore a 1x1 cm2  a un massimo non inferiore a 40x40 cm2 alla distanza di riferimento (isocentro);

-   Isocentro contenuto entro una sfera di raggio 1 mm

-   Indicatori digitali e meccanici delle posizioni angolari del gantry e del collimatore.

-  Telemetro ottico e indicatore luminoso del campo.

-  Centratore meccanico frontale (frontpointer).

- Sistema di monitoraggio dosimetrico con due camere a ionizzazione indipendenti (configurazione primario/secondario), con interlock di simmetria al  3%.; nel caso di sistema dosimetrico non sigillato, i fattori di correzione della temperatura e della pressione atmosferica dovranno essere applicati per mezzo di un circuito di compensazione elettronico dedicato;

- possibilità di terapia ad arco.

1.3 SISTEMA DI COLLIMAZIONE E SCHERMATURA DEL FASCIO

-  Collimatori X e Y asimmetrici e indipendenti, con escursione oltre l’asse centrale  	(overtravel);

- Precisione dimensione campi:  1 mm;

- Filtro a cuneo universale motorizzato o dinamico computerizzato (EDW), con gamma di angoli variabile da 15° a 60°, preferibilmente da 10° a 60°;

- Supporto per schermi da inserire sul fascio;

- Dispositivo porta-blocchi per campi sagomati;

- Sistema di anticollisione.

1.4 COLLIMATORE MULTILAMELLARE (MLC)

Il collimatore multilamellare motorizzato con sistema di controllo integrato nella consolle di comando e integrato nella testata del Linac, dovrà:

- essere costituito da almeno 80 lamelle disposte su due opposti banchi;

- non penalizzare le caratteristiche geometriche della testata standard (clearance,  etc);

- consentire l’utilizzo di tutti gli accessori standard a corredo (filtri a cuneo fissi o motorizzati, applicatori per elettroni,  shadow tray);

- essere interamente gestito dal sistema  R&V,  in rete con il TPS in dotazione;

- Permettere di programmare, muovere e visualizzare la posizione delle lamelle dall'interno e dall’'esterno della sala di trattamento.

- Il MLC dovrà inoltre essere dotato delle seguenti caratteristiche ed accessori:

- Dimensione  della lamella proiettata all'isocentro su tutto il campo utile:  1 cm;

- Campo massimo sagomabile:   40x40 cm2

- Overtravel lamelle:   10 cm

- Controllo della posizione di ogni singola lamella;

- Precisione del posizionamento lamellare entro 1 mm

- Intraleaf e Interleaf leakage (trasmissione):   2%

- possibilità di tecniche MLC di tipo dinamico (3DCRT arco dinamico), IMRT statica (step and shoot), IMRT dinamica e volumetrica con relativi software di gestione ;

- l’acceleratore con MLV integrato dovrà consentire trattamenti di tipo IMRT con collegamento al sistema TPS.

  - LETTINO DI TRATTAMENTO

- Lettino di trattamento isocentrico, motorizzato in tutti i movimenti. e con possibilità di movimentazione manuale.

- Doppia consolle di controllo per il comando dei movimenti  posizionata da entrambi i lati del lettino, con visualizzazione dei parametri in forma digitale e trasferimento dati  alla consolle di comando.

- Indicatori meccanici della posizione del lettino.

- Rotazione isocentrica del lettino  di trattamento (minimo  90°).

- Accuratezza di posizionamento lineare:   0.5 mm.

- Accuratezza di posizionamento in rotazione:    0.5°

- Spostamento manuale e motorizzato del piano di appoggio in senso laterale, longitudinale e verticale.

- -   Escursione laterale: minimo 20 cm, Escursione longitudinale: minimo 50 cm.

- -   Escursione verticale da consentire la tecnica a campi contrapposti a DFP100

- -   Piano porta-paziente completamente in fibra di carbonio.

- Inserti laterale e centrale  a racchetta da tennis in fibra di carbonio, o sistema  equivalente,  per trattamenti obliqui e tangenziali.

- Piano porta-paziente completo di accessori per il posizionamento ed immobilizzazione del paziente. (compatibilità con i sistemi di immobilizzazione in uso)

- capacità di carico non inferiore a 150 kg

- possibilità di utilizzazione con sistema di ricostruzione tridimensionale delle immagini del paziente per successiva implementazione di tecnica IGRT

  - EPID (Portal Imaging)

- Sistema elettronico per l'acquisizione di immagini portali con sistema di rivelazione a  stato solido montato su un braccio robotizzato completamente retraibile nel gantry dell'acceleratore lineare;

- Detettore  al Silicio Amorfo con area attiva  30x30 cm2   ed elevata risoluzione spaziale (in accordo con AAPM TG 58);

- Possibilità di acquisizione delle immagini su 360°;

- Acquisizione di immagini singole, sequenziali, averaging, doppia esposizione;

- Il Sistema dovrà consentire l'elaborazione delle immagini digitalizzate, con possibilità di intervento sulle stesse in termini di contrasto, zoom, traslazione, rotazione e confronto con altre precedentemente archiviate ed importate;

- Il Sistema  deve consentire il confronto e l’analisi qualitativa e quantitativa (matching) tra immagini portali e immagini di riferimento (DRR);

- Il Sistema dovrà consentire il trasferimento delle immagini archiviate verso stazioni di lavoro esterne con protocollo DICOM;

- Calibrazione manuale e/o automatica delle immagini;

- Il sistema deve consentire l’archiviazione delle immagini su supporto magnetico e ottico (archivio trattamenti);

- Il sistema EPID dovrà essere corredato da adeguati fantocci per l'effettuazione dei controlli di qualità (risoluzione spaziale, contrasto, uniformità, S/N);

- Il Sistema deve consentire la stampa di immagini acquisite su carta e  pellicola.

1.7  SISTEMA DI VERIFICA E CONTROLLO  (RECORD E VERIFY, R&V)

La sezione dedicata all’interfacciamento con il LINAC, responsabile delle operazioni di verifica e registrazione dei trattamenti, dovrà possedere le seguenti caratteristiche di base:

- Interfacciabilità con tutte le principali unità di trattamento esistenti sul mercato e piena compatibilità ed integrazione con le apparecchiature già presenti e in uso presso l’UOC di radioterapia (LINAC PRIMUS SIEMENS)

- gestione dell’acceleratore lineare da acquisire;

- generazione e gestione del data base dei pazienti;

- gestione della cartella clinica del paziente (anagrafica, diagnostica, ecc);

- disponibilità di autonomo database clinico o per studi scientifici, revisioni delle casistiche cliniche, studi statistici, ecc.;

- capacità di  importare le informazioni dei piani di terapia da qualsiasi TPS compatibile con gli standard RTP link o DICOM RT, integrandole all’interno della cartella clinica elettronica;

- capacità di effettuare il set up automatico dell’unità di trattamento, impostando tutti i parametri definiti dal piano di cura;

- supporto integrato all’acquisizione e gestione delle immagini portali, con verifica e registrazione delle esposizioni per le acquisizioni di tali immagini;

- monitoraggio della dose al paziente.

La relativa configurazione hardware dovrà comprendere:

- hardware server avente caratteristiche adeguate per l’utilizzo da parte di almeno 10 utenti contemporaneamente;

- PC di gestione dedicato “R&V” capace di gestire sia l’acceleratore oggetto della fornitura, sia il LINAC PRIMUS SIEMENS attualmente già installato.

- PC di gestione dedicato al server DICOM ed all’interfaccia con il sistema informativo ospedaliero;

- Almeno 2 PC client generici per l’utilizzo da parte del personale di reparto;

- Stampanti laser di rete per refertazione.

Con l’acceleratore dovranno essere inoltre forniti i seguenti materiali e sistemi accessori:

A)Sistema 3D per il calcolo dei piani di trattamento  in grado di supportare la Radioterapia, la Brachiterapia, l’ IMRT (per qualunque distretto anatomico) , avente le seguenti caratteristiche:

- licenze DICOM pertinenti per l’utilizzo completo di tutte le funzionalità necessarie e/o presenti;

- Possibilità di richiamare piani di trattamento predefiniti (templates) o di avvalersi di un sistema di scelta automatica dei fasci che tenga conto di eventuali organi a rischio (Beam-picker);

- Algoritmo di calcolo convolutivo che tenga in considerazione la radiazione di scatter;

- Connettività DICOM per il trasferimento delle immagini – Fusione immagini TC-RM-ANGIO, PET-SPECT

- contornamento automatico 3D e massima facilità nella definizione dei volumi di interesse;

- Compatibilità con sistema di R&V (protocollo RTP Link) di invio  dati dei piani di trattamento;

- Calcolo di DVH differenziali e integrali, Indice di omogeneità e di conformità;

- Interfaccia software per esportare le isodosi come ulteriore strumento per il controllo di qualità del calcolo della dose;

- Modulo di inverse planning

- beam’s eye view

- calibrazione densità elettronica – CT number user definible

- possibilità di confronto tra differenti piani di cura, somma matrici di dose,  indici  di  tipo radiobiologico;

- modulo per IMRT, mediante Inverse Planning inclusivo di Direct Step & Shoot

- ricostruzione DRR ad alta risoluzione in real time con diversi algoritmi;

- la gestione interattiva di campi MLC e campi irregolari con portablocchi;

- piena compatibilità con il sistema dosimetrico PTW Mephysto-MP3 già esistente e con quello eventualmente di nuova acquisizione  per la misura  dei dati di dosimetria clinica necessari alla configurazione del nuovo acceleratore e alla configurazione di quello esistente (SIEMENS Primus);

- possibilità di inserire i dati dosimetrici secondo una procedura di modellizzazione/fitting; si richiede la collaborazione tra un esperto messo a disposizione dalla Ditta fornitrice e gli Esperti in Fisica Medica, per il tempo necessario all’inserimento dei dati ed alla modellizzazione di tutti i fasci disponibili. La procedura di modellizzazione/ fitting dovrà concludersi con il raggiungimento delle condizioni riportate nel Report 62 dell’American Association of Physics in Medicine (AAPM TG53) secondo tempi e modalità concordati al momento dell’installazione del sistema;

- sia fornito di almeno tre postazioni di lavoro con accesso dati e immagini, e  stampanti laser dedicate a colori per stampe nei formati A4 e A3 con interfaccia Ethernet. Ogni postazione di lavoro dovrà essere dotata di monitor LCD piatto da almeno 20” con una risoluzione la più elevata possibile, e di gruppo di continuità e sistema di back up e restore opportunamente dimensionati.

Con il nuovo TPS  dovrà comunque essere  garantita SIA la configurazione dei dati relativi ai fasci radianti del nuovo acceleratore  SIA LA CONFIGURAZIONE E LA COMPLETA INTEGRAZIONE dell’acceleratore LINAC PRIMUS - SIEMENS e del SISTEMA DI BRACHITERAPIA MICROSELECTRON HDR (Ir192), entrambi già in uso presso l’UOC di Radioterapia dell’AOU di Messina

B)STRUMENTAZIONE FISICO-DOSIMETRICA

sistema avanzato per caratterizzazione dei fasci radianti

Fantoccio ad acqua computerizzato dotato di  elettrometri ed elettronica di controllo con sistema di movimentazione motori passo-passo con accuratezza e precisione non superiore a 0.1 mm, dotato di carrello elevatore e carico – scarico  motorizzato dell’acqua, completo di almeno due camere a ionizzazione (con cavi e dispositivi di centratura), relativi  cavi di connessione a pc e accessori per l’acquisizione dei dati dosimetrici del LINAC possibilmente in geometria 3D.

Software di controllo e di acquisizione del fantoccio ad acqua in grado di 	gestire tutte le operazioni riguardanti l’acquisizione, l’elaborazione la 	presentazione e la memorizzazione dei dati;

Software per il trasferimento dei dati (pacchetto software per trasferimento 	dei dati dal calcolatore di gestione del fantoccio ad acqua al TPS 	precedentemente 	descritto, con cui deve essere accertata la compatibilità)

Carrello per alloggiamento elettronica.

Array bidimensionale di camere o diodi indispensabile per caratterizzazione 	dosimetrica dei  cunei virtuali  e tecnica IMRT completo di software per analisi 	dati;

Deve essere considerato elemento essenziale ed integrante della fornitura in oggetto  qualunque tipo di strumentazione possa risultare  necessaria per la  completa caratterizzazione fisico dosimetria al fine dell’implementazione  dei dati acquisiti  nel TPS  per l’esecuzione delle terapie radianti convenzionali  ed IMRT(Per esempio nel caso in cui l’acceleratore sia dotato di cuneo dinamico dovrà essere fornito un dosimetro Linear Chamber Array, nel caso di cunei virtuali dovrà essere fornita una matrice 2D di camere a ionizzazione o diodi).

dosimetro per fasci esterni

- N.1 Mini-Phantom per dosimetria assoluta in fasci fotonici ed elettronici a profondità di misura variabile

- Elettrometro per misure di fasci esterni di fotoni ed elettroni, completo di camere a ionizzazione e relativi cavi (di almeno 20m);

- Disponibilità di connessione a personal computer con relativo software di gestione per memorizzazione e/o elaborazione dei dati acquisiti.

- Dotazione minima di camere: 	standard tipo “Farmer 0.6 cc”

Flessibile cilindrica (vol<0.2cc)

Camera piatta del tipo “Markus”

Le camere a ionizzazione dovranno essere dotate di certificato di taratura  e 	dovranno essere di marca e tipo riportati nei protocolli di dosimetria più recenti 	(IAEA, AAPM).

- Stazione microclimatica per misure di umidità, pressione e temperatura per dosimetria assoluta in acqua

- Sorgenti di calibrazione Sr90 per camere Farmer e Markus con relativi certificati;

strumentazione per controlli dosimetrici

- Accessori per controlli dosimetrici rapidi di “costanza di output” in termini di dose/UM, energia, simmetria ed omogeneità del fascio e controllo dimensioni del campo, con camera a ionizzazione;

- Dispositivo per allineamento laser, isocentro meccanico-gantry, collimatore e lettino, corrispondenza campo luce/campo radiante a diversi angoli di gantry, linearità, accuratezza del telemetro, angolatura del gantry, comprensivo di supporto meccanico, software, database e cavi di collegamento a pc;

- Sistema di fotodensitometria ottica per lettura ed analisi di lastre radiografiche e Gafcromici  per la verifica di distribuzioni di dose 2D; il software del sistema deve  importare le immagini del trattamento eseguito con le pellicole inserite nel fantoccio,  previa digitalizzazione del film tramite scanner; il software  dovrà fornire la possibilità di calibrare in dose la risposta dello scanner, in modo da poter successivamente assegnare ad un dato livello di grigio un valore in Gy. Il software dovrà importare la griglia di dose calcolata dal TPS, permettendo la comparazione tra i dati misurati e i dati  del TPS, con strumenti matematici   avanzati come la funzione gamma e il  DTA.

- Software per valutazione e confronti fra matrici di dose calcolate e misurate nell’ambito della verifica pre-trattamento dei piani IMRT(qualora non a corredo della strumentazione descritta nei punti precedenti; deve essere incluso l’analisi Gamma 3D con possibilità di scelta del punto di riferimento per il calcolo della differenza % di dose tra i punti di dose della matrice di riferimento, visualizzazione ed esportazione della matrice dei valori Gamma calcolati)

- Fornitura di film radiocromici per CQ di base su MLC e dosimetria relativa;

- Fantoccio con alloggiamenti  per differenti  tipi di rivelatori, quali matrici 2D, camere a ionizzazione, pellicole radiografiche e radiocromiche e TLD; deve essere possibile,  tramite opportuni adattatori, effettuare misure di dose assoluta con la camera a ionizzazione in diversi punti del fantoccio, in modo da controllare l’intero volume di trattamento;il fantoccio dovrà essere dotato di dispositivi per l’allineamento con i laser e con i cross hair della testata dell’acceleratore e  deve supportare almeno 3  geometrie di posizionamento delle pellicole nel fantoccio (trasversale, coronale e sagittale).

- Personal Computer portatile di elevate prestazioni per la gestione dei sistemi e dei software di cui alle precedenti voci;

Costituirà inoltre elemento di particolare apprezzamento in sede di valutazione tecnica la realizzazione di interventi/finiture e/o forniture complementari atte a migliorare l’aspetto estetico e di umanizzazione della sala di trattamento.

ULTERIORI SPECIFICHE

L'acceleratore lineare e i relativi accessori, il sistema di elaborazione dei piani di terapia e relativi accessori, il sistema di Record & Verify e relativi accessori forniti, al termine dell’installazione dovranno essere sottoposti alle prove di accettazione secondo quanto disposto dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187 “Attuazione della Direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.”. Le prove saranno effettuate dagli Esperti in Fisica Medica della U.O. Complessa di Fisica Sanitaria dell’AOU Policlinico di Messina.  La Ditta si dovrà impegnare a fornire proprio supporto tecnico alle prove e a fornire tutti i dati tecnici e le informazioni necessarie ai fini della completa esecuzione delle prove secondo le procedure previste dal Sistema qualità dell’AOU.

La definitiva accettazione per l’uso clinico, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 187/2000, delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai seguenti capitoli dovrà avvenire con esito favorevole prima del collaudo tecnico-amministrativo e con parere favorevole da parte sia del Direttore della U.O. Complessa di Fisica Sanitaria, sia del Direttore della U.O. Complessa di Radioterapia.