LOTTO N.2

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di un’apparecchiatura di RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA denominata IORT da destinare all’U.O. di radioterapia dell’Arnas Civico di Palermo

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura, installazione chiavi in mano , collaudo , messa in opera e la conseguente attivazione di un’apparecchiatura per radioterapia intraoperatoria denominata I.O.R.T. da installare presso l’U.O. di Radioterapia dell’Arnas di Palermo .

A tal proposito si rappresenta che il suddetto luogo di destinazione definitivo dell’apparecchiatura non al momento disponibile trovandosi in corso di costruzione, pertanto nelle more del completamento dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà consegnare ed installare l’apparecchiatura di che trattasi presso la sede temporanea che sarà indicata nell’ordine di fornitura.

Resta ben inteso che la ditta s’impegna, a semplice richiesta dell’Arnas, ad effettuare a proprio carico e senza alcun aggravio di spesa il trasferimento del bene presso la sua sede definitiva.

L’apparecchiatura da fornire e da installare deve essere comprensiva di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nulla escluso, nonché di ogni ulteriore strumentazione dedicata necessaria ai fini della manutenzione.

Sono a carico della ditta aggiudicataria inoltre tutti quei lavori che si renderanno eventualmente necessari nei locali di destinazione per il corretto funzionamento dell’attrezzatura .

2. REQUISITI INDISPENSABILI

L’apparecchiatura costituente la fornitura deve essere conforme alla legislazione nazionale vigente.

In particolare deve:

Rispettare le Direttive dell’Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e, se applicabili, su“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; in particolare i Dispositivi Medici devono essere conformi D.lgs 46/97 e successive integrazioni o modifiche, recepimento della direttiva Europea 93/42. Nel caso in cui l’apparecchiatura ricada nelle prescrizioni dell’art.12 del succitato Dlgs 46/97 (“Procedura particolare per sistemi e Kit completi per campo operatorio”), la Ditta Partecipante deve allegare copia della documentazione inoltrata al Ministero della Salute in conformità a quanto previsto al comma 2 del succitato articolo.

Inoltre, l’apparecchiatura deve essere conforme alle seguenti norme tecniche:

- conformità delle Apparecchiature Elettromedicali alla norma CEI 62.5 (1998) – EN 60601.1 e successive varianti.

- conformità di tutti i sistemi di Apparecchiature Elettromedicali alla Norma CEI 62-50 – CEI EN 60601-1-2 - Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza. 2 - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove.

- conformità di tutti i sistemi di Apparecchiature Elettromedicali alla Norma CEI 62-51 – CEI EN 60601-1-1 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza 1.

Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n. 187 ("Attuazione della direttiva 97/43 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche") l’apparecchiatura oggetto del presente capitolato deve soddisfare i criteri specifici di accettabilità secondo le previsioni di cui all’articolo 8 comma 4

D.Lgs.187/00.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI.

L’apparecchiatura fornita sarà costituita da un acceleratore lineare di elettroni mobile per IORT, dotato di relativa consolle di comando indipendente da porre in un locale attiguo alla sala operatoria. L’acceleratore in oggetto deve avere le seguenti caratteristiche:

- Energie nominali: 4, 6, 8 e 10  MeV nominali circa

- Dose sulla superfice: >85% circa

- Uniformità di campo:< 5% circa

- Simmetria del campo: < 3% circa

- Dimensioni applicatori: almeno 3,4,5,6,7,8, e 10 cm .circa

- Angoli applicatori: almeno 3 angoli diversi circa

- Distanza superficie: in un range che va da 50 e 80 cm circa o equivalente

- Frequenza di ripetizione dell’impulso in un range che va da 3 a 50 Hz circa o equivalente

- Corrente di fascio: 1,5 mA circa

- Stabilità a lungo termine: < 3% circa

- Stabilità a breve termine: <0,3% circa

- Riproducibilità del sistema dosimetrica:< 1% circa

- Requisiti di energia elettrica: 230 V, 50Hz, 2,5 KV A circa

- Oltre alla movimentazione del basamento, deve essere dotata anche di un ampio range di movimento rototraslazionale della testa radiante.

- La movimentazione della testata dovrà essere motorizzata e governata a distanza.

- Il collegamento tra l’unità mobile e l’unità di comando, posta al di fuori della sala operatoria, e il collegamento tra l’apparecchiatura e l’eventuale modulatore, dovranno consentire una installazione ottimale dell’apparecchiatura che sia rispettosa anche delle altre attività svolte in sala operatoria.

- L’apparecchiatura dovrà essere corredata di una serie completa di applicatori realizzati in materiale facilmente sterilizzabile che copra il più ampio range di diametri di trattamento previsto per queste apparecchiature: per ogni diametro devono essere forniti terminali di angolazione diversa per una miglior adattabilità alla breccia operatoria.

Le Ditte dovranno descrivere la eventuale dotazione di:

- software di gestione dell’acceleratore;

- sistema di archiviazioni dati pazienti;

- connettibilità con la rete dati aziendale che consenta le funzioni di “export” e di “import” dei dati

pazienti.

Tali dispositivi, se previsti , dovranno essere ricompresi in offerta base.

Le apparecchiature fornite dovranno essere comunque del modello di ultima generazione  alla data di consegna delle stesse inclusive comunque di tutti i requisiti offerti in sede di gara.

3.1 Caratteristiche dosimetriche

Le ditte dovranno fornire puntuale dichiarazione delle caratteristiche dosimetriche.

Per ciascun valore riportato dovranno essere chiaramente dettagliate le modalità di misurazione.

Le ditte, inoltre, dovranno descrivere dettagliatamente le modalità di monitoraggio della dose erogata e dei relativi interlock.

3.2 Sistemi di sicurezza e radioprotezione

3.2.1 Sistemi di sicurezza

L’apparecchiatura deve essere dotata di:

- pulsanti di emergenza per una eventuale interruzione manuale dell’erogazione;

- dispositivo di registrazione della dose effettivamente erogata fino al momento di interruzione del trattamento, in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica di rete e spegnimento della macchina;

- collegamento con microinterruttori posti sulle porte di ingresso per l’interruzione del fascio in caso di apertura accidentale delle porte;

- sistema di controllo del corretto allineamento dello scudo di protezione contrapposto al fascio radiante;

- idonei dispositivi di monitoraggio della dose erogata dall’acceleratore, di cui la ditta darà precisa descrizione.

- Nel caso in cui il docking sia controllato tramite laser esterni si richiederà una tolleranza sugli stessi sempre in linea con quanto indicato nelle pubblicazioni precedentemente riportate.

- Le Ditte inoltre dovranno descrivere eventuali ulteriori dispositivi di sicurezza presenti sull’apparecchiatura.

3.2.2 Barriere mobili di radioprotezione

Nel caso di apparecchiature non auto schermanti il dimensionamento delle barriere mobili di radioprotezione , il cui costo sarà a totale carico della ditta concorrente , avverrà a cura e sotto la responsabilità dell’Esperto Qualificato dell’Azienda Ospedaliera in base ai carichi di lavoro previsti (pz. settimana, dose/paziente). La fornitura delle stesse dovrà essere ricompresa in offerta base, con oneri a carico della Ditta aggiudicataria.

Nel caso di apparecchiature auto schermanti la necessità di schermature aggiuntive sarà valutata a cura e sotto la responsabilità dell’Esperto Qualificato dell’Azienda Ospedaliera in fase di prima verifica di radioprotezione ai sensi dei D.Lgs 230/95 e 241/00, e successive integrazioni e modifiche. La fornitura delle stesse dovrà essere ricompresa in offerta base, con oneri a carico della Ditta aggiudicataria.

3.3 Accessori

Le Ditte offerenti dovranno fornire descrizione dettagliata di tutti gli accessori di base pertinenti all’apparecchiatura richiesta specificando anche gli accessori e ad opzioni hardware e software non ricompresi nella configurazione di base.

Dovrà inoltre essere fornita la descrizione dettagliata di: una serie completa di applicatori identica a quella ricompresa nella configurazione di base ogni singola misura di applicatori

La descrizione non deve contenere alcun riferimento alla quotazione economica.

4. STRUMENTAZIONE DI MISURAZION E CONTROLLI DI QUALITA’

4.1) Sistema bidimensionale  per la misura dei profili e del controllo  della simmetria e uniformità  del fasci.o equivalente

Rilevatori:   camere ad ionizzazione a piatti paralleli

Dose rate: capacità di misurare alti dose rate maggiori di 60Gy al minuto

Risoluzione:non superiore a 5 mm sui due assi principali

Dimensioni misura: almeno di 30 cm x 30cm sui due assi principali e maggiore di 42 cm x 42 cm sulle due diagonali

Software: di gestione ed analisi dati dosimetrici

Cavi di collegamento: tre  di almeno 20 m, e tre interfaccie per acquisizione dati

Pc:  portatile di caratteristiche adeguate e monitor non inferiore a 15,6” a Led.

4.2) Fantoccio monodimensionale per misure PDD e dosimetria assoluta o equivalente

Caratteristiche minime:

Profondità di misura:  almeno 20 cm

Software: di gestione misura pdd comprensiva di  algoritmo di trasformazione curve di ionizzazione in dose per fasci di elettroni

Elettrometro: almeno a  due canali classe reference

Holder: per camere ptw Advance Markus e rivelatori a diodo

Diodo: idoneo per dosimetria in fasci pulsati di elettroni caratterizzati da elevata dose per impulso;

Camera: impermeabile tipo “Advance Markus“  per dosimetria assoluta e relativa con fasci di elettroni ad alta energia ;

Certificati di taraura: rilasciati da un laboratorio almeno secondario, per le camere fornite.

Pc: portatile di carattersitische adeguate e monitor non inferiore a 15,6” a Led

4.3) Fantoccio a lastre

Caratteristiche minime:

Materiale: acqua o equivalente

Spessori: assortiti (10 mm, 5 mm, 2 mm, 1 mm) e dimensioni 30 cm x 30 cm spessore non inferiore a 20 cm , lastre speciali in materiale acqua equivalente specifiche per l’alloggiamento delle camere Markus , Advance Marcus e Diodo.

4.4) Dosimetria Gaf

n. 3 pacchi:  Gafcromic EBT2  da 25 pellicole e  dimensioni 8 X 12 pollici

Software: per filmdosimetria in grado di gestire la dosimetria con gaf e che possiede tutti gli strumenti necessari per poter effettuare la filmdisemtria con pellicole gafcromic e la verifica di profili con la misura di omogeneità e simmetria ecc.

4.5) Termometro: con certificato di taratura range 10-40 C accuratezza 0,1 C.

4.6) Barometro: con certificato di taratura .

5. CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

Oltre alle caratteristiche tecniche minime descritte sopra, la Ditta potrà offrire eventuali

caratteristiche migliorative.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le Ditte dovranno indicare l’esecuzione dei seguenti corsi di istruzione del personale (contenuti, modalità e tempi di esecuzione dei corsi dovranno essere concordati con i Responsabili dei Servizi interessati dell’Azienda Ospedaliera):

a) un corso da effettuare in sede, rivolto al personale sanitario di Chirurgia, Radioterapia, Fisica Sanitaria e personale tecnico dell’Azienda, allo scopo di addestrare gli operatori al corretto utilizzo di tutte le apparecchiature acquisite. Dovrà essere inoltre garantita la presenza di un Tecnico della Ditta durante i primi interventi su pazienti;

b) una frequenza presso Centri italiani, di durata non inferiore a tre giorni, rivolto a 1 Medico Radioterapista, ad 1 Medico Chirurgo, ad 1 Fisico Sanitario e ad un personale tecnico del dell’Azienda ospedaliera, allo scopo di conoscere le più innovative metodiche di lavoro con la strumentazione acquisita. La sede del corso verrà decisa concordemente con i Responsabili dei Servizi interessati;

7. SOPRALLUOGO ED OBBLIGHI DELLA DITTA

Si rappresenta che il luogo di destinazione definitivo dell’apparecchiatura non al momento disponibile trovandosi in corso di costruzione, pertanto nelle more del completamento dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà consegnare ed installare l’apparecchiatura di che trattasi presso la sede temporanea che sarà indicata nell’ordine di fornitura (presumibilmente Sala operatoria U.O. di Cardiochirurgia Adulti).

Resta ben inteso che la ditta s’impegna, a semplice richiesta dell’Arnas, ad effettuare a proprio carico e senza alcun aggravio di spesa il trasferimento del bene presso la sua sede definitiva S.O. nuovo padiglione Oncologico.

Al fine di potere formulare idonea e congrua offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico, le Ditte concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo nei locali ove avverrà l’installazione dell’apparecchiatura IORT. In tale sede verrà fornita la planimetria dei locali da parte del competente Settore tecnico dell’Azienda ospedaliera che, contestualmente, sarà a disposizione per la descrizione dei locali e per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento.

In fase di sopralluogo, le Ditte offerenti potranno verificare fra l’altro: l’esistenza di percorsi idonei da utilizzare sia per la messa a dimora dell’apparecchiatura nella sala operatoria. Al riguardo la Ditta dovrà produrre, in fase di offerta, dettagliata descrizione da inserire nel progetto di installazione, fermo restando che eventuali opere di adeguamento dovranno essere valutate e accettate dall’Aziende Ospedaliera;

• la compatibilità del sistema offerto, tenuto conto delle eventuali schermature mobili, qualora la macchina non fosse autoschermata, con le apparecchiature presenti in sala operatoria, in particolare col tavolo operatorio e i pensili, ai fini di segnalare in modo dettagliato eventuali limitazioni di angoli di irradiazione;

• la compatibilità di eventuali strumenti di misurazione con le dotazioni già presenti nell’Azienda Ospedaliera e con le relative esigenze lavorative e procedurali.

Le Ditte  dovranno effettuare un sondaggio sui solai di destinazione al fine di valutare l’idoneità degli orizzontamenti rispetto al carico dell’apparecchiatura ed eventualmente mettere in atto tutte quelle misure utili all’adeguamento della risposta strutturale del solaio Le modalità ed i tempi per l’esecuzione del sondaggio dovranno essere concordate con il Settore tecnico dell’Azienda ospedaliera al momento del sopralluogo.

8. PROGETTO DI INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE STRUTTURALE ED

IMPIANTISTICA

Le ditte offerenti dovranno fornire il “progetto di installazione” necessario per valutare, nel sito di installazione, il corretto posizionamento dell’apparecchiatura offerta e dei relativi accessori oltre che le dotazioni impiantistiche e le finiture dei locali necessarie all’ottimale funzionamento della stessa. Allo scopo effettueranno eventualmente sopralluoghi e sondaggi sulla struttura. Detto progetto dovrà contenere i seguenti documenti:

A) Relazione tecnica completa di layout di posizionamento dell’apparecchiatura, accessori necessari e locale di consolle dei comandi, firmata e timbrata da ingegnere strutturista abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine, tendente a verificare, sulla base delle caratteristiche di peso ed ingombro della macchina proposta, la eventuale presunta relativa compatibilità con la struttura del solaio nella sala operatoria in cui sarà posizionata la macchina, ed eventualmente individuare gli interventi di adeguamento strutturale (specificandone quantità e qualità) ritenuti necessari al fine di alloggiare la macchina.

Le considerazioni strutturale dovranno tenere conto del carico prodotto dai dispositivi minimi che si aggiungono all’apparecchiatura proposta, nonché di quelli presenti nella sala stessa, dei relativi quadri di comando e controllo e di quant’altro necessario all’uso dell’apparecchiatura offerta.

B) Layout di installazione del sistema IORT costituito da disegno quotato ed in scala dell’apparecchiatura proposta, nelle posizioni di irradiazione all’interno della sala operatoria con la indicazione anche dei percorsi di movimentazione dell’acceleratore. Saranno inoltre da indicare in modo chiaro ed univoco i pesi dell’apparecchiatura e dei principali componenti oltre che gli ingombri nello spazio dell’apparecchiatura a riposo ed ingombri minimo e massimo della stessa apparecchiatura in condizioni operative.

C) Progetto riportante il completamento e le finiture dei locali in cui verrà installata la IORT con indicazione di tutti gli adeguamenti impiantistici o consolidamenti strutturali necessari all’ottimale istallazione e funzionamento dell’apparecchiatura stessa nella sala operatoria. I lavori di predisposizione dei locali saranno realizzati a totale cura e spese della Azienda Ospedaliera. Nel progetto richiesto, pertanto, dovrà essere indicato in modo univoco la quantità e qualità dei lavori (senza indicazioni economiche) da eseguire per adeguare le strutture esistenti delle quali la ditta offerente dovrà prendere visione in sede di sopralluogo. In particolare si richiede di specificare: - Predisposizione impianti elettrici necessari (alimentazioni elettriche necessarie con numero di prese elettriche, tipologia, potenze assorbite, tensione, corrente, gruppo di assoluta continuità, ecc…); - Predisposizione impianti speciali necessari (trasmissione dati, sistema di telecamere a circuito chiuso per verificare le condizioni del paziente al momento dell’irradiazione, ecc…) oltre che impianto di segnalazione acustico e visivo, posto nei locali adiacenti la sala operatoria, che evidenzi le condizioni di funzionamento della macchina ivi presente ed in special modo la condizione di “presenza raggi”.

- Potenza termica dissipata in ambiente ospitante la macchina, eventuali sistemi di refrigerazione

necessari al funzionamento della macchina e range di temperatura ed umidità per il suo corretto

funzionamento.

- Predisposizioni di eventuali passacavi a parete ed eventuali altre finiture.

-  Ogni altra notizia di carattere tecnico che si ritenga necessaria alla formulazione dell’offerta tecnica ed in particolare alla predisposizone in sicurezza di quanto necessario all’istallazione del sistema IORT potrà essere richiesta al Settore Tecnico dell’Azienda ospedaliera.