LOTTO N. 3

CAPITOLATO TECNICO

N. 1 IGRT DA DESTINARE ALL’AOU G. RODOLICO DI CATANIA

Elementi di base

Fornitura e messa in opera di un sistema per l’acquisizione di immagini per IGRT.

Parte integrante:  Sedia per il contenimento del paziente durante l’irradiazione corporea totale (TBI) completa di filtro assorbitore, porta schermi e portacassette.

Caratteristiche minime essenziali

ELEMENTI DI BASE SISTEMA IGRT

1) Completa compatibilità con l’acceleratore lineare in dotazione sopra riportato;

2) Acquisizione ed importazione di immagini in formato DICOM RT e compatibilità di comunicazione con il sistema di piani di trattamento in dotazione CMS X’IO;

3) Possibilità di contornamento di reperi o strutture anatomiche e confronto con le immagini e le strutture contornate con il TPS in dotazione;

4) Esecuzione di un accurato controllo della posizione del TARGET prima del trattamento mediante confronto con le immagini assiali di centraggio e con le strutture contornate sul piano di trattamento e successivo calcolo dei movimenti da applicare al lettino di trattamento per compensare l’eventuale offset rilevato.

5) Software di elaborazione e confronto delle acquisizioni con le immagini CT di riferimento integrato nella consolle di comando, completo di funzioni manuali e automatiche per la fusione delle immagini e per il calcolo degli eventuali spostamenti;

6) visualizzazione degli eventuali spostamenti correttivi del lettino di trattamento direttamente da consolle di comando senza necessità da parte del personale di entrare in sala trattamento

7) regione visualizzata corrispondente ad un campo non inferiore a 25x25 cm;

8) completo di software e fantocci per la calibrazione geometrica e per la verifica della qualità delle immagini;