SCHEDA  TECNICA

N. 3 COLONNE LAPAROSCOPICHE DA DESTINARE ALL’U.O. DI GINECOLOGIA

Le apparecchiature offerte devono essere di ultima produzione -  nuove di fabbrica e non rigenerate.

Ogni colonna dovrà avere la seguente composizione:

N. 01 TELECAMERA:

a) con tecnologia FULL HD 1920x1080 a scansione progressiva 16.9 con zoom ottico integrato o sistema HD interlacciato 1080i con zoom ottico elettronico o sistema equivalente;

b) ottimizzazione digitale del contrasto;

c) testina munita di tasti liberamente programmabili per il controllo di almeno 3 funzioni della camera in contemporanea, o di periferiche  o sistema equivalente;

d) n. 2 interfacce USB per il collegamento di supporti di memoria esterna o di una stampante  o registrazione su memory card o sistema equivalente;

e) 2 uscite SDI, 2 HDTV con DVI – D, 2 S- VHS, Video composto ed RGB compatibile o sistema equivalente;

f) collegamento all’unità di controllo anche di testine digitali non HD sia mono che 3 CCD;

G) NB:

1) SOLO UNA DELLE TRE COLONNE DOVRA’ ESSERE DOTATA di n. 1 testina pendulum OLTRE ALLA TESTINA STANDARD DI CUI AL SUPERIORE PUNTO C;

2) SOLO UNA DELLE TRE COLONNE DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO A SISTEMI FLESSIBILI

N. 1 MONITOR MEDICALE:

a) minimo da 24”  16.9 – 16.10 con tecnologia  HDTV ingresso HD – SDI, DVI con presa DVI – D – S- VIDEO, RGB Composito;

b) luminosità 500 cd/ m/2;

c) angolo di osservazione circa 178° verticale;

d) rapporto di contrasto minimo 800:1 circa;

e) modalità picture – in picture;

N. 1 MONITOR MEDICALE SATELLITE HDTV da almeno 15” su braccio;

N. 1 GENERATORE DI LUCE:

a) allo xenon da 300 Watt;

b) temperatura del colore non inferiore a 5600° K;

c) controllo della vita della lampada in termini d’impiego orario;

d) intensità luminosa regolabile in continuo o in automatico;

e) completo di n. 4 cavi in fibre:

1) n. 1 da 4,20 mm lunghezza non inferiore a 250 cm;

2) n.1 da 4,8 mm lunghezza non inferiore a 250 cm;

3) n. 2 da 4,8 mm lunghezza non inferiore a 250 cm;

N. 1 INSUFFLATORE ELETTRONICO:

a) insufflatore elettronico del gas alla temperatura di 37° integrato o separato ;

b) display digitali ed analogici per il controllo della gestione del paziente e del flusso gas;

c) selezione del flusso in modo semiautomatico ed a intermittenza o continuo ed intermittente;

d) sistema di sicurezza per il controllo costante della pressione intra – addominale;

N. 1 CARRELLO MOBILE

a) mobile base su 4 ruote antistatiche di cui 2 bloccabili;

b) ripiani fissi non inferiore a 3;

c) 1 ripiano con interruttore generale di rete;

d) supporto bambola;

e) 1 staffa scorrevole;

h) cavi integrati;

i) fermi per ruote;

l) unità centrale con trasformatore di isolamento 200 Va con presa multipla da 8 prese equipollenti posta in apposito vano sottostante completo di braccio per monitor satellite;

N. 1 SISTEMA DI REGISTRAZIONE MEDICALE SU DVD O PEN DRIVE

OTTICHE :

A) n.2  sistemi ottici 10 mm circa, 30 °, lunghezza 32 cm circa autoclavabile ;

B) n. 1 sistema ottico da 10 mm circa, 0°, lunghezza 32 cm circa autoclavabile ;

C) n. 4 ottiche grandangolare 10 mm circa, 30° autoclavabile;

D) n. 1 ottica  grandangolare da 5 mm circa, 30°autoclavabile;

E) n. 2 ottiche da 10mm circa, 0°  autoclavabili;

F) n. 1 ottica 5 mm circa 0° autoclavabile;

G) n. 1 ottica 10 mm circa 30° autoclavabile;